COZL/DZP/MBK/3412/TP-63/21

Załącznik nr 2 -  Zestawienie parametrów granicznych

1. Dzierżawa bezwkładowego 3-kanałowego wstrzykiwacza kontrastu do Pracowni Tomogtrafii Komputerowej

| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr wymagany | Opis PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezwkładowy 3-kanałowy wstrzykiwacz kontrastu do skanera CT, zapewniający stosowanie zestawów wielorazowych | TAK |  |
| 2 | Aparat na konstrukcji jezdnej z blokadą kół | TAK |  |
| 3 | Konsole sterujące, dotykowe, kolorowe – jedna zainstalowana na wstrzykiwaczu druga w sterowni z oprogramowaniem. Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków kontrastowych w pojemnościach od min.50ml do 500 ml. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zastosowania butelki lub worka z roztworem soli fizjologicznej w objętości do 3000ml. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza następujących parametrów: -rodzaj (marki) środka kontrastowego, -stężenia środka kontrastowego i jego objętości, -temperatury środka kontrastowego (czy został uprzednio podgrzany czy nie?). -rozmiaru igły (wenflonu) zastosowanego u danego pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Programowanie – min. 100 protokołów, min.24 faz w jednym protokole | TAK |  |
| 8 | Praca z funkcją automatycznego przełączania się pomiędzy butelkami dla takiego samego kontrastu | TAK |  |
| 9 | Praca z funkcją manualnego wyboru kontrastu przy zastosowaniu dwóch różnych środków kontrastowych | TAK |  |
| 10 | Funkcja typu „DiluJet” lub równoważna, pozwalająca na przemienne podawanie bardzo małych ilości soli i kontrastu. Możliwość wyboru „mieszania” w różnym stopniu procentowym min.:15%,20%25%,30%,50% | TAK |  |
| 11 | Regulacja prędkości przepływu w zakresie min 0,5 ml/s do 9,9ml/s (co 0,1 ml/s). | TAK |  |
| 12 | Wykrywacze powietrza i okluzji | TAK |  |
| 13 | Zamknięty obieg płynów | TAK |  |
| 14 | Zestaw startowy elementów wymiennych do wykonania w celach szkoleniowych min. 100 badań | TAK |  |
| 15 | Zasilanie aparatu 230v 50HZ | TAK |  |

2. Materiały eksploatacyjne – zużywalne do podawania kontrastu – wstrzykiwacz kontrastu do diagnostyki CT

| Lp | Materiały zuzywalne do podawania kontrastu | Parametr wymagany | Opis PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wielorazowy na min. 12 godzin lub 20 pacjentów, sterylny, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem typu luer-lock. | TAK |  |
| 2 | Zestaw wielorazowy drenów, sterylny, łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) przeznaczony do zastosowania przez min 12 godzin. | TAK |  |
| 3 | Przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. od min. 50 ml – 500ml- jednorazowe, sterylne . | TAK |  |
| 4 | Linia pacjenta, sterylna – jednorazowy łącznik o długości min.120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem typu luer-lock . | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego sprawdzania.

Podpis Wykonawcy………………………………………………