Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Tomograf komputerowy z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Tomograf komputerowy pozostałe wyposażenie niemedyczne | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| I Tomograf komputerowy z wyposażeniem II Tomograf komputerowy pozostałe wyposażenie niemedyczne | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe – fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych i onkologicznych |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystująca dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt, nawet gdy pacjenci są w ubraniach lub leżą przykryci kocem. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania |
|  | Kamera automatycznie sygnalizuje możliwość kolizji pacjenta poprzez informację na wyświetlaczu na gantry aparatu | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Ilość nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy dla jednej energii ≥ 64 |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z ≥38,4mm (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości) | ≤ 38,4 mm – 0 pkt > 38,4 mm – 10 pkt > 80 mm – 20 pkt |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 75 cm. |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora ≤112cm | ≤ 95 cm – 20 pkt ≤ 100 cm – 10 pkt > 100 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu ≥ 300 kg |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry. |
|  | Programowane w protokole badania wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry wyświetlający pozostały czas do wstrzymania oddechu. | w postaci liczbowej przedstawiającej czas pozostały do wstrzmania oddechu – 10 pkt inne rozwiązani – 0 pkt |
|  | Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta na monitorze na gantry. | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonej na gantry pozycji anatomicznej (min. 4 różne pozycje) | tak - 20 pkt nie - 0 pkt |
|  | Wybór pacjenta i planowanie badania (w tym zakres planowanego skanowania) bezpośrednio z tabletów umieszczonych przy gantry |
|  | Wybór pacjenta i planowanie badania (w tym zakres planowanego skanowania) bezpośrednio z tabletów umieszczonych przy gantry |
|  | Skan spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry w zakresie ± 300 |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG. |
|  | Wyświetlanie przebiegu EKG na monitorze na gantry. |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nóg |
|  | Ilość uzyskiwanych warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg- detektor ≥128 |
|  | Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna ≥7 MHU |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy rtg ≥1000 kHU/min |
|  | Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania ≥ 72 kW |
|  | Zakres napięcia anodowego ≥80-140 kV |
|  | Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w protokole badania ≥ 600mA |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch min. 1 dla maksymalnego pola FOV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2023 o bezpiecznym stosowaniu promieniowania jonizującego |
|  | Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola widzenia FOV zadeklarowanego w pkt. II.11 min. 175 mm/s | tak – 20 pkt nie – 0 pkkt |
|  | Zakres badania bez elementów metalowych bez potrzeby przemieszczania pacjenta ≥ 180 cm |
|  | Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego ≥180cm | 180 cm – 0 pkt > 180 cm – 5 pkt > 185 cm – 10 pkt |
|  | Maksymalne akwizycyjne pole skanowania ≥50 cm |
|  | Ilość skolimownych akwizycyjnych pól skanowania | 1 pole – 0 pkt 2 pola i więcej -10 pkt |
|  | Ilość projekcji topogramu (min. AP/PA, LAT)≥2 | > 10 – 10 pkt ≤ 10 – 0 pkt |
|  | Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 3600) ≤ 0,35 s |
|  | Kardiologiczna rozdzielczość czasowa (rzeczywista lub ekwiwalent)≤140ms | ≥ 70 ms – 0 pkt ≥ 35 ms – 10 pkt < 35 ms – 20 pkt |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji przy pojedynczym podaniu kontrastu z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s ≥ 80 mm |
|  | Pojedyncze badanie potrójnego wykluczenia do wykrywania zatorowości płucnej, choroby wieńcowej i rozwarstwienia aorty |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach |
|  | Automatyczny dobór parametrów min. kV i mA w zależności od rodzaju badania i rozmiaru pacjenta |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego. |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego ≤0,30mm | 0,30 mm – 0 pkt < 0,30 mm – 10 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw ≤ 0,65 mm |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50% MTF ≥ 12,0 pl/cm |
|  | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024 x 1024 |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny oparty na sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning) umożliwiający zmniejszenie poziomu szumu, uzyskanie wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz wysoką jednorodność przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek promieniowania (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych (w tym iteracyjnych) zaoferowanych w niniejszym systemie | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |
|  | Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną w oparciu o obrazy fantomów oraz rzeczywiste obrazy anatomii z wysoką dawką zrekonstruowane metoda FBP (filtered back-projection ) wzmacniająca kontrastowość obrazu, zmniejszająca szum i widmo mocy szumu, poprawiająca rozdzielczość przestrzenną. | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |
|  | Algorytm rekonstrukcyjny oparty o algorytmy głębokiego uczenia umożliwiający osiągnięcie obrazu końcowego bez wielokrotnego iteracyjnego przeszukiwania i przetwarzania obrazu, analizujący powyżej 1 miliona różnych parametrów obrazu. | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające „zamrożenie” tętnic wieńcowych w celu ich lepszego zobrazowania | tak – 20 pkt nie – 0 pkt |
|  | Stanowiska pracy: - konsola operatorska - serwer aplikacyjny wraz z trzema konsolami |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥21” | ≥ 24” – 10 pkt < 24” – 0 pkt |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥600000 obrazów |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] |
|  | Nowoczesny niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. iMR, ASiR-V lub odpowiednio do nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości (parametr potwierdzony w oficjalnych danych producenta). |
|  | Ilość możliwych nastaw algorytmu iteracyjnego z pkt. 54 ≥5 | 5 – 0 pkt > 5 – 10 pkt ≥ 10 – 20 pkt |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania ≥8 |
|  | Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist, Structured Dose Report |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych |
|  | Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych. |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych. |
|  | Niskodawkowa pulsacyjna prospektywna akwizycja bramkowana sygnałem EKG do badania naczyń wieńcowych |
|  | Serwer aplikacyjny: liczba procesorów: min. 2 procesory 18 rdzeniowe pamięć RAM: min. 384 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID pojemności macierzy: min. 10 TB redundantne zasilanie typu Hot-plug serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 80 000 warstw dwa stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” i monitor opisowy min. 21" |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive Basic Print Query / Retrieve Storage Commitment |
|  | Oprogramowanie podstawowe – minimum 6 jednoczasowych dostępów |
|  | SSD (Surface Shaded Display) |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej |
|  | Wirtualna endoskopia dróg powietrznych i naczyń |
|  | Oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji 3D |
|  | Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zaawansowane |
|  | Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” – minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów. - minimum 2 jednoczasowe dostępy | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany oraz umożliwiające porównanie zmian ogniskowych bieżącego badania z poprzednim badaniem tego samego pacjenta - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi - minimum 2 jednoczasowy dostęp |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka - minimum 2 jednoczasowy dostęp |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu) - minimum 2 jednoczasowe dostępy | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie – minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki udarów z możliwością podania wartości skali ASPECTS – minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wysłanie raportu w postaci wiadomości email z wynikiem badania z pkt. 20 do określonej grupy odbiorców | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc - minimum 2 jednoczasowe dostępy | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian - minimum 2 jednoczasowe dostępy | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń wieńcowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 i 20 segmentowego diagramu AHA - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Automatyczne wyznaczanie obrysów wewnętrznych i zewnętrznych mięśnia serca (wsierdzia i nasierdzia) wszystkich czterech jam serca wraz z obliczaniem parametrów funkcjonalnych wszystkich czterech jam serca - minimum 2 jednoczasowe dostępy | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
|  | Uwidocznienie tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do oceny blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych, umożliwiające kodowanie rodzajów blaszek kolorem z możliwością definiowania progów - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. - minimum 2 jednoczasowe dostępy |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości. |
|  | Podłączenie oferowanych urządzeń do istniejącego w szpitalu systemu PACS/RIS w zakresie umożliwiającym transfer obrazów diagnostycznych do/z archiwum cyfrowego PACS, realizowanie funkcji DICOM WORKLIST |
|  | Strzykawka automatyczna o sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi) Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem materiałów nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl Generowanie stabilnej zaprogramowanej prędkości przepływu w całym zakresie iniekcji Dwupoziomowy system proaktywnego zapobiegania powietrza w zestawie dziennym Trzykanałowy, bezwkładowy , tłokowy wstrzykiwacz środka kontrastowego Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425 |
|  | Duplikator – robot do nagrywania płyt wraz z komputerem sterującym, wymagana integracja z systemem PAX/RIS |
|  | Wyposażenie dodatkowe |
|  | Oprogramowanie do kontroli jakości tomografów komputerowych, np. Qadra Studio LTD CT lub równoważne |
|  | Pasy mocujące głowę pacjenta 15 szt. Pozycjonery pod plecy - 2 szt. Materac na stół tk - 2 szt. Półfartuchy (sukienka) Pb 0,5 - 2 szt. Kryza (osłona tarczycy) Pb 0,5 - 2 szt. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 |
|  | Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych |
|  | Szkolenie zaawansowane personelu lekarskiego w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie max. 2.m-cy od daty odbioru aparatu |
|  | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia. |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki - do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i testów specjalistycznych. Dostarczenie zamawiającemu raportu z testów w terminie 5 dni od dnia instalacji. |
|  | Wykonanie projektu osłon radiologicznych. Dokumentacja pomieszczenia pracowni do wglądu u Zamawiającego. |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy min. 24 miesiące max. 60 miesięcy. |
|  | Okres rękojmi min. 24 miesiące |
|  | Paszporty techniczny, karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

E. Wykonawca w zakresie parametrów punktowanych zobowiązany jest jednoznacznie wskazać oferowany parametr poprzez np. przekreślenie parametrów, których nie oferuje.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy