Załącznik nr 2 -  Opis Przedmiotu Zamówienia - zmodyfikowany

Formularz asortymentowo-cenowy 						1/ZP/2021

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia-dezynfektor | 2 |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną | 1 |  |  |  |  |
|  | Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa | 1 |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy 6 STE | 2 |  |  |  |  |
|  | Aplikacja do rejestracji i archiwizacji wraz z komputerem stacjonarnym | 1 |  |  |  |  |
|  | Demontaż istniejącego wyposażenia i instalacja nowego wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników jak i obsługi technicznej. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM od 1 do 7 | x | x |  |  |

| ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość szt. | Parametry wymagane | Dokładny opis parametrów oferowanego wyrobu wyposażenia dla każdej pozycji. |
| Pozycja nr 1 | Myjnia-dezynfektor Oferowany model: ……………………………………………. Producent: …………………………………………………… | 2 | Tak |  |
|  | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 (nie powystawowe). |  | Tak |  |
|  | - do zabudowy w jedną ścianę, przelotowa |  | Tak |  |
|  | - obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 304 wg AISI, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej 316 L wg AISI |  | Tak |  |
|  | - oświetlenie wnętrza komory poprzez min. Jeden punkty świetlne umieszczone na górnej ścianie komory |  | Tak |  |
|  | - drzwi przesuwne, otwierane i zamykane automatycznie, całkowicie przeszklone |  | Tak |  |
|  | - podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia w celu higienicznego oczyszczania komory lub grzałki w komorze mycia |  | Tak |  |
|  | - pojemność na jeden wsad: min. 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm - lub min. 4 zestawy anestezjologiczne - lub min. 2 zestawy mikrochirurgiczne |  | Tak |  |
|  | - dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania |  | Tak |  |
|  | - kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu min. 4 cale lub kolorowy dotykowy panel o przekątnej minimum 4 cale, z analogową (alfanumeryczną) i graficzną (wykres temperatury) prezentacją przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim |  | Tak |  |
|  | - kontrola pracy ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar częstotliwości obrotów |  | Tak |  |
|  | - min. 10 stałych programów fabrycznych |  | Tak |  |
|  | - możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 10 programów |  | Tak |  |
|  | - program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. |  | Tak |  |
|  | - programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. |  | Tak |  |
|  | - programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną |  | Tak |  |
|  | - możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika |  | Tak |  |
|  | - ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji |  | Tak |  |
|  | - myjnia wyposażona w system informujący o nieprawidłowej pozycji wózka wewnątrz komory mycia |  | Tak |  |
|  | - pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych, informacja o przewodności wody umieszczona na wydruku lub na wyświetlaczu |  | Tak |  |
|  | - sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu |  | Tak |  |
|  | - możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) |  | Tak |  |
|  | - program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. |  |  |  |
|  | - monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników |  | Tak |  |
|  | - zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu |  | Tak |  |
|  | - pompa/pompy obiegowe o wydajności min. 600 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych |  | Tak |  |
|  | - dwa agregaty suszące gorącym powietrzem lub jeden agregat suszący z regulacją temperatury suszenia, każdy wyposażony w filtry powietrza, wstępny i HEPA min. H14 |  | Tak |  |
|  | - dwa agregaty suszące lub jeden agregat z napędem/ami silnikiem prądu zmiennego bez części podlegających zużyciu (bez szczotek węglowych) |  | Tak |  |
|  | - informacja o zapchaniu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień lub licznik godzin pracy suszarki |  | Tak |  |
|  | - kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej) |  | Tak |  |
|  | - min. 3 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy procentowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego lub w mililitrach bezpośrednio z panela sterującego dla każdego programu oddzielnie |  | Tak |  |
|  | - drukarka do rejestracji parametrów cyklu z zapisem: data cyklu, nazwa i nr programu cyklu (temperatura, czas, faza programu), potwierdzenie przeprowadzenia cyklu prawidłowego lub z błędem – w języku polskim, z trwałym wydrukiem |  | Tak |  |
|  | - kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy oraz kontrola ich poziomu w pojemnikach lub zbiornikach pośrednich centralnego systemu dozowania |  | Tak |  |
|  | - zawór spustowy wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni lub pompa odpływowa, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią |  | Tak |  |
|  | - przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie) |  | Tak |  |
|  | - zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 25 litrów (na fazę) |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie większa niż 15 kW |  | Tak |  |
|  | - max. szerokość myjni 1100 mm |  | Tak |  |
|  | Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych | 2 | Tak |  |
|  | - wyposażony w system sprzęgania z myjnią i wózkiem wsadowym |  | Tak |  |
|  | - 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem |  | Tak |  |
|  | - wyjmowana taca ociekowa |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych | 2 | Tak |  |
|  | - pojemność 12 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm |  | Tak |  |
|  | - 6 poziomów mycia |  | Tak |  |
|  | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność min. 4 tace sterylizacyjne o wymiarach - 480÷485x240÷254x50-70 mm |  | Tak |  |
|  | - min. 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne |  | Tak |  |
|  | - górny poziom wózka z min. 30 przyłączami do narzędzi rurowych |  | Tak |  |
|  | - pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) |  | Tak |  |
|  | - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem |  | Tak |  |
|  | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność min. 3 pojemniki sterylizacyjne z pokrywami, o wymiarach 600 x 300 x 150 mm |  | Tak |  |
|  | - przyłącze do suszenia gorącym powietrzem |  | Tak |  |
|  | - wyposażony w system automatycznej identyfikacji |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: stal kwasoodporna |  | Tak |  |
|  | Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy |  | Tak |  |
|  | Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1 | Tak |  |
|  | - objętość złoża 30-40 l |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | - przyłącze wody 1" |  | Tak |  |
|  | Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1 | Tak |  |
|  | - objętość złoża 30-40 l |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | - przyłącze wody 1" |  | Tak |  |
|  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji | 1 | Tak |  |
|  | - objętość złoża 2 min. 30 l. |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | - regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach |  | Tak |  |
|  | - zużycie soli - podać w kg/regenerację |  | Tak |  |
|  | Filtr świecowy 20", o zwiększonej średnicy, przeznaczony do większej przepustowości wody, przyłącze 1" - ujęcie wody zmiękczonej do pomp próżniowych sterylizatorów, do myjni-dezynfektorów do narzędzi | 1 | Tak |  |
|  | - wkład filtracyjny 20'', 5 µm - 5 szt. |  | Tak |  |
|  | - wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany |  | Tak |  |
|  | - zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 50 l, do kompensacji spadków ciśnienia |  | Tak |  |
|  | Osmozer | 1 | Tak |  |
|  | - wydajność - min. 7 m3 na dobę przy temp. wody 25oC; min. 4 m3 na dobę przy temp. wody 10oC |  | Tak |  |
|  | - rodzaj membran - spiralne |  | Tak |  |
|  | - zdolność oczyszczania - min. 98 % |  | Tak |  |
|  | - zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11 |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW |  | Tak |  |
|  | - wyposażenie/wykonanie: |  | Tak |  |
|  | - wysokowydajna pompa wysokociśnieniowa ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej i ściekowej |  | Tak |  |
|  | - cyfrowe mierniki przewodności wody zasilającej i oczyszczonej w µS/cm |  | Tak |  |
|  | - sterowanie mikroprocesorowe |  | Tak |  |
|  | - automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody |  | Tak |  |
|  | - współpraca systemu ze zbiornikiem wody oczyszczonej |  | Tak |  |
|  | - filtr dokładny 20", 5 µm |  | Tak |  |
|  | Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą | 1 | Tak |  |
|  | - pojemność min. 1000 l |  | Tak |  |
|  | - materiał zbiornika - polietylen |  | Tak |  |
|  | - wyposażenie/wykonanie: |  | Tak |  |
|  | - 3 czujniki poziomu cieczy |  | Tak |  |
|  | - filtr powietrza 0,2 mikron (oddechowy) |  | Tak |  |
|  | - zawór spustowy |  | Tak |  |
|  | Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa | 1 | Tak |  |
|  | - wydajność min. 30 l/min. |  | Tak |  |
|  | - przyłącze wody 1" |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody oczyszczonej i do sterowania zespołem hydroforowym | 1 | Tak |  |
|  | - zawór elektromagnetyczny - 3/4", korpus zaworu ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - zegar sterujący, programowalny, jednokanałowy - 16 A |  | Tak |  |
|  | - skrzynia elektryczna - 230 V, 50 Hz |  | Tak |  |
|  | Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do urządzeń | 1 | Tak |  |
|  | - wydajność min. 2 m3/h |  | Tak |  |
|  | - ciśnienie - min. 4 bar |  | Tak |  |
|  | - pompa hydroforowa wirowa wielostopniowa wykonana ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW |  | Tak |  |
|  | - wyposażenie: |  | Tak |  |
|  | - zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 50 l |  | Tak |  |
|  | - wyłącznik ciśnieniowy |  | Tak |  |
|  | - manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody | 1 | Tak |  |
|  | - zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po każdym stopniu uzdatniania wody |  | Tak |  |
|  | Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody | 1 | Tak |  |
|  | - umieszczona w pomieszczeniu Strefa Czysta w CS w dobrze widocznym miejscu |  | Tak |  |
|  | - sygnalizacja wizualno-akustyczna |  | Tak |  |
|  | - wskaźniki podświetlane: praca-zielony, oczekiwanie-pomarańczowy, awaria-czerwony |  | Tak |  |
|  | - przycisk kasowania sygnału akustycznego |  | Tak |  |
| Pozycja nr 2 | Urządzenie do ręcznego mycia narzędzi parą wodną Oferowany model: ……………………………………… Producent: ………………………………………………………… | 1 | Tak |  |
|  | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 (nie powystawowe). |  | Tak |  |
|  | - ciśnienie pary - min. 7 bar |  | Tak |  |
|  | - możliwość przełączania przez użytkownika ciśnienia pary na min. dwa zakresy pracy: niskie i wysokie ciśnienie pary lub obsługa urządzenia tylko na jednym zakresie pracy: wysokim ciśnieniu pary |  | Tak |  |
|  | - pojemność zbiornika - min. 5 l |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne - 230V; 50 Hz; moc max. 3200 W |  | Tak |  |
|  | - przyłącze do instalacji sprężonego powietrza |  | Tak |  |
|  | - wbudowany program do odkamieniania zbiornika |  | Tak |  |
|  | - wykonanie: obudowa, zbiornik ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - długość przewodu parowego i sprężonego powietrza z dyszą natryskową z przyłączem typu Luer - min. 1,2 m |  | Tak |  |
|  | - możliwość mycia parą i przedmuchiwania sprężonym powietrzem poprzez tą samą dyszę natryskową |  | Tak |  |
|  | - zestaw końcówek natryskowych do narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z przyłączem typu Luer - min. 6 szt. (proste o długości min. 50 i 20 cm, zagięta, do drenów o różnej średnicy) |  | Tak |  |
| Pozycja nr 3 | Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa Oferowany model: ……………………………………… Producent: ………………………………………………………… Rok produkcji 2021 | 1 | Tak |  |
|  | - wymiary wewnętrzne komory mycia: min. 550 x 300 x 200 mm (d x s x g) |  | Tak |  |
|  | - komora mycia wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316Ti wg AISI o grubości min. 1,5 mm, spust i korek spustowy wykonane ze stali kwasoodpornej |  | Tak |  |
|  | - pokrywa komory mycia ze stali kwasoodpornej z izolacją termiczną i akustyczną, na zawiasach |  | Tak |  |
|  | - stelaż pod tacę z narzędziami |  | Tak |  |
|  | - rama, obudowa, drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak |  |
|  | - czujnik minimalnego wymaganego poziomu wody w komorze mycia |  | Tak |  |
|  | - sterowanie mikroprocesorowe |  | Tak |  |
|  | - programowanie temperatury mycia w zakresie od 20 do 80°C |  | Tak |  |
|  | - automatyczny układ odgazowywania kąpieli mycia |  | Tak |  |
|  | - programowanie czasu mycia zakresie od 1 do 99 min |  | Tak |  |
|  | - wyświetlacz temperatury rzeczywistej i zaprogramowanej oraz wyświetlacz czasu pracy |  | Tak |  |
|  | - możliwość programowania trybu pracy generatora ultradźwięków - ciągły/impulsowy |  | Tak |  |
|  | - częstotliwość ultradźwięków 40 kHz |  | Tak |  |
|  | - moc ultradźwiękowa 2 x 1200 W na okres impulsu |  | Tak |  |
|  | - moc układu grzania max. 1600 W |  |  |  |
|  | - bateria zimnej i ciepłej wody z wyciąganą wylewką |  | Tak |  |
|  | - pistolet do mycia wodą demineralizowaną z 8 wymiennymi końcówkami, wyciągany z gniazda w blacie |  | Tak |  |
| Pozycja nr 4 | Sterylizator parowy 6 STE. Oferowany model: ……………………………………… Producent: ………………………………………………………… | 2 | Tak |  |
|  | - urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 (nie powystawowe). |  | Tak |  |
|  | - pozioma przelotowa komora sterylizacyjna bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z pełnym lub żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. |  | Tak |  |
|  | - przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej z prawej lub lewej strony komory. |  | Tak |  |
|  | - pojemność komory: 6 jedn. wsadu |  | Tak |  |
|  | - zasilany parą z własnej wbudowanej wytwornicy pary. |  | Tak |  |
|  | - min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. |  | Tak |  |
|  | - wytwornica pary zasilana wodą demineralizowaną o przewodności poniżej 5µS/cm. |  | Tak |  |
|  | - zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia max. 40 kW. |  | Tak |  |
|  | - wytwornica pary z system automatycznego odgazowywania wody w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, z odzyskiem ciepła ze skroplin, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie. |  | Tak |  |
|  | - wytwornica pary kontrolowana poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej oraz wizualnie przez Użytkownika poprzez wodowskaz widoczny na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej lub wodowskaz w przestrzeni technicznej sterylizatora. |  | Tak |  |
|  | - programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program na priony o całkowitym czasie trwania max. 60 min. każdy (wymienić i opisać programy, załączyć kopie wydruków z programów na pojemniki sterylizacyjne i priony). |  | Tak |  |
|  | - programy testowe (Bowie Dick i test szczelności). |  | Tak |  |
|  | - sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |  | Tak |  |
|  | - optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach. |  | Tak |  |
|  | - procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. |  | Tak |  |
|  | - sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran sterowania dotykowy, przekątna ekranu min. 4” lub kolorowy panel z wyświetlaczem o przekątnej min. 4” |  | Tak |  |
|  | - panel z wyświetlaczem min. 3 – wierszowym po stronie wyładowczej. |  | Tak |  |
|  | - po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) i numerycznej (wartości parametrów), wartość F0, oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. |  | Tak |  |
|  | - po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. |  | Tak |  |
|  | - pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz ciśnienie w płaszczu. |  | Tak |  |
|  | - możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności. |  | Tak |  |
|  | - wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją np. świetlną w przypadku ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej i wyłącznik zasilania elektrycznego na panelu czołowym sterylizatora po stronie załadowczej. |  | Tak |  |
|  | - komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. |  | Tak |  |
|  | - alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. |  | Tak |  |
|  | - rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka zamontowana po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki). |  | Tak |  |
|  | - rejestracja parametrów procesu w wersji elektronicznej na zewnętrznym nośniku pamięci (np. pamięć USB), gniazdo zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane w panelu czołowym po stronie załadowczej lub w przestrzeni technicznej. |  | Tak |  |
|  | - możliwość otwierania plików z parametrami procesu na standardowym komputerze PC oraz możliwość wydruku parametrów procesu na standardowym papierze formatu A4 w postaci graficznej (wykres/diagram – dla każdego parametru procesu inny kolor) i numerycznej. |  | Tak |  |
|  | - możliwość podłączenia sterownika sterylizatora parowego do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) |  | Tak |  |
|  | - program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu. |  | Tak |  |
|  | - dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. |  | Tak |  |
|  | - niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. |  | Tak |  |
|  | - pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. |  | Tak |  |
|  | - zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. |  | Tak |  |
|  | - w panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary. |  | Tak |  |
|  | - w panelu czołowym po stronie rozładowczej manometr wskazujący ciśnienie w komorze. |  | Tak |  |
|  | - lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 5 mm ±1 mm. |  | Tak |  |
|  | - komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. |  | Tak |  |
|  | - komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: |  | Tak |  |
|  | - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, |  |  |  |
|  | - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr na spuście z komory. |  |  |  |
|  | - wewnętrzna instalacja pary wodnej z przyłączami klamrowymi do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi lub przyłącza gwintowane. |  | Tak |  |
|  | - drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. |  | Tak |  |
|  | - drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, płaskie od strony komory – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. |  | Tak |  |
|  | - przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. |  | Tak |  |
|  | - uszczelka drzwi nie wymagająca smarowania lub wymagająca smarowania, o trwałości min. 1000 cykli sterylizacji (potwierdzić oświadczeniem producenta trwałość uszczelki oraz w przypadku uszczelki nie wymagającej smarowania oświadczeniem producenta, że uszczelki nie należy smarować żadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas całego okresu jej eksploatacji) dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodną. |  | Tak |  |
|  | - zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. |  | Tak |  |
|  | - próżnia w komorze wytwarzana za pomocą systemu próżniowego z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniającego niski poziom hałasu poniżej 60 dB i wytworzenie próżni min. 40 mbar, bezobsługowy. |  | Tak |  |
|  | - system oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system). |  | Tak |  |
|  | - sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza. |  | Tak |  |
|  | - wymiary zabudowy dla dwóch sterylizatorów z wbudowanymi wytwornicami pary, łącznie z przestrzenią techniczną: max. 2800 x 1400 x 2000 mm (sxgxw). |  | Tak |  |
|  | - zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewna/kwasoodporna |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych o pojemności 6 STE. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 3 różne położenia) | 1 | Tak |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego o pojemności 6 STE, do za/wyładunku komory | 2 | Tak |  |
| Pozycja nr 5 | Aplikacja do rejestracji i archiwizacji wraz z komputerem stacjonarnym+dukarka+monitor, wykonaniem instalacji uruchomieniem, szkoleniem i zdalnym wsparciem w okresie gwarancji | 1 | Tak |  |
| 205. | Aplikacja do rejestracji i archiwizacji pracy myjni i sterylizatorów wraz z bezterminową licencją na jedno stanowisko i jej aktualizacją do nowszych wersji w okresie gwarancji. |  | Tak |  |
| 206. | Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach: Procesor Intel Core i7-8700 z 12MB Cache Pamięć 8GB DDR4 2400MHz Dysk twardy 512GB SSD M.2 Class 20 + HDD 1TB 7200 obr./min Karta Graficzna Intel® UHD Graphics 630 USB Type-C Nagrywarka DVD 2x DISPLAY PORT LAN 10/100/1000 Windows 10 Professional PL 64Bit Klawiatura z myszką na USB (1) Dedykowana (przez producenta komputera) mysz optyczna z rolką pracującą na dowolnej powierzchni, pełnowymiarowa, ergonomiczny kształt. 2) Dedykowana (przez producenta komputera) klawiatura pełnowymiarowa QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną i elementami zabezpieczającymi przed ślizganiem się po powierzchni biurka. |  | Tak |  |
| 207. | Monitor o minimalnych parametrach: Przekątna: 27" Panel: TN LED Rozdzielczość fizyczna: 1920x1080 (FullHD) Format obrazu: 16:9 Jasność: 300 cdm² typowa Kontrast statyczny: 1000:1 Kontrast ACR: 80M:1 Czas reakcji: 1ms Kąty widzenia: ▷ 170° △ 160° Synchronizacja pozioma: 30 - 83KHz Synchronizacja pionowa: 48 - 75Hz Odświeżanie: 75Hz Kolory: 16.7mln Plamka: 0.311mm |  | Tak |  |
| 208. | Urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach:  typ: urządzenie wielofunkcyjne  technologia druku: laserowa  rodzaj: monochromatyczna  maks. rozmiar nośnika: A4  pojemność odbiornika papieru: 150 szt.  rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi  maks. szybkość druku mono: 38 str./min.  pojemność podajnika papieru: 250 szt.  ilość pojemników na tusz: 1 szt.  zainstalowana pamięć: 512 MB  szybkość druku dwustronnego: 31 obr./min.  maksymalne obciążenie: 80000 str./mies.  maks. pojemność pamięć: 512 MB  minimalne zalecane obciążenie: 750 str./mies.  prędkość procesora: 1200 MHz  czas do pierwszego druku monochromatycznego: 6.3 s  druk dwustronny [dupleks]: tak  typ skanera: płaski (CIS)  rozdzielczość skanera: 1200 x 1200  maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu: A4  obszar skanowania: 216 x 297 mm  szybkość skanowania arkuszy A4: 2 s  rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi  maksymalne wielokrotne kopiowanie: 999 kopii  pojemność pamięci faksu: 400 str.  szybkość transmisji faksu: 33.6 kbps  rozdzielczość faksu: 300 x 300 dpi  gramatura papieru: 60 - 175 g/m2  interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps  praca w sieci [serwer druku]: tak  wyświetlacz: tak |  | Tak |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązujemy się do demontażu (urządzeń znajdujących się w centralnej sterylizacji), montażu nowych, przystosowania istniejącej instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat – z wykorzystaniem wyłącznie części Wykonawcy).

Przygotowania  niezbędnej dokumentacji do odbioru sterylizatorów przez Urząd Dozoru Technicznego oraz podczas samego odbioru obecność serwisanta.

Oświadczamy, że oferowany powyżej „Sprzęt” jest fabrycznie nowy z ………… miesięczną gwarancją producenta, nie powystawowy, rok produkcji  2021  kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Ilość punktów serwisowych (minimum 1, podać adres/y):………………………………………………………………….…….

………………….., dnia ……………………….					          		  ……….....…………………………………………………

(miejscowość)								    czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

umocowanej osoby do dokonywania czynności     w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Zapis zostanie uzupełniony na etapie zawarcia umowy – na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość nie wypełniania przez Wykonawcę.