Pyrzyce, dnia 24.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

PAKIET NR 1 - Pytanie dotyczy części VII pkt 4 załącznika nr 1.1 do SIWZ

Pytanie1
Czy Zamawiający wymaga funkcji zdalnego nadzoru serwisowego wstrzykiwacza poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze?. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że takie rozwiązanie jest obecnie standardem dla urządzeń medycznych takich jak Tomografy, Angiografy czy Skanery MR. Zamawiający opisuje taki wymóg w części VII pkt 1 załącznika 1.1 do SIWZ przedmiotowego postępowania. Postawienie przez Zamawiającego takiego wymogu dla strzykawki automatycznej będzie logiczna konsekwencją wspomnianego wyżej zapisu i umożliwi ocenę poszczególnych modułów wstrzykiwacza środków konstrastowych w czasie rzeczywistym, zapobieganie awariom a przypadku ich wystąpienia natychmiastowe odczytanie logów występujących błędów co może znacznie skrócić czas naprawy i przywrócenia urządzenia do sprawności po awarii. Dodatkowo umożliwia zdalną korektę błędów oprogramowania.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie bezprzewodowego połączenia wstrzykiwacza z terminalem sterującym w oparciu o standard wi-fi. Proponowane rozwiązanie oparte jest na sygnale własnym urządzenia i nie wymaga dostępu do sieci szpitalnej. Z punktu widzenia użytkownika nie ma znaczenia w jaki sposób komunikuje się wstrzykiwacz jeżeli spełniony jest wymóg połączenia bezprzewodowego.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pyt. 1 dot. opisu w punkcie nr 4, część VII: Wyposażenie Dodatkowe, pakiet nr 1, zał. nr 1. do SWZ
Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:
- Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK,
-Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów
- Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml
- Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 300 ml
- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar (132 psi).
- Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.
- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.
- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.
- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.
- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.
-- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK, komunikacja przewodowa.
- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.
- Funkcja testowania drożności naczyń.
- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza marki różnych producentów środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i środków kontrastowych).
- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza stężenia środka kontrastowego (w celu obliczenia optymalnych parametrów prędkości podania środka).
- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza objętości butelki (w celu dokładnej kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania).
- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczoną ilość (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.
Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pyt. 2 dot. opisu w punkcie nr 4, część VII: Wyposażenie Dodatkowe, pakiet nr 1, zał. nr 1. do SIWZ
Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425”
Uzasadnienie:
Zamawiający w punkcie nr 13 części V: Konsola Operatorska, wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych”.
Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień́ wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnieciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.
Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego wstrzykiwacza kontrastu bez integracji wg CAN.

Odpowiedź-Zgodnie z zapisami SWZ.

Dotyczy SWZ:
Rozdział V – termin wykonania zamówienia:
Z uwagi na duży zakres prac adaptacyjnych oraz termin realizacji zamówień systemów przez fabrykę prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy w zakresie Pakietu nr 1 do 120 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź- Zamawiający określa termin realizacji na 100 dni.

Rozdział VII, pkt 1.c):
Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 1 do swz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odpowiedź- Tak, zamawiający potwierdza, że wymaga potwierdzenia parametrów jedynie dla urządzenia TK.

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWZ
dot. pkt. I.8 Załącznik nr 1.1.
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż najprawdopodobniej w parametrze tym wkradła się omyłka pisarska, która spowodowała, iż za wartość 95 cm otrzymuje się równocześnie 0 oraz 2 punkty – przypuszczamy, iż został pominięty znak większości w pierwszej linijce. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie omyłki pisarskiej.

Odpowiedź- Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: >95= 0 pkt, ≤ 95= 2 pkt.

dot. pkt. VII.1 Załącznik nr 1.1.
1. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
2. W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
3. Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź- Zamawiający zapewni łącze internetowe o wymaganych parametrach.

Dotyczy wzoru umowy:

Dotyczy §3 ust. 3 projektowanych postanowień umownych:
Zamawiający zastrzegł w §3 ust. 3, iż: „Zaoferowany tomograf komputerowy, oraz niezbędne wyposażenie musi spełniać wszelkie normy jakościowe, posiadać wymagane świadectwa, certyfikaty i oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o Wyrobach Medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklarację zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.”

W związku z tym, że określenie „wszelkie normy jakościowe” oraz „wymagane świadectwa” jest w ocenie Wykonawcy nieprecyzyjne i może budzić wątpliwości na przyszłość w zakresie ustalenia standardów czy wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postanowienia zgodnie z poniższym: „(…) spełniać Polskie Nomy, posiadać świadectwa, certyfikaty i oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o Wyrobach Medycznych (…)”

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy §3 ust. 4 i 5 projektowanych postanowień umownych
Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowiązuje się do wykonania określonych obowiązków, nie zaś „gwarantuje” ich realizację, na co wskazał Zamawiający w ww. postanowieniach. Umowna odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy, co do zasady zawinienia (art. 471 k.c.), a nie ryzyka (jak np. przy umowie ubezpieczenia).

Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zmawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowień jak niżej:
„Wykonawca oświadcza, iż (…)”.

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy §3 ust. 7 projektowanych postanowień umownych:
W związku z tym, że Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 471 k.c., art. 415 k.c. i n.), istotne jest, aby regulacje umowne były w tym zakresie jednoznaczne i nie budziły wątpliwości, co do ich rozumienia. Podstawą odpowiedzialności Wykonawcy jak zostało ujęte wyżej jest „wina”.
Ze względu na powyższe zwracamy się o doprecyzowanie treści §3 ust. 7 zdanie 2 projektowanych postanowień umownych zgodnie z następującym brzmieniem: „Koszty napraw ewentualnych zniszczeń i uszkodzeń mienia Zamawiającego, powstałych w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy ponosi Wykonawca.”

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy §4 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:
Z uwagi na fakt, że Wykonawca jest zobowiązany do dochowania terminu realizacji przedmiotu Umowy (§4 ust. 1), który obejmuje szereg czynności, w tym przeszkolenie personelu Zamawiającego, co będzie możliwe do wykonania po odbiorze przedmiotu Umowy, Wykonawca zwraca się o wykreślenie postanowienia §4 ust. 4.
Zakładając, że Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie procedury odbiorowej oraz przeprowadzonych testów, wszelkie dalsze wady i usterki przedmiotu umowy powinny być usuwane w ramach uruchomionej gwarancji i/lub rękojmi (§7 projektowanych postanowień umownych). Biorąc pod uwagę bieżący dostęp Zamawiającego do przedmiotu Umowy, możliwość weryfikacji przydatności urządzenia do zamierzonego celu oraz praktyki w branży urządzeń medycznych, nie ma podstaw do tworzenia regulacji prowadzących poniekąd do przeciągania w czasie w nieuzasadniony sposób momentu odbioru.

Odpowiedź – NIE, zgodnie z projektem umowy.

Dotyczy §6 ust. 4 i 6, §11 ust. 2 lit. a) projektowanych postanowień umownych:
Wykonawca zwraca się o uzupełnienie postanowień poprzez wskazanie danych adresów mailowych do komunikacji po stronie osób wskazanych przez Zamawiającego. Powszechną formą informowania się stron o zdarzeniach czy przebiegu realizacji umowy jest obecnie forma mailowa. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wskazanie adres mailowego, na jaki będzie mógł kontaktować się z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź- sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

Dotyczy par. 7, ust. 9
Prosimy o ujednolicenie wymogu dotyczącego wymaganych terminów napraw oraz o zmianę zapisu w ust. 9 na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady/awarii w terminach określonych w pkt. 3 i 4 części X Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1.1). Zgłaszanie wad lub usterek odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl oraz dgt@szpital.pyrzyce.net.pl lub telefonicznie pod ustalony numer telefonu 915702573 wew. 288, przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone na w/w adres e-mailowy. Zgłoszenie wady / usterki musi zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej wadę.”

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:
W postanowieniu §9 ust. 2 projektowanych postanowień umownych Zamawiający zastrzegł: „W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie kolejnych 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust. 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust. 1 lit c).”
Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia poprzez wskazanie, że wyznaczony Wykonawcy termin będzie nie krótszy niż „(…) 5 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy od dnia wezwania w formie pisemnej”. Istotne jest, aby termin dodatkowy zapewniał realną możliwość realizacji Umowy, a nie stanowił jedynie warunek formalny dla późniejszego zerwania kontraktu przez Zamawiającego.
Czy Zamawiający uzupełni postanowienie §9 ust. 2 o zastrzeżenie: „Ilekroć Strony są uprawnione do odstąpienia może ono nastąpić w całości lub w części.”? W związku z tym, że możliwość odstąpienia ze skutkiem bieżącym (od daty złożenia oświadczenia), zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych powinna być przewidziana w umowie, uzasadnione jest uzupełnienie projektowanych postanowień o ww. zastrzeżenie.
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Dotyczy Par 9 ust 4
Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do poziomu 20% co odpowiada standardom stosowanym na rynku.

Odpowiedź-NIE, Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy Par 9 ust 5
Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy §10 projektowanych postanowień umownych – brak uregulowania:
Wykonawca zwraca się o dodanie w §10 ust. 4 w brzmieniu: „Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania i nie ograniczają Wykonawcy w zakresie udostępniania informacji dotyczących niniejszej Umowy instytucjom finansującym, inwestorom, wspólnikom, podmiotom powiązanym, audytorom, osobom związanym więzami stałej współpracy, w szczególności doradcom, prawnikom lub innym podobnego charakteru, jak również nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu praw przez Wykonawcę, w tym na drodze pozasądowej jak i sądowej.”
Wykonawca prosi o dodanie ww. zapisu, w celu wyeliminowania wątpliwości, co do możliwości uzasadnionego przepisami prawa i interesem Wykonawcy wykorzystania informacji, które mogą zostać uznane za mające „poufny” charakter.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy §12 ust. 2 projektowanych postanowień umownych:
W §12 ust. 12 Zamawiający zastrzegł, iż: „Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.”
W związku z tym, że odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy powinna mieć charakter obiektywny, Wykonawca powinien mieć prawo zapoznania się z roszczeniami odszkodowawczymi Zamawiającego, w tym ustosunkowania się do nich, względnie zaproponowania sposobu usunięcia szkody. Z uwagi na obowiązek zachowania proporcjonalności i równowagi kontraktowej stron nie jest uzasadnione dokonywanie niemal automatycznego potrącenia w ww. zakresie z wynagrodzenia Wykonawcy. Zwrócić należy uwagę, iż Zamawiający na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego jest uprawniony do dokonywania potrąceń dla wierzytelności wymagalnych (art. 498 k.c.).
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowienia §12 ust. 2 zd. 2 zgodnie z poniższym: „Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i przedstawiona Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z możliwością ustosunkowania się przez Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 14 dni.”

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy §12 ust. 3 projektowanych postanowień umownych:
W postanowieniu §12 ust. 3 Zamawiający przedstawił przykładowy katalog okoliczności noszących cechy siły wyższej.
W związku z tym, że tego rodzaju sytuacje mogą odnosić się także do innych przyczyn, w tym jak pokazały ostatnie lata – epidemii (por. wyrok SN V CSKP 83/21), prosimy o uzupełnienie definicji o przykładowe inne okoliczności takie jak: „(…) klęski żywiołowe, katastrofy, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemie.”

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy §16 ust. 4 projektowanych postanowień umownych:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie §16 ust. 4 o wskazanie, że „W przypadkach opisanych tym postanowieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji Umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin, co najmniej 7 dni na usunięcie naruszenia.”?
Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym jest ostatecznym rozwiązaniem, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego, niesie bowiem ryzyko uzyskania zamówienia po wyższej cenie. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy w praktyce może zapobiegać potrzebie korzystania z tego rodzaju narzędzi. Zwłaszcza, że w §16 ust. 4 Zamawiający zastrzegł swoje uprawnienie do zerwania umowy nie tylko w sytuacji naruszenia, ale także stwierdzenia „narażenia” dot. ochrony danych osobowych, co w praktyce może prowadzić do pochopnych i przedwczesnych decyzji po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Dotyczy §16 ust. 5 projektowanych postanowień umownych:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w §16 ust. 5, z możliwością zadania dodatkowych pytań do jej treści.

Odpowiedź- Tak, zamawiający udostępnia.

Dot. Pakiet nr 5 – Monitor z analizatorem parametrów
Czy Zamawiający będzie wymagać kardiomonitora z pomiarem stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 z czujnikiem paramagnetycznym i z wynikiem pomiarów wyświetlanych na ekranie monitora?
Odpowiedź- Zamawiający wymaga.
Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia Umowy
§6 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,2%?

Odpowiedź- NIE.