## część nr 1 Sprzęt-Wyroby medycz
Część nr 1 -Sprzęt jednorazowy
| Asortyment | Opakowanie | Ilość opak na 12 m-cy 2025 | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa produktu/ kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro/ Kod EAN
1 | Cewnik urologiczny Foley’a 100% silikon, dwudrożny, pakowany podwójnie (folia, folia-papier),wyposażony w zawór lateksowy, jałowy. Rozmiar od CH 16 do CH 24, możliwość utrzymania w pęcherzu moczowym min. 30 dni | 1 op =1 cewnik | 10 |  | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny Foley’a lateksowy, obustronnie pokryty elastomerem silikonu, dwudrożny, pakowany podwójnie, wyposażony w zawór lateksowy, z końcówkami kodowanymi kolorami, jałowy Rozmiar od CH 16 do CH 24, | 1 op = 1 cewnik | 80 |  | 8% | 0 | 0
3 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków. Specjalna konstrukcja i szlif ołówkowy z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym tłokiem, jednorazowego użytku, bez zwartości lateksu, konstrukcja igły w najwyższym stopniu zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych, igła wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, rozmiar 18G 1,2x40, wysterylizowano tlenkiem etylenu (EO) jałowa, dopasowana do końcówki Luer i Luer Lock, okres trwałości 5 lat. | 1 op = 100 szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Rozmiar: 18 G 1 ½” 1,2mm x 90 mm | 1 op=10 igieł | 6 |  | 8% | 0 | 0
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Rozmiar: 20 G 1 ½” 0,9mm x 90 mm | 1 op=10 igieł | 2 |  | 8% | 0 | 0
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Rozmiar: 22 G 1 1/4” 0,7mm x 90 mm | 1 op=10 igieł | 6 |  | 8% | 0 | 0
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Rozmiar: 21 G 1 ½” 0,8mm x 90 mm | 1 op=10 igieł | 3 |  | 8% | 0 | 0
8 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiar: 25 G 1” 0,5x25 mm | 1 op=100 szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0
9 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiar: 23 G 1 ¼” 0,6x30 mm | 1 op=100 szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0
10 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiar: 22 G 1 ¼” 0,7x30 mm | 1 op=100 szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0
11 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiar: 21 G 1 ½” 0,8x40mm | 1 op=100 szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0
12 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiar: 20 G 1 1’2” 0,9x40 mm | 1 op=100 szt. | 25 |  | 8% | 0 | 0
13 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiary: 19 G 1 ½” 1,1x40 mm | 1 op=100 szt. | 12 |  | 8% | 0 | 0
14 | Igła iniekcyjna, wykonana ze stali nierdzewnej, z potrójnie ściętym lancetem, polerowana i pokryta precyzyjnie silikonem, nasadka Luer/Luer Lock z barwnym kodem kolorystycznym, ostrze standardowe i ostrze krótkie, sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu oraz PCV. Rozmiary: 18 G 1 ½” 1,2x40 mm | 1 op=100 szt. | 120 |  | 8% | 0 | 0
15 | Igła jednorazowa do penów, pakowana oddzielnie 29 G-31 G | 1 op = 100 szt | 23 |  | 8% | 0 | 0
16 | Kaniula dożylna bezpieczna uniemożliwiająca zakłucie się i skaleczenie igłą, wyposażona w zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, wykonana z poliuretanu z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, posiadająca minimum 5 pasków RTG, sterylna. Rozmiary: 22 G 0,9x25 mm – 42 ml/min. 20 G 1,1x32 mm – 67 ml/min. 18 G 1,3x45 mm – 103 ml/min. 17 G 1,5x45 mm – 133 ml/min. 16 G 1,8 45 mm – 236 ml/min. 14 G 2,0x45 mm – 270 ml/min. | 1 op = 50szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
17 | Koc – okrycie termiczne pacjenta. Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do okrycia pacjenta w celu zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej. Okrycie wykonane z włókniny polipropylenowej z poliestrowym wypełnieniem zapewniającym komfort cieplny. Wyrób niesterylny, jednorazowego użytku, posiada szwy ultradźwiękowe, nie zawiera lateksu. | 1 opak.= 1 sztuka rozm 110x210cm | 40 |  | 8% | 0 | 0
18 | Korek do kaniul Luer-Lock, niepirogenny, nietoksyczny; kolor-biały | 1 op = 1 szt | 7000 |  | 8% | 0 | 0
19 | Maska do podania tlenu z zaciskiem na nos i przezroczystym przewodem tlenowym dł. minimum 1,8 m, z gumką mocującą dla dorosłych | 1 op = 1 maska | 30 |  | 8% | 0 | 0
20 | Nakłuwacze jednorazowego użytku, automatyczne 2,4 mm | 1 op = 1szt | 6000 |  | 8% | 0 | 0
21 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m bursztynowy | 1 op = 1 szt | 50 |  | 8% | 0 | 0
22 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł.150 cm, przezroczysty | 1 op = 1 szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
23 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 75mm, bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr do krwi o wielkości oczek 200 µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Opakowanie folia – papier, sterylny. | 1 op = 1 szt | 150 |  | 8% | 0 | 0
24 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 65mm, całość wolna od ftalanów (informacja podana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, | 1 op = 1 szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
25 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny, komora kroplowa o długości 55mm (w części przezroczystej), elastyczny dren o długości min.150cm., odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o średnicy oczek 15 µm oraz zamykaną klapką, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu. | 1 op = 1 szt | 12000 |  | 8% | 0 | 0
26 | Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem przepływu | 1 op = 1 szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
27 | Przyrząd do upustu krwi z workiem, sterylny, pojemność 400 – 450 ml | 1 op = 1 szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
28 | Resuscytator silikonowy dla dorosłych wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie. Maska anestetyczna z otwartym mankietem wykonana w całości z biokompatybilnego silikonu. Przezroczyste sklepienie maski pozwalające na ciągłą obserwację stanu pacjenta. Rezerwuar tlenu o ergonomicznym kształcie i porowatej powierzchni zapewniającej pewny chwyt. Dren tlenowy o dł. 210 cm, odporny na zagięcia. | 1 op = 1szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
29 | Rurka Guedel sterylna | 1 op = 1szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
30 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z podwójnym znacznikiem przed balonem ułatwiającym intubację, oznaczenie głębokości, numer rurki, nitka Rtg, jałowa, Nr 5-9 | 1 op = 1 szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
31 | Rurka tracheotomijna - różne rozmiary | 1 op = 1 szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
32 | Strzykawka 100ml typu Janeta z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz czarną skalę pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier | 1 op = 25 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
33 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku, jałowa, przeźroczysty cylinder umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku,widoczny tłok, wyraźna czarna i niezmywalna skala pomiarowa na cylindrze, dopuszcza się możliwość rozszerzenia skali, stożek Luer, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta -2 ml | 1 op = 100 szt | 130 |  | 8% | 0 | 0
34 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku, jałowa, przeźroczysty cylinder umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku,widoczny tłok, wyraźna czarna i niezmywalna skala pomiarowa na cylindrze, dopuszcza się możliwość rozszerzenia skali, stożek Luer, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta- 5 ml | 1 op = 100 szt | 160 |  | 8% | 0 | 0
35 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku, jałowa, przeźroczysty cylinder umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku,widoczny tłok, wyraźna czarna i niezmywalna skala pomiarowa na cylindrze, dopuszcza się możliwość rozszerzenia skali, stożek Luer, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta.- 10 ml | 1 op = 100 szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
36 | Strzykawka 2-częściowa jednorazowego użytku, jałowa, przeźroczysty cylinder umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku,widoczny tłok, wyraźna czarna i niezmywalna skala pomiarowa na cylindrze, dopuszcza się możliwość rozszerzenia skali, stożek Luer, kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, łatwy i płynny przesuw tłoka, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logo producenta - 20 ml | 1 op = 100 szt | 150 |  | 8% | 0 | 0
37 | Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, transparentna, skalowana co 1 ml do 60 ml posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz czarną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | 1 op = 25 szt | 4 |  | 8% | 0 | 0
38 | Strzykawka 50ml typu Janeta z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz czarną skaleę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier | 1 op = 25 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
39 | Strzykawka jednorazowa 1 ml tuberkulinowa | 1 op = 100 szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
40 | Worek na płyny infuzyjne o poj. 100-250 ml - osłona przed światłem | 1 op = 1szt | 50 |  | 8% | 0 | 0
41 | Worek na płyny infuzyjne o poj. 500-1000 ml - osłona przed światłem | 1 op = 1szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
42 | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany typu split septum z końcówką Luer, bez dodatkowego zamknięcia nasadką ochronną, przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę drogi przepływu leków i roztworów infuzyjnych, wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu wyposażony w silikonową membranę, odporny na działanie leków cytotoksycznych i lipidów, ciśnienie do 45 PSI, objętość wypełnienia 0,16 ml, prędkość przepływu 32 l/h | 1 op = 1szt | 300 |  | 8% | 0 | 0
43 | Zestaw do nebulizacji z ustnikiem, drenem, rurką karbowaną i łącznikiem T – sterylizowany EO, pakowany pojedynczo, opakowanie z widoczną datą sterylizacji i ważności, nie zawiera lateksu, uniwersalny kształt ustnika, w dren wtopione 4 paski wzmacniające zapobiegające załamywaniu, długość drenu 200 – 220 cm, pojemność nebulizatora 6 ml | 1 op = 1 zestaw | 1400 |  | 8% | 0 | 0
44 | Zestaw podstawowy do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy do pomp MEDIMA LINE 300 -LINE L | 1 op = 1szt | 300 |  | 8% | 0 | 0
45 | Zestaw podstawowy do przetaczania płynów infuzyjnych przeźroczysty do pomp MEDIMA LINE 300 - ST 11 | 1 op = 1 szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0
Uwaga:
Pozycja 8-14: Zamawiający wymaga by produkty pochodziły od jednego producenta
Pozycja 33-36: Zamawiający wymaga by produkty pochodziły od jednego producenta
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca/Oferent dostarczy przedmiotowe środki dowodowe (np. katalog) w celu potwierdzenia wymaganych parametrów

## część nr 2 - Kapilary
Część nr 2 - Kapilary
| Asortyment | Opakowanie | Ilość opak na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa produktu/ kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Kapilary do pomiaru gazometrii z heparyną (Na/Li-hep), 120 iu/ml; średnica kapilary 1,60 mm, długość 125 mm | 1 opakowanie = 250 kapilar | 30 |  | 8% | 0 | 0
2 | Mieszadełko do kapilar: średnica 1,6 mm, długość 125 mm (odpowiednie do kapilar w pozycji 1) | 1 opakowanie = 250 mieszadełek | 1 |  | 8% | 0 | 0
3 | Zatyczki (KAPTURKI) kompatybilne z kapilarami ujętymi w poz 1. | 1 opakowanie = 500 zatyczek | 1 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## część nr 3 -Pojemniki
Część nr 3 – Pojemniki
| Asortyment | Opakowanie | Ilość opak na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa produktu | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Kieliszki jednorazowe z PCV pojemność 30 ml; 2,7 cm średnica | 1 opakowanie = 80 kieliszków | 1000 |  | 8% | 0 | 0
2 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typy Tulipan | 1 opakowanie= 1 pojemnik | 2 |  | 8% | 0 | 0
3 | Pojemnik na materiał do badań sterylny, zamykany na zakrętkę, pakowany pojedynczo, pojemność 30 ml | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 400 |  | 8% | 0 | 0
4 | Pojemnik na materiał do badań sterylny, zamykany na zakrętkę, pakowany pojedynczo, pojemność 60 ml | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 1800 |  | 8% | 0 | 0
5 | Pojemnik na mocz badań, niesterylny, jednorazowy, zamykany na zakrętkę, pojemność 100 ml | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 4500 |  | 8% | 0 | 0
6 | Pojemnik na mocz badań, sterylny, jednorazowy, zamykany na zakrętkę, pojemność 100 ml | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 1200 |  | 8% | 0 | 0
7 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 0,7 litra | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 30 |  | 23% | 0 | 0
8 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 1 litr | 1 opakowanie = 1 pojemnik | 450 |  | 23% | 0 | 0
9 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 2 litry | 1 opakowanie= 1 pojemnik | 700 |  | 23% | 0 | 0
10 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 3,5 litra (czerwony) | 1 opakowanie= 1 pojemnik | 20 |  | 23% | 0 | 0
11 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 3,5-4 litra (żółty); średnica ok.225mm, wysokość ok.157 mm | 1 opakowanie= 1 pojemnik | 80 |  | 23% | 0 | 0
12 | Pojemnik na zużyty sprzęt jednorazowy i odpady medyczne, z bezpiecznym zamknięciem, pojemność 5 litra | 1 opakowanie= 1 pojemnik | 5 |  | 23% | 0 | 0
13 | Probówki typu Falkon z podziałką, sterylne, pojemność 50 ml., dno stożkowe, nie stojące, pakowane pojedynczo | 1 opakowanie= 1 probówka | 2500 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0

## część nr 4 -Opatrunki
Część nr 4 - Opatrunki
| Asortyment | Opakowanie | Ilość opak. na 12m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa produktu/kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Chusta trójkątna bawełniana służąca krótkotrwałemu unieruchomieniu i odciążeniu kończyny górnej w przypadku różnych urazów. Cienka, elastyczna, lekka, wygodna dla pacjenta, zapewniająca swobodę ruchów, dopasowująca się do kształtu ciała. Kolor biały, hipoalergiczna, niejałowa | 1 szt Rozmiar 96 cm x 96 cm x 130 cm | 1 |  | 8% | 0 | 0
2 | Dyspenser do kompresów celulozowych z perforacją. Wykonany z plastiku, przeźroczysty, odporny na uszkodzenie. | 1szt. |  |  | 23% | 0 | 0
3 | Elastyczne siatki opatrunkowe do podtrzymywania opatrunków zbudowana z przędzy wykonanej z 70-80% poliamidu i 20-30% elastanu,rozmiarem przeznaczona na dłoń/stopę długość 25m w stanie rozciągniętym. | 1 opak.= 1 siatka podtrzymująca | 30 |  | 8% | 0 | 0
4 | Elastyczne siatki opatrunkowe do podtrzymywania opatrunków zbudowana z przędzy wykonanej z 70-80% poliamidu i 20-30% elastanu,rozmiarem przeznaczona na podudzie/kolano/ramię/stopa/łokieć długość 25m w stanie rozciągniętym. | 1 opak.= 1 siatka podtrzymująca | 120 |  | 8% | 0 | 0
5 | Elastyczne siatki opatrunkowe do podtrzymywania opatrunków zbudowana z przędzy wykonanej z 70-80% poliamidu i 20-30% elastanu,rozmiarem przeznaczona na: udo,głowa,biodra długość 25m w stanie rozciągniętym. | 1 opak.= 1 siatka podtrzymująca | 5 |  | 8% | 0 | 0
6 | Gaza opatrunkowa kopertowa jałowa 17-nitkowa, Rozmiar 1m2 | 1 opak.=25 szt | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | Gazik włókninowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, dwuwarstwowy | 1 opak. = 100 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0
8 | Kompresy celulozowe z perforacją 4cm*5cm w formie płatów waty celulozowej w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie poj. części w postaci małych kompresów. | 2xrolka po 500szt. | 70 |  | 8% | 0 | 0
9 | Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe Rozmiar 10 cm x 10 cm | 1 opak.= 50 op.*5 kompresów | 10 |  | 8% | 0 | 0
10 | Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe Rozmiar 5 cm x 5 cm | 1 opak.= 20op*5 kompresów | 40 |  | 8% | 0 | 0
11 | Kompresy jałowe z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm | 1 opak.=20op.* 5 kompresów | 15 |  | 8% | 0 | 0
12 | Kompresy niejałowe gazowe 17-nitkowe, 12-warstwowe Rozmiar 10 cm x 10 cm | 1 opak. = 500 kompresów | 25 |  | 8% | 0 | 0
13 | Kompresy włókninowe niejałowe gram. 40g/m2 Rozmiar 10 cm x 10 cm | 1 opak.= 100 kompresów | 1000 |  | 8% | 0 | 0
14 | Kompresy włókninowe niejałowe gram. 40g/m2 Rozmiar 5 cm x 5 cm | 1 opak.= 100 kompresów | 3 |  | 8% | 0 | 0
15 | Kompresy włókninowe niejałowe gram. 40g/m2 Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm | 1 opak.= 100 kompresów | 200 |  | 8% | 0 | 0
16 | Myjka jednorazowa do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. | 1opak.=20sztuk | 400 |  | 23% | 0 | 0
17 | Myjka jednorazowa, dwuwarstwowa do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. | 1opak.=12szt. | 250 |  | 23% | 0 | 0
18 | Opaska dziana podtrzymująca niejałowa rozm. 10cmx4m | 1 opak. = 1 bandaż | 200 |  | 8% | 0 | 0
19 | Opaska elastyczna podtrzymująca tkana, zawierająca wiskozę i poliamid, cienka, delikatna, umożliwiająca dostęp powietrza, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, koloru białego, hipoalergiczna, niejałowa. Do podtrzymywania wszelkich opatrunków nieprzylepnych | 1opak=1 szt Rozmiar 12 cm x 4 m | 5 |  | 8% | 0 | 0
20 | Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, zawierający dodatkowo wkład chłonny stanowiący podkładkę pod stopkę kaniuli Rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm | 1 opak.= 50 sztuk | 130 |  | 8% | 0 | 0
21 | Opatrunek hydrokoloidowy, 10x10cm (a'10) / Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran w części krzyżowej; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna. | 1 opak.= 10 sztuk rozm 10x10 | 15 |  | 8% | 0 | 0
22 | Opatrunek hydrokoloidowy, 20x20cm (a'5szt.) / Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran w części krzyżowej; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna | 1 opak.= 5 sztuk rozm 20x20 | 2 |  | 8% | 0 | 0
23 | Opatrunek włókninowy, z wkładem chłonnym, jałowy samoprzylepny, rozm.6cm*10cm*50szt. | 1 opak.= 50 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0
24 | Opatrunek włókninowy, z wkładem chłonnym, jałowy, samoprzylepny, rozm.5cm*7,2cm*100szt . | 1 opak.= 100 sztuk | 1 |  | 8% | 0 | 0
25 | Opatrunek włókninowy, z wkładem chłonnym, jałowy,samoprzylepny. Rozmiar 8 cm x 15 cm | 1 opak.= 30 opatrunków | 4 |  | 8% | 0 | 0
26 | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów, Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu instrukcja obrazkowa użycia opatrunku | 1 opak.=30 szt. rozmiar 9 cm x 10 cm | 3 |  | 8% | 0 | 0
27 | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów, Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu instrukcja obrazkowa użycia opatrunku | 1 opak.=25 szt. rozmiar 12 cm x 14 cm | 1 |  | 8% | 0 | 0
28 | Paski do zamykania ran, pokryte klejem akrylowym i zapewniające bezbolesne zamknięcie ran. Białe, jałowe, rozmiar 13 mm x 100 mm, opakowanie jednostkowe po 6 szt | 1 op = 6 szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
29 | Pianka myjąco-pielęgnująca | 1 opak.= 1 sztuka 300ml | 10 |  | 23% | 0 | 0
30 | Pieluchomajtki dla dorosłych z laminatem przepuszczającym powietrze na całej powierzchni zewnętrznej, podwójny wkład chłonny z superabsorbentem, posiadający 4 przylepcorzepy i elastyczne ściągacze taliowe Rozmiar od S do XXL | 1 opakowanie= 1 sztuka | 3900 |  | 5% | 0 | 0
31 | Plaster samoprzylepny uciskowy z wkładem chłonnym wykonany z wodoodpornej folii poliuretanowej, hypoalergiczny, rozmiar 2,5cmx 8,5cm | 1 op = 100 szt | 3 |  | 8% | 0 | 0
32 | Plaster z opatrunkiem włókninowy na kleju akrylowym Rozmiar 1 m x 6 cm | 1 opak.= 1 plaster | 10 |  | 8% | 0 | 0
33 | Podkład do łóżka 60x90cm. Wykonany z pięciu warstw: laminat+wata celulozowa+pulpa cel.+wata cel.+włóknina PP; posiada wkład chłonny z pulpy celulozowej oraz podfoliowaną, nieprzemakalną część spodnią. | 1op=25szt. | 200 |  | 8% | 0 | 0
34 | Prześcieradła niejałowe z włókniny typu SMS/TMS lub polipropylenowej gram. 35g/m2 Rozmiar 210 cm x160 cm | 1 opak. = 10 szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0
35 | Prześcieradło papierowe 50cm*50mb | 1 op = 1 szt | 200 |  | 8% | 0 | 0
36 | Przezroczysty opt. hydrokoloidowy, 9x14cm (a'10szt.) / Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna. | 1 opak.= 10 sztuk rozm 9x14 | 2 |  | 8% | 0 | 0
37 | Przylepiec uniwersalny wzmocniony włókniną z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym, niejałowy, pakowany w kartonik po 12 szt., rozmiar 2,5 cm x 9,14 m | 1 opak. = 12 sztuk | 70 |  | 8% | 0 | 0
38 | Przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), 10x10cm, przylepny opat.piankowy (a'10) Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym | 1 opak.= 10 sztuk rozm 10x10 | 2 |  | 8% | 0 | 0
39 | Ręczniki jednorazowe, osuszające z celulozy, rozmiar 40cm*70cm – 50g | 1 opak.= 50 sztuk | 160 |  | 23% | 0 | 0
40 | Serwety jałowe z włókniny typu SMS lub polipropylenowej, gram. 35g/m2 Rozmiar 130 cm x 80cm lub 120 cm x 90 cm | 1 opakowanie = 1 serweta | 450 |  | 8% | 0 | 0
41 | Taśma opatrunkowa, włókninowa, samoprzylepna 30cm x 10m elastopor / elastyczna taśma, nie absorbująca promieniowania RTG, pokryta klejem akrylkowym naniesionym metodą ciagłą na całej powierzchni, z warstwą zabezpieczającą z papieru silikonowanego z przecięciem prostym oraz oznaczeniem graficznym - tj. podziałką metryczną, ułątwiającą dzielenie taśmy, hipoalergiczna, jednorazowego uzytku, niejałowa | 1 opak.= 1 sztuk rozm 30cmx10m | 8 |  | 8% | 0 | 0
42 | Taśma wykonana z folii poliuretanowej, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, przezroczysta, paro przepuszczalna. Zabezpieczona warstwą z papieru silikonowanego z podziałką metryczną, ułatwiającą dzielenie taśmy. Cienka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu ciała, nieograniczająca swobody ruchu. Pakowana w dyspenser (kartonik). Posiadająca system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku, wodoodporna, samoprzylepna, hipoalergiczna, niejałowa | 1 opak.= 1 szt. Rozmiar 15 cm x 10 m | 5 |  | 8% | 0 | 0
43 | Taśma wykonana z folii poliuretanowej, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, przezroczysta, paro-przepuszczalna. Zabezpieczona warstwą z papieru silikonowanego z podziałką metryczną, ułatwiającą dzielenie taśmy. Cienka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu ciała, nieograniczająca swobody ruchu. Pakowana w dyspenser (kartonik). Posiadająca system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku, wodoodporna, samoprzylepna, hipoalergiczna, niejałowa | 1 opak.= 1 szt. Rozmiar 10 cm x 10 m | 2 |  | 8% | 0 | 0
44 | Wata bawełniano-wiskozowa | 1 opak.= 500 g worek foliowy | 1 |  | 8% | 0 | 0
45 | Wata celulozowa w płatach Rozmiar 40 cm x 60 cm | 1 opak. = 5 kg | 45 |  | 8% | 0 | 0
46 | Żel nawilżający w strzykawce, zawierający środek znieczulający i antybakteryjny, wykorzystywany przy cewnikowaniu i umieszczeniu przyrządów w jamach ciała. Zapewnia optymalne nawilżenie, likwiduje ból oraz ogranicza ryzyko infekcji. Pojemność 6ml | 1 opak.= 1 sztuka | 50 |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | razem | 0 | 0

## część nr 5 Rękawice
Część 7 - Rękawice medyczne | 5 Rękawice
Lp | Asortyment | Opakowanie | Ilość na 12m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa produktu / nr katalogowy / Kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, posiadające wzmocniony rolowany mankiet, AQL 1,5. Zgodne z normą EN 455, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rozmiar XS-L | 1 op= 100 sztuk | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm. AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | 1 op= 100 sztuk | 600 |  | 0 | 8% | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z możliwością pojedynczego wyjmowania, rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (co najmniej 2 poziom ochrony z użyciem co najmniej 3 substancji z załącznika A normy 374-1) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Dodatkowo odporne na przenikanie formaldehydu. Zgodne z wszystkimi wymaganiami norm EN 455-1-2-3-4, EN 374-1-2-3, ASTM F1671 potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie a'250 sztuk (XS-L) oraz 240sztuk (XL). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. | 1 op=250 sztuk | 600 |  | 0 | 8% | 0
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5; pozbawione tiuramów, MBT - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3. AQL 0,65 - potwierdzone raportem z badań wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min. 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min 18N, zawartość białek lateksowych ≤30 μg/g - potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455 nie starszym niż 2016 r. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 6,0-8,5. | 1op = 1para | 300 |  | 0 | 8% | 0
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk | 1 op= 100 sztuk | 2 |  | 0 | 8% | 0
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. odporność na formalinę (10%)-poziom 6, aldehyd glutarowy (1%)-poziom 6, bromek etydyny(1%)-poziom 6 zgodnie EN 16523 – raport z badań z jednostki niezależne. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością -potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt., rozmiar XL- 180szt. | 1 op=200 sztuk | 450 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
W przypadku innej stawki podatku VAT niż ta podana przez Zamawiającego prosimy o zmianę w formularzu

## część 6 - Wyroby medyczne CSTD
Część 6 Wyroby medyczne CSTD+ spike
| Asortyment | Opakowanie | Ilość na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/nazwa produktu/kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Adapter pasujący do wszystkich dostępnych na rynku standartowych fiolek. Nie zawiera PCV i DEHP. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. | 1 sztuka | 200 |  | 8% | 0 | 0
2 | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. | 1 sztuka | 200 |  | 8% | 0 | 0
3 | Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. | 1 sztuka | 300 |  | 8% | 0 | 0
4 | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. | 1 sztuka | 300 |  | 8% | 0 | 0
5 | Dren bursztynowy jednodrożny 250cm z zastawką na końcu dren długość 250cm kompatybilny z pompami Infusomat Space | szt | 50 |  | 8% | 0 | 0
6 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20G, długości: 15, 20mm. Pakowana pojedynczo. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
7 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0
8 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania leków i płynów z filtrem zatrzymujący aerozole 0,2um. Przezierny port bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji zabezpieczony korkiem zapobiegający przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Ostry kolec z nacięciem/kanałem do min. połowy długości kolca, pozwalający na pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego, zabezpieczająca kolec przed kontaminacją). | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0
9 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45 µm; port posiadający końcówkę luer-lock; samozamykający się korek portu (zielony); posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki; | szt | 2000 |  | 8% | 0 | 0
10 | Przyrząd do dostrzykiwania i podaży płynów, leków, cytostatyków i żywienia do worka Viaflo typu CytoLuer. Przyrząd do nakłucia portu iniekcyjnego w worku Viaflo; system zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły z portu worka typu podwójne V. Igła 16G zapobiegająca przed defragmentacją korka portu worka. System wyposażony w zawór bezigłowy Luer-Lock z koreczkiem zapobiegającym kontaminacji portu oraz brak konieczności dezynfekcji przed pierwszym podłączeniem. | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0
11 | Przyrząd z mikro kolcem, długość robocza 14mm i filtrem cząsteczkowym 5um do pobierania cytostatyków o małych objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia; zawór o objętości wypełnienia max. 0,06ml; mikro kolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją; Wolny od lateksu i DEHP. Całkowita długość przyrządu 77mm. | szt | 10 |  | 8% | 0 | 0
12 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml z zawartością 10ml sterylnego roztworu 0,9 % NaCl; z korkiem do zastosowania na zawór bezigłowy Luer-Lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl) umieszczonym w tłoku strzykawki w osobnym opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. Zabezpieczenie złącza Luer-Lock strzykawki zatyczką nieodkręcaną łatwą do usunięcia. Skala strzykawki w wielkości wypełnienia NaCl. Przeznaczona tylko do przepłukiwania. | szt | 100 |  | 8% | 0 | 0
13 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml służąca do pracy z lekami cytostatycznymi wykonana z polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml, centryczne zakończenie Luer Lock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny, ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami infuzyjnymi Medima oraz B. Braun. | 1 sztuka | 100 |  | 8% | 0 | 0
14 | Zastawka Heimlicha zapobiegająca powrotowi odessanego płynu i powietrza do pacjenta. -astawka jednokierunkowa zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie jej z workiem oraz drenem pacjenta - w zestawie z workiem o pojemności 2000 ml wyskalowanym co 100 ml z kranikiem spustowym oraz zaworem odpowietrzającym - dren łączący między workiem a zastawką Heimlicha - sterylne, podwójnie opakowane | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw do drenażu opłucnej zawierający kaniulę punkcyjną 3,35x78mm, cewnik wykonany z poliuretanu, podwójną zastawkę antyrefluksową, worek 2,0 l, strzykawkę trzyczęściową 60ml, kranik trójdrożny | szt | 8 |  | 8% | 0 | 0
16 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
17 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
UWAGA:
Pozycje 1,2,3 - muszą być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. Pozycja 10 – zaproponowany sprzęt musi być kompatybilny z opakowaniami płynów infuzyjnych typu worek Viaflo
Na wezwanie zamawiającego Wykonawca/Oferent dostarczy przedmiotowe środki dowodowe (np. katalog) w celu potwierdzenia wymaganych parametrów

## część7 -SOI cz.1
Część nr 7 -Środki Ochrony Indywidualnej część 1
| Asortyment | Opakowanie | Ilość na 12m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy / kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 13,5 cm +/- 1cm. Średnica denka 20,5cm+/- 1cm. Długość gumki 14,5 cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym i różowym | 1 op= 100 szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch jednorazowy,jałowy chirurgiczny ze wzmocnieniami. Pełnobarierowy zgodny z PN-EN 13795. Gramatura minimum 35g/m2, z włókniny typu SMS . Rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem o długości min.7cm.Z przodu oraz na rękawach wyposażony w nieprzemakalne wstawki wykonane z min.2 warstwowego laminatu o gramaturze min38g/m2. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, Dzięki dodatkowemu wiązaniu na troki wewnętrznej strony fartucha zostaje zachowana pełna sterylność tylnej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Odporność na przesiąkanie płynów. CM 40,5 H2O natomiast IB 3,58 (odporność na przenikanie mikro organizmów- fartuch mokry ) Do każdego fartucha dołączony jest włókninowy ręcznik o wym. min 30x30cm x 2szt . Pakowany w opakowanie typu papier-folia Rozmiar: M, L, XL. | 1 op= 1 fartuch | 300 |  | 8% | 0 | 0
3 | Fartuch medyczny, jednorazowy z gumką, niejałowy. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30 g/m2. Bezpyłowy. Zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch. Rozmiar: L, XL, | 1 op= 10 fartuchów | 10 |  | 8% | 0 | 0
4 | Fartuch medyczny, jednorazowy, długie rękawy z mankietami, niejałowy, barierowy. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 40 g/m2. Bezpyłowy, wiązany na troki w talii oraz na szyi. Zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch. Rozmiar: M, L, XL, XXL. | 1 op= 10 fartuchów | 90 |  | 8% | 0 | 0
5 | Maska medyczna na gumkę, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, białym. Opakowanie 50 szt. | 1 op= 50 masek | 600 |  | 8% | 0 | 0
6 | Ochraniacze na buty, foliowe, niejałowe. Wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na obuwie w obszarze bloku operacyjnego, oddziałach intensywnej terapii, oddziałach szpitalnych lub w kontakcie z pacjentami z obniżoną odpornością w celu ochrony pacjenta przed potencjalnym zakażeniem. Wykonane z folii polietylenowej o grubości 0,018 mm (18 μm), ściągane gumką, wymiary ok. 15 x 41 cm, podwyższona wytrzymałość, kolor niebieski, bez zawartości lateksu | 1 op= 100 sztuk | 1 |  | 8% | 0 | 0
7 | Osłona na kończynę górną z mankietem, sterylna, jednorazowa, nieprzemakalna na całej powierzchni. Wyrób niepalny i niepylący, nie zawiera lateksu, spełnia wymogi normy EN 13795, przeznaczony do stosowania w obrębie sali operacyjnej podczas procedur chirurgicznych jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów. Pakowana wraz z jedną sztuką taśmy samoprzylepnej w opakowanie folia - papier. Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. | 1 op= 1 szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0
8 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795.Rozmiary:od M do XXL | 1 op= 1 komplet | 100 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## część nr 8 SOI cz. 2
Część nr 8 - SOI część 2
| Asortyment | Opakowanie | Ilość na 12m-cy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy / kod EAN | Klasa wyrobu medycznego / Wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro
1 | Kaptur czysty i sterylny, biały z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową. | 1 op= 1szt. | 100 |  | 23% | 0 | 0
2 | Kombinezon ochronny do pracy z cytostatykami.strerylizowany. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC Spełnia wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: Typ 5- Odporność na przeciek drobnych cząstek aerozoli do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 Typ 6 - Odporność na opryskanie cieczą - badanie wg normy EN 13034:2005+A1:2009. Posiada właściwości antystatyczne badane i potwierdzone wg normy EN 1149-5:2008 Posiada właściwości mechaniczne: - odporność na ścieranie materiału wg EN 530 - <100; < 500 cykli - wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 B - >100 000 cykl - odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej 10 N - wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75 N Kombinezon wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej poniżej 45 g/m2umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 maksimum 27 s) - nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania - odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 10 związków o klasie przenikania 6 wg EN 14325) Konstrukcja kombinezonu: trzyczęściowy, półelastyczny kaptur, wykończony gumką w tunelu zamek błyskawiczny przykryty patką zintegrowane osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową gumki w tunelach przy mankietach rękawów wklejoną gumkę w talii wewnętrzne szwy Pozostałe informacje: kolor materiału: biały , pakowany pojedynczo , dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL) | 1 op= 1szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
3 | Osłona na obuwie - Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL); okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową. | 1 op= para | 50 |  | 23% | 0 | 0
4 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska trójpanelowa z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI. | 1 op= 1 maska | 700 |  | 23% | 0 | 0
5 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska typu pionowo składanego z zaworem umieszczonym z boku. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą otworów wytłoczonych w półmasce (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI. | 1 op= 1 maska | 1500 |  | 23% | 0 | 0
6 | Rękawice ochronne, sterylne, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem, powierzchnia wewnętrza polimeryzowana z hydrofobowo - hydrofilową powłoką aktywowaną w wyniku kontaktu z wilgocią na dłoni, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, kolor zielony, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy i eliminującą rolowanie mankietu,, AQL 0,65, długość min.300 mm, typowa grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min.940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat.III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A - piktogramy na opakowaniu, odporne przez min.240 min na min.15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min.30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorheksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min.5% jodopowidon - min.4 poziom odporności; pakowane parami w kopertę foliową, odpowiednie do stosowania w środowiskach aseptycznych i jałowych klasy 100 (ISO 5)/klasy A; w rozmiarach 6.0-9.0 | para | 150 |  | 23% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0