SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH

KRYTERIUM OCENY OFERT)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

ZESTAW DO LAPAROSKOPII DLA ODDZIAŁU POŁOŻNICZOGINEKOLOGICZNEGO

załącznik nr 1A do SWZ

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ZESTAW DO LAPAROSKOPII 1 SZTUKA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Uniwersalna platforma kamery Full HD 1920x1080 pikseli, pozwalająca na pracę z głowicami kamery 3D i 2D z przetwornikami obrazu CMOS lub CCD | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu | Tak |  |
|  | Sterownik kamery rozpoznający podłączoną głowicę i automatycznie dostosowujący parametry obrazu i monitora | Tak |  |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,5 x | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia koloru czerwonego lub funkcja eliminacji koloru umożliwiająca lepszą identyfikację struktur anatomicznych | Tak |  |
|  | Elektroniczny algorytm redukcji dymu lub zewnętrzny system oddymiania pola operacyjnego | Tak |  |
|  | Funkcja obraz obok obrazu, możliwość uruchomienia min. dwóch obrazów jednocześnie np. z dowolnie uruchomioną funkcją | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru parametrów oświetleniowych źródła światła poprzez komunikację jednostek sterujących kamery oraz źródła światła | Tak |  |
|  | Zewnętrzny system archiwizacji rejestrujący filmy wideo wysokiej rozdzielczości i obrazy nieruchome z medycznych źródeł video na zewnętrzny dysk USB, obudowa ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie płynów, formaty video: H.264 / MPEG4, format obrazu: JPG, gniazda USB: USB3.0,min. 1 przednie złącze,min. 2 złącza tylne, Współpraca z dyskami zewnętrznymi: dyskiem flash USB, dyskiem twardym USB, | Tak |  |
|  | Sygnał wideo min. 2 x 3D nie mniej niż 3G SDI (1080p), 2 x 3D nie mniej niż DVI-D (1080p), 2 x 2D nie mniej niż DVI-D (1080p), 1 x 2D nie mniej niż HD-SDI (1080i) | Tak |  |
| Głowica kamery Full HD z optykami- 1 kpl. |
|  | Głowica kamery Full HD | Tak |  |
|  | Min. 3 przyciski głowicy kamer lub więcej | 3 przyciski- 5 pkt. 4 i więcej – 10 pkt. |  |
|  | Typ przetwornika: 1/3 "CMOS lub 1/3 "CCD | Tak |  |
|  | Progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |
|  | Ogniskowa w zakresie min. 14 do 28 mm | Tak |  |
|  | Szybkość migawki 1/60 do 1/60 000 s (+/- 5%) | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności | Tak |  |
|  | Możliwość przypisywania dowolnych funkcji do każdego z 4 przycisków sterowania | Tak |  |
|  | Autoklawowalna optyka laparoskopowa, szerokokątna, średnica 10 mm, długość robocza min. 330 mm, kąt patrzenia 0 stopni, zgodna ze standardem Full HD, w komplecie zintegrowane adaptery umożliwiające podłączenie światłowody różnych producentów- 1 szt. | Tak |  |
|  | Autoklawowalna optyka laparoskopowa, szerokokątna, średnica 10 mm, długość robocza min. 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni, zgodna ze standardem Full HD, w komplecie zintegrowane adaptery umożliwiające podłączenie światłowody różnych producentów- 1 szt. | Tak |  |
|  | Kosz do przechowywania mycia dezynfekcji i sterylizacji jednej optyki wykonany z jednego arkusza stali, z uchwytami zabezpieczającymi optykę przed przemieszczaniem- 2 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód autoklawowalny, w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 4,8mm, zgodny ze standardem Full HD, z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem na obu końcach- 2 szt. | Tak |  |
| Źródło światła typu LED – 1 szt. |
|  | Rodzaj światła - LED | Tak |  |
|  | Panel przedni z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny min. 2,4 cala | Tak |  |
|  | Żywotność modułu LED min. 28 000 godzin pracy | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania stanem pracy (tryb czuwania) z jednostki sterującej lub przyciskiem na głowicy kamery | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa modułu LED w zakresie min. 5200K, max. 6100K | Tak |  |
|  | Strumień świetlny w zakresie min. 2000 lumen, max. 2600 lumen | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła lub automatyczna regulacja natężenia światła poprzez komunikację źródła światła z kamerą | Tak |  |
|  | Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm | Tak |  |
|  | Zintegrowany miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD z możliwością przeprowadzenia pomiaru w warunkach steylnych lub zewnętrzny miernik pozwalający na ocenę stanu technicznego światłowodu | Tak |  |
|  | Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu lub automatyczne wyłączenie po wyjęciu światłowodu | Tak |  |
| Monitor medyczny Full HD 2D/3D- 1 szt. |
|  | Monitor medyczny 2D/3D | Tak |  |
|  | Przekątna min. 31 cali | Tak |  |
|  | Ekran LCD z podświetleniem LED | Tak |  |
|  | Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli | Tak |  |
|  | Format 16:9 | Tak |  |
|  | Wejścia video min: 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, 1x Video, HD15 (Mini-D-Sub) | Tak |  |
|  | Wyjścia video min: 2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x Video | Tak |  |
|  | Funkcje menu wyświetlane na ekranie | Tak |  |
|  | Ekran pokryty szkłem ochronnym o twardości co najmniej 9H | Tak |  |
|  | Obsługiwane formaty 3D: side by side, line by line, top and bottom, simultaneous | Tak |  |
|  | Kontrast min. 1400:1 | Tak |  |
|  | Maksymalna jasność min. 400 cd/m2 | Tak |  |
|  | Czas reakcji nie dłuższy niż 16ms | Tak |  |
| Insuflator CO2 z akcesoriami – 1 szt. |
|  | Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min. 50 l/min. | Tak |  |
|  | Funkcja aktywnego oddymiania pola operacyjnego zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzny system oddymiana pola operacyjnego, oddymianie regulowane na poziomie min. 12l/min | Parametr punktowany Tak/Nie tak- 10 pkt, nie – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji w zakresie min. 1-30 mmHg | Tak |  |
|  | Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37 st. C | Tak |  |
|  | Automatyczna desuflacja gazu w momencie przekroczenia zadanej wartości | Tak |  |
|  | Tryby pracy min : chirurgia ogólna, pediatryczny oraz ustawienia użytkownika | Tak |  |
|  | Wyświetlacz parametrów LCD | Tak |  |
|  | Sygnalizacja objętości butli z CO2 | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie źródła zasilania | Tak |  |
|  | Dren do insuflacji z podgrzewaniem jednorazowy min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2 | Tak |  |
|  | Wielorazowa kaseta z filtrem systemu oddymiania, opakowanie min. 20 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowe dreny do oddymiania min 10 szt. | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min.40 l/min. | Parametr punktowany przepływ 40-45 l/min – 5 pkt., przepływ powyżej 45 l/min. - 10 pkt. |  |
| Wózek do zestawu – 1 szt. |
|  | Wózek endoskopowy | Tak |  |
|  | Uchwyt głowicy kamery 1 szt | Tak |  |
|  | Blokada min. 2 kół jezdnych | Tak |  |
|  | Szuflada zamykana na klucz lub zamek kodowany | Tak |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowych urządzeń | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: 780 mm x 1700 mm x 750 mm | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne półek: 550 mm x 580 mm | Tak |  |
|  | Listwa ekwipotencjalna zintegrowana z wózkiem | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka nie mniej niż: 200 kg | Tak |  |
|  | Ramię do monitora | Tak |  |
|  | Uchwyt do płynów infuzyjnych z regulowaną wysokością. | Tak |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK/ Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 10 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| III. POZOSTAŁE |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | Tak |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | Tak |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | Tak |  |
|  | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą kody/hasła niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis do wykorzystania po okresie gwarancyjnym. Kody dostarczyć na nośniku typu pendrive. | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancyjnym podczas przeglądów Wykonawca będzie bezpłatnie aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji (jeśli dotyczy) | Tak |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 24 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii. | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. | Tak |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | Tak |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | Tak |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane (graniczne) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wyjątkiem  są te parametry oceniane stanowiące kryterium oceny ofert, gdzie Wykonawca potwierdza bądź nie potwierdza spełnienie wskazanego parametru.