## Pakiet_1
	Część nr 1
Staplery Jednorazowe

L. p.	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	Jednorazowa rękojeść staplera liniowego z nożem, ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość szczęk 90,3 mm, długość całkowita 54 cm.	szt.	1
2	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm, ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski), 3,8mm do tkanki pośredniej (złoty) i 4,1 mm do tkanki grubej (zielony). Po zamknięciu wysokość zszywki 1,5mm, 1,8mm i 2mm. Ilość zszywek w magazynku 88, długość szwu 61,3 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunki przy składaniu zamówienia.	szt.	1
3	Jednorazowy stapler tnący 45 mm., tnący pod kątem, jedna rękojeść zamykająco-spustowa	szt.	1
4	Jednorazowy port do dostępu ręcznego w chirurgii laparoskopowej, 70mm	szt.	1
5	Endoskopowy worek do pobierania ekstraktów, 150 ml, rurka poliwęglanowa, siatka 120 x 150 mm	szt.	1
6	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,85 mm, ( standardowa ) lub 4,5 mm, ( gruba ) po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56.	szt.	18
7	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm. Długość linii cięcia 55 mm, Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,85mm do tkanki standardowej(niebieski) lub 4,5 mm (zielony) do tkanki grubej(, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy zamówieniu.	szt.	18
8	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki otwartej 3,85 mm tkanka Standardowa , lub 4,2 mm tkanka Standardowa / Gruba, lub 4,5 mm tkanka Gruba, po zamknięciu 1,5 lub 1,8 mm, lub 2,0 mm. Ilość zszywek 76.	szt.	8
9	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 75 mm. Długość linii cięcia 75 mm, Długość linii szwu 77 mm, wysokość zszywki 3,85 mm do tkanki standardowej (niebieski), 4,2 mm do tkanki pośredniej (złoty) lub 4,5 mm do tkanki grubej (zielony), po zamknięciu 1,5mm, 1,8mm lub 2,0 mm. Ilość zszywek 76. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy zamówieniu.	szt.	8
10	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Z możliwością 8 krotnego użycia. Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,85 tkanka Standardowa Niebieski lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm tkanka Gruba Zielony. Ilość zszywek 100.	szt.	3
11	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm, Długość linii cięcia 100 mm, Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,85mm do tkanki standardowej(niebieski) lub 4,5 mm do tkanki grubej(zielony), po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywek przy zamówieniu.	szt.	3
12	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	3
13	Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15.	szt.	3
14	Jednorazowy stapler liniowy ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 21.	szt.	4
15	Jednorazowy stapler liniowy ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 21.	szt.	4
16	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 25 mm, średnica wewnętrzna 16,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 20.	szt.	3
17	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 20,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 24.	szt.	10
18	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału.. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 23,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 26.	szt.	4
19	Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 44,5 cm , średnica zewnętrzna 33 mm, średnica wewnętrzna 24,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 28.	szt.	4

## Pakiet_2
		Cześć nr 2

		Nici chirurgiczne syntetyczne,wchłanialne, monofilamentowe , o czasie wchłaniania 180-210 dni i podtrzymaniu tkankowym: dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych: około 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach,

L.P.	USP	Igła	długość	Ilość sasz.
1	4/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	220
2	3/0	Prosta 2x RS 65 mm	75 cm	36
3	3/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	140
4	3/0	Okrągła ½ koła 30 mm	90 cm	48
5	2/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	130
6	2/0	Prosta 2x RS 65 mm	75 cm	48
7	2/0	Okrągła ½ koła 26 mm	90 cm	100
8	0	Okrągła ½ koła 26 mm mocna	75 cm	60
9	1	Haczyk 31mm mocna, okrągła z tnącym końcem	75 cm	12
10	1	Odwrotnie tnąca ½ koła 26 mm mocna	75 cm	24
11	5/0	Okrągła ½ koła 13 mm	45 cm	84

	pakowane po 12 szt. w opakowaniu handlowym, etykiety oraz ulotka tylko w j. polskim