Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla urządzenia pomiarowego do substancji niebezpiecznych Dräger X-am 8000 z pompą dla KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu

1. Miernik musi być wyposażony w sensory:
- *6812950 CatEx 125 PR*,
- *6813475 PID HC*,
- *6810881 DrägerSensor XXS O2*,
- *6811530 DrägerSensor XXS OV*,
2. Detektor substancji niebezpiecznych z możliwością wykrywania do 7 gazów jednocześnie.
Wykrywanie toksycznych i palnych gazów i par, a także tlenu. Urządzenie przystosowane do
prowadzenia pomiarów w trybie dyfuzyjnym oraz wymuszonym z dodatkową pompą.
3. Wymagane parametry:
- Maksymalne wymiary (wys. x szer. x gł.)- 180x80x45 mm,
- Maksymalna waga - 600 g,
- Tryb pomiaru: dyfuzyjny oraz wymuszony,
- Wyświetlacz: kolorowy,
- Zakres temperatury pracy: od -20°C do 50 °C,
- Alarm: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa,
- Klasa ochrony: IP 68,
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy,
- Ładowanie: przewodowe i indukcyjne,
- Czas pracy w trybie dyfuzyjnym: co najmniej 12 godzin.
4. Miernik musi być wyposażony w sensory do pomiaru:
- tlenu (zakres pomiarowy 0-25%),
- gazów palnych (eksplozymetr- zakres pomiarowy 0-100% DGW),
- lotnych związków organicznych (zakres pomiarowy 0–2000 ppm izobutenu),
- tlenku etylenu (zakres pomiarowy 0-200 ppm).
5. Gwarancja na miernik min. 12 miesięcy.
6. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi miernika zgodnie z potrzebami użytkownika.
7. Sprzęt należy dostarczyć do JRG nr 1 Komendy Powiatowej PSP w Kędzierzynie- Koźlu, ul. Mostowa 33, 47-223 Kędzierzyn-koźle.
8. Sprzęt należy dostarczyć w terminie do 20.12.2024 r.