# Załącznik Nr 7 - Zestawienie parametrów jakościowych

| Lp. | Parametr oceniany | Opis / Metoda pomiaru | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lepkość materiału | Maska zostaje umieszczona i aktywowana w basenie wodnym do termoplastów. Materiał powinien spełniać następujące warunki: - nieprzywieranie maski do metalowego sita w basenie w trakcie rozgrzewania; - nieprzywieranie maski do pacjenta (włosy, skóra, brwi) w trakcie formowana kształtu; - nieprzywieranie maski do rękawiczek jednorazowych wykonanych z nitrylu osoby modelującej maskę. | Nieprzywieranie maski do sita w basenie w trakcie rozgrzewania- 2 pkt. Maska przywiera do sita w basenie w basenie w trakcie rozgrzewania – 0 pkt Nieprzywieranie maski do pacjenta (włosy, skóra, brwi) w trakcie formowana kształtu- 2 pkt Maska przywiera do pacjenta (włosy, skóra, brwi) w trakcie formowana kształtu- 0 pkt Nieprzywieranie maski do rękawiczek osoby modelującej maskę- 2 pkt Maska przywiera do rękawiczek osoby modelującej maskę- 0 pkt |
| 2. | Instrukcja użytkowania | Dołączenie do masek instrukcji obsługi w języku polskim, która zawiera m.in. czas oraz temperaturę aktywacji materiału. | Dołączenie do masek instrukcji obsługi w języku polskim, która zawiera m.in. czas oraz temperaturę aktywacji materiału- 2 pkt Brak instrukcji- 0 pkt |
| 3. | Możliwość szybkiego zapinania/wypinania maski | Wyposażenie masek w uchwyty ułatwiające ich przytwierdzanie do płyty oraz pozwalające na szybsze wypinanie. | Wyposażenie masek w uchwyty ułatwiające ich przytwierdzanie do płyty oraz pozwalające na szybsze wypinanie- 3 pkt Brak uchwytów- 0 pkt |
| 4. | Czas stygnięcia materiału | Po aktywacji materiału, wyjęciu z basenu wodnego do termoplastów i odsączeniu z nadmiaru wody maska zostaje umieszczona i wymodelowana na skórze pacjenta. Liczony jest czas od wyjęcia materiału z wody do całkowitej utraty plastyczności. Oczekiwany jest czas zastygania materiału pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do powierzchni pacjenta. | Maska zastyga w czasie 2 minut, lub dłuższym od momentu wyjęcia z wody – 7 pkt Maska zastyga w czasie od 1 minuty i 30 sekund od wyjęcia z wody, ale nie dłuższym niż 2 minuty – 3 pkt Maska zastyga w czasie krótszym niż 1 minuta i 30 sekund – 0 pkt |
| 5. | Kurczliwość materiału | Po aktywacji materiału, wyjęciu z basenu wodnego do termoplastów i odsączeniu z nadmiaru wody maska zostaje rozciągnięta w osi długiej o 30% i pozostawiona na nieprzywieralnej powierzchni płaskiej na czas 1 godziny. Pierwszy pomiar szerokości wykonywany jest chwilę po zastygnięciu materiału. Kolejny po upływie godziny. Ocenie podlega różnica szerokości (w milimetrach) pomiędzy pomiarami. | Maska nie kurczy się, lub kurczy się o wartość maksymalną do 2 mm – 8 pkt Maska kurczy się powyżej 2 mm, ale nie więcej niż 4 mm – 4 pkt Maska kurczy się o więcej niż 4 mm – 0 pkt |
| 6. | Sztywność materiału | Po aktywacji materiału, wyjęciu z basenu wodnego do termoplastów i odsączeniu z nadmiaru wody maska zostaje rozciągnięta w osi długiej o 30% i pozostawiona na nieprzywieralnej powierzchni płaskiej na czas 1 godziny. Po upływie godziny maska zostaje wysunięta poza brzeg powierzchni płaskiej na długości 16 cm w osi długiej. Ocenie podlega stopień opadania względem powierzchni blatu (w milimetrach) części wysuniętej materiału pod własnym ciężarem. | Brzeg maski nie opada lub opada maksymalnie na 15 mm względem powierzchni blatu – 6 pkt Brzeg maski opada powyżej 15 mm ale nie więcej niż 40 mm względem powierzchni blatu – 3 pkt Brzeg maski opada powyżej 40 mm – 0 pkt |
| 7. | Gęstość perforacji | Liczba pełnych otworów w materiale termoplastycznym powinna wynosić od 6 do 16 na centymetr kwadratowy. W przypadku masek o zróżnicowanej perforacji ocenie podlega fragment maski o największej liczbie otworów na centymetr kwadratowy. | Od 11 do 16 otworów na centymetr kwadratowy- 4 pkt Od 6 do 10 otworów na centymetr kwadratowy- 0 pkt |
| 8. | Gładkie zakończenia | Materiał termoplastyczny powinien mieć gładkie brzegi uniemożliwiające powstanie uszkodzeń powłoki skórnej pacjenta. Dotyczy także brzegów wokół otworu na nos. | Materiał termoplastyczny powinien mieć gładkie brzegi uniemożliwiające powstanie uszkodzeń powłoki skórnej pacjenta. Dotyczy także brzegów wokół otworu na nos.- 4 pkt Brak gładkich zakończeń- 0 pkt |

Wszystkie testy związane z aktywacją materiału termoplastycznego wykonuje się w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi 20°C-22°C przy zamkniętych oknach i wyłączonej klimatyzacji.

Podczas w/w testów zostają uwzględnione temperatura wody i czas aktywacji (kąpieli wodnej) zawarte w dołączonej przez producenta do testowanych próbek instrukcji.

W przypadku braku instrukcji Zamawiający przeprowadza testy według następujących parametrów:

- temperatury wody: 65 °C

- czas aktywacji (kąpieli wodnej): 3 minuty

*  - punkty przyznaje Zamawiający po weryfikacji dokonanej na podstawie testowanych próbek dostarczonych przez Wykonawcę.