OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-WYMAGANIA MINIMALNE

Spis treści

Wstęp	3

Wymagania minimalne	4

USG	4

USG	6

Tor wizyjny do videobronchoskopu	8

Centrala monitorująca dla kardiomonitorów	10

Zestaw pomp infuzyjnych	11

Most jednostanowiskowy o długości 2500 mm	14

Aparat do znieczulenia ogólnego, wersja dla dzieci i dorosłych	17

Respirator	22

Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń	25

Nebulizator inhalator	27

Ssak	27

Waga niemowlęca	28

Aparat EKG	29

Defibrylator	30

USG	32

Waga kolumnowa	35

Ultralekki aluminiowy wózek inwalidzki	35

Wymagania dodatkowe	36

## Wstęp

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji projektu pn.: „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia

i dostępności do usług w Wielkopolsce” realizowanego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Zakup jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11: Instrument REACT-EU EFRR Działania 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU), dotyczący realizacji projektu „Zakup sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie celem przeprowadzenia działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych oraz zwiększenia odporności systemu zdrowia i dostępności do usług w Wielkopolsce” dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie o numerze RPWP.11.02.00-30-0022/22.

## Wymagania minimalne

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowe do pracy, wyprodukowany lub wygenerowany nie wcześniej niż w 2023r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

### USG [P1] (2 głowice)

| Lp. | Opis parametrów/funkcji/warunków wymaganych |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowany; rok produkcji 2023. |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora. |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. |
|  | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm. |
|  | Waga aparatu do 40 kg. |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB. |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin. |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050. |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie <= 6 sekund. |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia <= 45 sekund. |
|  | Czas wyłączenia systemu <= 14 s. |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat. |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic. |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: anestezjologicznych brzusznych naczyniowych urologicznych małych narządów mięśniowo-szkieletowych kardiologicznych ortopedycznych medycyny ratunkowej ginekologia i położnictwo. |
|  | B-mode. |
|  | Obrazowanie harmoniczne. |
|  | Oobrazowania w trybie M – Mode. |
|  | Obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD). |
|  | Obrazowania w trybie Doppler PW (Pulsed Wave). |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie w trybie Doppler CW (Continuous Wave). |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D. |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm. |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm. |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%. |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8. |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7. |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW. |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW. |
|  | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View. |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10. |
|  | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory). |
|  | Powiększenie obrazu. |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku. |
|  | Tryb Duplex. |
|  | Tryb Triplex. |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów. |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty. |
|  | Adapter Wi-Fi. |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej. |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie nawigacji igły biopsyjnej rozumiane jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii. |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192. |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Szerokość 38 mm. |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu. |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160. |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54°. |
|  | Szerokość minimum 50 mm. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu. |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę liniową typu „hokej”. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-6 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Szerokość pola FOV 26 mm. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64.. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB. |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB. |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port. |
|  | Złącze HDMI. |
|  | DICOM. |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze”. |
|  | Pomiar odległości. |
|  | Pomiar objętości. |
|  | Pomiar powierzchni. |
|  | Pomiar kąta. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### USG [P2] (3 głowice)

| Lp. | Opis parametrów/funkcji/warunków wymaganych |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowany; rok produkcji 2023. |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora. |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. |
|  | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm. |
|  | Waga aparatu do 40 kg. |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB. |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin. |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050. |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie <= 6 sekund. |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia <= 45 sekund. |
|  | Czas wyłączenia systemu <= 14 s. |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat. |
|  | Aparat wyposażony w konektor sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic. |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: anestezjologicznych brzusznych naczyniowych urologicznych małych narządów mięśniowo-szkieletowych kardiologicznych ortopedycznych medycyny ratunkowej ginekologia i położnictwo. |
|  | B-mode. |
|  | Obrazowanie harmoniczne. |
|  | Oobrazowania w trybie M – Mode. |
|  | Obrazowania w trybie Doppler Kolorowy (CD). |
|  | Obrazowania w trybie Doppler PW (Pulsed Wave). |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler CW (Continuous Wave). |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D. |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm. |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm. |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%. |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8. |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7. |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW. |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW. |
|  | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View. |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10. |
|  | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory). |
|  | Powiększenie obrazu. |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekronowego za pomocą jednego przycisku. |
|  | Tryb Duplex. |
|  | Tryb Triplex. |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów. |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty. |
|  | Adapter Wi-Fi. |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej. |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie nawigacji igły biopsyjnej rozumiane jako system detekcji igły, ułatwiający jej prowadzenie w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora i wskazanie właściwej trajektorii igły w technikach in-plane i out-of-plane oraz zaznaczenie właściwym kolorem jej aktualnego położenia. |
|  | Możliwość rozbudowy o platformę edukacyjną w zakresie anestezjologii. |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-4 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192. |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Szerokość 38 mm. |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu. |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160. |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54°. |
|  | Szerokość minimum 50 mm. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |
|  | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu. |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę liniową typu „hokej”. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 15-6 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Szerokość pola FOV 26 mm. |
|  | Głowica kardiologiczna typu Phased Array. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-1 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB. |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB. |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port. |
|  | Złącze HDMI. |
|  | DICOM. |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze”. |
|  | Pomiar odległości. |
|  | Pomiar objętości. |
|  | Pomiar powierzchni. |
|  | Pomiar kąta. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Tor wizyjny do videobronchoskopu [P3]

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| I | Procesor wideo wysokiej rozdzielczości: |
| 1. | Przetwornik CCD wysokiej rozdzielczości HD rozdzielczość 1080p. |
| 2. | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania. |
| 3. | Funkcja zatrzymania obrazu PiP. |
| 4. | Wyjścia wideo: min. DV lub DVI, Y/C, RGBS. |
| 5. | Pompa powietrzna z min. trzy-stopniową regulacją nadmuchu. |
| 6. | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła dostępna dla proponowanego aparatu. |
| 7. | Lampa Ksenonowa o mocy 300W. |
| 8. | Wskaźnik poziomy barwy czerwonej i niebieskiej z możliwością z poziomu menu procesora. |
| 9. | Wyostrzenie obrazu w min 4 stopniach. |
| 10. | Możliwość zapisu zdjęć z badania endoskopowego na nośniki pamięci przenośnej. |
| 11. | Aparat nie używany, nie będący przedmiotem prezentacji. |
| 12. | Min 2 gniazda USB. |
| 13. | Min jeden przycisk na panelu przednim z możliwością zaprogramowania wybranej funkcji. |
| 14. | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła. |
| 15. | Współpraca z endoskopami serii 500 i 600. |
| MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY |
|  | Przekątna min. 24 cale. |
|  | Matryca TFT LCD (LED). |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli. |
|  | Jasność 300 cd/m2. |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o. |
|  | Współczynnik kontrastu 1000:1. |
|  | Format obrazowania 16:10. |
|  | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video. |
|  | Sygnał wyjścia: SDI. |
|  | Czas reakcji max. 14 ms. |
|  | Waga max. 8 kg. |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół. |
|  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami. |
|  | Zasilanie centralne wózka. |
|  | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka. |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu. |
|  | Półki: wyjeżdżająca na klawiaturę półka z rączką półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka wieszak na endoskopy. |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Centrala monitorująca dla kardiomonitorów [P4]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem klasy medycznej kompatybilny z kardiomonitorami serii Carescape. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut. |
|  | Wszystkie stanowiska centralnego monitorowania wyposażone 2 ekrany. Podgląd do 16 stanowisk. |
|  | Ekrany stanowiska centralnego monitorowania LCD, dotykowe, panoramiczne, o przekątnej min. 21", certyfikowane jako wyroby medyczne. Rozdzielczość min. 1680x1050 pikseli. |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekrany dotykowe. |
|  | Centrala monitorująca. Komputer typu All-in-One klasy medycznej, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania posiada funkcję szczegółowego podglądu wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych. |
|  | Podgląd wybranego pacjenta realizowany na całym ekranie jednego z ekranów centrali. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 500 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. |
|  | System centralnego monitorowania posiada funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia, lub jest przygotowany do późniejszej rozbudowy o taką funkcję. |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. |
|  | System centralnego monitorowania posiada funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji, lub jest przygotowany do późniejszej rozbudowy o taką funkcję. |
|  | System centralnego monitorowania posiada funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows lub równoważnym podłączonych do sieci informatycznej szpitala, lub jest przygotowany do późniejszej rozbudowy o taką funkcję. Funkcja podglądu bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Zestaw pomp infuzyjnych [P5]

Zestaw pomp dla OIT 3 zestawy (6 szt. Przepływowe)

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Zestaw pomp dla OIT każdy zawierający po 6 szt. Pomp strzykawkowych oraz dwie przepływowe. |
|  | Możliwość łączenia do 8 pomp. |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe szuflady dla pomp, maksymalnie do 12 pomp w stacji. |
|  | Stopień ochrony IP23. |
|  | Uchwyt mocujący dren pacjenta dla każdej pompy osobno. |
|  | System mocowania stacji dokującej pompy waga do 3 kg. |
|  | Ilość systemów stacji dokującej 3 szt. Jeden system na minimum 8 pomp. |
|  | Zasilanie wspólne dla wszystkich pomp w zestawie. |
|  | Pompy przepływowe po 2 sztuki na zestaw razem 6 sztuk. |
|  | Pompa przepływowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi. |
|  | Certyfikat do stosowania do transfuzji krwi. |
|  | Możliwość stosowania jako pompa żywieniowa. |
|  | Ekran pompy 3”, dotykowy z 10 poziomami jasności do wyboru. |
|  | Rok produkcji, urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2022 r. |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP 33, typ CF. |
|  | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej. |
|  | Jednoetapowa szybka instalacja pompy. |
|  | Obsługa wszystkich rodzajów jednorazowych zestawów IV zgodnych z ISO 8536-4 oraz ISO 8536-8 , funkcja kalibracji zestawu. |
|  | Szybki dostęp w jednym kroku dzięki automatycznym drzwiom. |
|  | Masa pompy max 1,4 kg z baterią. |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń, poniżej 2300 cm3. |
|  | Zakres szybkości infuzji od 0,1 do 1200 ml/h ze skokiem co 0,01 ml/h. |
|  | Zakres VTBI od 0,1 do 9999,99 ml. |
|  | Szybkość KVO 0,1-30,0 ml/h. |
|  | Tryb przekaźnika dostępny ze stacją roboczą. Umożliwia przełączanie kilku pomp w dowolnym trybie infuzji bez przerwy. Automatyczne przełączanie pomp z gwarancją ciągłości terapii. |
|  | Funkcja antybolus. Wielkość niechcianego bolusa mniejsza niż lub równa 0,2 ml. |
|  | Wykrywanie pęcherzyków powietrza o wielkości od 25 µl do 800 µl, 7 poziomów do wyboru. |
|  | Dostępne 3 rodzaje bolusa: ręczny, półautomatyczny, automatyczny. Objętość bolusa jest regulowana w zakresie od 0,1 ml do 999.90 ml/h. |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez zatrzymywania pompy. |
|  | Dokładność infuzji ±5%, możliwość stosowania dokładnych zestawów i osiągnięcia dokładności ±3%. |
|  | 12 poziomów ciśnienia okluzji do wyboru w zakresie od 150 do 975 mmHg. |
|  | Zakres oczyszczania do 1200 ml/h. |
|  | 12 poziomów dźwięku alarmu. Sygnału świetlny i powiadomienia tekstowego. |
|  | Łącznie 19 różnych alarmów. |
|  | Automatyczna i ręczna blokada ekranu. |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD, z trybem nocny. |
|  | 10 poziomów jasności ekranu. |
|  | Do wyboru 7 kolorów ekranu. |
|  | Czytelne informacje wyświetlane na ekranie w trzech obszarach, w tym poziom ciśnienia okluzji, ciśnienie w czasie rzeczywistym, zewnętrzne zasilanie, stan baterii, blokada ekranu, aktualna szybkość infuzji, objętość infuzji. klawisz skrótu: [Start], [Purge], [Więcej]. |
|  | 3000 zdarzeń operacyjnych rejestrowanych do wglądu. |
|  | Rejestracja 20 ostatnich terapii, możliwy szybki wybór jednej z nich. |
|  | Biblioteka leków na 5000 leków, 30 profili leków, min 1000 leków w każdym profilu. |
|  | Wbudowany system redukcji błędu dawki. |
|  | Obsługa RS-485, zintegrowane interfejsy USB 2.0 i 3.0, lub HL7, Wi-Fi, USB 2.0 oraz 3.0. |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do identyfikacji ID i wprowadzania danych pacjenta. |
|  | Możliwość podłączenia Wi-Fi. |
|  | Praca z baterii, minimalnie 10h godzin przy szybkości infuzji 25 ml/h. |
|  | Możliwość układania w stos z większą liczbą pomp tego samego typu i łączenia ze stacją roboczą oraz centralnym systemem monitorowania wielu pomp. |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt mocowania do szyny/ drążka z możliwością obrotu co 90 stopni. |
|  | Pompa z uchwytem mocowanym u góry pompy do przenoszenia pompy. |
|  | Możliwość łączenia pomp jedna pod drugą i przenoszenia jednym uchwytem zestawu pomp. |
|  | 8 trybów infuzji (szybkość, czas, waga, dawka nasycająca, trapez, sekwencja, mikro, tryb kroplówki). |
|  | Brak dodatkowych zasilaczy zewnętrznych, pompa zasilana kablem zasilającym bezpośrednio. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

Pompa strzykawkowa (18 szt. Strzykawkowe)

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi przeznaczona do intensywnej opieki nad pacjentami dorosłymi oraz dziećmi. |
|  | Kompatybilna z systemami MRI po umieszczeniu w klatce. |
|  | Detekcja położenia tłoka. |
|  | Obsługa strzykawek od 2 ml do 60 ml zgodnych z ISO 7886-1 i ISO 7886-2. |
|  | Ekran pompy 3”, dotykowy z 10 poziomami jasności do wyboru. |
|  | Rok produkcji, urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2022 r. |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP 33, typ CF. |
|  | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej. |
|  | Automatyczny/ ręczny montaż strzykawki. |
|  | Masa pompy max 1,7 kg z baterią. |
|  | Pompa zajmująca przestrzeń, poniżej 3000 cm3. |
|  | Zakres szybkości infuzji od 0,1 do 2200 ml/h ze skokiem co 0,01 ml/h. |
|  | Zakres VTBI od 0,1 do 9999,99 ml. |
|  | Szybkość KVO 0,1-5,0 ml/h, z adaptacyjnym KVO. |
|  | Tryb przekaźnika dostępny ze stacją roboczą. Umożliwia przełączanie kilku pomp w dowolnym trybie infuzji bez przerwy. Automatyczne przełączanie pomp z gwarancją ciągłości terapii. |
|  | Funkcja antybolus. Wielkość niechcianego bolusa mniejsza niż lub równa 0,2 ml. |
|  | Dostępne 3 rodzaje bolusa: ręczny, półautomatyczny, automatyczny. Objętość bolusa jest regulowana w zakresie od 0,1 ml do 50 ml/h. |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez zatrzymywania pompy. |
|  | Dokładność infuzji ±2%. |
|  | 15 poziomów ciśnienia okluzji do wyboru w zakresie od 50 do 1125 mmHg. |
|  | Zakres oczyszczania do 2200 ml/h. |
|  | 12 poziomów dźwięku alarmu. Sygnału świetlny i powiadomienia tekstowego. |
|  | Łącznie 16 różnych alarmów. |
|  | Automatyczna i ręczna blokada ekranu. |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD. |
|  | 10 poziomów jasności ekranu. |
|  | Do wyboru 7 kolorów ekranu. |
|  | Czytelne informacje wyświetlane na ekranie w trzech obszarach, w tym poziom ciśnienia okluzji, ciśnienie w czasie rzeczywistym, zewnętrzne zasilanie, stan baterii, blokada ekranu, aktualna szybkość infuzji, objętość infuzji. klawisz skrótu: [Start], [Purge], [Więcej]. |
|  | 3000 zdarzeń operacyjnych rejestrowanych do wglądu. |
|  | Rejestracja 20 ostatnich terapii, możliwy szybki wybór jednej z nich. |
|  | Biblioteka leków na 5000 leków, 30 profili leków, min 1000 leków w każdym profilu. |
|  | Wbudowany system redukcji błędu dawki. |
|  | Obsługa RS-485, zintegrowane interfejsy USB 2.0 i 3.0, , lub HL7, Wi-Fi, USB 2.0 oraz 3.0. |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do identyfikacji ID i wprowadzania danych pacjenta. |
|  | Możliwość podłączenia Wi-Fi. |
|  | Praca z baterii, minimalnie 10h godzin przy szybkości infuzji 5 ml/h. |
|  | Możliwość układania w stos z większą liczbą pomp tego samego typu i łączenia ze stacją roboczą oraz centralnym systemem monitorowania wielu pomp. |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt mocowania do szyny/ drążka z możliwością obrotu co 90 stopni. |
|  | Pompa z uchwytem mocowanym u góry pompy do przenoszenia pompy. |
|  | Możliwość łączenia pomp jedna pod drugą i przenoszenia jednym uchwytem zestawu pomp. |
|  | 8 trybów infuzji (szybkość, czas, waga, dawka nasycająca, trapez, sekwencja, mikro, tryb przerywany). |
|  | Brak dodatkowych zasilaczy zewnętrznych, pompa zasilana kablem zasilającym bezpośrednio. |
|  | Współpraca ze stacją dokującą na 12 pomp. |
|  | Protokół HL7. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Most jednostanowiskowy o długości 2500 mm [P6]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Most zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu - poprzez prostopadłościenny pionowy profil aluminiowy – w każdym profilu seperowane kanały dla gazów i elektryki. Profile lakierowane. Przewody gazowe i elektryczne doprowadzające media łączone w przestrzeni serwisowej pod sufitem. Profil z zaokrąglonymi krawędziami. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. Most zawieszony na minimum 2 kolumnach nośnych. |
|  | Panel - most w wykonaniu dwustronnym – możliwość montażu gniazd z przodu jak również z tyłu panelu, wykonany z aluminium lakierowanego na kolor RAL. |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki z palety RAL wybranych części mostu. |
|  | Możliwość wyboru przez użytkowników i ustalenia odległości belki mostu od podłogi. |
|  | Belka główna z profilu wykonanego z aluminium w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 45° (+/- 5°) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez personel. Krawędzie belki głównej zaokrąglone. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. |
|  | Belka główna posiadająca maskownice na jej zakończeniu – maskownice obłe zaokrąglone wykonane z tworzywa. |
|  | Belka główna mostu posiadająca odseperowane kanały dla gazów i elektryki. Wymiary belki: szerokość maksymalnie 400 mm, wysokość maksymalnie 250 mm. |
|  | Kolumny sufitowe wyposażone w osłony tworzywowe posiadające obły kształt zakrywające miejsce łączenia z płytą stropową. |
|  | Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów. Front panelu, mostu bez widocznych śrub, nakrętek itp. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne. |
|  | Belka główna posiadająca na całej długości od dołu wbudowaną prowadnicę jezdną dla wózków, ramienia konsoli pionowej i innego wyposażenia – prowadnica zintegrowana konstrukcyjnie z belką – nie wystająca poza obrys profilu. |
|  | Konstrukcja mostu modułowa z możliwością rozbudowy mostu w przyszłości o dodatkowe elementy wyposażenia: uchwyty półki szuflady wózki konsole zasilające bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów. |
|  | Wyposażenie mostu na jedno stanowisko – należy powielić na wymaganą ilość stanowisk. |
|  | Oświetlenie: oświetlenie nocne ledowe o mocy min. 1,2 W umieszczone w profilach pionowych (kolumnach nośnych) w kolorze niebieskim lub zielonym – oświetlenie montowane w każdej kolumnie – min 1 punkt na jedno stanowisko, oświetlenie miejscowe ledowe o mocy min. 1x8W i strumieniu min. 1200 lm – oświetlenie montowane od czoła belki głównej na płaszczyźnie pochylonej profilu, zabezpieczone poprzez osłonę typu plexi lub szkło bezpieczne, oświetlenie ogólne ledowe o mocy min. 2x12W i strumieniu min. 3600 lm – oświetlenie montowane na płaszczyźnie górnej profilu belki głównej skierowane do góry zapobiegające oślepianiu pacjentów, zabezpieczone poprzez osłonę plexi lub szkło bezpieczne podwójny włącznik do oświetlenia miejscowego i ogólnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej, pojedynczy niezależny włącznik do oświetlenia nocnego umieszczony w panelu mostu od strony frontowej. |
|  | Łączność i przesyłanie danych: 2 x gniazdo teleinformatyczne do przesyłu danych typ RJ45 cat.6. |
|  | Gniazda elektryczne: 12 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz (gniazda dzielone na kolory: biały i czerwony) – gniazda rozmieszczone w ilościach: 6 sztuk na belce głównej mostu w kolorach 4 x białe i 2 x czerwone; 6 sztuk na konsoli zasilającej podwieszonej pod belką w kolorach 4 x białe i 2 x czerwone, 8 x gniazdo ekwipotencjalne – gniazda rozmieszczone w ilościach: 4 sztuk na belce głównej mostu, 4 sztuk na konsoli zasilającej podwieszonej pod belką. Możliwość wyboru miejsca umieszczenia gniazd elektrycznych i gniazd ekwipotencjalnych wg ustaleń z użytkownikiem. |
|  | Jednostka wyposażona w gniazda gazów medycznych (standard AGA) umieszczone na po 1 sztuce na konsoli podwieszonej pod belką z możliwością wyboru strony montażu oraz po 1 sztuce na belce: gniazdo gazów medycznych O2, gniazdo gazów medycznych próżnia VAC, gniazdo gazów medycznych spr. powietrze AIR. Wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualna wymianą mają być dokonywane od strony frontowej. |
|  | Gniazda oznaczone kolorystycznie oraz oznaczone znakiem CE. |
|  | 1 x Przesuwno-obrotowy wózek o szerokości min. 500 mm wyposażony w: 2 x pionowy drążek (rury nośne) dł. Min. 1300 mm i średnicy min. 35 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego, 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 420mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady, szuflada z mechanizmem samodomykającym, krawędzie szuflady zaokrąglone – nakładki zaokrąglone zlicowane z powierzchnią ścianek szuflady, półki wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego – szyny boczne o wymiarach 25 x 10 mm i długości min. 40 cm oraz dopuszczalnym obciążeniu min. 10 kg, wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej na podwójnym wysięgniku – zasięg wysięgnika min. 450 mm. Wymagania: udźwig półki min. 45 kg, udźwig wózka min. 150 kg, zakres obrotu wózka 360 °, hamulec cierny poziomego przesuwu wózka, półki, szuflady, szyny sprzętowe montowane poprzez zaciski do rur nośnych umożliwiające ich płynną regulację wysokości. Wieszak kroplówki, rury nośne wózków wykonane ze stali nierdzewnej. 1 x podwieszona konsola zasilająca: Wymogi do konsoli: Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru Sali. Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych. Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych. Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli. Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm. Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie. Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane na ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie. Konsola pionowa o wysokości min. 800 mm. Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm. Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm. Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min 45°. Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30°. |
|  | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym. Wyposażenie konsoli: 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości, półka zmontowana do profilu montażowego w konsoli. Dopuszczalne obciążenie min. 40 kg. Półki wyposażone w szyny boczne. |
|  | Wyrób klasy IIb. |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2016 dla producenta – dokumenty dołączyć do oferty. |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty. |
|  | Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dołączyć do oferty dokument potwierdzający z niezależnej jednostki notyfikowanej. |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty. |
|  | Firmowe materiały informacyjnej w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta celem prezentacji oferowanego wyroby w przypadku wątpliwości oraz niejasności co do oferowanych parametrów. |
|  | Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty. |
|  | Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Aparat do znieczulenia ogólnego, wersja dla dzieci i dorosłych [P7]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. |
|  | Mobilny aparat o konstrukcji modułowej, cztery koła jezdne, blokada wszystkich kół aparatu, koła o średnicy min. 120 mm. |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej, 2 natężenia oświetlenia. |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Wymiary zewnętrzne maksymalne (wys.131 x szer.790 x gł.70)(cm). |
|  | Masa max. 125 kg bez butli O2 i N2O. |
|  | Dwie równoległe szyny 200 mm z lewej strony aparatu do montażu urządzeń. |
|  | Zasilanie dostosowane do 200-240 V prąd przemienny, 50 - 60Hz. |
|  | Wyposażony w blat roboczy z wysuwanym blatem do pisania i 3 szuflady na drobne akcesoria anestetyczne. |
|  | Obciążenie szuflady 10 kg. |
|  | Uchwyt do zapasowej 10 litrowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu, możliwość podłączenia butli pin index 2.7 l każda. |
|  | Fabrycznie wbudowane gniazda elektryczne 200-240 V (minimum 3 gniazda) na tylnej ścianie aparatu oraz 1 gniazdko na przedniej ścianie aparatu. |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, Powietrze) z sieci centralnej. |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2). |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami zgodnymi z PN wyposażone w manometry i przyłącze do aparatu. |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu. |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna zaniku zasilania w tlen. |
|  | Ssak injectorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 1,0 Litra. |
|  | Dwa uchwyty do parowników na szybkie mocowanie typu Selectatec. |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej większej niż 12.1” zamocowany na przedniej ścianie aparatu (nie na ramieniu). |
|  | Rotametr i włącznik awaryjnej podaży tlenu na przednim panelu, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu przy ekranie i parownikach środków wziewnych. |
|  | Wbudowany w aparat moduł gazowy do pomiaru stężeń CO2, N2O, anestetyk wziewny. |
|  | Wyjście danych HL7. |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
|  | Precyzyjny elektroniczny mikser gazów. |
|  | Zabezpieczenie przed hipoksją AHD - system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie min. 25% lub wyższym. Dopuszcza się odchylenie +/-5% po uwzględnianiu dokładności podaży, zamiast wymaganej wartości 25%. |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami – minimalny przepływ świeżych gazów 200 ml/min. |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami. |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe. |
|  | Zewnętrzne wyjście świeżych gazów CGO, bezpieczne, wyposażone w sygnalizator świetlny informujący o stanie włączenia. Sygnalizator świetlny zamontowany bezpośrednio na króćcu CGO czytelnie informujący o stanie włączenia. |
|  | Sygnalizator optyczny poprawnego zasilania aparatu tlenem. |
|  | Awaryjny regulator przepływu tlenu zasilający parownik i umożliwiający pracę w trybie ręcznym z regulatorem przepływu i dedykowanym włącznikiem. |
|  | OBWÓD ODDECHOWY |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu, układ samouszczelniający podczas wymiany pochłaniacza- możliwa praca aparatu bez zbiornika absorbera. Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej. Możliwość stosowania wkładów jednorazowych. Układ podgrzewania układu pacjenta za pomocą grzałki. |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie układu oddechowego. |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego. |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym, pół zamkniętym. |
|  | Niezależny od respiratora mechaniczny manometr ciśnień oddechowych zamontowany w module pacjenta, obrotowy. |
|  | Obejście tlenowe by-pass o dużej wydajności minimum 75 L/min. |
|  | System odciągu gazu ze zbiornikiem wyrównawczym gromadzącym gazy oddechowe z aparatu i wskaźnikiem siły ssania odciągu. |
|  | Respirator anestetyczny |
|  | Respirator anestetyczny o napędzie pneumatycznym (tlen/powietrze) sterowany elektronicznie. |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego. |
|  | Zasilanie awaryjne z wew. Akumulatora na ok.90minut (podać czas zasilania). |
|  | Automatyczna zmiana gazu napędowego po zaniku ciśnienia zasilania gazem głównym. |
|  | TRYBY WENTYLACJI |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej. |
|  | Oddech spontaniczny. |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV. |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością PRVC. |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV. |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej PSV. |
|  | Tryb wentylacji synchronizowanej SIMV-VCV z oddechem wspomaganym. |
|  | Tryb wentylacji SIMV-PCV z oddechem wspomaganym. |
|  | Tryb wentylacji SIMV-PRVC ciśnieniowy z gwarantowaną objętością docelową. |
|  | Minimalny zakres PEEP minimum do 30 cm H2O. |
|  | Kompensacja dopływu świeżych gazów, podatności układu i ciśnienia barometrycznego. |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w funkcji objętości P-V. |
|  | Obrazowanie krzywej objętości w funkcji przepływu V-F. |
|  | Obrazowanie krzywej P-F. |
|  | Możliwość wyboru wentylacji rezerwowej (backup) VCV lub PCV. |
|  | REGULACJE |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 4:1 do 1:10 (podać zakres). |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 1 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres). |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 10 do 1600 ml wentylacja objętościowa VCV (podać zakres). |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 70 cm H2O (podać zakres). |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy VCV minimum: od 10 do 70 cm H2O (podać zakres). |
|  | Regulacja płynna lub skokowa pauzy wdechowej minimum: od 0 do 60% czasu wdechu. |
|  | Regulowany moment zakończenia wdechu PSV w zakresie 5 – 80 %. |
|  | Wyzwalanie przepływowe w zakresie min. 1 l/min do 20 l/min. |
|  | ALARMY i Monitorowanie (pomiary) |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości oddechowej VT. |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV. |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. |
|  | Alarm nieprawidłowej częstości oddechów. |
|  | Alarm za niskiej i za wysokiej koncentracji tlenu O2. |
|  | Alarm niskiego ciśnienia gazów napędowych. |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. |
|  | Alarm braku zasilania w gazy lub zbyt niskiego ciśnienia gazu. |
|  | Alarm Apnea. |
|  | Alarm techniczny i uszkodzenia baterii. |
|  | Stężenie tlenu w gazach wdechowych. |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV. |
|  | Pomiar objętości minutowej MV. |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f. |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. |
|  | Pomiar częstości oddechów spontanicznych. |
|  | Pomiar podatności dynamicznej i rezystancji układu oddechowego. |
|  | Pomiar Objętości minutowej oddechów spontanicznych. |
|  | Pomiar stężeń wdechowych i wydechowych anestetyku wziewnego, CO2, N2O modułem pomiarowym wbudowanym w aparat na stałe. |
|  | Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. |
|  | Sygnalizator optyczny (wskaźnik zmieniający kolor) stanu ciśnienia zasilania tlenem i manometr obrazujący wartość ciśnienia zasilania tlenem. |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w aparacie. |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą. |
|  | Gwarancja nim. 2 lata. |
| MONITOR PACJENTA |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Monitor modułowy z automatycznym wykrywaniem podłączonego modułu. |
|  | Moduły pomiarowe z możliwością montażu przez użytkownika bez użycia narzędzi. |
|  | Automatyczne rozpoznawanie typu modułu pomiarowego podłączonego do monitora. |
|  | Uniwersalne złącze do podłączenia dodatkowych modułów - co najmniej 2. |
|  | Monitor przeznaczony do monitorowania funkcji życiowych pacjentów w każdym wieku - dorosłych, dzieci i noworodków. |
|  | Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia. |
|  | Mocowanie monitora do aparatu do znieczulania. |
|  | Waga monitora do 6 kg. |
|  | Monitor wyposażony w złącze USB, DVI lub HDMI, RJ45 oraz gniazdo kart pamięci. |
|  | EKRAN |
|  | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panel LCD wysokiej jakości. Przekątna ekranu minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1920 x 1080. |
|  | Obsługa monitora przy pomocy panelu dotykowego oraz pokrętła funkcyjnego, obsługa wielu gestów dotykowych. |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 7 krzywych dynamicznych mierzonych parametrów (nie wliczając ekranu z 12-odprowadzeniowego EKG). |
|  | Monitor wyposażony w złącze HDMI umożliwiające podłączenie dodatkowego ekranu. |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. |
|  | ZASILANIE |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz. |
|  | Czas pracy na baterii minimum 3 godziny. |
| MIERZONE PARAMETRY |
|  | EKG |
|  | EKG 3 i 5 odprowadzeniowe. |
|  | Pomiar częstości akcji serca: Zakres minimum 10 – 350/min. |
|  | Dokładność nie gorsza niż ± 1 bpm lub 1 %. |
|  | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych. |
|  | Monitorowanie segmentów QT i QTc. |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach. |
|  | Analiza arytmii w czasie rzeczywistym min 20 rodzajów – podać rodzaje. |
|  | Automatyczne rejestrowanie zaburzeń rytmu w pamięci urządzenia. |
|  | Wykrywanie sygnałów kardiostymulatora. |
|  | Ochrona wszystkich kanałów przed działaniem defibrylatora i elektronarzędzi. |
|  | Funkcja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej jakość kontaktu każdej elektrody EKG ze skórą pacjenta. |
|  | ODDECH |
|  | Monitorowanie oddechu metodą reografii impedancyjnej. |
|  | Pomiar oddechu w zakresie minimum od 0 do 150 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. |
|  | Tryb bezdechu z możliwością ustawienia limitu w zakresie minimum od 5 do 60 sekund. |
|  | SPO2 |
|  | Pomiar saturacji. |
|  | Saturacja (SPO2) w zakresie 0-100%. |
|  | Pomiar i obrazowanie pulsu w zakresie minimum 25 – 240 /min. |
|  | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (NIBP) |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. |
|  | Pomiar ciśnienia z zakresie minimum 10 – 300 mmHg. |
|  | Tryb ręczny, automatyczny i ciągły. |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie 1 – 480min. |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |
|  | TEMPERATURA |
|  | Pomiar temperatury w zakresie minimum 0-50 ºC. |
|  | Dokładność pomiaru min. ±0,1 ºC. |
|  | 2 kanały pomiaru temperatury. |
|  | POMIAR CIŚNIENIA IBP |
|  | Pomiar ciśnienia do 350 mmHg. |
|  | Pomiar zmienności pulsu ciśnienia PPV w zakresie 0% do 50%. |
|  | Kursor do pomiaru krzywej ciśnienia. |
|  | PREZENTACJA GRAFICZNA |
|  | Regulowana głośność alarmu: zdefiniowana przez użytkownika od 0% do 100% w przyrostach co 10%. |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne dla wszystkich parametrów. |
|  | PARAMETRY DODATKOWE |
|  | Trendy. |
|  | Trendy dla wszystkich parametrów minimum 720 godzin. |
|  | Programowalne przyciski szybkiego dostępu na ekranie dotykowym minimum 3 przyciski. |
|  | Oprogramowanie do analizy zmienności rytmu serca (PPV). |
|  | Kalkulator leków. |
|  | Wbudowany system obliczeń utlenowania, wentylacji i hemodynamiki. |
|  | Wbudowany moduł WiFi. |
|  | Specjalne oprogramowanie do zdalnego dostępu do danych monitorowanych w czasie rzeczywistym. |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalne wyświetlenia wszystkich mierzonych parametrów na dowolnym komputerze lub urządzeniach mobilnych. |
|  | Możliwość rozbudowy o moduły: 12-kanałowego EKG NMT IBP BIS C.O. ICG zewnętrznej drukarki termicznej. |
|  | Wbudowany protokół HL7. |
|  | Komunikacja z monitorem w języku polskim. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą. |
|  | Obsługa gestów dłonią umożliwiająca szybkie wyciszenie przy pomocy przesunięcia dłoni po ekranie. |
|  | Obsługa gestów dłonią umożliwiająca szybką zmianę jasności ekranu przy pomocy przesunięcia palców po ekranie z góry na dół i odwrotnie. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Respirator [P8]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Respirator z ekranem TFT dotykowym, kolorowym o przekątnej 15”. |
|  | Respirator wyposażony w własne źródło powietrza zabezpieczone filtrem z możliwością dołączenia dodatkowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego przez użytkownika. Możliwość stosowania standardowych filtrów pacjenta HME analogicznych jak w układzie pacjenta do respiratora/ aparatur do znieczulania. |
|  | Respirator zasilany tlenem z butli lub instalacji centralnej zakres ciśnienia zasilania tlenem pod wysokim ciśnieniem 35 do 87 PSI. |
|  | Filtr zasilania powietrzem turbiny wymienialny przez użytkownika ulokowany na zewnątrz respiratora. |
|  | Waga respiratora 11 kg. |
|  | Wymiar objętościowy respiratora 50 000 cm3, wysokość 39 cm. |
|  | Praca z baterii powyżej 3 h w standardowych warunkach. |
|  | Czas ładowania baterii poniżej 4h w warunkach standardowych. |
|  | Możliwość wentylacji Noworodków. |
|  | Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci. |
|  | Respirator do użytku wewnątrzszpitalnego i transportu wewnątrz ośrodków profesjonalnej opieki medycznej. |
|  | Zakres przepływu do 240 l/min. |
|  | ZASILANIE |
|  | Sieciowe dostosowane do zakresu 110 – 240 V 50 Hz do 60 Hz. |
|  | TRYB WENTYLACJI |
|  | Respirator wyposażony w tryby inwazyjne, nie inwazyjne oraz terapię wysokoprzepływową O2. |
|  | Tryby wentylacji inwazyjnej kontrolowane: Objętościowa VC, Ciśnieniowa PC, Ciśnieniowa z kontrolowaną objętością PRVC, Spontaniczne: oddech wspomagany ciśnieniem oraz oddech wspomagany objętością (VC + VS), z kontrolowaną objętością i wspomagane ciśnieniem (VC + PS), Z kontrolowanym ciśnieniem i wspomagany ciśnieniem (PC + PS), oraz PRVC + VS i PRVC + PS. |
|  | Tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia BiLevel z dwoma nastawianymi poziomami wsparcia ciśnieniowego PS. |
|  | Tryb wentylacji inwazyjnej gwarantujący automatyczne przejście pomiędzy wentylacją kontrolowaną i spontaniczną bazując na wysiłku oddechowym pacjenta, wykorzystujący oddechy VC + VS, PC + PS, PC + PS, PRVC + PS, PRVC + VS. |
|  | Tryby wentylacji nieinwazyjnej z kontrolowaną objętością VC i kontrolowanym ciśnieniem PC, wspomaganej ciśnieniowo PS. |
|  | Tryb wentylacji nieinwazyjnej gwarantujący automatyczne przejście pomiędzy wentylacją kontrolowaną i spontaniczną bazując na wysiłku oddechowym pacjenta, wykorzystujący oddechy VC + PS, VC + VS, PC + PS, PRVC + VS, PRVC + PS. |
|  | Tryb wentylacji Nosowa przerywana wentylacja z dodatnim ciśnieniem, synchronizowana wysiłkiem oddechowym pacjenta. |
|  | Kompensacja przecieku w trybie nieinwazyjnym dla pacjenta Dorosłego: kompensacja podczas wdechu 200 l/min, podczas wydechu 60 l/min. |
|  | Kompensacja przecieku w trybie nieinwazyjnym dla pacjenta Dziecko lub Noworodek wydechowy 25 l/min. |
|  | Kompensacja przecieku w trybach inwazyjnych 200 l/min podczas wdechu i 25 l/min podczas wydechu. |
|  | Terapia wysokoprzepływowa O2 z możliwością regulacji stężenia tlenu w mieszaninie od 21% do 100%. |
|  | Przepływ w terapii wysokoprzepływowej od 1 l/min do 80 l/min dla pacjentów Dorosłych i Dzieci oraz do 25 l/min dla Noworodka. |
|  | Możliwość uruchomienia manewru próby spontanicznego oddechu SBT z regulowanym czasem próby od 15 do 120 minut. |
|  | W trybie SBT automatycznie analizuje stan pacjenta i powraca do normalnej wentylacji jeśli konieczne. |
|  | W trybie SBT możliwość ustawienia PEEP do 40 cmH2O oraz ciśnienia wsparcia PS do 75 cmH2O. |
|  | Tryb zastawki mowy automatycznie regulujący i wyłączający alarmy pozostające konflikcie z użyciem zastawki mowy. |
|  | Przepływ na żądanie w trybach z kontrolowaną objętością VC, wykrywający kontynuację wysiłku wdechowego pacjenta i przełączający ten jeden oddech w tryb ze wsparciem ciśnieniowym PS. |
|  | Automatyczna czułość wydechowa regulująca moment zakończenia wdechu na podstawie analizy kolejnych oddechów. |
|  | 3 źródła wyzwalania oddechu, ciśnieniowy, przepływowy oraz inteligentny poprawiający detekcję wyzwalania, zaprojektowany specjalnie dla dużych i zmiennych przecieków oraz pacjentów z POChP. |
|  | Możliwość jednoczesnej nastawy 2 źródeł wyzwalania, respirator reaguje na pierwsze aktywowane i zaznacza na odpowiedniej krzywej oddech wyzwolony. |
|  | Możliwość stosowania nebulizatorów pneumatycznych oraz Aerogen SOLO i PRO. |
|  | Możliwość zmiany czasu nebulizacji od 5 min do 30 minut. |
|  | Kompensacja rurki tracheotomijnej i dotchawiczej o średnicach od 2 mm do 10 mm i długościach od 2 cm do 30 cm, z kompensacją regulowaną w zakresie od 10 % do 100 %. |
|  | Przepływ szczytowy 240 l/min. |
|  | MONITOROWANIE |
|  | Podstawowe parametry: ciśnienie szczytowe Ppeak, końcowo- wdechowe Pinsp, średnie Pmean, ciśnienie końcowo- wydechowe PEEP. |
|  | obliczone ciśnienie w tchawicy Ptrach insp, ciśnienie plateau Plat, Auto PEEP, całkowity PEEP, różnicę ciśnień dPAW, ciśnienie okluzji P0.1 oraz NIF. |
|  | objętości wdechowe oraz wydechowe Vti, Vte, objętości wdechowe i wydechowe dla oddechów spontanicznych Vti, Vte, objętości wdechowej i wydechowej znormalizowanej do masy ciała pacjenta, objętości minutowej wdechowej i wydechowej dla oddechów obowiązkowych i spontanicznych. |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. |
|  | Przeciek wdechowy w % i objętościowo w ml. |
|  | Częstości oddechowych i czasów: całkowitej, spontanicznej i obowiązkowych oddechów, czasu wdechu i wydechu Ti, Te, I:E. |
|  | Podatności statycznej i dynamicznej, oporu statycznego Rstat, oporu wydechowego RE, stałych czasowych wdechowej i wydechowej RCInsp/ RCExp, narzuconej pracy oddechowej indeksu RSBI, PTP- iloczynu ciśnienie i czasu wdechu. |
|  | stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej. |
|  | Możliwość stosowania czujników tlenu galwanicznych i paramagnetycznych zamiennie. |
|  | Obliczona: anatomiczna przestrzeń martwa Vdana, pęcherzykowa przestrzeń martwa Vdalv, stosunek przestrzeni martwej fizjologicznej do objętości oddechowej VD/VT. |
|  | Wdechowa objętość CO2 i wydechowa objętość CO2: VtiCO2 i VteCO2. |
|  | Wentylacja pęcherzykowa minutowa. |
|  | Objętość wydychanego CO2 na minutę.. |
|  | Możliwość zaznaczenia wykonania zabiegów jak karmienie, pomiar gazometrii, procedur medycznych, przycisk na ekranie głównym respiratora. |
|  | MANEWRY |
|  | P0.1 z maksymalnym czasem pomiaru 8 s dla pacjenta dorosłego. |
|  | NIF do pomiaru siły mięśni oddechowych w warunkach okluzji układu oddechowego. Respirator sygnalizuje dźwiękowo i świetlnie moment rozpoczęcia manewru. Manewr zakończany czasem lub wykrytym zmęczeniem pacjenta. |
|  | Odsysanie z automatyczną regulacją alarmów i ponownym wykryciem podłączenia pacjenta co powoduje powrót do wentylacji. Możliwość odsysania w układzie otwartym lub zamkniętym. |
|  | Manewr powolnej inflacji/ deflacji w celu pozyskania krzywej PV do optymalizacji PEEP. regulowana szybkość narostu/spadku ciśnienia w zakresie od 2 cmH2O/s do 5 cmH2O/s, regulowane ciśnienie szczytowe docelowe od 5 cmH2O do 60 cmH2O, regulowane ciśnienie PEEP początkowe i końcowe oddzielnie nastawiane w zakresie do 40 cmH2O. Do dyspozycji 4 kursory pomiarowe do oznaczania i pomiaru punktów przegięcia L/UIP |
|  | Manewr rekrutacji o regulowanej liczbie kroków w zakresie od 1 do 20 kroków. Regulowane ciśnienie wysokie i niskie oraz czas ciśnienia wysokiego i niskiego w zakresie od 1 do 59 s dla ciśnienia wysokiego i od 1 do 5 s dla ciśnienia niskiego. Graficzna prezentacja postępu manewru. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń [P9]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Wysokiej klasy urządzenie do przeprowadzania procesu biodekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. |
|  | Urządzenie dopuszczone jest do obrotu na rynku unijnym, co potwierdza deklaracja zgodności CE. |
|  | Mobilne urządzenie pozwala na dekontaminację pomieszczeń o kubaturze do min. 400 m3 w jednostkowym procesie biodekontaminacji. |
|  | Elektroniczne śledzenie oraz archiwizacja historii całego procesu (możliwość druku na urządzeniu peryferyjnym) w języku polskim. Urządzenie tworzy intuicyjne w obsłudze bazy danych z ostatnich 500 czynności procesowych. Zapamiętywanie ostatnich 20 procesów w formacie PDF. |
|  | Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z lekkich tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni, co pozwala na łatwe utrzymanie urządzenia w czystości. |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany miernik wilgotności i temperatury – system nie dopuści do rozruchu lub przerwie proces w chwili przekroczenia wartości mogących prowadzić do kondensacji. |
|  | Możliwość zapamiętywania w systemie min. 100 pomieszczeń (wystarczy raz zmierzyć pomieszczenie i wpisać dane). Możliwość intuicyjnego tworzenia systemów nazewnictwa poszczególnych budynków, oddziałów i sal. |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany system aeracji przyspieszający rozkład nadtlenku wodoru. |
|  | Zakres temperatur, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia wynosi od 15°C do 35°C. |
|  | Możliwość łączenia się za pomocą wbudowanego w urządzenie modułu wi-fi i LAN z urządzeniami peryferyjnymi (smartfon, tablet, laptop itp.) umożliwia śledzenie poszczególnych etapów procesu z możliwością sterowania nimi z zewnątrz dekontaminowanego pomieszczenia. |
|  | Zakres wilgotności względnej, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia wynosi od 15 do 70%. |
|  | Substancja aktywna (biobójcza) dozowana jest w sposób automatyczny ok. 4 m3/min. |
|  | Minimalne stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora wynosi 12 %. |
|  | Dysza ultradźwiękowa chowana w urządzeniu w pełni automatycznie, bez udziału personelu, pozwalające na ograniczenie ryzyka jej mechanicznego uszkodzenia. |
|  | Urządzenie wyposażone w Blokadę drzwiczek zapobiegająca przypadkowemu kontaktowi operatora oraz osób postronnych z czynnikiem. Otwarcie drzwiczek możliwe po zalogowaniu przeszkolonego operatora za pomocą klucza RFID oraz kodu PIN. |
|  | Obsługa urządzenia poprzez kolorowy, dotykowy, min. 4 calowy wyświetlacz z menu w języku polskim, intuicyjna obsługa poprzez kolorowe komunikaty tematyczne – następujące po sobie, eliminujące niewłaściwe postępowanie komendy prowadzące do uruchomienia procesu. |
|  | W skład zestawu wchodzi elektroniczna miarka laserowa pozwalająca na pomiar kubatury biodekontaminowanego pomieszczenia |
|  | Urządzenie wyposażone w system automatycznego, bezobsługowego przesuwu igieł pobierających ciecz z kanistrów w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu personelu w czynnikiem dezynfekującym pozostającym na igłach. |
|  | Możliwość zapamiętywania operatorów w celu łatwej identyfikacji. Logowanie za pomocą klucza RFID i/oraz kodu PIN eliminuje możliwość obsługi urządzenia przez osoby niepowołane i nieprzeszkolone. |
|  | Możliwość zaprogramowania opóźnienia startu procesu. |
|  | Możliwość pełnej walidacja procesu dekontaminacji, w tym również z wykorzystaniem bioindykatora i chemoindykatora procesu. |
|  | Wymagane zasilanie 230 V, 50Hz. |
|  | Redukcja wszystkich patogennych mikroorganizmów oraz sporów w tym Geobacillus stearothermophilus 10 6 (szczep do kontroli skuteczności sterylizacji) o minimum sześć rzędów wielkości (6 logarytmów) przy jednokrotnym użyciu w czasie kontaktu 60 minut. |
|  | Ze względu na kompatybilność czynnika aktywnego możliwa jest dekontaminacja pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, a także instalacjami elektrycznymi. |
|  | Proces dekontaminacji prowadzony z wykorzystaniem urządzenia jest w pełni bezpieczny dla personelu szpitalnego obsługującego urządzenie, a także dla środowiska . |
|  | Przeprowadzony proces dekontaminacji z zastosowaniem czynnika aktywnego nie generuje pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów. |
|  | W trakcie fazy gazowania powietrze z dekontaminowanego pomieszczenia nie przechodzi przez katalizatory. |
|  | Badania skuteczności przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 17272. |
|  | Faza dekontaminacji przebiega przy udziale mikrokondensacji par nadtlenku wodoru, a proces sterylizacji nie wymaga osuszania pomieszczenia. |
|  | Automatyczne przełączanie między portami poboru środka w czasie procesu w celu wykorzystania w całości czynnika z każdego kanistra |
|  | W skład dostarczanego urządzenia wchodzą: generator nadtlenku wodoru, bezprzewodowy panel sterujący, ręczny miernik kubatury pomieszczenia, opakowanie 2 kanistrów o objętości 5000ml H2O2. |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1060 x 550 x 600 mm z tolerancją (10% (wys.xszer.gł.). |
|  | Masa własna urządzenia wynosząca max. 65 kg. |
|  | Urządzenie wyposażone jest w miejsce dokujące z czytnikiem kodów, co umożliwia śledzenie daty, serii, a także daty przydatności środka sterylizującego (NFC). |
|  | Wysoka mobilność urządzenia - wyposażone w cztery cichobieżne kółka łożyskowane w tym min. dwa z hamulcem i skrętne. |
|  | W zakres dostawy przedmiotu zamówienia wchodzi: dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego, instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego, uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzenie próbnej dekontaminacji przy pomocy zainstalowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego, szkolenie aplikacyjne dla pracowników w siedzibie Zamawiającego z zakresu procedur obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Nebulizator inhalator [P10]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | MMAD wg. nowej normy EN13544-1 | 1,4 μm |
|  | Frakcja respirabilna < 5 μm (FPF)% | 94 % |
|  | Tryb pracy | ciągły |
|  | Głośność | <69 dB(A) |
|  | Wydajność kompresora | 15,5 l/min |
|  | Ciśnienie maksymalne | 3,2 |
|  | Waga urządzenia | 6,4 kg |
|  | Wymiary | 345 x 237 x 130 |
|  | Zasilanie | Sieciowe |
|  | Skład zestawu | nebulizator maska duża x 5 szt. maska mała z gumką 5 szt. ustnik z zaworkiem 5 szt. końcówka nosowa do ustnika z zaworkiem 5 szt. przewód powietrza (1m) zawór oszczędzania leku przewód wibracji (1m) trójnik wibracji przewód zasilający |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Ssak [P11]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Bezstopniowa regulacja próżni, ze wskaźnikiem zegarowym. |
|  | Dwa zbiorniki dwu litrowe (2x2L), wykonane z nadającego się do sterylizacji poliwęglanu (autoklawowalne w temp. 120 ° C). |
|  | Silikonowa rura łącząca zbiorniki. |
|  | Rozmiar: 32 x 30 x 90 h cm. |
|  | Waga 6,2 kg. |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny. |
|  | Napięcie robocze: 220 - 230 V - 50/60 Hz; inne na zamówienie. |
|  | Pobór mocy: 110 VA. |
|  | Maksymalne ssanie: -0,80 bar (600 mm Hg). |
|  | Przepływ: 40 litrów powietrza / minutę. |
|  | Cykl pracy: ciągły. |
|  | Normy CEI 62-5 (IEC 601-1) - CE 93/42 EEC. |
|  | Instrukcja obsługi. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Waga niemowlęca [P12]

| Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- |
| Produkt | Waga pediatryczna seca 336 Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych. |
| Opis 2022 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi bez szczelin, w które wchodzi kurz i zabrudzenia. Wbudowana miarka do mierzenia długości dzieci z statecznym ogranicznikiem głowy i ruchomym organicznikiem nóg – opcja. Uchwyt po stronie wyświetlacza do bezpiecznego przenoszenia wagi. Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. 4 regulowane punkty podparcia wagi. Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS. Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD - pozwala najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki. |
| Dane techniczne | Obciążenie maksymalne | 20 kg |
|  | Działka elementarna | 5g <10kg > 10g |
|  | Zakres TARA | 10 kg |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 650 x 110 x 308 mm |
|  | Wymiary z miarą długości (szer. x wys. x głęb.) | 835 x 165 x 360 mm |
|  | Wymiary powierzchni ważącej (szer. x wys. x głęb.) | 645 x 40 x 290 mm |
|  | Temperatura pracy | +10 °C do +40 °C |
|  | Wyświetlacz rozmiar / Wysokość cyfr | LCD 27 x 84 mm / 20 mm |
|  | Wymiar wyświetlacz | 90 mm x 28 mm |
|  | Waga własna | 3,7 kg (4,9 z wzrostomierzem) |
|  | Wbudowany Infantrometr | 35-80 cm / podziałka 1mm |
|  | Zasilanie elektryczne | 6 baterie typu R6, zasilacz (opcjonalnie) |
|  | Funkcje | TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie, BMIF |
| Gwarancja | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Aparat EKG [P13]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji 2022 lub 2023- urządzenie fabryczne nowe. |
|  | Aparat 3,6,12 kanałowy. |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana. |
|  | Ciągły pomiar HR. |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy. |
|  | Detekcja stymulatora serca. |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. |
|  | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN. |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm. |
|  | Pamięć min. 100 000 badań. |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100. |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20. |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60. |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40. |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz. |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB. |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut. |
|  | Profil manualny. |
|  | Profil automatyczny. |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz. |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej. |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3. |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit. |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud. |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD. |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego. |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG. |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie. |
|  | Waga max. 3,7 kg ( z baterią ). |
|  | Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm. |
|  | Wyposażenie : 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., dedykowany wózek pod aparat. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### Defibrylator [P14]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |
|  | Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG). |
|  | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora. |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |
|  | Zakres impedancji pacjenta min. 25-250 Ohmów. |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia. |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |
|  | Tryb AED. |
|  | Energia wyładowania 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt. |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta. |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę. |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmów: 1, 2, 3, 5, 10 min. |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt. |
|  | Pomiar stymulacji przezskórnej. Tryby pracy: „Rytm Sztywny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA. |
|  | Pomiar pulsoksymetrii SpO2. Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min. |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP. Możliwość ustawienia pomiaru w czasie w zakresie min. od 1 do 120 minut. |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 w strumieniu głównym lub strumieniu bocznym. |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 640x480 pikseli. |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz. |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |
|  | Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 1,5 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J. |
|  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP44 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy i upadki – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1. |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |
|  | Instrukcja w języku polskim. |
|  | Paszport techniczny. |
|  | Autoryzowany serwis (autoryzacja). |
|  | Serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych prze minimum 7 lat po upływie okresu gwarancji „Pełny zakres”. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

### USG [P15]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Wymagania funkcjonalne |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 roku. |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora. |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. |
|  | Aparat mobilny w formie laptopa. |
|  | Praca w zakresie min. od 2 MHz do 18 MHz. |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180Db. |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 70 minut. |
|  | Czas całkowitego ładowania akumulatorów max. 3 godziny. |
|  | Aparat wyposażony w monitor LED o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1024x768. |
|  | Waga aparatu wraz z baterią poniżej 5 kg. |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund. |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 45 sekund. |
|  | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s. |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat. |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu co najmniej 4 głowic. |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: pediatrycznych, ortopedycznych, naczyniowych, brzusznych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych, małych narządów, mięśni szkieletowych, kardiologicznych, medycyny ratunkowej, anestezjologicznych. |
|  | Dedykowany do aparatu wózek o wadze nieprzekraczającej 25 kg wyposażony w: 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, uchwyty na głowice i żel, zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby, możliwość regulacji wysokości min 20 cm, dedykowane miejsce na videoprinter, dodatkowa półka na akcesoria. |
|  | Tryby pracy aparatu |
|  | B-mode. |
|  | Obrazowanie harmoniczne. |
|  | Kierunkowy Power Doppler. |
|  | Obrazowanie w trybie M – Mode. |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD). |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler PW (Pulsed Wave). |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler CW (Continuous Wave). |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D. |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm. |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm. |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)%. |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8. |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 na głowicach liniowych i typu convex. |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku. |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu. |
|  | Automatyczne ustawienie kąta bramki w trybie PW i Kolor Doppler. |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów. |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: 3 mm/s~4 m/s. |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełno ekranowego za pomocą jednego przycisku. |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości. |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD. |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) w zakresie min.: 2.7mm/s do 9.24 m/s. |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 30 mm. |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień. |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni. |
|  | M - mode anatomiczny. |
|  | Automatyczny pomiar IMT. |
|  | Spektralny Doppler Tkankowy. |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem. |
|  | Powiększenie obrazu min. 10x. |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów. |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty. |
|  | Wbudowany adapter Wi-Fi. |
|  | Menu w języku polskim. |
|  | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie |
|  | Oprogramowanie do obrazowania igły biopsyjnej. |
|  | Głowice |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-15 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192. |
|  | Szerokość pola 38 mm. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną. |
|  | Głowica sektorowa typu Phased Array pediatryczna. |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 7-3MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64. |
|  | Pole widzenia co najmniej 90°. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 20 cm. |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu micro-convex do badań brzusznych-pediatrycznych, kardiologicznych-pediatrycznych, głowa-noworodki |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 8-3 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 128. |
|  | Obszar skanowania min. 92°. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm. |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu convex do badań brzusznych |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz. |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128. |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54°. |
|  | Szerokość minimum 50 mm. |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm. |
|  | System archiwizacji |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB. |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB. |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port. |
|  | Złącze HDMI. |
|  | Złącze Ethernet. |
|  | Dedykowane złącze EKG. |
|  | DICOM. |
|  | Możliwość archiwizacji w „chmurze”. |
|  | Printer czarno-biały. |
|  | Pomiary podstawowe |
|  | Odległość. |
|  | Objętość. |
|  | Powierzchnia. |
|  | Kąt. |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące.. |
|  | Autoryzacja na terenie kraju. |

### Waga kolumnowa [P16]

| Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- |
| Produkt | Waga kolumnowa seca 799 z wzrostomierzem. Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III. |
| Opis 2022 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym. Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta. Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy. Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia. Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. |
| Dane techniczne | Obciążenie maksymalne | 200 kg |
|  | Działka elementarna | 100 g < 150 kg > 200 g |
|  | Zakres TARA | 200 kg |
|  | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) | 294 x 1340 x 417 mm |
|  | Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) | 272 x 75 x 280 mm |
|  | Wyświetlacz / Wysokość cyfr | LCD / 20 mm |
|  | Wysokość odczytu | ok. 820 mm |
|  | Masa własna | 6.9 kg |
|  | Zasilanie elektryczne | 6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie) |
|  | Pobór prądu | ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy) |
|  | Znak zgodności | CE 0109 |
|  | Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG | klasa I |
|  | Instrukcja obsługi w jęz. polskim | tak |
|  | Funkcje | TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie |
| Gwarancja | 24 miesiące, brak wymogu przeglądów okresowych |

### Ultralekki aluminiowy wózek inwalidzki [P17]

| Lp. | Minimalne parametry i właściwości urządzenia |
| --- | --- |
|  | Całkowita szerokość: | SW + 20 cm. |
|  | Szerokość siedziska: | od 38- do 52cm. |
|  | Głębokość siedziska: | od 41 do-51cm. |
|  | Wysokość siedziska z przodu: | od 35,5- do 53cm. |
|  | wysokość siedziska z tyłu | 0° - 6°. |
|  | Wysokość oparcia: | od 35 do- 50 cm. |
|  | Kat pochylenia oparcia: | od -5° - +20° (opcjonalnie). |
|  | Pochylenie kól: | 0° lub 3°. |
|  | Kolory do wyboru: | niebieski, czerwony połyskujący, srebrny połyskujący, czarny. |
|  | Maksymalna waga użytkownika: | 125 kg. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |

## Wymagania dodatkowe

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia do wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów dostaw z Zamawiającym, we wskazanym przez niego miejscu, z uwzględnieniem charakteru pracy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. Zamawiający dokona weryfikacji zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy.