Formularz

„Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

PAKIET NR 1:  DZIERŻAWA  ANALIZATORÓW PODSTAWOWEGO I ZASTĘPCZEGO DO IMMUNOCHEMII WRAZ Z CHŁODZIARKAMI

ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII (podstawowego) :

ANALIZATOR podstawowy (nazwa, producent) :

.......................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane właściwości i parametry analizatora podstawowego | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż z 2018 roku w pełni automatyczny, z czytnikiem kodów kreskowych (Analizator o maksymalnej wydajności minimum 80 badań na godzinę. | Tak |  |  |  |
| 2. | Analizatory, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | Tak |  |  |  |
| 3. | Producent oferowanego analizatora tożsamy z producentem analizatora zastępczego | Tak |  |  |  |
| 4. | Odczynniki do analizatora podstawowego kompatybilne i do analizatora zastępczego. | Tak |  |  |  |
| 5. | Metoda badań : chemiluminescencja | Tak |  |  |  |
| 6. | Wykluczone ryzyko kontaminacji | Tak |  |  |  |
| 7. | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |  |  |
| 8. | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta wprowadzona automatycznie do pamięci komputera. | Tak |  |  |  |
| 9. | Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów. Możliwość wykonania 10 lub więcej oznaczeń z jednej próbki | Tak |  |  |  |
| 10. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |  |  |
| 11. | Stała gotowość aparatu do pracy. Praca w systemie ciągłym, możliwość pracy w systemie „na cito”. | Tak |  |  |  |
| 12. | HbsAg – ultra czuły zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | Tak |  |  |  |
| 13. | Możliwość oznaczania pojedynczych badań oraz próbek „na cito” bez zwiększania kosztów badania | Tak |  |  |  |
| 14. | Troponina -czas oznaczania maks. 20 min. Współczynnik zmienności dla 99 percentyla powinien być mniejszy niż 10% | Tak |  |  |  |
| 15. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym | Tak |  |  |  |
| 16. | Naczynka reakcyjne: jednorazowe | Tak |  |  |  |
| 17. | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych i pediatrycznych | Tak |  |  |  |
| 18. | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników | Tak |  |  |  |
| 19. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |  |
| 20. | Monitorowanie poziomu odczynników i płynów roboczych | Tak |  |  |  |
| 21. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych | Tak |  |  |  |
| 22. | W wyposażeniu UPS w zestawie podtrzymujący pracę analizatora przez min.15 min. w przypadku braku zasilania, drukarka laserowa | Tak |  |  |  |
| 23. | W wyposażeniu dwie chłodziarki o poj. min. 450 dm3 do przechowywania odczynników na okres dzierżawy. Podać: nazwa, typ chłodziarki, pojemność | Tak |  |  |  |
| 24. | W wyposażeniu stoliki pod aparat podstawowy (nie dotyczy modeli analizatorów wolnostojących) i pod komputer | Tak |  |  |  |
| 25. | Instalacja aparatu i szkolenie z obsługi w cenie oferty. | Tak |  |  |  |
| 26. | Możliwość podłączenia analizatora do systemu Infomedica Podłączenie do systemu Infomedica po stronie Wykonawcy. Koszty podłączenia uwzględnione w cenie oferty. Dwukierunkowa możliwość współpracy z siecią. | Tak |  |  |  |
| 27. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 28. | W okresie obowiązywania umowy przegląd techniczny analizatora i chłodziarek min. 1 x w roku na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |  |
| 29. | Gwarancja i serwis techniczny na analizatory i chłodziarki przez cały okres trwania dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | Tak |  |  |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Parametry punktowane aparatu głównego | Wartość oferowana A lub B |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybkość otrzymania wyników A) do 30 min a dla troponiny do 10 min. – 10 pkt B) do 60min a dla troponiny do 20 min. – 5 pkt |  |
| 2. | Eliminacja kontaminacji A) Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników – 10 pkt B) inne rozwiązania (opisać w rubryce Wartość oferowana) – 5 pkt |  |
| 3. | Kalibracja i rekalibracja parametrów A) Przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów – 5 pkt B) Przy użyciu więcej niż 2 kalibratorów – 0 pkt |  |
| 4. | Kolejność dozowania A) Surowica odczynnik - 5 pkt B) Odczynnik surowica – 0 pkt |  |
| 5. | Trwałość krzywej kalibracyjnej dla wszystkich parametrów przez cały okres stosowania odczynnika o tym samym numerze serii (Lot) zgodnie z sugestiami producenta testów zawartymi w ulotce odczynnikowej A) Powyżej 30 dni 10 pkt B) Poniżej 30 dni 5 pkt |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” Wykonawca wpisuje A lub B.

................................................

Podpis osoby uprawnionej

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII (aparat zastępczy) :

ANALIZATOR zastępczy (nazwa, producent) .......................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane właściwości i parametry analizatora rezerwowego | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2015 roku w pełni automatyczny, z czytnikiem kodów kreskowych (Analizator o maksymalnej wydajności minimum 80 badań na godzinę), po przeglądzie serwisowym. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizatory, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Producent oferowanego analizatora tożsamy z producentem analizatora podstawowego | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynniki do analizatora zastępczego kompatybilne i do analizatora podstawowego. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Metoda badań: chemiluminescencja | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykluczone ryzyko kontaminacji | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta wprowadzona automatycznie do pamięci komputera. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów. Możliwość wykonania 10 lub więcej oznaczeń z jednej próbki | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Stała gotowość aparatu do pracy. Praca w systemie ciągłym, możliwość pracy w systemie „na cito”. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12. | HbsAg – ultra czuły zestaw wykrywający zmutowane formy wirusa HBV | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Możliwość oznaczania pojedynczych badań oraz próbek „na cito” bez zwiększania kosztów badania | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Troponina -czas oznaczania maks. 20 min. Współczynnik zmienności dla 99 percentyla powinien być mniejszy niż 10% | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Naczynka reakcyjne: jednorazowe | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych i pediatrycznych | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Monitorowanie poziomu odczynników i płynów roboczych | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 22. | W wyposażeniu: UPS w zestawie podtrzymujący pracę analizatora przez min.15 min. w przypadku braku zasilania, drukarka laserowa | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 23. | W wyposażeniu stoliki pod aparat zastępczy (nie dotyczy modeli analizatorów wolnostojących) i pod komputer | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Instalacja aparatu i szkolenie z obsługi w cenie oferty. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Możliwość podłączenia analizatora do systemu Infomedica Podłączenie do systemu Infomedica po stronie Wykonawcy. Koszty podłączenia uwzględnione w cenie oferty. Dwukierunkowa możliwość współpracy z siecią. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Instrukcja analizatora w języku polskim | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 27. | W okresie obowiązywania umowy przegląd techniczny analizatora min. 1 x w roku na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Gwarancja i serwis techniczny na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nie uwzględnionych w formularzu cenowym. | Tak |  |  |  |  |  |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis osoby uprawnionej

Formularz

„Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

PAKIET NR 2: DZIERŻAWA ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZASTĘPCZEGO DO BIOCHEMII

WRAZ Z CHŁODZIARKĄ I WIRÓWKĄ

ORAZ DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO (podstawowego) :

ANALIZATOR podstawowy (nazwa, producent) .......................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2017 roku | TAK |  |
| 2 | Analizator biochemiczny w pełni automatyczny, z czytnikiem kodów kreskowych odczynników i próbek. | TAK |  |
| 3 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 320 badań fotometrycznych na godzinę, nie mniejszej niż 400 badań na godzinę z ISE. | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją bez konieczności ingerencji operatora. | TAK |  |
| 5 | Bezobsługowe elektrody jonoselektywne Na, K, Cl, REF wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie. | TAK |  |
| 6 | Analizator, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | TAK |  |
| 7 | Analizator podstawowy pracujący na tych samych systemach aplikacyjnych co oferowany analizator zastępczy (te same odczynniki, protokoły oznaczeń, normy, oprogramowanie). | TAK |  |
| 8 | Producent oferowanego analizatora tożsamy z producentem oferowanego analizatora zastępczego. | TAK |  |
| 9 | Praca w systemie ciągłym całodobowym, ”pacjent po pacjencie”. | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy w trybie ”cito” jako procedura priorytetowa bez przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 11 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora.. | TAK |  |
| 12 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych i naczynek pediatrycznych. | TAK |  |
| 13 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek w przypadku przekroczenia granicy liniowości. | TAK |  |
| 14 | Detektor skrzepu i pęcherzyków powietrza | TAK |  |
| 15 | Bieżące monitorowanie poziomu odczynnika i próbki/ naczynka. | TAK |  |
| 16 | Analizator przystosowany do pracy z kuwetami/ naczynkami pomiarowymi jednorazowego użytku lub szklanymi/kwarcowymi wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia i sprawdzania ich jakości przez aparat. | TAK |  |
| 17 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 18 | Stabilność odczynników na pokładzie nie mniejsza niż 4 tygodnie, za wyjątkiem odczynników z poz. 15, 36, 37 38, 40,41 – formularza cenowego . Proszę podać szacowany czas. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej, hemolizacie, płynie mózgowo- rdzeniowym oraz innych płynach ustrojowych. | TAK |  |
| 20 | Możliwości analityczne: - enzymy - białka specyficzne, - substraty, w tym kreatynina met. Jaffe'go i met. enzymatyczną - substancje uzależniające i trucizny, w tym alkohol etylowy - leki: wankomycyna, amikacyna elektrolity Na+, K+, Clˉ metodą pośrednią/ indirect parametry koagulologiczne, w tym D-Dimer HbA1C, wolne łańcuchy lambda/kappa (surowica, mocz) | TAK |  |
| 21 | Odczynniki gotowe do użycia, oznakowane kodem kreskowym i pochodzące od producenta analizatora lub innego producenta pod warunkiem, że odczynniki są dedykowane i walidowane do danego analizatora. | TAK |  |
| 22 | Jednoczesna dostępność min. 30 różnych testów. | TAK |  |
| 23 | Automatyczna kalibracja wszystkich testów. | TAK |  |
| 24 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek. | TAK |  |
| 25 | Obsługa wyników z poziomu analizatora, decyzja i działanie operatora. | TAK |  |
| 26 | Automatyczny wydruk gotowych, pojedynczych wyników z zakresem obowiązujących norm. | TAK |  |
| 27 | Archiwizacja wyników. | TAK |  |
| 28 | Flagowanie wyników wybiegające poza granice ustalonych norm. | TAK |  |
| 29 | Sygnalizowanie i rejestrowanie przez analizator procedur konserwacyjnych. | TAK |  |
| 30 | Rozbudowany system kontroli jakości, graficzna prezentacja wyników wraz z oprogramowaniem statystycznym. Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana. | TAK |  |
| 31 | Komputer pracujący w systemie Windows jako jednostka sterująca z zewnętrznym monitorem, klawiaturą, myszką, drukarką laserową i dodatkowym zewnętrznym skanerem kodów kreskowych. | TAK |  |
| 32 | W wyposażeniu stacja uzdatniania wody. Utrzymanie stacji uzdatniania wody (wymiana filtrów i przeglądy) po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 33 | W wyposażeniu zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 15 min w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
| 34 | W wyposażeniu stół pod analizator (nie dotyczy modeli analizatorów wolnostojących). | TAK |  |
| 35 | W wyposażeniu chłodziarka o pojemności 250-300 dm3 do przechowywania odczynników na okres dzierżawy i gwarancja. Podać: nazwę i typ chłodziarki, pojemność, producenta oferowanego produktu. | TAK |  |
| 36 | W wyposażeniu wirówka z wirnikiem kątowym na 32 miejsca dla probówek o pojemności 10 ml na okres dzierżawy i gwarancja. Rok produkcji min 2018 Podać: nazwę, typ , producenta oferowanego produktu. | TAK |  |
| 37 | Oprogramowanie operatorskie, instrukcja obsługi, instrukcja metodyczna i karty charakterystyki odczynników i substancji niebezpiecznych w języku polskim. | TAK |  |
| 38 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy analizatora, wirówki i chłodziarki. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nieuwzględnionych w formularzu cenowym po stronie Wykonawcy | TAK |  |
| 39 | W okresie umowy przegląd techniczny analizatora 2 razy w roku oraz wirówki i chłodziarki 1x w roku na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 40 | Wykonawca zapewnia telefoniczne centrum wsparcia klienta | TAK |  |
| 41 | Instalacja analizatora i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 42 | Podłączenie i konfiguracja oferowanego analizatora w sposób umożliwiający dwukierunkową transmisję danych do systemu informatycznego „InfoMedica”. Koszt podłączenia po stronie Wykonawcy. | TAK |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków (z wyjątkiem p spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Parametry punktowane aparatu głównego | Wartość oferowana A lub B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A) Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku automatycznie – 10 pkt ładowane i rozładowywane B) Kuwety reakcyjne wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia i sprawdzania ich jakości przez aparat – 5 pkt |  |  |
| 2. | A) Zastosowanie uniwersalnych podajników próbek /statywów/ - 10 pkt B) Wybór statywu w zależności od typu próbki pierwotnej/ naczynka – 5 pkt |  |  |
| 3. | A) Zamknięty system odczynnikowy na pokładzie analizatora – 10 pkt /butelki z korkami/ B) Otwarty system odczynnikowy na pokładzie analizatora /butelki bez korków/ - 5 pkt |  |  |
| 4. | A) Zużycie wody nie większe niż 2 litry/ godzinę pracy – 5 pkt B) Zużycie wody większe niż 2 litry /godzinę pracy – 0 pkt |  |  |
| 5. | Jednoczesna dostępność więcej niż 40 testów w analizatorze: A) TAK – 5 pkt B) NIE – 0 pkt |  |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” Wykonawca wpisuje A lub B.

................................................

Podpis osoby uprawnionej

WYMAGANE PARAMETRY i WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO (zastępczego):

ANALIZATOR zastępczy (nazwa, producent) ...............................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2015 roku | TAK |  |
| 2 | Analizator biochemiczny w pełni automatyczny, z czytnikiem kodów kreskowych odczynników i próbek. | TAK |  |
| 3 | Analizator o wydajności nie mniejszej niż 320 badań fotometrycznych na godzinę, nie mniejszej niż 400 badań na godzinę z ISE. | TAK |  |
| 4 | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją bez konieczności ingerencji operatora. |  |  |
| 5 | Bezobsługowe elektrody jonoselektywne Na, K, Cl, REF wymieniane pojedynczo, niezależnie od siebie. | TAK |  |
| 6 | Analizator, odczynniki i kontrole oznaczone znakiem CE. | TAK |  |
| 7 | Analizator zastępczy pracujący na tych samych systemach aplikacyjnych co oferowany analizator podstawowy (te same odczynniki, protokoły oznaczeń, normy, oprogramowanie). | TAK |  |
| 8 | Producent oferowanego analizatora tożsamy z producentem oferowanego analizatora podstawowego. | TAK |  |
| 9 | Praca w systemie ciągłym całodobowym, ”pacjent po pacjencie”. | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy w trybie ”cito” jako procedura priorytetowa bez przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 11 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 12 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych i naczynek pediatrycznych. | TAK |  |
| 13 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek w przypadku przekroczenia granicy liniowości. | TAK |  |
| 14 | Detektor skrzepu i pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
| 15 | Bieżące monitorowanie poziomu odczynnika i próbki/ naczynka. | TAK |  |
| 16 | Analizator przystosowany do pracy z kuwetami/ naczynkami pomiarowymi jednorazowego użytku lub szklanymi/kwarcowymi wielorazowego użytku z automatycznym systemem mycia i sprawdzania ich jakości przez aparat. | TAK |  |
| 17 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 18 | Stabilność odczynników na pokładzie nie mniejsza niż 4 tygodnie, , za wyjątkiem odczynników z poz. 15, 36, 37 38, 40,41 – formularza cenowego. Proszę podać szacowany czas. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej, hemolizacie, płynie mózgowo- rdzeniowym oraz innych płynach ustrojowych | TAK |  |
| 20 | Możliwości analityczne: - enzymy - białka specyficzne, - substraty, w tym kreatynina met. Jaffe'go i met. enzymatyczną - substancje uzależniające i trucizny, w tym alkohol etylowy - leki: wankomycyna, amikacyna elektrolity Na+, K+, Clˉ metodą pośrednią/ indirect parametry koagulologiczne, w tym D-Dimer HbA1C, wolne łancuchy lambda/kappa (surowica, mocz) | TAK |  |
| 21 | Odczynniki gotowe do użycia, oznakowane kodem kreskowym i pochodzące od producenta analizatora lub innego producenta pod warunkiem, że odczynniki są dedykowane i walidowane go danego analizatora. | TAK |  |
| 22 | Jednoczesna dostępność min. 30 różnych testów. | TAK |  |
| 23 | Automatyczna kalibracja wszystkich testów. | TAK |  |
| 24 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek. | TAK |  |
| 25 | Obsługa wyników z poziomu analizatora, decyzja i działanie operatora. | TAK |  |
| 26 | Automatyczny wydruk gotowych, pojedynczych wyników z zakresem obowiązujących norm. | TAK |  |
| 27 | Archiwizacja wyników. | TAK |  |
| 28 | Flagowanie wyników wybiegające poza granice ustalonych norm. | TAK |  |
| 29 | Sygnalizowanie i rejestrowanie przez analizator procedur konserwacyjnych. | TAK |  |
| 30 | Rozbudowany system kontroli jakości, graficzna prezentacja wyników wraz z oprogramowaniem statystycznym. Kontrola w czasie rzeczywistym i skumulowana. | TAK |  |
| 31 | Komputer pracujący w systemie Windows jako jednostka sterująca z zewnętrznym monitorem, klawiaturą, myszką, drukarką laserową i dodatkowym zewnętrznym skanerem kodów kreskowych. | TAK |  |
| 32 | W wyposażeniu zewnętrzny zbiornik na wodę i ścieki, brak możliwości podłączenia stacji uzdatniania wody. | TAK |  |
| 33 | W wyposażeniu zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 15 min w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
| 34 | W wyposażeniu stół pod analizator (nie dotyczy modeli analizatorów wolnostojących) | TAK |  |
| 35 | W wyposażeniu : klimatyzacja pomieszczeń laboratoryjnych o wielkości 13,5 m2, 16 m2 wraz z montażem, serwisem technicznym na okres trwania umowy oraz zapewnieniem przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |
| 36 | Oprogramowanie operatorskie, instrukcja obsługi, instrukcja metodyczna i karty charakterystyki odczynników i substancji niebezpiecznych w języku polskim. | TAK |  |
| 37 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy. W zakresie obsługi serwisowej wchodzą: dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądy okresowe, wymiana wszystkich części i akcesoriów uwzględnionych i nieuwzględnionych w formularzu cenowym po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
| 38 | W okresie umowy przegląd techniczny 2 razy w roku na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 39 | Wykonawca zapewnia telefoniczne centrum wsparcia klienta | TAK |  |
| 40 | Instalacja analizatora i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 41 | Podłączenie i konfiguracja oferowanego analizatora w sposób umożliwiający dwukierunkową transmisję danych do systemu informatycznego „InfoMedica”. Koszt podłączenia po stronie Wykonawcy. | TAK |  |

Instrukcja:

w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis osoby uprawnionej