Załącznik nr 1

Gdańsk, dnia 2018-12-19

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –**

**dygestorium do odstrzeliwania amunicji gazowej z broni palnej**

**………………………………………………..…………....**

**(model, typ, producent oferowanego sprzętu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego sprzętu (należy zaznaczyć odpowiednio tak/nie** |
| 1 | Wymiary minimalne (szer x gł x wys) 1870x930x2200 mm |  |
| 2 | Wymiary maksymalne (szer x gł x wys) 2270x1200x2200 mm |  |
| 3 | Blat roboczy wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic. |  |
| 4 | Ściany komory manipulacyjnej i ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV, przynajmniej okno frontowe oraz okno w ścianie szczytowej prawej wykonane z materiału przezroczystego. |  |
| 5 | W prawej ściance bocznej na wysokości około 1200 mm okno o wymiarach około (szer x wys) 300x450 mm otwierane przesuwnie do góry lub w kierunku ściany frontowej przeznaczone do umieszczenia lufy egzemplarza broni w celu oddawania strzałów. |  |
| 6 | Oświetlenie wykonane jest w IP44 i znajduje się poza obrębem komory roboczej. |  |
| 7 | Dolna szafka laminowana, preferowane szuflady. |  |
| 8 | Okno frontowe wykonane w systemie zapobiegającym przed niekontrolowanym opuszczeniem. Szyby wykonane z tworzywa sztucznego. |  |
| 9 | Dygestorium wyposażone w króciec wentylacji o średnicy 250 mm. |  |
| 10 | Okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa sztucznego. |  |
| 11 | Przewód zasilania wyprowadzony po prawej stronie. |  |
| 12 | Dygestorium wyposażone w czujnik przepływu powietrza. System kontroli przepływu posiada: |  |
|  | * + - 1. sygnalizację wizualną i akustyczną w przypadku spadku przepływu powietrza;
 |  |
|  | 1. sygnalizacja niedomkniętych okien;
 |  |
|  | 1. sterowanie oświetleniem.
 |  |
| 13 | Sprzęt fabrycznie nowy. |  |
| 14 | Gwarancja, montaż i szkolenie jednorazowe. |  |

................................ ……………………………

 dnia (podpis)