Wejherowo, dnia 20.08.2021 r.

D.25C/250/ 452 /2021

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC STERYLNYCH DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O., znak: D25C/251/N/16-48rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy wykonanej z naturalnego leateksu w kolorze białym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości pojedynczej warstwy na palcu 0,26mm+/-0,02 mm, dłoni 0,19 +/-0,04 mm, mankiecie 0,21 +/- 0,02.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 rękawicy o wytrzymałości na zrywanie ≥12N zgodnie z EN 455-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje  rękawic z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci ułatwiającą zakładanie rękawic bezpudrowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rękawice z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci ułatwiającą zakładanie rękawic bezpudrowych, ale nie wymaga w/w parametru. Wymaga natomiast zachowania pozostałych parametrów SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w antyrefleksyjnym kolorze brązowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z warstwą wewnętrzną pokrytą mieszaniną ułatwiającą zakładanie i działającą przeciwbakteryjnie, zawierającą CPC, Darvan L i silikon.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości na dłoni 0,17 mm i mankiecie 0,16 mm przy wytrzymałości na zrywanie 19N przed starzeniem  i 16N po starzeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1 i 2, Prosimy Zamawiajacego wyjaśnienie, czy w związku z tym, że oczekuje rękawic odpornych na przenikanie cytostatyków, oczekiwane rękawice mają posiadać badania na min. 15 cytostatyków zgodnie ASTMD 6978 potwierdzone załączonym do oferty raportem z wynikami badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby rękawice posiadały badania na min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 lub normą równoważną, potwierdzone załączonym do oferty raportem z wynikami badań.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w antyrefleksyjnym kolorze brązowym lub kremowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z warstwą wewnętrzną pokrytą mieszaniną ułatwiającą zakładanie i działającą przeciwbakteryjnie, zawierającą CPC, Darvan L i silikon.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, poliizoprenowej bezpudrowej z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, grubość na palcu 0,27 mm +/-0,02 mm, na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,17 mm , badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarzadzania jakością: ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu aby rękawice posiadały badania na min. 15 cytostatyków zgodnie z ASTMD 6978 lub normą równoważną, potwierdzone załączonym do oferty raportem z wynikami badań.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem