Załącznik nr 4A do SWZ

NA USŁUGE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH DIATERMII I ULTRASONOGRAFOW

Nr sprawy  Szp/FZ–48/2021

Opis Przedmiotu Zamówienia-  dotyczy Diatermii

Przegląd techniczny ma być przeprowadzony wg. zaleceń producenta. Jako przegląd techniczny rozumiemy przegląd urządzenia i ewentualną wymianę części zalecanych przez producenta.

Cena usługi przeglądu technicznego ma zawierać w sobie koszt usługi oraz dojazdu serwisanta.

- Każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe ma posiadać certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy lub certyfikat ze szkolenia sprzętu tożsamego (diatermie innego typu)

- Każdy inżynier serwisowy wykonujący prace serwisowe ma posiadać legitymację SEP D+E.

- Wykonanie zalecanych przez producenta przeglądów technicznych, z częstotliwością 1 raz do roku w siedzibie Zamawiającego.

- Zakres podstawowych czynności w ramach przeglądu:

Diatermie:

- kontrola napisów i instrukcji obsługi

- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia

- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)

- kontrola działania trybów pracy i upgrade’ów

- kontrola gniazd

- pomiary mocy wyjściowej poszczególnych trybów pracy

- odczyt i analiza rejestru błędów

Przystawki argonowe APC:

- kontrola napisów i instrukcji obsługi

- kontrola wizualna aparatu i wyposażenia pod kątem uszkodzeń

- pomiary bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- kontrola działania trybów pracy

- kontrola działania wszystkich elementów obsługi i kontrolnych urządzenia

- kontrola monitorów bezpieczeństwa (nadzoru)

- pomiar przepływu gazu

- kontrola obwodu gazowego /butla, reduktor, przewody/

- odczyt i analiza rejestru błędów

- kontrola osprzętu

Nóż wodny ERBEJET2:

- sprawdzenie stanu obudowy, klawiatury i gniazd

- odczyt i analiza rejestru błędów

- sprawdzenie działania urządzenia

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Po każdej czynności serwisowej wymagany wpis do Karty Technicznej Aparatu, zawierający datę wykonanej usługi, rodzaj wykonanej czynności, datę ważności przeglądu technicznego.

- Po każdej czynności serwisowej wymagane wystawienie raportu serwisowego ( w terminie  do 5 dni roboczych) zawierającego ocenę stanu technicznego systemu oraz peryferiów i ewentualne zalecenia i dostarczenie go do Sekcji Aparatury Medycznej.

- Określenie w usłudze kosztów roboczogodziny serwisu za naprawę uszkodzonych aparatów medycznych.

- W przypadku naprawy urządzeń Zamawiające będzie zlecał usługę serwisową osobnym zleceniem, fakturowanym oddzielnie za dodatkowym wynagrodzeniem

- Okres gwarancji na wymienione części: 6 miesięcy.

- Sposób zleceń: według harmonogramu przeglądów – Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram przeglądów w terminie do 14 dni od podpisana umowy i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu

- Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.