OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie napraw autoklawów

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw autoklawów, w dalszej części zwanego „sprzętem” bądź „sprzętem medycznym”, dla potrzeb Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przeprowadzanie naprawy i kontroli stanu technicznego ww. sprzętu medycznego,

- prowadzenie paszportów technicznych ww. sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie sprzętu medycznego do dalszego użytkowania,

- sporządzanie protokołu odbioru usługi serwisowej po każdorazowej napawie (zgodnie ze wzorem protokołu udostępnionym przez Zamawiającego) - protokół należy sporządzić w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden egzemplarz należy załączyć do paszportu technicznego, drugi do faktury VAT),

- Naprawę:

| Lp. | Lokalizacja | Model | Nr seryjny | Opis naprawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andersa 16/18 gab. 1 STOM | SW-17 | 15GD0038 | Pompka wody, wymiana filtra powietrza |
| 2 | Bitwy Warszawskiej 1920r nr12 | SW-17 | 15GD0033 | Wymiana filtra bakteryjnego i powietrza, czyszczenie zbiornika wody, smarowanie blokady drzwi, wymiana uszczelki komory |
| 3 | Nowowiejska 31 gab. 208 | SW-17 | 16GD0043 | Wytwornica pary, wymiana czujnika temperatury |
| 4 | Nowowiejska 5 gab. 5,6 STOM | MILLENIUM B | 13BM0087 | Usunięcie błędu A251, wymiana pompki wody, filtr powietrza, uszczelka drzwi |
| 5 | Nowowiejska 5 gab. 8 STOM | MILLENIUM B | 13BM0084 | wymiana filtra powietrza i uszczelka drzwi |
| 6 | Nowowiejska 5 gab. 1 | MILLENIUM B | 13BM0086 | Komunikat upłynął czas ATM1, czyszczenie układu A251- usunięcie błędu, wymiana uszczelki drzwi oraz filtra powietrza |
| 7 | Nowowiejska 5 gab. 4 STOM | MILLENIUM B | 13BM0083 | Błąd A250/ uszczelka drzwi, wymiana filtra powietrza |
| 8 | Nowowiejska 5 gab. 1 STOM | STERILCLAVE 24BHD LCD | 08x144556 | Wymiana filtra powietrza |
|  | ( wypożyczony) |  |  |  |
| 9 | Nowowiejska 5 gab. 3 STOM | MILLENIUM B | 13BM0085 | Do wymiany filtr powietrza |
| 10 | Nowowiejska 31 gab. 13/14 | Vacuklav 24B+ | 1124-B1584 | zawór wody, elektrozawór, uszczelka drzwi, taśma tusz do drukarki melaprint |
| 11 | Nowowiejska 31 gab. 100 | Vacuklav 24 B+ | 1024-B1492 | Wytwornica pary, uszczelka drzwi, woda w komorze, wymiana filtra powietrza |
| 12 | Nowowiejska 31 gab. 111 | Vacuklav 24 B+ | 1424-B1489 | Wymiana filtra powietrza i uszczelki drzwi |
| 13 | Nowowiejska 31 gab. 243 | Vacuklav 24 B+ | 1124-B1583 | Uszczelka drzwi, wymiana , wymiana filtra powietrza |
| 14 | Andersaa 14/16 gab.16 | STERILCLAVE 24BHD LCD | 08X14455 | Wymiana filtra powietrza |
| 15 | Andersaa 14/16 gab.17 | STERILCLAVE 24BHD LCD | 08x14445 | wymiana filtra powietrza |
| 16 | Andersaa 14/16 gab. 18 | Vacuklav 24 B+ | 1524-B1216 | błąd nr 1 urządzenie próżniowe - ładunek niesterylny, wymiana pompy próżniowej i filtra powietrza |
| 17 | Andersa 16i18 Stom. | Vacuklav 24 B+ |  | Wymiana filtra bakteriologicznego |
| 18 |  |  | 1324-B1333 |  |
| 19 |  |  | 1024-B1413 |  |
| 20 |  | SW-17 | 15GD0034 |  |
| 21 | Nowowiejska 5 Stom. | MILLENIUM B | 13BM0086 |  |
| 22 |  |  | 13BM0085 |  |
| 23 |  |  | 13BM0083 |  |
| 24 |  |  | 13BM0087 |  |
| 25 |  |  | 13BM0084 |  |
| 26 | Andersa 16 gab. 2 STOMATOLOGIA | Vacuklav 24 B+ | 0924-B1149 | Wymiana filtra powietrza i uszczelki drzwi |
| 27 | Nowowiejska 5 gab. 1 STOM. | STACJA UZDATNIANIA WODY | 1/10/802/432 | Wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody |
| 28 |  | ELGA LAB WATER MICRA |  |  |
| 29 | ANDERSA 16 gab. 1 | STACJA UZDATNIANIA WODY HP-5HQ | 1/10/654/1 | Wymiana filtrów oraz membrany w stacji uzdatniania wody |
| 30 | Nowowiejska 31 gab. 208 | STACJA UZDATNIANIA WODY HP-5HQ | 1/10/654/3 | Wymiana filtrów oraz membrany w stacji uzdatniania wody |
| 31 | Nowowiejska 10 gab. 22 | Vacuklav 24 B+ | 1324-B1700 | filtr powietrza i uszczelka drzwi, usunięcie komunikatu „ brak wody wodociągowej” |
| 32 | Nowowiejska 10 gab.9 | CLINICKLAW 25 | 1425-C1041 | Wymiana filtra w demineralizatorze MELADEM47, filtr powietrza i uszczelka drzwi, taśma barwiąca do drukarki |
| 33 | BITWY WARSZAWSKIEJ | STACJA UZDATNIANIA WODY HP-5HQ | 1/10/654/2 | Wymiana filtrów |
| 34 | Nowowiejska 5 gab. 40 | Vacuklav 24 B+ | 1224-B1192 | Wymiana filtra powietrza |
| 35 | Nowowiejska 5 gab. 38 | Vacuklav 24 B+ | 1224-B1191 | Wymiana filtra powietrza, uszczelka drzwi, taśma barwiąca do drukarki |
| 36 | Nowowiejska 5 gab. 45 | Vacuklav 24 B+ | 1224-B1190 | Wymiana filtra powietrza, uszczelka drzwi |
| 37 | Andersa 16/18 gab. 6 STOM | Vacuklav 24 B+ | 1024-B1413 | Wymiana filtra powietrza, uszczelki drzwi |
| 38 | Andersa 16/18 gab. 5 STOM | Vacuklav 24 B+ | 1324-B1333 | Wymiana filtra powietrza, uszczelki drzwi |

- sprawdzenie prawidłowości działania,

- sprawdzanie i czyszczenie elementów sprzętu,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

- w cenę naprawy wliczone są koszty części zamiennych, czas pracy serwisu oraz dodatkowe koszty tj. dojazd,

  - zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

  - oględziny sprzętu medycznego,

  - prace konserwacyjne określone przez producenta,

  - sprawdzenie działania sprzętu medycznego,

  - wszelkie naprawy sprzętu medycznego należy wykonywać z uwzględnieniem zaleceń producenta oraz zachowując przepisy BHP 
i PPOż;

  - naprawy sprzętu Zamawiającym i Wykonawcą, zgodnie ze wskazaniami producenta oraz w sposób zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186);

  - Wykonawca po naprawie wystawia certyfikat/zaświadczenie jeżeli stan techniczny sprzętu medycznego jest prawidłowy;

  - Wykonawca po przeprowadzonej naprawie dokona przeglądu technicznego urządzenia bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, dokona wpisu w paszport techniczny ze wskazaniem konkretnej daty kolejnego serwisu.

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać wartość wykonania naprawy sprzętu medycznego.

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę terminowo i rzetelnie,

- podczas wykonywania naprawy, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca w cenie umowy będzie udzielał informacji i porad 
w zakresie użytkowania sprzętu,

- w przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania, do Wykonawcy należy obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi Zamawiającego – wskazanemu w zawartej umowie, sporządzenia raportu serwisowego dotyczącego niesprawności sprzętu oraz umieszczenia na niesprawnym sprzęcie czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne - nie używać” lub: „urządzenie przeznaczone 
do naprawy – nie używać”,

- dojazd Wykonawcy do Zamawiającego skalkulowany w cenę usługi.

- Wszelkie naprawy sprzętu wykonywane będą u Zamawiającego. W szczególnych przypadkach naprawa może być wykonany za zgodą Zamawiającego u Wykonawcy. W przypadku konieczności wykonania usług objętych umową u Wykonawcy, Wykonawca zapewnia własny transport na przewóz sprzętu w obie strony oraz ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną 
z transportem sprzętu.

- W przypadku, kiedy wykonanie naprawy nie jest możliwe u Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania sprzętu, dostarczenia go do naprawy oraz po wykonanej usłudze Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu z powrotem 
do Zamawiającego oraz do przygotowania sprzętu do użytkowania. Wszystkie czynności Wykonawca wykona na swój koszt.

- W przypadku, gdyby termin wykonania usługi został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 14 (czternaście) dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem niewywiązania się Wykonawcy z pisemnego wezwania do usunięcia wady w nowym terminie (min. 7 dni roboczych). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego, poza zapłatą za już zrealizowaną część umowy.