Opis przedmiotu zamówienia

Usługi związane z przeglądem, naprawą oraz wzorcowaniem analizatorów wydechu typu Alco-Sensor IV (ilość urządzeń ≥ 153 szt.)

| L.p. | Usługa serwisowa i wzorcowanie | Szacunkowa ilość usług |
| --- | --- | --- |
| 1. | Usługi związane z serwisowaniem i wzorcowaniem urządzeń (serwis techniczny, adiustacja/kalibracja i wzorcowanie) | 615 |
| L.p. | Koszt wymiany podstawowych części wraz z robocizną. | Szacunkowa ilość usług |
| 1. | Komórka pomiarowa | 1 |
| 2. | Coupler – uszczelka ustnika | 1 |
| 3. | O-ring | 1 |
| 4. | Wlotowa rurka teflonowa | 1 |
| 5. | Blokada uszczelki komórki pomiarowej | 1 |
| 6. | Uszczelka komórki pomiarowej | 1 |
| 7. | Klapka osłaniająca baterię zasilającą | 1 |
| 8. | Złącze 6 PIN – Stewart Connector | 1 |
| 9. | Obudowa górna do AS IV – komplet | 1 |
| 10. | Przycisk blokujący mechanizm pompy - SET | 1 |
| 11. | Manifold z termisotrem | 1 |
| 12. | Akumulator (4 ogniwa) do drukarki DP | 1 |
| 13. | Akumulator (5 ogniw) do drukarki AP | 1 |
| 14. | Wtyk 6 PIN Mini DIN – kabel AP 860 | 1 |
| 15. | Klips do walizki transportowej | 1 |
| 16. | Wypełnienie walizki transportowej | 1 |
| 17. | Kaseta barwiąca do drukarki DP | 1 |
| 18. | Rolka papierowa do drukarki AP | 1 |
| 19. | Rolka papierowa do drukarki DP | 1 |
| 20. | Bateria alkaliczna 9V | 1 |

Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w ofercie cenowej za cenę razem brutto wraz z ubezpieczeniem oraz odbiorem 
i dostawą urządzenia z i do 14 magazynów wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Oferowany okres gwarancji na bezbłędną pracę urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania trzeźwości  po uzyskaniu wzorcowania- minimum 6 miesięcy.

#### Oferowany okres gwarancji na części zamienne- minimum 6 miesięcy.

- Czas realizacji usługi wraz ze wzorcowaniem od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu- maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

- Wzorcowanie zostanie potwierdzone wydaniem świadectwa wzorcowania przez organy administracji miar albo akredytowane laboratoria wzorcujące. Przedmiotowe świadectwo musi zawierać co najmniej wyniki wzorcowania wraz z odchyleniami, informację o zachowaniu spójności pomiarowej i zastosowanych wzorcach oraz zalecany termin kolejnego wzorcowania. Laboratoria takie muszą posiadać aktualną akredytację wydawaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał wzorcowania w co najmniej dwóch punktach pomiarowych: 0,10mg/l oraz 0,25mg/l, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji. Częstotliwość wzorcowania co 6 miesięcy.

- Wymiana materiałów i części może się odbywać wyłącznie na fabrycznie nowe.

- W przypadku awarii urządzenia w trakcie gwarancji, dostawa sprzętu oraz zwrot po dokonanej naprawie odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do każdego urządzenia podlegającego usłudze serwisowej wystawił protokół serwisowy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia wykonania naprawy w razie nie zaakceptowania kalkulacji cenowej naprawy, przedłożonej przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od naprawy urządzenia kontrolno-pomiarowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie wraz z Protokołem Oceny Stanu Technicznego do Zamawiającego, oraz ponieść wszelkie koszty z tego tytułu.

- Do czasu realizacji usługi nie wlicza się czasu oczekiwania na zatwierdzenie przez Zamawiającego kalkulacji cenowej naprawy.

- Gwarancji nie podlega awaria sprzętu spowodowana z winy użytkownika bądź uszkodzenie/zużycie podzespołów, które wcześniej nie były objęte naprawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów technicznych, konserwacji i napraw zgodnie z wymaganiami techniczno– eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń.

- Zamawiający będzie zlecał usługi będące przedmiotem umowy sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.

- Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia naprawy/wymiany części nieujętych w umowie w granicach łącznej wartości umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na bieżąco przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania ceny brutto razem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem urządzeń z magazynu wyznaczonego przez Zamawiającego do serwisu i z powrotem.

- Przed wykonaniem naprawy Wykonawca zobowiązany jest przesłać wstępną kalkulację cenową Zamawiającemu 
w celu jej zatwierdzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy użytkownika Wykonawca wystawi pisemną opinię i prześle ją wraz z wstępną kalkulacją cenową. Nie przesłanie kalkulacji może skutkować odmową zapłaty przez Zamawiającego za wykonaną naprawę.