## zadanie39
PO ZMIANIE - zadanie 39 Kaniule, kraniki
Lp. | Opis produktu |  | Nazwa proponowanego produktu | j.m. | Ilość orient. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Numer katalogowy
1 | Koreczki do kaniul typu Combi ( dwufunkcyjn), przeznaczony do bezpiecznego zamykania łączników typu luer lock slip. Zapewnia sterylen zamknięcie wszytskich typów łączników wzestawach infuzyjnych oraz strzykawek typu luer lock, dostępny w min. 4 różnych kolorach, jałowy, opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 220
2 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek, z filtrem powietrza 0,45µm i cząsteczkowym 5 µm, z zatrzaskową zatyczką, z wbudowanym filtrem, i zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki |  |  | szt. | 7000
3 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm.pakowany pojedynczo, bez lateksu, dren wykonany z PVC, sterylny, odporny na lipidy, niepirogenny, nietoksyczny |  |  | szt. | 300
4 | Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, odporny na lipidy, kolor niebieski, posiadający optyczny identyfikator, położenia otwarty/zamknięty, wszytskie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, minimalna martwa przestrzeń w portach zapewniająca precyzyjne podawanie leku i maksymalny przepływ infuzyjny, szczelne, objętość wypełniania 0,20 ml, zaprojektowany, aby wytrzymać ciśnienie do 5 barów, sterylny |  |  | szt. | 2800
5 | Rampa 5-kranikowa z drenem 150 cm wykonana z materiału o dużej odporności na działalnie leków (poliamid). Kraniki o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamkniety. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez mołziwości jej skręcania. Zespół kraników tworzących rampę trwale połącziny ze sobą i zintegrowany z podstawą umożłiwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie |  |  | szt. | 190
6 | Kaniula dozylna, cewnik wykonany z poliretanu, wtopione min. 4 paski RTG, zatyczka z filtrem hydrofobowymw komorze wypływu, korek portu bocznego, skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek Luer Lock, w 24-14 G, z trzpeniem wustającym poniżej własnej krawędzi, pakowane po 50 szt. | Rozmiar do Wyboru przez Zamawiającego: 24G ( 0,7 x 19) ( żółta) |  | szt. | 22000
22G ( 0,9 x 25) niebieska
20G (1,1 x 33) różowa
18G ( 1,3 x 33) zielona
17G ( 1,5 x 45) biała
16G ( 1,7 x 50) szara
14G ( 2,0 x 50) pomarańczowa
7 | Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z samozamykającym się portem górny, z przeźroczystą komorą ułatwiającą obserwację wypływu krwi z zastawką antyzwrotną lub filtrem hydrofobowym, dostępność rozmiarów 22-14G, rozmiary kodowane kolorystycznie, kaniula widoczna w promieniach RTG, min. 6 pasków radiocieniujących, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego- poliuretan. Igła cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójpłaszczyznowe, umozliwiające łatwew prowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą.Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer-lock, samozamykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie | 22G- 0,9 x 25 mm (niebieski) 20G-11 x 32 - 33 mm (różowa) 18G - 1,1 x 32 - 33 mm (zielona) 18G - 1,3 x 45 mm (zielony) 17G - 1,5 x 45 mm ( biały) 16G - 1,8 x 45 - 50 mm (szary) 14G - 2,0 x45 - 50 mm (pomarańczowy) |  | szt. | 5200
8 | Krótka osłona na głowicę USG 13 x 61 cm lub 15x61cm do wyboru przez zamawiającego r, ze sterylnym żelem 20g, z dwoma systemami mocowania osłony na głowicy ( 2 gumki nie zawierające lateksu oraz 2 taśmy samoprzylepne sterylne), ze sterylną serwetą 40 x40 |  |  | szt. | 80
9 | Długa osłona na głowicę USG 13 x 122cm lub 15x122cm do wyboru przez zamawiającego, ze sterylnym żelem 20g, z dwoma systemami mocowania osłony na głowicy ( 2 gumki nie zawierające lateksu oraz 2 taśmy samoprzylepne sterylne), ze sterylną serwetą 40 x40 |  |  | szt. | 30
10 | aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filt powietrza o skuteczności |  |  | szt. | 200
11 | Zestaw do drenażu opłucnej i odbarczanie odmy . Zestaw składa się z:cienkościennej kaniuli punkcyjnej z krótkim szlifem 3,35x78mm, cewnika 2,7x450mm wykonanego z poliuretanu - kontrastuje w promieniach RTG, koreczka zamykającego, folii ochronnej na cewnik, podwójnej zastawki antyrefluksowej z łącznikiem do cewnika, worka 2,0litr, strzykawki trzyczęściowej 60mlOmnifix z końcówką luer lock. kranika trójdrożnego Discofix. |  |  | szt. | 6
12 | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnatrzoponowego z cewnikiem z miekką zamkniętą końcówką Perifix i trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchamiania igły podpajęczynówkowego w igle zewnątrzoponowej (DOCKING SYSTEM) igła typu Pencil Point 27GGx138,5 |  |  | szt. | 450
13 | port bezigłowy - korek do wenflonów - zamkniety system dostępu donaczyniowego z końcówką luer/Luer Lock umożliwiający wielokrotne iniekcje podłączania strzykawek oraz zestawów dożylnych |  |  | szt. | 300
14 | przedłużacz typu Heidelberg dwie końcówki lock zabezpieczające koreczkami lub zatyczką, długość 140 cm. Objętość wypełnienia 9,9 ml, średnica wew. 3,0 mm, nie zawierający DEHP |  |  | szt. | 300
15 | Igły o podwyższonej echogeniczności , bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych przy pomocy stymulatora, posiadające - wygodny karbowany uchwyt, z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły 50cm drenikiem infuzyjnym nie zawierającym DEHP - igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem - szlif 30 stopni - znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły, - powierzchnia echogeniczna ( echogeniczny wzór X dookoła igły) na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków ( któtki- krótki - długi ) - pakowane pojedynczo | rozmiar 22G x 50 mm ( 0,70 x50) |  | szt. | 5
|  | rozmiar 22G x 80 mm ( 0,70 x80) |  | szt. | 5
|  | rozmiar 20G x 100 mm ( 0,90 x 100 ) |  | szt. | 5
|  | rozmiar 20G x 150 mm ( 0,90 x 150) |  | szt. | 5
16 | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu > Filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99999%. Kontrola przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora kroplowa bez PCV. Zawór BCV zapobiegajacy przed cofaniem się krwi aparatu. |  |  | szt. | 50
17 | Port dostępu zewnątrzoponowego i Podpajęczynówkowego. Igła z atraumatycznym szlifem oraz elastycznymi skrzydełkami do długotrwałej infuzji, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem |  |  | szt. | 15
18 | Port dostępu zewnątrzoponowego i Podpajęczynówkowego. Igła z atraumatycznym szlifem oraz płytką mocującą do długotrwałej infuzji |  |  | szt. | 25
19 | jednorazowe skalpele bezpieczne z uchwytem i chowanym ostrzem - ( do drenażu i jamy opłucnej) - w ramach ZRM |  |  | szt. | 20
RAZEM: | [7 empty] | 0 | 0