## OPZ
Załącznik do SWZ. Pakiet nr 1: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań metodą CLIA wraz z dzierżawą urządzeń do ich wykonywania
Tabela nr l - Testy immunoenzymatyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/12mce | Jm | Oferowana Wielkość Opak. | Ilość opak | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku | Cena jednostkowa brutto za opak. | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa | Nr katalogowy produktu
1 | TSH | 10000 | op
2 | PSA total | 4000 | op
3 | Beta-HCG | 1000 | op
2. | Akcesoria i części zużywalne do wyk. wskazanej ilości oznaczeń (w razie konieczności należy dodać niezbędną ilość wierszy)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
OGÓŁEM
W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań: Wykonawca powinien przeliczać zapotrzebowaną ilość odczynników kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę biorąc pod uwagę trwałość odczynników.
Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy | Cena za 1 m-c netto |  | Cena za 1 m-c brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Model, producent nr katalogowy
1 | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 24
Parametry graniczne - wymagame
Lp | Opis parametrów granicznych |  |  |  |  | Spełnienie wymagań |  | Odpowiedź TAK lub NIE
1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4
1 | Nazwa aparatu |  |  |  |  | Podać
2 | Producent |  |  |  |  | Podać
3 | Kraj pochodzenia |  |  |  |  | Podać
4 | Typ |  |  |  |  | Podać
5 | Model |  |  |  |  | Podać
7 | Analizator rok produkcji 2024, w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. |  |  |  |  | TAK
8 | Wydajność analizatora nie mniej niż 200 analiz na godzinę |  |  |  |  | TAK
9 | Możliwość automatycznej analizy minimum 18 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki, przy użyciu metod chemiluminescencji. Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek i powtarzania oznaczeń przy przekroczeniu zakresu liniowości |  |  |  |  | TAK
10 | Aparat kompaktowy, nablatowy o wymiarach nie większych niż : 90cm(długość)x76(głębokość)x79(wysokość) |  |  |  |  | TAK
11 | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora minimum 70 próbek badanych za pomocą raków, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy |  |  |  |  | TAK
12 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych. |  |  |  |  | TAK
13 | Detektor wykrywania skrzepów w próbce |  |  |  |  | TAK
14 | Wszystkie wymienione w formularzu cenowym oznaczenia dostępne do wykonania na oferowanym analizatorze. |  |  |  |  | TAK
15 | Kontrole i kalibratory zawarte w zestawach odczynnikowych |  |  |  |  | TAK
16 | Pomiar chemiluminescencji w warunkach stabilizowanej temperatury w komorze pomiarowej |  |  |  |  | TAK
17 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych lub RFID z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu. |  |  |  |  | TAK
18 | Detekcja poziomu płynów |  |  |  |  | TAK
19 | Płukanie pipetora od wewnątrz i z zewnątrz pomiędzy każdą pipetowaną próbką |  |  |  |  | TAK
20 | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach po 50 lub 100 testów. |  |  |  |  | TAK
21 | Stabilność odczynnika na pokładzie po pierwszym otwarciu minimum 4 tygodnie |  |  |  |  | TAK
22 | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących |  |  |  |  | TAK
23 | System wykonujący oznaczenia w pojedynczych, jednorazowych kuwetach. Kuwety ładowane do analizatora w taki sposób, aby uniemożliwić ich zablokowanie, tzn. nie dozwolone jest luźne wsypywanie do zasobnika kuwet. Kuwety powinny być podawane np. na tackach lub w innej formie uniemożliwiającej ich zablokowanie: podać sposób konfekcjonowanie i metodę podawania kuwet do analizatora |  |  |  |  | TAK
24 | Wbudowany system kontroli jakości z wykresami L-J |  |  |  |  | TAK
25 | Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzenia |  |  |  |  | TAK
26 | Analizator wyposażony w UPS. |  |  |  |  | TAK
27 | Pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy, bezpłatny przegląd nie mniej niż 1 raz w roku. Autoryzowany serwis zlokalizowany w odległości nie przekraczającej 50 km, wg pomiaru przeprowadzonego za pomocą Google Maps – najkrótsza trasa drogowa: miasto-miasto. Zamawiający uwzględniając wymogi RODO i posiadając wiedzę, że serwis wykonywany jest mobilnie przez zatrudnionego inżyniera serwisowego zamieszkującego pod prywatnym adresem wymaga podania tylko miasta w którym zamieszkuje inżynier serwisowy. W sytuacji serwisu stacjonarnego - podobnie |  |  |  |  | TAK
28 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zapewni możliwość i poniesie koszty włączenia oferowanego analizatora do istniejącego systemu informatycznego laboratorium. Aparat musi współpracować z oprogramowaniem dostarczonym przez: KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 Tel. 032 209-07-05, fax. 032 209-07-15 NIP 954-26-85-559 |  |  |  |  | TAK
29 | Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii (w dni robocze) oraz możliwość konsultacji telefonicznej z serwisantem w godz. 8.00-do 18.00 |  |  |  |  | TAK
30 | Szkolenie z zakresu obsługi analizatora, minimum 2 szkolenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. |  |  |  |  | TAK
31 | Deklaracja zgodności, certyfikat CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego powyżej, potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, o ile jest wymagane dla przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | TAK
32 | Paszport techniczny przy dostawie przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | TAK
33 | Oferent posiada certyfikat zgodny z normami ISO 13485:2016 obejmujący zakres projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych oraz projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż i serwis aparatów medycznych do diagnostyki in vitro. Do oferty dołączyć aktualny certyfikat ISO z obowiązującym numerem zatwierdzenia.
Uwagi:
Wykonawca ma obowiązek doliczyć odczynniki z przeznaczeniem na kalibracje oraz kontrole dla każdego parametru. Przewidywana częstość kontroli: 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach dla każdego oznaczanego parametru.
Wykonawca na swój koszt dostarczy stół pod analizator. Modyfikacja aktualnego umeblowania laboratorium: po stronie Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić poświadczenia wykonania co najmniej dziesięciu (10) dostaw oferowanego analizatora w okresie ostatnich trzech lat. Za dostawę Zamawiający uzna: umowę dzierżawy wraz ze sprzedażą odczynników lub sprzedaż urządzenia.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim).
Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne do diagnostyki in vitro miały oznakowania i instrukcje używania zgodne z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. Nr 211.)
| Wartość oferty netto / brutto łącznie (odczynniki i dzierżawa) |  |  |  | netto |  | brutto
…………………………………………………………………………..
data i podpis wykonawcy