## testy 2022
PAKIET NR 1 KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Krążki bibułowe nasączone różnymi antybiotykami do wykonywania antybiogramów metodą dyfuzyjno-krążkową; każdy krążek musi zawierać miezynarodowe, niezmieniające się oznczenia i steżenie antybiotyku zgodne z zaleceniami EUCAST i CLSI | 10 |  | 10 |  | 20 | op. | 50 | oznaczeń | 1000 | oznaczeń | 12 | Nazwa i stężenie podawane będą każdorazowo, podczas składania zamówienia, fiolki lub blistry zawierające po 50 krążków sprzedawane pojedynczo, każdy krążek musi posiadać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie nazwy antybiotyku i stężenia antybiotyku, pakowane fabrycznie w hermetyczne opakowania z pochłaniaczem wilgoci. Inny termin ważności krążków jest możliwy tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 2 TESTY LATEKSOWE
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Coli lateks EPEC Odczynnik poliwalentny A (minimum 4 ml) Odczynnik poliwalentny B (minimum 4 ml) Odczynnik poliwalentny C (minimum 4 ml) Lateks kontrolny, płytki do oznaczeń bagietki | 1 |  |  |  | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 1 | zestawów | 12 | Produkty oznaczone znakiem CE. Certyfikat jakości/świadectwo dopuszczenia do obrotu. Odczynniki kontrolne w zestawach, numer serii na opakowaniu, data ważności (miesiąc, rok).Objętość kropli dozującej z zakraplacza w przedziale 35-45µl. Nie dopuszcza się zmiany producenta towaru w trakcie realizacji dostaw. Wszelkie zmiany w instrukcji wykonania testu wymagające od Zamawiającego dokonania zmian w dotychczasowym postępowaniu diagnostycznym, w szczególności w zakresie zmiany pożywek stanowiących integralną część badania, zmiany obiektu badań, wymagają uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego.
2 | Antygen kontrolny A do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
3 | Antygen kontrolny B do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
4 | Antygen kontrolny C do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
5 | Odczynnik monowalentny O26 lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
6 | Odczynnik monowalentny O55 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
7 | Odczynnik monowalentny O111 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
8 | Odczynnik monowalentny O127 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
9 | Odczynnik monowalentny O142 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
10 | Odczynnik monowalentny O86 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
11 | Odczynnik monowalentny O119 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
12 | Odczynnik monowalentny O124 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
13 | Odczynnik monowalentny O125 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
14 | Odczynnik monowalentny O126 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
15 | Odczynnik monowalentny O128 do lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
16 | Odczynnik monowalentny O25 lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
17 | Odczynnik monowalentny O44 lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
18 | Odczynnik monowalentny O114 lateksu EPEC | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 2 | ml | 2 | ml | 12
19 | Lateks E.coli O157 Zestaw - Odczynnik lateksowy O157 (5 ml) - Lateks kontrolny (5 ml) - Antygen kontrolny (1 ml) - płytki do oznaczeń - bagietki | 1 |  |  |  | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 1 | zestawów | 12
20 | Lateks Salmonella – zestaw - odczynnik poliwalentny B-E i G (minimum 2 w zestawie) - odczynnik lateksowy B - odczynnik lateksowy C1 - odczynnik lateksowy C2 - odczynnik lateksowy D - odczynnik lateksowy E - odczynnik lateksowy G - lateks kontrolny (8 ml) - antygen kontrolny (4 ml) - płytki do oznaczeń - bagietki | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | zestaw | 1 | zestaw | 13 | zestawów | 12 | Produkty oznaczone znakiem CE. Certyfikat jakości/świadectwo dopuszczenia do obrotu. Odczynniki kontrolne w zestawach, numer serii na opakowaniu, data ważności (miesiąc, rok).Objętość kropli dozującej z zakraplacza w przedziale 25-27µl. Odczynnik pozwala na wykonanie oznaczenia z podłoża SF inkubowanego do 24 godzin. Nie dopuszcza się zmiany producenta towaru w trakcie realizacji dostaw. Wszelkie zmiany w instrukcji wykonania testu wymagające od Zamawiającego dokonania zmian w dotychczasowym postępowaniu diagnostycznym, w szczególności w zakresie zmiany pożywek stanowiących integralną część badania, zmiany obiektu badań, wymagają uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego.
21 | Lateks Salmonella – odczynnik lateksowy poliwalentny B-E i G | 60 | 50 | 20 | 20 | 150 | buteleczka | 8 | ml | 1200 | ml | 12
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 3 SUROWICE DO OZNACZANIA SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Surowica Salmonella dla antyg Vi | 1 |  | 1 | 1 | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12 | Produkty oznaczone znakiem CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu, termin ważności min. 12 mies. Od momentu dostarczenia do Stacji, numer serii na każdym opakowaniu, data ważności (miesiąc i rok) na każdym opakowaniu, termin realizacji zamówienia po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE. Cały asortyment z tego pakietu (wszystkie surowice) musi pochodzić od jednego producenta. Surowice w oryginalnych opakowaniach producenta. Kroplomierz szklany o stożkowym, zwężającym się końcu.
2 | Surowica Salmonella dla antyg. 04 |  |  | 1 |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
3 | Surowica Salmonella dla antyg Hb | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
4 | Surowica Salmonella dla antyg Hc | 3 |  |  |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
5 | Surowica Salmonella dla antyg Hd | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
6 | Surowica Salmonella dla antyg EO | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
7 | Surowica Salmonella dla antyg Hh | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 5 | ml | 10 | ml | 12
8 | Surowica Salmonella dla antyg Hk | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
9 | Surowica Salmonella dla antyg Hv | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
8 | Surowica Salmonella dla antyg CO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | buteleczka | 5 | ml | 20 | ml | 12
9 | Surowica Salmonella dla antyg H6 | 3 |  |  |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
10 | Surowica Salmonella dla antyg H7 | 3 |  |  |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
11 | Surowica Salmonella dla antyg Hf | 3 |  |  |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
12 | Surowica Salmonella dla antyg Hz | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
13 | Surowica Salmonella dla antyg O7 | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 5 | ml | 10 | ml | 12
14 | Surowica Salmonella dla antyg DO | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | buteleczka | 5 | ml | 35 | ml | 12
15 | Surowica Salmonella dla antyg Hfg | 4 |  |  |  | 4 | buteleczka | 5 | ml | 20 | ml | 12
16 | Surowica Salmonella dla antyg Hgp | 2 |  | 1 |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
17 | Surowica Salmonella dla antyg 09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | buteleczka | 5 | ml | 40 | ml | 12
18 | Surowica Salmonella dla antyg 046 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | buteleczka | 5 | ml | 45 | ml | 12
19 | Surowica Salmonella dla antyg Heh | 4 |  |  |  | 4 | buteleczka | 5 | ml | 20 | ml | 12
20 | Surowica Salmonella dla antyg Henx | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
21 | Surowica Salmonella dla antyg Hgm | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | buteleczka | 5 | ml | 35 | ml | 12
22 | Surowica Salmonella dla antyg Hp | 4 |  | 2 |  | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
23 | Surowica Salmonella dla antyg Hq | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
24 | Surowica Salmonella dla antyg Hs | 4 | 2 | 2 |  | 8 | buteleczka | 5 | ml | 40 | ml | 12
25 | Surowica Salmonella dla antyg Ht | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
26 | Surowica Salmonella dla antyg. BO | 3 | 1 | 1 |  | 5 | buteleczka | 5 | ml | 25 | ml | 12
27 | Surowica Salmonella dla antyg. Hw | 3 |  |  |  | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
28 | Surowica Salmonella dla antyg. H2 | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 5 | ml | 10 | ml | 12
29 | Surowica Salmonella dla antyg H5 | 5 |  |  |  | 5 | buteleczka | 5 | ml | 25 | ml | 12
30 | Surowica Salmonella dla antyg Hm | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | buteleczka | 5 | ml | 40 | ml | 12
31 | Surowica Salmonella dla antyg Hr | 6 |  |  |  | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
32 | Surowica Salmonella dla antyg HM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | buteleczka | 5 | ml | 40 | ml | 12
33 | Surowica Salmonella dla antyg Hi | 6 |  |  |  | 6 | buteleczka | 5 | ml | 30 | ml | 12
34 | Surowica Salmonella dla antyg 01,3,19 | 4 |  | 1 |  | 5 | buteleczka | 5 | ml | 25 | ml | 12
35 | Surowica Salmonella dla antyg Hu | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 5 | ml | 10 | ml | 12
36 | Surowica Salmonella dla antyg Hz6 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
38 | Surowica Salmonella dla antyg. O11 | 1 |  | 1 |  | 2 | buteleczka | 5 | ml | 10 | ml | 12
39 | Surowica Shigella dysenteriae 1 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
40 | Surowica Shigella dysenteriae 2 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
41 | Surowica Shigella dysenteriae 3-8 | 5 |  |  |  | 5 | buteleczka | 5 | ml | 25 | ml | 12
42 | Surowica Shigella boydii 1-7 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
43 | Surowica Shigella boydii 8-11 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 5 | ml | 5 | ml | 12
44 | Surowica Shigella sonnei I i II | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | buteleczka | 5 | ml | 20 | ml | 12
45 | Surowica Shigella flexnerii | 1 | 1 |  | 1 | 3 | buteleczka | 5 | ml | 15 | ml | 12
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 4 SUROWICE DIAGNOSTYCZNE DO SALMONELLA
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Surowica Salmonella dla antyg O61 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12 | Produkty oznaczone znakiem CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu, termin ważności min. 12 mies. Od momentu dostarczenia do Stacji, numer serii na każdym opakowaniu, data ważności (miesiąc i rok) na każdym opakowaniu, termin realizacji zamówienia po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE. Cały asortyment z tego pakietu (wszystkie surowice) musi pochodzić od jednego producenta. Surowice w oryginalnych opakowaniach producenta. Kroplomierz szklany o stożkowym, zwężającym się końcu.
2 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz13 | 4 |  |  |  | 4 | buteleczka | 1 | ml | 4 | ml | 12
3 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz4z23 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
4 | Surowica Salmonella dla antyg. Hy | 5 |  |  |  | 5 | buteleczka | 1 | ml | 5 | ml | 12
5 | Surowica Salmonella dla antyg. O22 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
6 | Surowica Salmonella dla antyg. O45 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
7 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz23 | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 1 | ml | 2 | ml | 12
8 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz28 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
9 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz10 | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 1 | ml | 2 | ml | 12
10 | Surowica Salmonella dla antyg. Hn | 2 |  |  |  | 2 | buteleczka | 1 | ml | 2 | ml | 12
11 | Surowica Salmonella dla antyg. Hz35 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
12 | Surowica Salmonella dla antyg. O2 | 1 |  |  |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
13 | Surowica Salmonella dla antyg O13 |  |  | 1 |  | 1 | buteleczka | 1 | ml | 1 | ml | 12
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 5 TESTY DO DIAGNOSTYKI ECHINOKOKOZY METODĄ ELISA
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Echinococcus granulosus IgG ELISA | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 12 | 1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus granulosus w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Test służący do diagnostyki bąblowicy jednojamowej u ludzi. 4. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 0,2 ml. 5. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 0,2 ml. 6. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 0,2 ml. 7. Odczyt absorbancji przy długości fali 405 nm. 8. Dzielone studzienki reakcyjne. 1. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 2. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) płyta CD lub wersja papierowa. 3. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 4. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (np. IgG, IgM oraz awidność IgG) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 6. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie. 7. Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki. • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
2 | Echinococcus multilocularis IgG ELISA | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 12 | 1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus multilocularis w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Test służący do diagnostyki bąblowicy wielojamowej (alweolarna echinokokoza). 4. Dołki mikropłytki opłaszczone antygenem Em2+Em18 . 5. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 0,2 ml. 6. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 0,2 ml. 7. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 0,2 ml. 8. Odczyt absorbancji przy długości fali 405 nm. 9. Dzielone studzienki reakcyjne. 1. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 2. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) płyta CD lub wersja papierowa. 3. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 4. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (np. IgG, IgM oraz awidność IgG) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 5. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 6. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie. 7. Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki. • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 6 TESTY DO DIAGNOSTYKI ELISA I WESTERN BLOT
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena całkowita netto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Echinococcus IgG Western blot | 1 |  |  |  | 1 | op. | 16 | oznaczeń | 16 | oznaczeń | 12 | 1. Test służący do wykrywania i różnicowania przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus multilocularis oraz przeciwciał IgG przeciwko Echinococcus granulosus w surowicy ludzkiej. 2. Test służący do diagnostyki bąblowicy wielojamowej (alweokokozy) i bąblowicy jednojamowej (hydatidozy) 2. Test służący do diagnostyki bąblowicy wielojamowej (alweokokozy) i do diagnostyki bąblowicy jednojamowej (hydatidozy). 3. Wskaźnik różnicowania pomiędzy Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis nie mniej niż 80%. 4. Paski testowe z rozdzielonym elektroforetycznie ekstraktem antygenów Echinoccocus. 5. Dodatkowo każdy pasek posiada fragment membrany z biochemicznie wyprodukowanymi antygenami Em18, Em95 oraz EgAgB. 6. Swoistość 100%, czułość ponad 90%. 7. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 8. Możliwość elektronicznej oceny zainkubowanych pasków. 9. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp). 10. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność) 11. Termin ważności testów minimum 12 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE- WB 12. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań WB do programu do odczytu Euroline. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 13. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie. • płuczka nowa na serologii • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
2 | Borelioza IgM Elisa | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 12 | 1. test immunoenzymatyczny do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko Borrelia w surowicy lub plazmie 2. studzienki opłaszczone antygenem z ekstraktem Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelli i Borrelia garinii 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. bufor do rozcieńczania próbek zawierający absorbent IgG/RF 5. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 6. Metoda ELISA 7. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 8. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) 9. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 10. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 11. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. Test wstępny Elisa i test potwierdzenia typu blot muszą pochodzić od jednego producenta. 12. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE - nie w czytniku!. 13. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 14. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 15. Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem , sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki."
3 | Borelioza IgG Western blot (immunoblot) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 32 | oznaczeń | 32 | oznaczeń | 12 | Wymagania:1. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. 2. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. 3. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. 4. Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC (z B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. garinii), p58, p21, p20, p19, p18). 5. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. 6. Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. 7. Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. 8. Metoda blot 9. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 10. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) 11. Dołączona do oferty charakterystyka testów (czułość, specyficzność). 12. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 13. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. Test wstępny Elisa i test potwierdzenia typu blot muszą pochodzić od jednego producenta. 14. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie
4 | Borelioza IgM Western blot (immunoblot) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 32 | oznaczeń | 32 | oznaczeń | 12 | Wymagania: 1. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. 2. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. 3. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. 4. Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. 5. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. 6. Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. 7. Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. 8. Metoda blot 9. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 10. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) 11. Dołączona do oferty charakterystyka testów (czułość, specyficzność). 12. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 13. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. Test wstępny Elisa i test potwierdzenia typu blot muszą pochodzić od jednego producenta. 14. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie
5 | Skaner do odczytu testów Western blot wraz z programem do odczytu testów oraz czytnik płytek do testów z tego pakietu wraz z programem do odczytu | 1 |  |  |  | 1 | sztuka | 1 | sztuka | 1 | sztuka | 12 | udostepnienie urządzenia przez firmę - opłata za użytkowanie skanera i czytnika od podpisania umowy do końca br.
6 | Borelioza IgG Elisa | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 12 | 1. test immunoenzymatyczny do ilościowego i półilościowego oznaczania ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Borrelia w surowicy lub plazmie 2. studzienki opłaszczone mieszanką ekstraktów antygenów Borrelia burgdorferi sensu stricte, Borrelia afzelli i Borrelia garinii i antygenem VlsE B. burgdorferi. 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 5. Metoda ELISA 6. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 7. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) 8. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 9. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 10. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. Test wstępny Elisa i test potwierdzenia typu blot muszą pochodzić od jednego producenta.11. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 11. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 12. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem , sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
7 | Herpes simplex 1,2 IgG | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. Oznaczenie ilościowe przeciwciał klasy IgM przeciwko HSV -1 i HSV-2 w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp.) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączona do oferty charakterystyka testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badania musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
8 | Herpes simplex 1,2 IgM | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. Oznaczenie półilościowe przeciwciał klasy IgM przeciwko HSV- 1 i HSV-2. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. bufor do rozcieńczania próbek zawierający absorbent IgG/RF Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp.) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączona do oferty charakterystyka testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki."
9 | Enterowirusy IgM | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | Wymagania: 1. Półilościowe oznaczanie ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciw enterowirusom w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. bufor do rozcieńczania próbek zawierający absorbent IgG/RF 5. dołki reakcyjne opłaszczone rekombinowanymi antygenami VP1 z wirusa coxsackie i echowirusa Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
10 | Enterowirusy IgG | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | Wymagania: 1. Półilościowe oznaczanie ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciw enterowirusom w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. dołki reakcyjne opłaszczone rekombinowanymi antygenami VP1 z wirusa coxsackie i echowirusa Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki."
11 | Ospa IgG | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie ilościowe i półilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi ospy wietrznej-półpaśca w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki."
12 | Ospa IgM | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie półilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi ospy wietrznej-półpaśca w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. bufor do rozcieńczania próbek zawierający absorbent IgG/RF Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
13 | Odra w klasie IgG | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie ilościowe i półilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi odry w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
14 | Krztusiec IgA | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie ilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgA przeciwko toksynie Bordetella pertussis w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
15 | Krztusiec IgG | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie ilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie Bordetella pertussis w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
16 | Krztusiec IgM | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 8 | 1. oznaczenie półilościowe ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko Bordetella pertussis w surowicy lub osoczu. 2. koniugat enzymatyczny, kalibratory i kontrole gotowe do użycia 3. możliwość przechowywania świeżych prób do badania do 14 dni od momentu pobrania, w temp. od 2°C do 8°C 4. bufor do rozcieńczania próbek zawierający absorbent IgG/RF Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki.
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 7 TESTY DO DIAGNOSTYKI IMMUNOENZYMATYCZNEJ
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Toxocara canis IgG ELISA | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 12 | 1. Test służący do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko Toxocara canis w surowicy ludzkiej. 2. Zestaw 96 oznaczeń. 3. Odczynniki po otwarciu stabilne do daty ważności umieszczonej na poszczególnych reagentach. 4. Kontrole: negatywna, cut-off i pozytywna gotowe do użycia 5. Pojemność kontroli negatywnej nie mniej niż 2ml. 6. Pojemność kontroli pozytywnej nie mniej niż 2ml. 7. Pojemność kontroli cut-off nie mniej niż 3 ml. 8. Inkubacja z surowicami kontrolnymi i surowicami badanymi nie mniej niż 60 minut. 9. Inkubacja z koniugatem nie mniej niż 30 minut. 10. Inkubacja z substratem nie mniej niż 15 minut. 11. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/620nm. 12. Możliwość przechowywania świeżych prób surowicy w temp.4°C+/-2°C przez co najmniej 5 dni od momentu pobrania. 13. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne). 1. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 2. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) płyta CD lub wersja papierowa. 3. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 4. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (np. IgG, IgM) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas.Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 6. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie. 7. Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki. • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
2 | Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis IgG | 3 |  |  |  | 3 | op. | 96 | oznaczeń | 288 | oznaczeń | 8 | Wymagania: 1. Test ilościowy do oznaczania przeciwciał Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis w ludzkiej surowicy i osoczu 2. Przeciwciała IgG i IgM wykrywane i oceniane osobno 3. Ocena ilościowa testu, poziom aktywności przeciwciał w jednostkach na mililitr 4. Wyraźnie określone zakresy: dodatni wynik testu, ujemny wynik testu, graniczny wynik testu 5. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 14 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 6. Bufor do rozcieńczania i chromogen gotowe do użycia. 7. Mikropłytka opłaszczona rekombinantowymi antygenami błony zewnętrznej Yersinia (YOPs). 8. Możliwość pomiaru wartości ekstynkcji w ciągu 60 minut od momentu zatrzymania reakcji. 9. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/650nm 10. Roztwór buforu do płukania stabilny do użycia przez 4 tygodnie przechowywany w temperaturze 2-8°C 11. Break reakcji krzyżowych z rodzajem Brucella. 12. Dołączona do testu folia/taśma zabezpieczająca Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. Testy przeznaczone do oznaczania przeciwciał/antygenu z surowicy krwi ludzkiej. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
3 | Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis IgM | 3 |  |  |  | 3 | op. | 96 | oznaczeń | 288 | oznaczeń | 8 | Wymagania: 1. Test ilościowy do oznaczania przeciwciał Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis w ludzkiej surowicy i osoczu 2. Przeciwciała IgG i IgM wykrywane i oceniane osobno 3. Ocena ilościowa testu, poziom aktywności przeciwciał w jednostkach na mililitr 4. Wyraźnie określone zakresy: dodatni wynik testu, ujemny wynik testu, graniczny wynik testu 5. Możliwość przechowywania świeżych prób do badania co najmniej 14 dni w temp. od 2°C do 8°C od momentu pobrania. 6. Bufor do rozcieńczania i chromogen gotowe do użycia. 7. Mikropłytka opłaszczona rekombinantowymi antygenami błony zewnętrznej Yersinia (YOPs). 8. Możliwość pomiaru wartości ekstynkcji w ciągu 60 minut od momentu zatrzymania reakcji. 9. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/650nm 10. Roztwór buforu do płukania stabilny do użycia przez 4 tygodnie przechowywany w temperaturze 2-8°C 11. Break reakcji krzyżowych z rodzajem Brucella. 12. Dołączona do testu folia/taśma zabezpieczająca Wymagania pozostałe: 1. Metoda ELISA. Testy przeznaczone do oznaczania przeciwciał/antygenu z surowicy krwi ludzkiej. 2. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 3. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) w wersji papierowej lub płyta CD 4. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 5. Dołączone do oferty cenę jednego opakowania poszczególnych testów brutto. 6. Jeżeli test wymaga zastosowania absorbentu czynnika reumatoidalnego – należy dołączyć go do oferty cenowej. 7. Termin ważności testów: 8 m-cy od momentu dostarczenia testów do WSSE. 8. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (IgG, IgM, IgA) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 9. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 10. Paski mikropłytki łamane umieszczone w ramce (każdy z osobno odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi). 11. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie 12. Ocena testu w danym kierunku będzie łączna dla wszystkich klas. Wykonanie badań dla pozycji musi być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki) • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki."
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 8 TESTY DO DIAGNOSTYKI GIARDIA INTESTINALIS METODĄ ELISA
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Giardia intestinalis ELISA | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 10 | 1. Test wykrywający antygen GSA 65 (swoisty antygen Giardia) w próbkach kału. 2. Limit detekcji nie gorszy niż 3,9 ng białka GSA 65 na ml. 3. Zestaw 96 oznaczeń. 4. Kontrole: negatywna i pozytywna gotowe do użycia. 5. Pojemność kontroli negatywnej i pozytywnej nie mniej niż 4 ml. 6. Pojemność koniugatu nie mniej niż 25 ml. 7. Inkubacja mikropłytki w temperaturze 20-25C. 8. Odczyt absorbancji przy długości fali 450/620 nm. 9. Możliwość odczytu wizualnego. 10. Możliwość przechowywania świeżych prób kału do badania co najmniej 48 godzin w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania. 11. Możliwość badania próbek kału utrwalonych 10% formaliną. 12. Możliwość badania próbek kału utrwalonych SAF. 13. Możliwość przechowywania próbek kału utrwalonego 10% formaliną do badania co najmniej 2 miesiące w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania. 14. Możliwość przechowywania próbek kału utrwalonego SAF do badania co najmniej 2 miesiące w temp. 4°C(±2°C) od momentu pobrania. 15. Możliwość przechowywania próbek kału do badania w temperaturze od -20°C do -30°C. 16. Możliwość badania próbek kału uzyskanych z wymazów z odbytu i pieluszek. 17. Paski mikropłytki łamane (dzielone studzienki reakcyjne). 1. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów. 2. Dołączone do oferty instrukcje wykonania w języku polskim (procedura wykonania, skład zestawu itp) płyta CD lub wersja papierowa. 3. Dołączone do oferty charakterystykę testów (czułość, specyficzność, ilość dołków przeznaczonych na kontrolę, blank, badane próby). 4. W testach określających dwa lub więcej typów przeciwciał (np. IgG, IgM oraz awidność IgG) musi być jeden producent i dostawca wszystkich klas. Cena poszczególnych testów będzie rozpatrywana łącznie dla wszystkich klas. 5. Zaprogramowanie i wprowadzenie przez Przedstawiciela firmy testów do badań immunoenzymatycznych ELISA. Pisemne zapewnienie wprowadzenia programów testów do POSIADANYCH PRZEZ WSSE PROGRAMÓW BADAWCZYCH W KOMPUTERZE nie w czytniku!. 6. Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań, bezpłatne szkolenia w tym zakresie. 7. Wykonanie badań winno być możliwe na następującej aparaturze: • inkubator PST 60HL • płuczka mikropłytek Atlantis • czytnik mikropłytek Expert Plus połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program MikroWin 2000, który dokonuje odczytu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki. • inkubator Stat Fax – 2200 • płuczka Biosan • czytnik Bio Tek Elx 800 połączony i skoordynowany z komputerem, sterowany przez program GEN 5 ELISA V1.00.14, który dokonuje odczytu testu, oblicza, analizuje i zapamiętuje wyniki
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 9 SPORALE - WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Sporal S - testy do kontroli skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem zawierający Bacillus subtilis lub Bacillus atropheus | 1 |  | 3 | 2 | 6 | op. | 40 | oznaczeń | 240 | oznaczeń | 18 | Wymagania: certyfikat jakości lub świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu medycznego, terminy dostaw wskaźników po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE
2 | Sporal A zawierający Geobacillus stearothermophilus do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | op. | 10 | oznaczeń | 370 | oznaczeń | 18 | Wymagania: certyfikat jakości lub świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu medycznego - terminy dostaw wskaźników po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE.
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 10 TESTY IMMUNOENZYMATYCZNE DO OZNACZANIA MYKOTOKSYN, AZOTANÓW I AZOTYNÓW, GLIADYN I ODPOWIADAJĄCYCH PROLAMIN W ŻYWNOŚCI ORAZ KOLUMIENEK
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania zearalenonu w zbożach i produktach zbożowych, paszach, oraz piwie | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 10 | Test z wykorzystaniem przeciwciał specyficznych dla zearalenonu na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna), Czułość testu ok. 0,05 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 1,75 µg/kg; piwie ok. 0,25 µg/kg; Średni odzysk w produktach zbożowych /paszach ok. 80 %; • Współczynnik zmienności (CV) nie więcej niż 15 %; • Reakcje krzyżowe: Zearalenon - 100 % α – zearalenol -ok. 41,6 % Zearalanol - ok. 27,7 % β - zearalenol - ok. 13,8 % • 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 0,05 µg/kg; 0,15 µg/kg; 0,45 µg/kg, 1,35 µg/kg; 4,05 µg/kg zearalenonu w roztworze wodnym gotowe do użycia; • 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; (R1401)
2 | Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania gliadyn i odpowiadających prolamin w próbkach surowej i nieprzetworzonej żywności | 5 |  |  |  | 5 | op. | 96 | oznaczeń | 480 | oznaczeń | 10 | Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania prolamin z pszenicy (gliadyna), żyta (sekalina) i jęczmienia (hordeina) w próbkach nieprzetworzonych, takich jak mąki (gryczana, ryżowa, kukurydziana, owsiana) i przetworzonych takich jak makarony, gotowe posiłki, wypieki, kiełbasy, napoje i lody spełniający wymagania • Zwalidowany i objęty certyfikatem Performance Tested Metod instytutu badawczego AOAC; • Zawierający monoklonalne przeciwciała R5 reagujące z gliadyną z pszenicy i z odpowiadającymi prolaminami z żyta i jęczmienia; • Czułość testu ok. 1,5 ppm (3 ppm glutenu); • Granica wykrywalności 1,5 ppm (3 ppm glutenu); • Granica oznaczalności 2,5 ppm (5 ppm glutenu); • Współczynnik odzysku w zależności od matrycy od 90 - 115 %; • 6 roztworów standardowych gliadyny o stężeniu: 0 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm w roztworze wodnym; • 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi monoklonalnymi przeciwciałami R5 reagującymi z gliadyną z pszenicy i z odpowiadającymi prolaminami z żyta i jęczmienia; • Brak reaktywności krzyżowej dla owsa, kukurydzy, ryżu, kaszy, gryki, amarantu (R7001)
3 | Roztwór koktajlowy do przygotowania próbek żywności przed ilościowym oznaczeniem gliadyny na sandwiczowym teście immunoenzymatycznym | 5 |  |  |  | 5 | op. | 105 | ml | 525 | ml | 10 | Roztwór koktajlowy do przygotowania próbek żywności zgodnie z protokołem AOAC przed ilościowym oznaczeniem gliadyny na sandwiczowym teście immunoenzymatycznym. (R 7006)
4 | Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania deoksyniwalenolu w zbożach i produktach zbożowych, słodzie, paszach, piwie oraz brzeczce piwnej | 2 |  |  |  | 2 | op. | 96 | oznaczeń | 192 | oznaczeń | 10 | Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla deoksyniwalenolu na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna); Czułość testu ok. 3,7 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 18,5 µg/kg; Średni odzysk: 85 – 110 %; Reakcje krzyżowe: Deoksyniwalenol - 100 % 3- acetylodeoksyniwalenol > 100 % Niwalenol - ok. 4 % Fusarenon X < 1 % Toksyna T-2 < 1 %; • 5 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 3,7 µg/kg; 11,1 µg/kg; 33,3 µg/kg, 100 µg/kg deoksyniwalenolu w roztworze wodnym gotowe do użycia; • 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; (R5906)
5 | Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania aflatoksyny B1, B2, G1, G2 w zbożach i paszach | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 10 | Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla aflatoksyn na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna); Czułość testu ok. 0,05 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 1,7 µg/kg; Średni odzysk: ok. 85 %; Reakcjekrzyżowe: Aflatoksyna B1 100 % Aflatoksyna B2 -ok. 20 % Aflatoksyna G1 - ok. 15 % Aflatoksyna G2 - ok. 16 % Aflatoksyna M1 - ok. 63 %; • 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 0,5 µg/kg; 1,5 µg/kg; 4,5 µg/kg, 13,5 µg/kg i 40,5 µg/kg aflatoksyny w metanolu; • 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; (R4701)
6 | Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania aflatoksyny B1, w zbożach i przetworach zbożowych oraz paszach | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń | 10 | Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla aflatoksyny B1 na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna); Czułość testu ok. 1,0 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. 1,0 µg/kg; Średni odzysk: 80 – 100 %; Reakcje krzyżowe: Aflatoksyna B1 - 100 % Aflatoksyna G1- ok. 29 % Aflatoksyna B2 - ok. 13 % Aflatoksyna G2- ok. 3,2 % Aflatoksyna M1 - ok. 1,5 %; • 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 1 µg/kg; 5,0 µg/kg; 10,0 µg/kg, 20,0 µg/kg i 50,0 µg/kg aflatoksyny B1 w roztworze metanol/woda gotowe do użycia; • 1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; (R1211)
7 | Test enzymatyczny do ilościowego oznaczania azotanów i azotynów w mięsie i przetworach mięsnych | 1 |  |  |  | 1 | op. | 39 | oznaczeń | 39 | oznaczeń | 10 | Test do enzymatycznego oznaczania azotanów lub azotynów w produktach żywności wymagający posiadania fotometru. Zestaw w składzie fiolka 1: 40 ml roztworu zawierającego imidazol o pH ok. 7,8; fiolka 2: 40 tabletek zawierających NADPH – 0,5mg, FAD – 0,01mg; fiolka 3: 4U reduktazy azotanowej (liofilizat). Granica wykrywalności: 0,15mg/l (przy różnicy absorbancji równej 0,010 jednostek absorbancji i maksymalnej objętości v= 2ml (pomiar przy 340nm)). Liniowość wykrycia występuje od 0,3 µg (próbka o stężeniu azotanów 0,15mg/l, objętość v=2ml) do 30 µg azotanów na test (próbka o stężeniu azotanów 0,35g/l, objętość v=0,100ml) . Opakowanie: 3 x 13 ozn., nr kat. 10905658035
8 | Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowej analizy białek sojowych w próbkach surowych i nieprzetworzonej żywności | 7 |  |  |  | 7 | op. | 48 | oznaczeń | 336 | oznaczeń | 10 | Sandwichowy test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania białek soi w próbkach żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, oraz napojach. (R7102) • Czułośc testu 0,3ppm • Granica wykrywalności 0,24ppm białka soi • Granica oznaczalności 2,5 ppm białka soi; • 5 roztworów standardowych białek soi o stężeniu: 0 ppm, 2,5 ppm, 10 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm w roztworze wodnym; • 1 mikropłytkę z 48 studzienkami; • 4x Extractor 3, Allergen Extraction Buffer, bufor myjący, koniugat, substrat/chromogen, roztwór stopujący
9 | Roztwór Allergen Extractio Buffer do przygotowania próbek żywności przed ilosciowym oznaczeniem białek sojowych na sandwichowym teście immunoenzymatycznym | 5 |  |  |  | 5 | op. | 100 | ml | 500 | ml | 10 | Roztwór Allergen Extractio Buffer do przygotowania próbek żywności przed ilosciowym oznaczeniem białek sojowych na sandwichowym teście immunoenzymatycznym
10 | Test konkurencyjny immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania fumonizyny w zbożach i produktach zbożowych oraz paszach | 1 |  |  |  | 1 | op. | 96 | oznaczeń | 96 | oznaczeń |  | Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla fumonizyny na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna) ; Czułość testu ok. 25 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. ok. 25 µg/kg; Średni odzysk: ok. 60 %; krzyżowe: Fumonizyna B1 -100 %; • 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 25 µg/kg; 74 µg/kg; 222 µg/kg, 666 µg/kg; 2000 µg/kg fumonizyny w roztworze metanol/woda gotowe do użycia;1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; Fumonizyna B2 - ok. 40 %, Fumonizyna B3 - ok.100% (R3401)
11 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oczyszczania próbek żywności przed analizą M1 metodą HPLC | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt | 10 | szt |  | Test z wykorzystaniem przeciwciał swoistych dla fumonizyny na fazie stałej (immunoenzymatyczna metoda konkurencyjna) ; Czułość testu ok. 25 µg/kg; Granica wykrywalności w zbożach i produktach zbożowych ok. ok. 25 µg/kg; Średni odzysk: ok. 60 %; krzyżowe: Fumonizyna B1 -100 %; • 6 roztworów standardowych o stężeniu: 0 µg/kg; 25 µg/kg; 74 µg/kg; 222 µg/kg, 666 µg/kg; 2000 µg/kg fumonizyny w roztworze metanol/woda gotowe do użycia;1 mikropłytkę z 96 studzienkami pokrytymi przeciwciałami przechwytującymi; Fumonizyna B2 - ok. 40 %, Fumonizyna B3 - ok.100% (R3401)
12 | Kolumienki immunopowinowactwa do oczyszczania próbek przed oznaczaniem aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 z wykorzystaniem systemu HPLC. RBRP07 -50 - 3 ml EASI-EXTRAC | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | szt | 50 | szt
13 | Kolumienki immunopowinowactwa do oczyszczania próbek przed oznaczaniem aflatoksyn B1, B2, G1 i G2 z wykorzystaniem systemu HPLC. RBRRP71 10 - 3 ml EASI-EXTRAC | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt | 10 | szt
14 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oczyszczania produktów zbożowych, wina, kawy instant i palonej, przypraw oraz owoców suszonych przed analizą ochratoksyny A metodą HPLC | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | szt | 50 | szt |  | Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oczyszczania przed analizą ochratoksyny A metodą HPLC lub LC-MS/MS próbek produktów zbożowych, wina, kawy instant i palonej, przypraw oraz owoców suszonych (zawierające specyficzne monoklonalne przeciwciało). Pojemność kolumienek: 3 ml format (RBRP14B) Limit detekcji 0.05 ng/ml (ppt), pojemność kolumny 1000ng, odzysk ochtaktoksyny A: 85-110% dla roztworu standardowego 100ng ochratoksyny A w 48 ml 5% acetonitrylu w PB
15 | Test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania zawartości gliadyny (glutenu) w produktach żywnościowych i w wymazach z powierzchni | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | oznczeń | 25 | oznczeń | 10 | Art. No R7003, instrukcja w jezyku polskim
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 11 TESTY KUWETOWE I SASZETKOWE
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Testy kuwetowe z kodem kreskowym do oznaczania cyjanków (łatwo wydzielanych) w zakresie 0,03 – 0,35 mg/l; LCK 319 lub równoważny | 1 |  |  |  | 1 | op. | 24 | szt. | 24 | szt. | 18 | probówki przystosowane do średnicy gniazd spektrofotometru Hach Lange DR 2800
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 12 WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE I CHEMICZNE
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do kotroli procesu steryliazacji parą wodną w temperaturze 121-134°C | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | op. | 500 | sztuk | 4000 | oznaczeń | 24 | Wymagania: spełaniające wymogi klasy D wg normy EN 867-1 i klasy 4 wg normy ISO 11140-1, certyfikat jakości lub świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu medycznego
2 | Taśma ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej zawierająca termoaktywne pigmenty przylepna w rolce na 121°C do autoklawu |  | 4 |  |  | 4 | op. | 1 | rolka | 4 | rolka | 24 | Wymagania: certyfikat jakości lub świadectwo dopuszczenia do obrotu produktu medycznego - terminy dostaw wskaźników po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE
3 | Wskaźniki chemiczne (paski) do kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 160oC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | op. | 250 | sztuka | 1000 | oznaczeń | 24 | wykonane z surowca umożliwiającego opisanie i archiwizację w formie pojedynczych arkuszy bez kleju, monitorowanie temperatury i czasu cyklu w temp. 160±5oC
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 13 ZESTAWY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII, TESTY, ODCZYNNIKI DO SPRZĘTU I PROGRAMU ODCZYTU TESTÓW BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU WSSE
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Anaeroindikator - wskaźnik do kontroli beztlenowej | 2 |  |  |  | 2 | op. | 50 | oznaczeń | 100 | oznaczeń | 8 | Certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - zestawy do identyfikacji i odczynniki do tych zestawów muszą pochodzić od jednego producenta - instrukcje w j. polskim - termin dostawy – po wcześniejszym zamówieniu przez WSSE Szczecin
2 | Generator do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych na 2,5 l (Genbox microaer) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 10 | oznaczeń | 20 | oznaczeń | 8
3 | Katalaza amp. á 5 ml | 2 | 10 |  |  | 12 | op. | 2 | ampułka | 24 | ampułki | 8
4 | NaCl 0,85% Medium 2 ml | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ampułek | 100 | oznaczeń | 8
5 | NaCl 0,85% Medium 5 ml | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 100 | ampułek | 300 | oznaczeń | 12
6 | Odczynnik NIN | 2 |  |  |  | 2 | op. | 2 | ampułka | 4 | ampułki | 5
7 | Odczynnik ZYM A do zestawu identyfikacyjnego Staphylococcus | 2 |  |  |  | 2 | op. | 2 | ampułka | 4 | ampułki | 5
8 | Odczynnik ZYM B do zestawu identyfikacyjnego Staphylococcus | 2 |  |  |  | 2 | op. | 2 | ampułka | 4 | ampułki | 5
9 | Odczynnik JAMES | 4 |  |  |  | 4 | op. | 2 | ampułka | 8 | ampułki | 5
10 | Odczynnik FB | 2 |  |  |  | 2 | op. | 2 | ampułka | 4 | ampułki | 6
11 | Odczynnik TDA | 3 |  |  |  | 3 | op. | 2 | ampułka | 6 | ampułki | 5
12 | Odczynnik NIT 1 + NIT 2 | 2 |  |  |  | 2 | op. | 2+2 | ampułka | 8 | ampułki | 5
13 | Odczynnik VP 1 + VP2 | 4 |  |  |  | 4 | op. | 2+2 | ampułka | 20 | ampułki | 5
14 | Odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej | 3 |  |  |  | 3 | op. | 50 | oznaczeń | 150 | oznaczeń | 7
15 | Plazma królicza á 3,5 ml amp. | 8 |  |  |  | 8 | op. | 1 | ampułka | 8 | oznaczeń | 8
16 | Plazma królicza á 0,5 ml amp. (1 op= 8 amp.) | 5 |  |  |  | 5 | op. | 8 | ampułka | 40 | ampułki | 8
17 | Zestaw do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych - komplet woreczki + generator (Genbag anaer) | 4 |  |  |  | 4 | op. | 20 | oznaczeń | 80 | oznaczeń | 8
18 | Zestaw do hodowli bakterii w warunkach mikroaerofilnych - komplet woreczki + generator (Genbag microaer) | 4 |  |  |  | 4 | op. | 20 | oznaczeń | 80 | oznaczeń | 8
19 | Zestaw do identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae składający się z 20 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 3 |  |  |  | 3 | op. | 25 | oznaczeń | 75 | oznaczeń | 8
20 | Zestaw do identyfikacji Listeria składający się z 10 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 3 |  |  |  | 3 | op. | 10 | oznaczeń | 30 | oznaczeń | 8
21 | Zestaw do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae w ciągu 4 godzin | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 25 | oznaczeń | 50 | oznaczeń | 8
22 | Zestaw do identyfikacki Staphylococcus składajacy się z 20 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | oznaczeń | 25 | oznaczeń | 8
23 | Zestaw do identyfikacji niefermentujących pałeczek Gram(-) składający się z 20 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | oznaczeń | 25 | oznaczeń | 8
24 | Zestaw do identyfikacji Streptococcus składający się z 20 mikroprobówek (pakowane po 1 pasku identyfikacyjnym) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | oznaczeń | 25 | oznaczeń | 8
25 | Zestaw do identyfikacji Campylobacter (paski biochemiczne + odczynniki niezbędne do wykonania odczytu) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 12 | oznaczeń | 12 | oznaczeń | 8
26 | Olej mineralny do testów mikroprobówkowych poj. 125 ml | 1 |  | 1 | 1 | 3 | op. | 125 | ml | 375 | op. | 12
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 14 TESTY DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Osocze królicze liofilizowane do wykrywania in vitro obecności koagulazy wolnej i związanej |  | 3 |  | 1 | 4 | op. | 5 | ml | 20 | ml | 12
2 | Test komercyjny do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych fermentujących i niefermentujących (MICROBACT A+B) |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 60 | ozn. | 120 |  | 12 | minimum 24 cechy biochemiczne, inkubacja testów 18-24 godz. w war. tlenowych dla pał. fermentującychi 48h dla niefermentujących
3 | Reagenty do testu MiCROBACT A+B |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 1 | zestaw | 2 | zestawów | 12
4 | Szybki, jednoetapowy test do identyfikacji pałeczek Enterobacteriaceae oraz innych pałeczek Gram-ujemnych, oksydazo-ujemnych wraz z niezbędnymi odczynnikami (RaRidOne) | 5 |  | 3 |  | 8 | op. | 20 | ozn. | 2 |  | 12 | minimum 18 cech biochemcznych, odczyt po 4 godzinach inkubacji
5 | Krążki ONPG zgodne z PN-EN ISO 6579 |  | 1 |  | 2 | 3 | op. | 50 | ozn. | 150 |  | 9
6 | Test biochemiczny do identyfikacji pałeczek Listeria izolowanych z prób klinicznych i żywności (MICROBACT Listeria) |  | 1 | 1 | 2 | 4 | op. | 20 | ozn. | 80 |  | 9 | minimum 12 cech biochemicznych w tym wykrywanie hemolizy, inkubacja testów w 2 opcjach: 4 godz. Jako test szybki oraz 18-24 godz. w war. tlenowych
7 | Hemolizyna do MICROBACT Listeria |  | 1 | 1 | 4 | 6 | op. | 5 | ml | 30 |  | 2
8 | Test lateksowy do oznaczania grup paciorkowców (streptococcal grouping kit) |  |  | 1 |  | 1 | op. | 50 | ozn. | 50 |  | 6 | zestaw zawierający: reagent grupy A; B; C; D; F; G, lateks kontrolny, enzym ekstrakcyjny, płytki z polami badań, pałeczki
9 | Szybki test identyfikujący S.aureus do oznaczania clumping-factor (test gronkowcowy, lateksowy) |  | 2 | 2 | 1 | 5 | op. | 100 | ozn. | 500 |  | 9 | test aglutynacyjny do wykrywania białka A i koagulazy związanej gronkowców wyhodowanych na pożywkach selektywnych (Baird-Parker) i nieselektywnych ; zestaw zawierający: odzcynniki lateksowy, odczynnik kontrolny; kartoniki testowe
10 | Test paskowy do wykrywania bakteryjnej oksydazy cytochromowej |  | 15 | 7 | 1 | 23 | op. | 50 | oznaczeń | 1150 | oznaczeń | 8
11 | Odczynniki do barwienia preparatów metodą Grama | 3 | 1 | 1 |  | 5 | zestaw | zestaw | zestaw | 7 | zestaw | 12 | Zestaw musi zawierać: płyn Lugola, fiolet krystaliczny, odbarwiacz, fuksyna karbolowa/zasadowa. Zestaw zawiera 4 odczynniki po 250 ml lub 240 ml.Wymagane jest świadectwo jakości pod względem chemicznym i mikrobiologicznym
12 | Paski z hipuranem sodu + odczynnik | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | oznaczeń | 50 | oznaczeń | 10
13 | Test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirus w próbkach kału | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | op. | 20 | oznaczeń | 220 | oznaczeń | 10 | Zestaw powinien zawierać: indywidualnie pakowane kasetki testu oraz wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania testu; cechy testy: czułość nie mniej niż 99%, (rotawirusy) i 90% (adenowirusy), swoistość nie mniej niż 98% (R)i 99% (A); np. Atlas -Medical nr kat. 8.04.73.0.0020 lub równoważny
14 | Lizostafina krążki | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | oznaczeń | 50 | oznaczeń | 12
15 | Kontrola dodatnia do immunochromatograficznego testu kasetkowego do wykrywania rotawirusów i adenowirusów |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. | 6
16 | Paski nasączone octanem indoksylu | 2 |  |  |  | 2 | op. | 50 | oznaczeń | 100 | oznaczeń | 10 | Wymagania: 1. produkty oznaczone znakiem CE 2. certyfikat jakości 3. instrukcja w języku polskim
17 | Kontrola pozytywna do testu immunochromatograficznego wykrywającego antygeny norowirusów w próbkach kału |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. | 10
18 | Kontrola pozytywna do testu immunochromatograficznego wykrywającego antygeny Campylobacter w próbkach kału |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12
19 | Test do badania obecności norowirusów 1/2 w próbkach kału ludzkiego. Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania antygenu norowirusa, test jakościowy, do wykrywania genogrup (I, II) | 4 | 2 |  |  | 6 | op. | 20 | oznaczeń | 120 | oznaczeń | 8 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania antygenu norowirusa, test jakościowy, do wykrywania genogrup I, II, certyfikat dopuszczenia do użytkowania medycznego, instrukcja w języku polskim,
20 | Test immunochromatograficzny wykrywający Astrowirusy w próbkach kału ludzkiego | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 20 | oznaczeń | 40 | oznaczeń | 8 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania astrowirusów w kale, certyfikat dopuszczenia do użytkowania medycznego, instrukcja w języku polskim,
21 | Test kasetowy immunochromatograficzny do wykrywania Campylobacter |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | oznaczeń | 20 | oznaczeń | 8 | Test immunochromatograficzny (kasetkowy) do wykrywania Campylobacter w kale, certyfikat dopuszczenia do użytkowania medycznego, instrukcja w języku polskim,
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 15 TESTY DO DIAGNOSTYKI RT- PCR
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | zestaw do izolacji materiału genetycznego wirusów (DNA i RNA) z próbek wymazów, osocza, surowicy zawierający kompletne odczynniki do przeprowadzenia izolacji w kierunku wirusa grypy | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ozn. | 100 | ozn | 8 | zestaw do izolacji materiału genetycznego musi być kompatybilny z zestawami miksu do przeprowadzenia reakcji – poz. 2 -3 zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw musi zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw oprócz miksu reakcyjnego i mieszaniny sonda – primery musi zawierać kontrolę dodatnią - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - w przypadku identyfikacji grypy A/B – konieczne osobne kanały fluorescencyjne i możliwość analizy na kanałach osobno dla grypy A i osobno grypy B - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - w przypadku konieczności wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
2 | test do identyfikacji grypy metodą Real – time PCR, wykrywające grypę A/ B, z wymazów z gardła i nosa, test kompletny zawierając wszystkie odczynniki do przygotowania miksu do reakcji PCR | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | ozn. | 300 | ozn | 6 | zestaw miksu musi być kompatybilny z zestawem do izolacji materiału genetycznego – poz. 1 zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw musi zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw oprócz miksu reakcyjnego i mieszaniny sonda – primery musi zawierać kontrolę dodatnią - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - w przypadku identyfikacji grypy A/B – konieczne osobne kanały fluorescencyjne i możliwość analizy na kanałach osobno dla grypy A i osobno grypy B - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - w przypadku konieczności wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
3 | test do identyfikacji grypy metodą Real – time PCR, wykrywający grypę AH1N1 pandemiczny i AH3N2 z wymazów z gardła i nosa, test kompletny zawierając wszystkie odczynniki do przygotowania miksu do reakcji PCR | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ozn. | 100 | ozn | 6 | zestaw miksu musi być kompatybilny z zestawem do izolacji materiału genetycznego – poz. 1 zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw musi zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw oprócz miksu reakcyjnego i mieszaniny sonda – primery musi zawierać kontrolę dodatnią - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - w przypadku identyfikacji grypy A/B – konieczne osobne kanały fluorescencyjne i możliwość analizy na kanałach osobno dla grypy A i osobno grypy B - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - w przypadku konieczności wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
4 | zestaw do izolacji materiału genetycznego wirusów (DNA i RNA) z próbek kału zawierający kompletne odczynniki do przeprowadzenia izolacji w kierunku norowirusa I, II | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ozn. | 50 | ozn | 10 | zestaw do izolacji materiału genetycznego musi być kompatybilny z zestawami miksu do przeprowadzenia reakcji – poz. 5 zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw jeżeli jest to wymagane musi zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen, lub wymagane jest wprowadzenie programu do odczytu badania do komputera - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - w przypadku konieczności wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
5 | test do identyfikacji norowirusów I,II metodą Real – time PCR, wykrywający wirusa Noro typ I, II z wymazów z kału, test kompletny zawierając wszystkie odczynniki do przygotowania miksu do reakcji PCR | 2 |  |  |  | 2 | op. | 72 | ozn. | 144 | ozn | 10 | zestaw miksu do identyfikacji wirusa musi być kompatybilny z zestawami do izolacji materiału genetycznego – poz. 4 zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw musi (jeżeli jest to konieczne) zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw oprócz miksu reakcyjnego i mieszaniny sonda – primery musi zawierać kontrolę dodatnią - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - konieczność wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie w ramach - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
| zestaw do izolacji RNA wirusa Noro, grypy, SARS CoV-2 itp. do użycia w automacie MagPurix | 10 |  |  |  | 10 | op. | 48 | ozn. | 480 | ozn. | 10 | zestaw do izolacji materiału genetycznego musi być kompatybilny z zestawami miksu do przeprowadzenia reakcji – poz. 1 -3, 5 oraz zestawy stworzone do pochodnych zastosowań wykorzystujących metody amplifikacji enzymatycznej lub innych modyfikacji DNA/RNA z następującą po nich detekcją sygnału lub amplifikacją sygnału, w tym RT-PCR - zestaw musi zawierać czynnik np. Carrier RNA (poli-A) wspomagający izolację z materiału ubogiego w DNA/RNA - procedury nie wymagają ekstrakcji mieszaniną fenolu i chloroformu i wymagają tylko minimalnego kontaktu użytkownika z materiałem o charakterze zakaźnym - procedura izolacji nie wymaga inkubacji próbek w temperaturze wyższej niż pokojowa, bez użycia łaźni, termobloku itp., - zestawy oparte o specyficzne sondy typu TaqMan wraz ze specyficznymi primerami - zestaw oprócz miksu reakcyjnego i mieszaniny sonda – primery musi zawierać kontrolę dodatnią - zestaw musi posiadać endogenną wewnętrzną kontrolę skierowaną do ludzkiego genu GAPDH - zestaw musi zawierać wszystkie bufory do izolacji poza etanolem - w przypadku identyfikacji grypy A/B – konieczne osobne kanały fluorescencyjne i możliwość analizy na kanałach osobno dla grypy A i osobno grypy B - produkty oznaczone znakiem CE - certyfikat jakości / świadectwo dopuszczenia do obrotu - testy do wykonania na aparacie: Rotor-Gene Q Model: 5-plex Producent: QIAGEN będącym na wyposażeniu WSSE Szczecin - testy muszą być odczytywane w programie zawartym w komputerze połączonym z termocyklerem – program Rotor Gen Q Pure Detection Qiagen - instrukcja wykonania testów w języku polskim - testy zawierać muszą kontrolę wewnętrzną - w przypadku konieczności wprowadzenia testu do programu przyjazd firmy i wprowadzenie - pomoc techniczno – merytoryczna świadczona przez oferenta
[15 empty] | 0 | 0
PAKIET NR 16 ZESTAWY DO KONTROLI JAKOŚCI W PARAZYTOLOGII - ZAWIESINY PASOŻYTÓW
lp | NAZWA | OLS | OLKO | OLKP | OLSZ | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W MIESIĄCACH | UWAGI | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | cena całkowita brutto | nr katalogowy (rola podglądowa)
1 | Zawiesina zawierająca pasożyty Endolimax nana | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 12 | Zawiesina o minimalnej objętości 1 m zawierająca pasożyty określonego gatunku przeznaczona do badań mikroskopowych produkty oznaczone znakiem CE Certyfikat jakości z opisem morfologii drobnoustrojów Instrukcja użycia
2 | Zawiesina zawierająca pasożyty Hymenolepis nana | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 12
3 | Zawiesina zawierająca pasożyty Endolimax nana | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 12
4 | Zawiesina zawierająca pasożyty Iodamoeba butschlii | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 12
[15 empty] | 0 | 0
[13 empty] | OGÓŁEM |  | 0 | 0
Uwaga do wszystkich pakietów: deklaracje zgodności CE tam gdzie jest to wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Karty charakterystyk dołączone w formie papierowej przy pierwszej dostawie asortymentu i przy każdej zmianie. Asortyment musi być dostarczony do WSSE w stanie nieuszkodzonym