## Pakiet 1
Pakiet 1
Lp | Dane techniczne | J.m. | Cena netto/op. | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | minimalne ilośc w depozycie
1 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 25mm; średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. (10 szt.) |  | 5 |  |  |  | 1 op.
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 i 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op. (10 szt.) |  | 8 |  |  |  | 1 op.
3 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0,035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6-7-8; 8,5-9,5-10,5; 11-12-13; 13,5-14,5-15,5; 16-17-18; 18-19-20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55 do 65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm | op. (1 szt.) |  | 5 |  |  |  | 1 op.
4 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO | op. (1 szt.) |  | 5 |  |  |  | 1 szt.
6 | Klipsownica wielorazowa jednoelementowa. Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; autoklawowalna | op. (1 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1 szt.
8 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 5 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem | op. (5 szt.) |  | 3 |  |  |  | 1 op.
9 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | op. (5 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1 op..
10 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; stosowana w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm | op. (5 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1 op.
11 | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość ostrza igły: 3 i 4 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm | op. (5 szt.) |  | 60 |  |  |  | 1op.
13 | Jednorazowa siatka do usuwania polipów; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym; wykonana z: polietylenu o wysokiej gęstości (osłona), (ABS) uchwyt, stal nierdzewna (pętla), poliuretan (folia). Folia z perforacją; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 35mm; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów | op. (5 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op.
14 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt standardowy Duży Owal o średnicy 25 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
15 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt Mały Owal o średnicy 15 mm (wielorazowego użytku) bez osłonki, OBROTOWA - 1 szt, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
16 | Osłonka teflonowa (wielorazowego użytku) do pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt. |  | 1 |  |  |  | 1op.
21 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | op. (50 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op.
22 | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP | op. (50 szt.) |  | 4 |  |  |  | 1op.
23 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2200mm; długość włosia 8mm; średnica włosia 6mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu | op. (50 szt.) |  | 3 |  |  |  | 1op.
24 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op.
25 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op.
26 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
27 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. |  | 1
28 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
29 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 |  | 1 |  |  |  | 1szt.
30 | Pompa płucząca z funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał łukania Water Jet endoskopu * | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
31 | Ssak endoskopowy * | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
32 | Filtr antybakteryjny | op.(10szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op.
33 | Zakrywka wodoodporna | szt. |  | 3 |  |  |  | 3szt.
34 | Zatyczka czyszcząca do gniazda kanałów kompatybilna z adapterem do czyszczenia wszystkich kanałów Gastro-kolono -duodenoskopów | szt. |  | 2 |  |  |  | 2szt.
35 | Butelka na wodę do gastro-,kolono,duodenoskopów serii:OES-40,EVIS-140,-145,-160,-165,-180,-240,0-260, | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
RAZEM
*poz 30 i 31 - dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp | Dane techniczne | J.m. | Cena netto/op. | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Minimalne ilości w depozycie
1 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji na kateterze przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długościach 155cm i 235cm, z możliwościa wykonania MRI, możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego (średnica kanału endoskopowego 2.8mm) | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
2 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, sterylna, jednorazowego użytku, bez osłonki, szerokość rozwarcia ramion klipsa 17mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, płynna rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji – pokrętło do obsługi asystenta i możliwość rotacji na kateterze przez lekarza), mechanizm blokujący klips, dostępne w długości 235cm, z możliwościa wykonania MRI, możliwość zastosowania do klipsowania profilaktycznego (średnica kanału endoskopowego 2.8mm) | 1szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
3 | Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopoweDługość robocza: 160 i 240 cm; średnice szczęk: 1.8, 2.2, 2.4 i 2.8 mm; łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie; posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej; w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną; z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym oraz moment wysunięcia z endoskopu; dostępne w wersji z igłą i bez igły; typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.0 i 2.8 mm oraz „jumbo” owalne do kanału 3.2 mm. Opakowanie zawiera 40szt. sterylnych szczypiec. | op (40szt.) |  | 8 |  |  |  | 1op
4 | Jednorazowe, sterylne pętle do polipektomiiWykonane z plecionego drutu; dostępne w wersji sztywnej, półsztywnej i miękkiej w zależności od rozmiaru i kształtu; posiadające wskazania do polipektomii zarówno na ciepło, jak i na zimno; kształty: owalny (średnica pętli 11, 13, 27 i 30 mm), okrągły (średnica pętli 10, 15, 20, 25 i 33 mm), półksiężycowy (średnica pętli 27 mm) i heksagonalny (średnica pętli 13 i 27 mm); długość robocza: 240 cm, średnica zewnętrzna osłonki: 2.4 mm. Opakowanie zawiera 10szt. Pętli. | op (10szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op
5 | Szczypce chwytne jednorazowego użytku, pokryte powłoką hydrofilną, średnica osłonki 1,8mm i 2,4mm, w długości 180cm i 230cm, rozwarce ramion: 4.5, 7, 8, 9mm, dostępne w wersji: aligator, ząb szczura oraz łącznie(do wyboru). Op = 5szt. | op (5szt.) |  | 10 |  |  |  | 1op
6 | Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z otworem 60Fr lub 54Fr do wyboru, z otworami bocznymi, obręczą zębową oraz taśmami mocującymi, pakowane po 100szt. | op (100szt.) |  | 1 |  |  |  | 1op
7 | Trójstopniowy jednorazowy balon z wytrzymałego tworzywa o zmiennej średnicy (z prowadnikiem) do poszerzania zwężeń jelitowych oraz przełyku, odźwiernika i dróg żółciowych (DASE); kateter: długość 240 cm; średnica 7,5 Fr; balon: długość 5.5 cm; średnice do wyboru: 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, zaokrąglone brzegi pozwalające na endoskopową obserwacje miejsca poszerzania, dwa markery radiologiczne, na kateterze fluorescencyjna karta informująca o wymaganym ciśnieniu do uzyskania danych średnic. Produkt nie zawierjący lateksu. | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
8 | Trójstopniowy balon z wytrzymałego tworzywa o zmiennej średnicy do poszerzania zwężeń przełyku; kateter: długość 180 cm; średnica 6 Fr; balon: długość 8 cm; średnice do wyboru: 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, mocowany na drucie, zaokrąglone brzegi pozwalające na endoskopową obserwacje miejsca poszerzania, dwa markery radiologiczne, na kateterze fluorescencyjna karta informująca o wymaganym ciśnieniu do uzyskania danych średnic. Produkt nie zawierający lateksuTrójstopniowy balon z wytrzymałego tworzywa o zmiennej średnicy do poszerzania zwężeń przełyku; kateter: długość 180 cm; średnica 6 Fr; balon: długość 8 cm; średnice do wyboru: 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-15mm, 15-18mm, 18-20mm, mocowany na drucie, zaokrąglone brzegi pozwalające na endoskopową obserwacje miejsca poszerzania, dwa markery radiologiczne, na kateterze fluorescencyjna karta informująca o wymaganym ciśnieniu do uzyskania danych średnic. Produkt nie zawierający lateksu | szt. |  | 1 |  |  |  | 1szt.
9 | Jednorazowy wysokociśnieniowy inflator z manometrem do pompowania balonów. Może być użyty do balonów hydrostatycznych. Zakres ciśnień 0 - 15 ATM. | szt. |  | 2 |  |  |  | 1szt.
10 | Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami -wykonane z drutu nitinolowego, ksztalt walca o długościach 10, 12 i 15cm - średnice trzonu/ kielicha proksymalnego: 18/23 mm i 23/28 mm, kołnierz dystalny prosty - powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomoca prutej nici - możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu - średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16 Fr i 22 Fr tj. 5.3 mm i 7.33 mm - system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i częsci powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie - współpracuje z prowadnicą 0.038" - możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego | szt. |  | 3 |  |  |  | 1szt.
11 | Protezy samorozpreżalne do protezowania przełyku w zwężeniach nowotworowych, łagodnych oraz w leczeniu przetok, całkowicie kryty lub z odkrytymi końcami (w zależności od potrzeb), z możliwością pozostawienia implantu w zwężeniu łagodnym pacjenta przez 8 tygodni po założeniu z jednoczesną możliwością wcześniejszego usunięcia wg. wskazań lekarza (w wersji w pełni krytej), załadowany do zestawu wprowadzającego 18,5 Fr; stent wykonany z grubego drutu nitinolowego, dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%,, w wersji w pełni krytej możliwość dwukrotnego złożenia i rozłożenia stentu do 75% uwolnienia, system uwalniania 1:1, znaczniki RTG na zestawie oraz na rękojeści, możliwość wykonania MRI, nitka do repozycji po całkowitym uwolnieniu, dostępne długości: 10cm ,12cm,15cm+/0,5cm oraz średnice trzonu: 18mm i 23mm, śr. kołnierzy: 23/23, 25/23mm i 28/28mm. | szt. |  | 3 |  |  |  | 1szt.
12 | Samorozprężalny , nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelita grubego. Stent: średnica 22mm z flarą 27mm lub 25mm z flarą 30mm; długość 6,9,12 cm. System wprowadzający: długość 230 cm; średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik - .035", 3 markery RTG na zestawie wprowadzającym, mozliwość dwukrotnego złożenia i rozłożenia stentu do 70% uwolnienia. Możliwość wykonania MRI.Samorozprężalny , nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelita grubego. Stent: średnica 22mm z flarą 27mm lub 25mm z flarą 30mm; długość 6,9,12 cm. System wprowadzający: długość 230 cm; średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik - .035", 3 markery RTG na zestawie wprowadzającym, mozliwość dwukrotnego złożenia i rozłożenia stentu do 70% uwolnienia. Możliwość wykonania MRI. | szt. |  | 2 |  |  |  | 1szt.
13 | Prowadniki:o średnicy 0.025” i 0.035” i długości: 260 i 450 cm; w wersji z końcówką roboczą o długości 5 cm; końcówka wykonane z materiału zapewniającego widoczność w obrazie RTG; sztywność: standardowa i usztywniona; kształty końcówek: prosta i zagięta; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi; izolowany elektrycznie; dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Op – 2szt | op. (2szt) |  | 1 |  |  |  | 1op
14 | Prowadnik jednorazowego użytku do protezowania przełyku, bardzo sztywny, posiada stalowy rdzeń pokryty spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu, dystalny koniec prowadnika zaopatrzony jest w giętką, atraumatyczną końcówkę prostą o długości 6 cm pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia, średnica zewnętrzna .038", długość 260cm. Współpracujący ze stentami przełykowymi | szt. |  | 6 |  |  |  | 1szt.
15 | Sterylne zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr(6,67mm) i 24Fr(8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii) zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach, zestaw zawierający ponadto: obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania nici trakcyjnej przez kanał, nić trakcyjna do wprowadzania drenu PEG, prowadnik, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., metalowe nożyczki i pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem. Opakowanie zawiera 2 zestawy. Sterylizowane tlenkiem etylenu | op. (2 szt) |  | 5 |  |  |  | 1op
16 | Gastrostomia wymienna z balonem niskoprofilowym, możliwość stosowania zarówno u dorosłych jak i dzieci, duża żywotność balonu, objętość balonu 6ml. Zestaw wyposażony z gastrostomię, 2szt gazików 10x10cm, strzykawkę 6ml. Rozmiary do wyboru, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr. Możliwość wyboru gastrostomii zagiętej lub prostej | szt. |  | 10 |  |  |  | 1szt.
17 | Komplet szczotek do mycia endoskopów (po obu stronach szczotka kanalowa w zakresie 2.0-4.2mm oraz oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do gniazd i zaworów); dł kateteru 240cm, śr kateteru 1.65mm; dł szczoteczki kanałowej 13mm, średnica szczotki kanałowej 5mm; dł całkowita szczotki gniazdowej 14.5cm, śr szczotki gniazdowo-zaworowej 5/10mm, dł szczotki gniazdowo-zaworowej 35/40mm. Opakowanie zawiera 50 kompletów. | op. (50 kpl.) |  | 3 |  |  |  | 1op.
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet 3
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość / 12 m-cy | Cena jednostkowa /za 1 j.m./ netto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | minimalne ilości w depozycie
1. | Endoskopowy węglowy marker do oznaczania miejsc przed lub po wycięciu polipów. Opakowanie zawiera 10 ampułkostrzykawek 5cm3 | op. | 30 |  |  |  |  | 1op.
3. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii 20 lub 24 FR, zakładany techniką "PUSH" lub "PULL", zestaw kompletny do założenia. | szt. | 40 |  |  |  |  | 1szt.
4. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary 8,10,12.5 i 15 cm, cewnik wprowadzający 8 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
5. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm. Cewnik wprowadzający 8 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
6. | Elastyczny, samorozprężalny stent, wykonany z pojedynczego plecionego drutu nitinolowego, uwalniany z rękojeści stosowany do paliatywnego leczenia zwężeń ujścia żołądka lub dwunastnicy, powodowanych przez nowotwory złośliwe. Stent zamontowany w cewniku wewnętrznym z cieniodajnymi znacznikami, zakładany przez kanał endoskopu min. 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. Rozmiar cewnika 10 Fr, Średnica kołnierza 27 mm, Średnica trzonu 22 mm, długości stentu 6, 9, 12 cm. Całkowita długość systemu 230 cm. Na prowadnik 0,035”. Do użytku jednorazowego. | szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
7. | Elastyczny, samorozprężalny stent, wykonany z pojedynczego plecionego drutu nitinolowego, uwalniany z rękojeści stosowany do paliatywnego leczenia niedrożności lub zwężeń okrężnicy, spowodowanych nowotworami złośliwymi oraz do zmniejszania stopnia niedrożności jelita grubego przed zabiegiem kolektomii u pacjentów ze zwężeniami spowodowanymi nowotworami złośliwymi. Stent zamontowany w cewniku wewnętrznym z cieniodajnymi znacznikami, zakładany przez kanał endoskopu min. 3,7 mm. Możliwość otwierania i zamykania stentu do 80%. Rozmiar cewnika 10 Fr, Średnica kołnierza 30 mm, Średnica trzonu 25 mm, długości stentu 6, 8, 10 cm. Całkowita długość systemu 230 cm. Na prowadnik 0,035”. Do użytku jednorazowego. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
7. | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | szt. | 3 |  |  |  |  | 1szt.
9. | Prowadnik typu Amplatz – prosty, stal nierdzewna pokryta teflonem. Długość 260 cm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.,
10. | Balon do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, dwunastnicy i jelita grubego lub okrężnicy Doprężający do trzech średnic Trzystopniowy jednorazowy wprowadzany na prowadniku przez kanał endoskopu o wymiarach balonu 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-15mm, 15-16.5-18 oraz 18-19-20mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
11. | Zestaw dostępu przezskórnego w składzie: igła Chiba z końcówką EchoTip 22G/15 cm; cewnik wprowadzający wraz z koszulką 4/6 Fr 20 cm i usztywniaczem, które w połączeniu mają gładką, stożkowatą końcówkę bez krawędzi; prowadnik nitinolowy 0,018" / 60 cm. Koszulka jest bardzo dobrze widoczna w rtg oraz posiada pokrycie hydrofilne | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
12. | Prowadnik, hydrofilowy z miękką końcówką, zagiety- dł 12 cm, średnica ,35'', dł. Prowadnika 145cm, (lub prowadniki o dł 80 cm) | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
13. | Zestaw do drenażu przezskórnego ropni: cewnik zakrzywiony z 6 otworami bocznymij; średnica 16 Fr, 18FR lub 20 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne. Zagięta końcówka specjalnie jest zaprojektowany do lepszego umocowania. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
14. | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12.0 lub 14.0 Fr dł. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
15 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w skłądzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki, o dł. 25 cm, śr. 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 lub 12.0 lub 14.0 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, posiada usztywniacz trokarowy, dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze.Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego głatką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
16 | Zestaw do drenażu przezskórnego, rozmiar 14FR, długość 18 cm,dwukanałaowy - mechaniz umożliwia przepłukiwanie podczas drenażu ; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, prowadnik, connecting tube z kranikiem - umożliwiająca przedłużeie drenu i podłączenie go do worka, połczenie obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię, mozliwość założenia cewnika metodą Seldingera lub jednostopniową, zapakowany sterylnie, opakowanie typu folia-papier | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt. | Pakiet 3
17 | części dodatkowe - łacznik dren-worek | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
RAZEM:

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp |  | J.m. | Cena netto/op. | Ilość na 12 miesięcy | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | minimalne ilości w depozycie
1 | Stent powlekany , usuwalny, proteza przełykowa w pełni powlekana, Końce protezy powlekane silikonem z lassami w części proxymalnej i dystalnej, trzon protezy z siatki plecionej pokrytej PTFE dostosowujący się do perystaltyki przełyku.Po cztery znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw wprowadzający dystalny o długości 70 cm, średnica zestawu 16 Fr dla protezy o średnicy 18 mm, 18 Fr dla protez o średnicy: 20, 22, 24 mm. Dostępne długości protez: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 cm dla protez o średnicy 18 i 20 mm oraz 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 cm dla protez o średnicy 22 i 24 mm | szt |  | 1 |  |  |  | 1 szt.
2 | Proteza samorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm | szt |  | 1 |  |  |  | 1 szt.
3 | Proteza samorozprężalnna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 | szt |  | 8 |  |  |  | 1 szt.
4 | Proteza samorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu UES. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16,18 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm | szt |  | 1 |  |  |  | 1 szt.
5 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE. 2 pierścienie anty migracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, powlekane silikonem średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr | szt |  | 2 |  |  |  | 1 szt.
6 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po gastrektomii typu Sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta dwustronnie silikonem, rozszerzenia zapobiegające migracji na obu końcach protezy, średnica protez od 24 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego 20Fr i 22 Fr | szt |  | 2 |  |  |  | 1szt.
7 | Proteza smorozprężalnna jelitowa. Usuwalna, wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane , atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem z lassami do repozycji i usuwania. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica ,20 mm i 22 mm , długość 8,10,12, 15 cm. System uwalniania dystalny TTS o średnicy 10,5 Fr.długość zestawu 2200 mm, usuwalny | szt |  | 1 |  |  |  | 1 szt.
8 | Proteza jelitowa nieusuwalna. Proteza jelitowa samorozprężalna, wykonana z nitinolu, o strukturze w formie połączonych pierścieni (struktura zapobiegająca migracji), rozmiary stentu: średnica 20mm, 22mm i 24mm, 26mm, 28mm, długość: 8cm, 10cm 12cm i 15cm. Zestaw do wprowadzania TTS, śr. zestawu 10Fr i 10,5 Fr, dł. zestawu wprowadzającego 2200 mm | szt |  | 8 |  |  |  | 1 szt.
|  |  |  | RAZEM | 0