## część 1.
Część nr 1. Jednorazowe wyroby do leków cytotoksycznych
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zamknięty system do rekonstytucji, pobierania i podawania leków cytotoksycznych. Zamawiający oczekuje systemu zamknietego zgodnego z definicją NIOSH (tzw. CTSD), tj. system musi uniemozliwiać wydostawanie się cytostatyków i ich oparów z fiolek i butelek w czasie sporządzania leków. Wszystkie zaoferowne elementy muszą byc kompatybilne, posiadać to samo złącze do transferu leku. Sysem bezigłowy, wykluczający zakłucie się pracownika. Łączenie złączy - na wcisk. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo.
1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta ,uniemożliwiająca demontażp przez praownika, połączona trwale z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka dostępna w pojemnościach do wyboru przez Zamawijacego w trakcie umowy: 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml. | szt | 500
2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask.Łącznik kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm,17 mm, 20 mm, 28 mm do wyboru przez Zamawijącego. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. | szt | 1500
3 | Adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński Luer-Lock w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z punktu. | szt | 1000
4 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika (np. NaCl) z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. | szt | 250
5 | Dren jednorazowy sterylny służący do podawania leku cytostatycznego, wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr 1,2 μm . Na linii drenu pomiędzy kolcem a czterodrożnym złączem znajduje się zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w dwa 2-drożne złącza typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa (20 kropli / ml) z medycznego PVC wolna od DEHP , z filtrem dyskowym 15 µm; Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Na końcu drenu znajduje się dwukierunkowy zawór bezigłowy z poliwęglanu , z samouszczelniającą silikonową membraną, zabezpieczony kapturkiem ochronnym. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym posiada żeński luer lock. | szt | 500
6 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji bursztynowej. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 30 cm, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock | szt | 1500
7 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty. Na drenie znajduje się klips. | szt | 250
8 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty. Możliwość ograniczenia prędkości przepływu. | szt | 250
Razem | [6 empty] | - |  | -
Próbki
po 1 sztuce

## część 2.
Część nr 2. Zestaw do płukania pola operacyjnego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | zestaw do płukania stawów - kolano * System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu kolanowego . Zestaw zawiera rękojeść ( zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zesatawem ) oraz końcówka do płukania powierzchni . Sterylne.
|  | 1 zestaw | 350
2 | zestaw do płukania stawów - biodro*System do płukania i szczotkowania powierzchni stawowych stawu biodrowego . Zestaw zawiera rękojeść ( zasilana bateriami dostarczanymi bezpłatnie wraz z zesatawem ) oraz 2 końcówka ( do powierzchni płaskich + do kanału kości udowej ) . Sterylne.
|  | 1 zestaw | 50
SUMA | [6 empty] | -
Próbki:
bez próbek
.

## część 3.
Część nr 3. Obłożenia operacyjne ortopedyczne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji kolana, Materiał obłożenia spełniajacy wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnąna poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.Łączna chłonnoć w obszrze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Obłożenie musi posiadać I klasę palności. Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim składający się z: 1. serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.140 x 190 cm (opakowanie zestawu) 2. serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm 3. serweta 2 warstwowa wzmocniona do operacji kończyny dolnej min.245 x 320 cm z padem chłonnym, otwór samouszczelniający 7 x 10 cm, wbudowany uchwyt Velcro 4. serweta 2 warstwowa nieprzylepna min. 150 x 175 cm 5. osłona na kończynę rolowana 25 x 80 cm + 35 x 80cm (+/- 5cm) 6. podstawka pod skalpele 3 miejsca 7. taśma przylepna min.10 x 50 cm - 4 szt. 8. ręcznik celulozowy mn. 30 x 33 cm .9. eletroda czynna, dł min.320 cm. 10. czyścik do koagulatora 5x5cm 11. kieszeń sterylna 32x30 (+/-3cm)
|  | szt | 700
2 | Zestaw do operacji biodra, Materiał obłożenia spełniajacy wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnąna poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.Łączna chłonnoć w obszrze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Obłożenie musi posiadać I klasę palności. Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim składający się z: 1. Serweta wzmocniona min. 200 cm x 260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” z przylepcem, wycięcie min. 6,5 x 95 cm, 2. Serweta górna min.170 x 300 cm z przylepcem, (ekran anestezjologiczny) – 1 szt. 3. Osłona- pokrowiec na kończynę dolną min. 120 cm x 35 cm 4. taśma samoprzylepna, mocujące min. 10 cm x 50 cm - 1 szt. 5. serweta na stół do instrumentarium wzmocniona - min.140 cm x 190 cm – 1 szt. (opakowanie zestawu) 6. pokrowiec (worek – składany teleskopowo) na stolik „Mayo”, wymiary min. 80 cm x 140 cm –1 szt. 7. ręczniki celulozowe – min. 2 szt. 8. serweta nieprzylepna min. 75 cm x 90 cm – 1 szt. 9. Serweta nieprzylepna ( podkład pod biodro), min. 150 cm x 200 cm-1 szt. 10. taśma samoprzylepna min. 5 x 50 cm - 1 szt 11. elektroda czynna dł. min.320 cm 12. czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastujący w Rtg, 13. kieszeń sterylna 32x30 (+/-3cm)
|  | szt | 700
3 | Zestaw do operacji na kończynie (stopa, dłoń), Materiał obłożenia spełniajacy wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważnąna poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.Łączna chłonnoć w obszrze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Obłożenie musi posiadać I klasę palności. Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim składający się z: 1.serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 140 cm (opakowanie zestawu) -1 szt. 2. serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 200 x 150 cm-1 szt 3. serweta na stolik Mayo wzmocniona min.80 x 145 cm - 1 szt 4. serweta do operacji dłoni/stopy z padem chłonnym 225 x 320 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 3 cm - 1 szt 5. ręcznik celulozowy min. 30 x 33 cm - 2 szt.
| zestaw do operacji na kończynie | szt | 300
4 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych , materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa, w strefie wzmocnionej min. 300 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim składającym się z: 1. Serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190 x 140 cm ( opakowanie zestawu ) - 1 szt. 2. Serweta wzmocniona min.200 x 260 cm, otwór typu "U" przylepny 6,5 x 60 cm - 1 szt. 3. Serweta wzmocniona przylepna min. 240 x 150 cm - 1 szt. 4. Serweta 2- warstwowa nieprzylepna min.150 x 150 cm - 1 szt. 5. Stokineta 2 - warswowa 25 x 80 cm, rolowana - 1 szt. 6. Pojemnik plastikowy 500 ml (11,6 x 6 cm) niebieski, z podziałką - 1 szt. 7. Taśma przylepna min. 10 x 50 cm - 2 szt. 8. Ręcznik celulozowy – min 33 x 33 cm - 4min. 2 szt.
|  | szt. | 40
5 | Zestaw: osłona na kończynę góną + taśma samoprzylepna, sterylny, z włókniny wiskozowej laminowany polipropylenem, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta: - osłona min. 25 cm - 30 cm x 60 cm - 80 cm - taśma samoprzylepna, wymiary min. 9 x 49 cm
|  | szt | 120
6 | Zestaw: osłona na kończynę dolną , sterylny, z włókniny wiskozowej laminowany polipropylenem, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta: - osłona min. 35 cm - 40 cm x 80 cm - 85 cm
|  | szt | 120
Razem | [6 empty] | - |  | -
Próbki
po 1 sztuce dla poz. 1 i 2

## część 4.
Część nr 4. Obłożenia operacyjne urologiczne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna min. 30 g/m2, folia PE min. 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 177/163kPa – 1 szt.
Worek na mocz 2L z zaworem i drenem skalą pomiarowa oraz ze spustem, dren 90cm - 1 szt.
Kompres gazowy o wymiarach 7.5x7.5cm (17nitkowy, 12wwarstwaowy) – 10 szt.
Strzykawka 2 częściowa, 20 ml – 1 szt.
Obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR –wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, o wymiarach min175/270x180cm, zintegrowane z nogawicami, posiadające 2 otwory 6 i 9cm (oba +/- 1cm), jak też osłonę na palec do badania per rectum. Bez worka zbierającego płyny Obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 52g/m2 w strefie mniej krytycznej. Obłożenie powinno spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z norma PN-EN 13795. Odporność na przenikanie cieczy min 100 cm H2O.
Osłona foliowa na kamerę 18x250cm z elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1szt.
Zestaw do irygacji podwójny do cystoskopii 175cm z końcówką silikonową – 1szt.
Miska z polipropylenu o pojemności 250ml z podziałką – 1szt.
Fartuch chirurgiczny urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu PE o gramaturze min. 40g/m2, w części tylnej z hydrofobowej włókniny o gramaturze min. 68g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły zabezpieczają plecy operującego, fartuch posiada kontrafałdy z przodu fartucha, rozmiar – XL – 1 szt.
|  | szt. | 2000
Razem | [6 empty] | - |  | -
Próbki
1 szt.

## część 5.
Część nr 5. Obłożenia operacyjne dla pracowni naczyniowej
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do angiografii, materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału podstawowego min. 450 %.Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Zestaw w kolorze zielnoym lub niebieskim składającym się z: 1. Serewta angiograficzna 2 - warstwowa z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe ( Ø9 cm) i z z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (prawa strona pacjenta 60 x 300 cm) 210 x 300 cm - 1 szt. 2. Ręczniki celulozowe min. 30 x 33 cm - 2 szt. 3. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( opakowanie zestawu) - 1 szt. Serweta główna dwustronna wzmocniona w rozmiarze 285 x 360 cm , z dwoma otworami o średnicy 9 cm ( folia na brzegach ). Osłona na pulpit .
|  | szt. | 1500
Razem | [6 empty] | - |  | -
Próbki
1 szt. do poz. 1
______
ary

## część 6.
Część nr 6. Obłożenia operacyjne podstawowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw podstawowy, materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 55g/m2). Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, chłonność w miejscu padu min.950%. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 150 kPa, w strefie wzmocnionej min. 300 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. W skład zestawu wchodzi: 1. Serweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190 x 140 cm ( opakowanie zestawu ) - 1 szt. 2. Serweta na stolik Mayo min.80 x 145 cm - 1 szt. 3. Serweta wzmocniona przylepna mni. 240 x 150 cm - 1 szt. 4. Serweta wzmocniona przylepna mni. 90 x 75 cm - 2 szt. 5. Serweta wzmocniona przylepna min. 175 x 200 cm - 1 szt. 6. Kieszeń przylepna 2 sekcje min. 43 x 38 cm - 1 szt. 7. Taśma przylepna min. 10 x 50 cm - 1 szt. 8. Ręcznik celulozowy – min 30 x 33 cm - 4 szt. 9. elektroda czynna, dł min 320 cm. 9. czyścik do koagulatora 5x5cm
|  | szt. | 3000
2 | Serweta operacyjna, sterylna, pakowana pojedynczo, min. dwuwarstwowa, z taśmą samoprzylepną, z włókniny (polipropylen, polietylen), nieprzemakalna, kolor zielony lub niebieski, rozmiar min. 145 cm x 240 cm, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta,
|  | szt | 3000
3 | Pokrowiec na stolik Mayo, sterylny, nieprzemakalny, z mocnej folii, w kształcie worka, składany teleskopowo, z szerokim mankietem, wierzchnia warstwa ( pod narzędzia) wzmocniona, chłonna, kolor zielony lub niebieski, rozmiar min. 75 cm x 140 cm, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta
|  | szt | 3100
4 | Kieszeń przylepna, sterylna, jednorazowa, jednokomorowa, pakowana pojedynczo, z szeroką taśmą mocującą, przezroczysta, mocna, w przedniej części posiadająca giętki element umożliwiający dowolne kształtowanie krawędzi, wielkość: min. 30 x 30 cm, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta,
|  | szt | 2100
5 | Taśma samoprzylepna, sterylna, pakowana pojedynczo, wymiary min. 8 cm x 46 cm, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta
|  | szt | 2000
6 | Serweta operacyjna, sterylna, nieprzemakalna, pakowana pojedynczo, min. dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej z laminatem polietylenowym, w kolorze zielonym lub niebieskim. rozmiar 75-90 cm x 75-90 cm. na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta, posiada pasek kleju do mocowania serwety.
|  | szt | 3000
7 | Serweta operacyjna, sterylna, nieprzemakalna, pakowana pojedynczo, min. dwuwarstwowa, wykonana z włókniny polipropylenowej z laminatem polietylenowym, w kolorze zielonym lub niebieskim. rozmiar 75-90 cm x 75-90 cm. na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, posiadająca indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, z centralnym otworem o średnicy 11cm (+/-1cm).
|  | szt | 1000
8 | Zestaw zabiegowy, do kaniulacji naczyń i blokad nerwowych, sterylny, jednorazowy, wodoszczelny, bezpyłowy, miękki, podatny na układanie, mocny, wierzchnia warstwa serwet wykonana jest z chłonnej wiskozy o dużym czynniku chłonności, na krawędziach serwet umieszczone są taśmy samoprzylepne, posiada etykietki samoprzylepne celem dołączenia do dokumentacji, etykiety posiadają: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta, zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim składający się z: - serwety włókninowej 75 cm x 90 cm z otworem o śr. ok. 10 cm.-- wokół otworu znajduje się warstwa lepna - kompresów gazowych 7,5 cm x 7,5 cm, 12 warstw, 17 nitek – 10 szt.
|  | szt. | 2000
9 | Obłożenia z regulowanym otworem -dwuwarstwowe , barierowe , jednorazowe,sterylne, laminat zgodne z wymaganiami EN13795. Zestaw zawiera 2 serwety z otworami w kształcie litey U oraz pasek kleju umożliwiający stabilne mocowanie serwety. Wymiary min 45 cm x 75 cm.
|  | szt | 200
10 | Ręczniki sterylne pakowane po 2 szt. Do wycierania rąk przez chirurgów po chirurgicznym myciu rąk. Rozmiar 30-35/30-35cm
|  | op. | 8000
11 | Zarękawki dla chirurgów, jałowe, jednorazowe.
|  | para | 600
Razem | [6 empty] | - |  | -
Próbki
po 1 sztuce do poz. 1, 2, 3, 4, 7, 8

## część 7.
Część nr 7. Odsysanie w układzie zamknietym
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.
|  | szt. | 540
Suma | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 8.
Część nr 8. Cewniki moczowodowe i do nefrostomii
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów typu Mono-J rozmiar F6 i F7 dł 90 cm , otwarty od strony nerki, wykonany z poliuretanu z otworami drenujacymi rozmieszczonymi na petli cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia. W zestawie z prowadnikiem pokrytym teflonem , prostym, sztywnym z elastyczna końcówką, ośrednicy : 0,035" dla cewników F6 i F7 długości 125 cm, łącznikiem igłowymzakończonym lejkiem do worka na mocz, zciskiem
|  | szt. | 200
2 | Zestaw punkcyjny do cystostomii - rozm. CH12, zawierajacy: cewnik z balonem z poliuretanu, łatwo rozrywalna kaniula punkcyjna, skalpel, taśma samoprzylepna, zatyczka, dla cewnika CH12, długość cewnika 55 cm
|  | szt. | 50
3 | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej - elementy zestawu: 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800mm, przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn, cewnik poliuretanowy typu Pigtail, widoczny w RTG, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujacych, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock, kranik Luer-Lock, adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), etykiety samoprzylepne do dokumentacji.
| 8F | szt. | 30
| 10F + 12F | szt. | 90
4 | Igła do biopsji torbieli nerkowych - igła zmodyfikowana z podwójnie zaostrzoną końcówką, zdejmowalny mandryn idealnie dopasowany do igły, ruchoma blokada plus oznaczenie umożliwiające kontrole głębokości wkłucia, przeźroczysta główka typu luer, rozmiar 18G, długość 200 lub 250mm, sterylna
|  | szt. | 100
5 | Igła typu TRU-CUT - igła do pobierania wycinków, współpracujaca z posiadamym przez Zamawiającego aparatem MAGNUM BARD i PALIUM wyposażona w elementy ułatwiajace założenie igły w aparacie biopsyjnym, posiadająca oznaczenie echogeniczne i oznaczenie na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia, średnica igły 18G, sterylna długość 200mm lub 250 mm
|  | szt. | 250
6 | Ostrza brzuszaste a’ 100 szt. ze stali nierdzewnej, powierzchnia tnąca ostra, nie łamiące się opakowanie jednostkowe umożliwiające wyjmowanie ostrza w sposób zapewniający jego sterylność, na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza rysunek w skali 1:1, ponadto na każdym ostrzu wygrawerowany jego numer oraz nazwa producenta, w wielkościach od 10 do 24 |  |  |  |  | 0
|  | op. | 250
7 | Prowadnik z powłoką hydrofilową, sztywny do zabiegów PCNL, min. 120cm
|  | szt. | 20
8 | Prowadnik do wymiany cewników nefrostomijnych, sztywny z miękką końcówką 40-70cm
|  | szt. | 20
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | -
Próbki
poz. 1, 4, 5 - po 1 szt., poz. 6 - 1op.

## część 9.
Część nr 9. Cewniki moczowodowe podwójnie zagięte
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4F/4,7F/6F , długość 26 cm, 28 cm , składający się z: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty - otwarty, wykonany z poliuretanu z powloką hydrożelową, retrakcyjna nić na końcu pęcherzowym, całowicie widoczny w RTG, podziałka w centymetrach, dwa zaciski mocujace, popychacz wykonany z poliuretanu, żółty dł. ok 45 cm, giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powloką PTFE i nieruchomym rdzeniem, giętka bezpieczna końcówka, prowadnik 0,035", dlugość ok. 150 cm, samoprzylepne etykiety do dokumentacji
|  | szt. | 250
2 | Prowadnik z nitinolu , doskonale odporny na zagięcie, z wysoką stabilnością rotacyjną, bardzo dobra widoczność w endoskopii dzięki czarnej poliuretanowej oslonie, wysoka nieprzepuszcalność promieni RTG, prosta lub zakrzywinna końcówka. W dyspenserze z adapterem luer-lock i końcówką wprowadzajacą, nie zawierający lateksu, długość 150 cm, rozmiar 0,035"
|  | szt. | 100
3 | Koszyczek nitynolowy, z drutu płaskiego, posiadający symetryczny kształt, pozwalający na precyzyjną manipulację przy usuwaniu kamieni nawet w trudnych warunkach, wykonany ze stali nierdzewnej, z autramatyczną końcówką, uchwyt typu clip-on, widoczny w RTG, możliwość obsługi jedną ręką, opakowanie typu blister, koszulka wykonana z poliamidu lub specjalnego elastomeru fluorowego, długość min. 115 cm rozmiary koszyka od 15 do 20 cm.
|  | szt. | 50
4 | Prowadnik z powłoką hydrofilową, sztywny do zabiegów PCNL, min. 120cm
|  | szt. | 20
5 | Prowadnik do wymiany cewników nefrostomijnych, sztywny z miękką końcówką 40-70cm
|  | szt. | 20
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
poz. 1 i 2 - po 1szt.

## część 10.
Część nr 10. Zestawy do odsysania pola operacyjnego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany, zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, typ Yankauer, przeźroczysty, z możliwością wymiany końcówek ssących w trakcie zabiegu operacyjnego i dostosowania końcówki łączącej do każdego typu ssaka, wraz z końcówką standard, o dł. 220 cm.
| CH 24 | szt. | 1500
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego do zabiegów ortopedycznych – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, dren 24-25CH o długości min. 270 cm., z zabezpieczeniem antyzgięciowym, z uniwersalną końcówką pasującą do do każdego typu ssaka 8-18 CH, z możliwością docinania, zawierający 3 końcówki ssące - 2 zagięte i 1 prosta, uchwyt ergonomiczny z flitrem, plus filtr zapasowy.
|  | szt. | 450
3 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, typ Yankauer, przeźroczysty, z dwoma otworami na końcówce dł. min. 300 cm.
| CH 35 ø 11,7 mm | szt. | 100
SUMA | [6 empty] | -
Próbki: po 1 sztuce

## część 11.
Część nr 11. rurki tracheostomijne, maski krtaniowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki tracheostomijne z mankietem niskocisnieniowym i odsysaniem znad mankietu, sterylna, z poliuretanu o grubości ścian balonika do 10-20 mikronów, z możliwością ewakuacji wydzieliny nad mankietem za pomocą dodatkowego światła połączonego z drenem, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, port do odsysania oznaczony dodatkowym znacznikiem RTG, w rozmiarze od nr 7,0 do nr 9,0
|  | szt. | 20
2 | Rurki tracheostomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, wykonane z termoczułego PCV, z oznaczeniem głębokości rurki oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, z balonem kontrolnym w kształcie stożka, w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, rurka widoczna w promieniach RTG, sterylne, w rozmiarze od nr 7,00 do nr 9,00
|  | szt. | 100
3 | Maska anestetyczna: delikatny miękki mankiet - otwarty, jednorazowa, dla dorosłych, posiadająca anatomiczny kształt, doskonale dopasowująca się do twarzy, przezroczysta kopuła zapewniająca widoczność
| Rozm. 4 | szt. | 900
| Rozm. 5 | szt. | 900
| Rozm. 3 | szt. | 10
4 | Rurka tracheostomijna zbrojona z termowrażliwego PCV silikonowa, z pojedyńczym cienkościennym niskociśnieniowym mankietem, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechaniźmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, o przedłużonej długości minimum 155 mm we wszystkich rozmiarach, wstępnie uformowana, wygięta łukowato z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o grubości ścianki rurki nie wieększej niż 1,4 mm we wszystkich rozmiarach rurki, o zwiększonej elastyczności, niebieski balonik kontrolny, w zestawie opaska mocujaąca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna w rozmiarach od. 7,0 do 9,0
|  | szt | 10
5 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe elektrostatyczne, sterylne, bez wymiennika ciepła i wilgoci:
a) złącza 22F/ 15M – 22M/ 15F
b) masa filtra do 25g
c) objętość martwa do 35 ml
d) opory przepływu przy 60l/ min. do 1,9cm H2O
e) powierzchnia filtrująca do 25cm2
f) filtracji bakterii i wirusów >99,99%
g) skuteczny przeciw WZW C i HIV
h) port kapno typu Luer-Lock zamykany integralnym korkiem
|  | szt. | 1800
6 | Filtry antybakteryjne i antywirusowe elektrostatyczne, sterylne, z wymiennikiem ciepła i wilgoci:
a) złącza 22F/ 15M – 22M/ 15F
b) wykonany z celulozy
c) masa filtra do 35g
d) objętość martwa do 50 ml (+/- 2 ml)
e) opory przepływu przy 60l/ min. do 2,7cm H2O
f) powierzchnia filtrująca do 25cm2
g) wydajność nawilżania min. 28 mg/ l przy VT-1000ml
h) minimalna temperatura na wejściu nie mniej niż 300C
i) port kapno typu Luer-Lock zamykany integralnym korkiem
j) skuteczność filtracji bakterii i wirusów >99,99%
k) skuteczny przeciw WZW C i HIV
|  | szt. | 2500
7 | Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do tlenu i odsysania
a) wykonane z celulozy
b) powierzchnia wymiennika > 500cm2
c) masa do 10g
d) minimalna wilgotność – 28mg H2O/ l
e) opory przepływu < 2,0cm H2O przy 60l/ min.
f) zamykany integralnym korkiem port do pobierania próbek wydzieliny i odsysania
g) zintegrowany port do podawania tlenu
|  | szt. | 11
8 | Maska krtaniowa- zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie pozwalające na łatwe zakładanie, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, informacja o rozmiarze maski umieszczona na korpusie złącza, informacja o wadze pacjenta i ml wypełnienie maski, jałowa, niezawierająca lateksu i ftalanów jednorazowa, silikonowa, sterylna, specjalnie wyprofilowany kołnierz maski dopasowujacy się do budowy anatomicznej pacjenta, przeźroczysta rurka umożliwiajaca obserwację jej wnętrza, w rozmiarze nr 3, 4, 5.
|  | szt. | 400
9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek od jednego producenta. Wymiary łyżek odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej /szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm /140 mm / 13 mm / 16 mm/ 54 mm), +/- 10%. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 i ASTM (tzw. zielony standard). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Światłowód wykonany z tworzywa sztucznego. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Mocowanie do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Jałowe lub higienicznie czyste.
| rozm. 00-5 | szt. | 650
SUMA | [6 empty] | -
Próbki: po 1 sztuce do poz. 2, 3, 5, 6, 8, 9 (dowolne rozmiary)
Próbki:
po 1 sztuce

## część 12.
Część nr 12. Artykuły higieniczne, zbiórka stolca
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gąbeczki do higieny jamy ustnej - aplikator gąbkowy na patyczku, do nawilżania i higieny jamy ustnej, pakowane pojedynczo, higienicznie czyste lub jałowe
|  | op. 50 szt. | 20
2 | Szczotka do zębów z odsysaniem - szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością podłączenia jej do ssaka. Szczoteczka może być nasączona odpowiednimi do stosowania u ludzi detergentami
|  | 1 szt. | 300
3 | Gaziki jałowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji skóry przed kaniulacją, iniekcją oraz dezynfekcji portów do iniekcji, dwuwarstwowe, rozmiar przed rozłożeniem min. 30 x 30mm
|  | op. a 100szt. | 350
4 | Czyścik do elektrod, jednorazowy, jałowy, rozmiar 50x50mm (+/- 5mm).
|  | szt. | 450
5 | Licznik igieł - część piankowa na minimum 20 igieł + część magnetyczna do zbierania skalpeli, całość w twardej zamykanej plastikowej obudowie odpornej na przekłucie.
|  | szt. | 500
6 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o długości 165 cm - 170 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemny zapach; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnienia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną w ciele pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, wyposażony w pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni u pacjentów hospitalizowanych) czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty, zestaw wypasażony dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1000ml.
|  | szt. | 10
7 | Worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Opakowanie zawiara 10 szt
|  | op. | 25
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 13.
Część nr 13. Zestaw do gromadzenia płynów
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zamknięty jednorazowy system do gromadzenia płynów ( np. wydzieliny z dróg oddechowych). Wkład workowy o pojemności 2000 ml wykonany z polioefiny ( dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji ), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy ( port do pacjenta) posiadający port o średnicy 25-26 mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia tendem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Wkład pakowany pojedynczo wraz z drenem o długości 180 cm, z końcówką męską z możliwością kontroli ssania lub przełączeniem na opcję bez kontroli ssania.
| wkład do ssaka 2L | szt. | 500
2. | Kanistry wielorazowego użytku do wkładów - wykonane z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa (poliwęglanu) wyskalowane co, 100 ml do pełnej pojemności wkładu, kompatybilne z oferowanymi wkładami workowymi, wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania ( do mocowników ściennych, szynowych, wózków jezdnych), kanistry winny posiadać przyłącze próżnia/ssanie, możliowość autoklawowania w temp 121 stopni C (informację należy dołączyć do kanistra) .
| kanister 2 L | szt. | 30
3. | Uchwyt do drenu ssącego do szyny Modura - stopniowany tak, że winien przyjmować dreny różnej średnicy
| uchwyt | szt. | 15
4. | Wkłady do ssaka elektrycznego, jezdnego, DOMINANT FLEX, firmy Medela będącego w posiadaniu Zamawiającego. Objętość 2,5 litra.
|  | szt. | 1350
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 14.
Część nr 14. Elektrody i żele do diagnostyki
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Elektrody dla dorosłych
1 | a) do długotrwałego monitorowania,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 55 - 60 mm,
d) wykonane na podłożu materiału mikroporowatego,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry,
|  | szt. | 6250
2. | a) do średnio i krótkotrwałego monitorowania i diagnozy,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 50 - 55 mm,
d) wykonane na podłożu z pianki PE,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 15600
3. | a) do prób wysiłkowych,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 45 - 50 mm,
d) wykonane z pianki PE,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) elastyczne, zapewniające dobrą przylepność,
h) hypoalergiczny klej,
i) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 6250
4. | a) 24: 00 – do Holtera,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) wykonane z pianki PE,
d) wodoodporne i wodoszczelne,
e) czujnik Ag/AgCIf) nacięcie do umocowania przewodu,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 3750
Żel do USG
5 | z pompką a' 5l - przeźroczysty, wraz z załączoną pustą butelką 250ml | szt. | 10
6 | a 0,5 l. | szt. | 200
Uchwyt elektrody czynnej z przewodem - uchwyt jednorazowy z elektrodą czynną nożną, nóż sterowany ręcznie, przewód 3 m, ostrze standardowe.
7 |  | szt. | 60
Pasta do EEG
8 | poj. 114ml (lub większe) | szt. | 50
Żel do ultradżwięków - żel sprzęgający do terapii ultradźwiękowej i skojarzonej. Pojemnik o pojemności 5 litrów w zestawie butelka dozująca o pojemności 250-270 ml.
9 | poj. 5L | szt. | 10
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 15.
Część nr 15. Podkłady chłonne i pieluchomajtki
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, posiadające indykator wilgotności jako tuszowy nadruk ( na środku pieluchomajtki rozmywający się pod wpływem cieczy), oraz dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy ( pasek znajduje się po bokach indykatora tuszowego). Minimalna chłonność ( wg ISO 11948-1) i min. retencja ( wg NAFC) pieluchomajtek: rozmiar M chłonność 2200 g. i retencja 600 g, rozmiar L chłonność 2500 g. i retencja 650 g. rozmiar XL chłonność 2500 g. i retencja 650 g.
a | rozm. "XL" x 30 szt. x 1 | op. a 30szt. | 400
b | rozm. "L" x 30 szt. x 1 | op. a 30szt. | 400
c | rozm. "M" x 30 szt. x 1 | op. a 30szt. | 50
2 | Podkłady higieniczne 90x60, chłonność nie mniej niż 880g.
| 90x60cm | op. a 30szt. | 400
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 16.
Część nr 16. Akcesoria do sprzetu artroskopowego dla Bloku Opracyjnego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Akcesoria do posiadanych przez Zamawiającego pompy 2225 i insuflatora High-flow oraz artroskopowej WOLF i pompy artroskopowej WOLF (sprzęt na gwarancji)
1 | Wąż odprowadzający (odpływowy) PVC, jednorazowy z rozdzielaczem typu „Y” umożliwiającym podłączenie dwóch instrumentów/urządzeń do pojemnika próżniowego jednocześnie celem odsysania/odprowadzania płynów np.: shaver, płaszcz artroskopowy, dł. 5 m.
|  | szt. | 480
2 | Elektroda boczna 90 stopni śr. 4mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa) Zastosowanie: Staw kolanowy, Staw Ramienny (synowektomie)
|  | szt. | 50
3 | Elektroda boczna 90 stopni śr. 4mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa z ssaniem) Zastosowanie:Staw Ramienny, Staw kolanowy, Staw biodrowy, końcówka guzikowa i płaska
|  | szt. | 50
4 | Igły do instrument EndoSpike, sterylne, jednorazowe
|  | szt. | 30
5 | Zestaw drenów płuczących jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie, do pompy 2225
|  | szt. | 350
6 | Zestaw drenów płuczących wielorazowych (20x użytku) do pompy 2225
|  | szt | 5
7 | Wąż próżniowy od ssaka pompy 2225 do pojemnika próżniowego na odsysany płyn/wydzielinę, wielorazowy autoklawowalny
|  | szt. | 120
8 | Wąż do insuflacji, high-flow, z elementem podgrzewającym, długość - 3m, autoklawowalny, dedykowany na 100 procesów sterylizacji
|  | szt. | 15
9 | Filtry higieniczne do insuflatora High-flow, sterylnie zapakowane.
|  | szt. | 20
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
część bez próbek

## część 17.
Część nr 17. Osłona do lamp operacyjnych
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona sterylna na uchwyt do lamp operacyjnych, Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem o średnicy 120mm (+/- 10mm) i głębokości osłony 140mm (+/- 10mm). Kołnierz wyposażony w 16 ząbków zapobiegających spadaniu osłony. Pakowana pojedynczo
|  | szt | 2500
2 | Foliowa osłona na aparat RTG, sterylna, szyta na okrągło, z kolorową gumką, w rozmiarze 105x190 cm (+/-3cm)
|  | szt | 250
Suma | [6 empty] | -
Próbki
po 2 szt.

## część 18.
Część nr 18. Osłony na przewody i ramię C
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pokrowce na przewody: o szerokości 18 cm oraz długości min. 240 cm, sterylny, jednorazowe, przeźroczyste, złożony teleskopowo, posiadające perforowaną jedną końcówkę zwężającą się. Posiada taśmy lepne do mocowania o długości min. 15 cm - 2 szt. Z naklejką posiadającą indeks wyrobu, numer lot, datę ważności oraz identyfikację producenta
|  | para | 500
2 | Osłona na aparat RTG - ramię C - foliowa, z taśmami lepnymi służącymi do zamocowania osłony, do mocowania na końcówkach, wymiary o wymiarze100x220cm, folia PE o grubości min. 0,04mm, oraz dwa dodatkowe elementy foliowe o średnicy 80cm w stanie spoczynku, ściągnięte dookoła gumką, do osłaniania pozostałych elementów urządzenia.
|  | szt. | 500
Suma | [6 empty] | -
Próbki
po 2 szt.

## część 19.
Część nr 19. Strzykawka napełniona solą fizjologiczną
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną 0,9 %, specjalny kształt cylindra strzykawki (średnica właściwa dla strzykawek 10ml ) zapewnia utrzymanie ciśnienia na niskim poziomie podczas procesu przepłukiwania, co zmniejsza ryzyko pęknięcia cewnika. Każda strzykawka pakowana osobno, jałowa wewnątrz (płyn) jak i na zewnętrznej powierzchni (do pracy w polu jałowym).
| 10ml | szt. | 40000
Suma
Próbki
2 szt.

## część 20.
Część nr 20. Zamknięty system do pobierania krwi
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Probówki do pozyskiwania surowicy do badań biochemicznych, z aktywatorem krzepnięcia, objętość krwi od 4,5 do 5,0 ml | szt. | 160000
2 | Probówki z płynnym fluorkiem EDTA objętość krwi do 2,7 ml | szt. | 500
3 | Probówki z napylonym EDTA K3 objętość krwi od 2,5 do 3,0 ml | szt. | 150000
4 | Probówki z napylonym EDTA K3 objętość krwi od 9,0 do 10,0 ml | szt. | 1500
5 | Probówki z cytrynianem do badań koagulologicznych objętość krwi 2,5-3,0 ml | szt. | 30000
6 | Probówki do OB., objętość krwi od 1,5 do 2,5 ml | szt. | 15000
7 | Rurki do OB. ze skalą pasujące do probówek z poz. 6 | szt. | 15000
8 | Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu i heparyna, objętość krwi od 2,5 do 3,0 ml | szt. | 600
9 | Probówki z heparyną litową, objętość od 4,5 do 5,0 ml krwi | szt. | 7000
10 | Mikroprobówki z cylindryczną probówką wewnętrzną o poj. 500 µl do pozyskiwania surowicy z aktywatorem krzepnięcia | szt. | 1000
11 | Mikroprobówki z cylindryczną probówką wewnętrzną o poj. 500 µl z napylonym EDTA | szt. | 1000
12 | Strzykawki do gazometrii z napyloną heparyną litową na 1,5 do 2,5 ml krwi z założonym filtrem odpowietrzającym, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 7000
13 | Adapter do wenflonów (sterylny) | szt. | 37000
14 | Adapter do zwykłej strzykawki (sterylny) | szt. | 1000
15 | Motylek systemowy do pobierania krwi z naczyń na dłoni o grubości 0,8 mm, wężyk nie dłuższy niż 80 mm (sterylny) | szt. | 12000
16 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,8 mm | szt. | 30000
17 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,8 mm | szt. | 500
18 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,9 mm | szt. | 25000
19 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,9 mm | szt. | 500
20 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,7 mm | szt. | 10000
21 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,7 mm | szt. | 500
22 | Nakłuwacz, igłowy gł. nakłucia 1.6 mm, | szt. | 4800
23 | Nakłuwacz, igłowy gł. nakłucia 1.8 mm | szt. | 4800
24 | Probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z napylonym EDTA | szt. | 500
25 | Probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z fluorkiem sodu | szt. | 500
26 | Probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z heparyna | szt. | 400
27 | Probówki do OB., met logarytmiczna pojemność 3,0-4,0 ml | szt. | 1500
28 | Statyw do odczytu OB.- manualnego met logarytmiczna | szt. | 1
29 | Motylki do posiewów krwi z zabezpieczeniem ostrza z holderem (sterylne) do butelek | szt. | 2000
30 | Probówki sterylne o poj. 5 ml, PS, 75x12 mm, okrągłodenne, ze skalą, z dwupozycyjnym korkiem, indywidualnie pakowane | szt. | 800
SUMA
Próbki
część bez próbek
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | system zamknięty - zapewnienie pobierania krwi zarówno metodą aspiracyjną jak i podciśnieniową
2 | probówki wystandaryzowane, zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej obętości
3 | probówki do morfologii z napylonym EDTA
4 | mieszadło hematologiczne wykonawca dostarczy na czas trwania umowy
5 | zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
6 | igła systemowa na stałe połączona z holderem (sterylna), ostra minimalizująca ból przy nakłuciu
7 | możliwość współpracy z tradycyjnym systemem pobierania krwi moźliwość podawania leków oraz pobieranie krwi żylnej/ tętniczej do strzykawki gazometrycznej
8 | probówki wykonane z niełamliwego tworzywa sztucznego, nadającego się do transportu oraz ekologicznej utylizacji przez spalanie odpadów, bez uprzedniego moczenia sw środkach dezynfekcyjnych
9 | probówki z odkręcanymi korkami
10 | produkty systemu zamkniętego musza pochodzić od jednego producenta
11 | statywy autoklawowalne
12 | data ważności- nie krótsza niż 6 mnies od daty dostawy
13 | szkolenie dla personelu medycznego szpitala
14 | połączenie zestawu igły z próbką, mocowanie zapewniające stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku
15 | kolory korków probówek-wyraźne zróźnicowane kolory korków probówek dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać

## część 21.
Część nr 21. Pojemniki medyczne jednorazowe, zbiórka moczu
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Miski nerkowe jednorazowego użytu, wykonane z włókien celulozowych bez chlorowych wybielaczy, nieprzepuszczalne 24 godziny dla min. wody, krwi, moczu, soków żołądkowych, wymiocin, pojemność 0,7l
|  | szt. | 6000
2 | Kieliszki jednorazowego użytku. z tworzywa sztucznego do lekarstw
|  | op. a 75szt.* | 1000
3 | Pokrywki do kieliszków
|  | op. a 75szt.* | 300
4 | Pojemniki do badania i transportu preparatów histopatologicznych, wykonane z tworzywa sztucznego, szczelne, dla pozycji b - f: podwójne zamknięcie (pierwsza nakrętka na wcisk, druga na gwint), pozostałe pozycja zakręcane lub na wcisk
a | 30 ml | szt. | 500
b | 50-70 ml | szt. | 1600
c | 250 ml | szt. | 600
d | 500 ml | szt. | 100
e | 1000 ml | szt. | 50
f | 2 000ml | szt. | 10
g | 3 000ml | szt. | 30
h | 5 000 ml | szt. | 30
i | 10 000ml | szt. | 15
5 | Etykiety samoprzylepne na pojemniki do badań histopatologicznych, o rozmiarze pasującym do pojemności pojemników z pozycji 3
| a 1000 szt. | op. | 10
6 | Worki do moczu, z zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym poprzecznym, podwójnie zgrzewane, wykonane z miekkiego tworzywa, o poj. 2 000 ml, pakowane jałowo po 10 lub 20 szt.
| sterylne | szt. | 6500
7 | Worek z portem do zbiórki moczu, 2 litry, sterylny, dren min. 150cm, zastawka antyzwrotna zapobiega cofaniu się moczu, port do pobierania próbek w sposób igłowy lub bezigłowy znajdujący się w drenie przed workiem, czytelna podziałka umożliwia łatwe odczytanie ilości moczu, kranik spustowy poprzeczny - służący do wypuszczania moczu, wyposażony we wzmocnione otwory do wieszaków
|  | op. a 10szt. | 30
8 | Pojemniki do moczu, o pojemności ok.100 ml. wykonane z tworzywa sztucznego, zakręcane, szczelne
| sterylne - pakowane pojedynczo | szt. | 5000
9 | Pojemniki z łopatką do pobierania kału- pojemność ok. 20-50ml, wykonany z tworzywa sztucznego, wieczko zakręcane, szczelne
| sterylne | szt. | 150
Wartość zamówienia podstawowego | [6 empty] | -
* +/- 25szt. w opak, po odpowiednim przeliczeniu liczby opakowań z zaokragleniem w górę.
Próbki
część bez próbek

## część 22.
Część nr 22. Ostrza do napędów Acculan
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowe ostrza do systemu pił bezprzewodowych typu Acculan. Długość robocza 90mm , szerokość 19mm , szerokość cięcia 0,89mm.
|  | szt | 250
2 | Jednorazowe frezy diamentowe do systemu pił typu Acculan. Różne rozmiary.
|  | szt | 25
SUMA
Próbki
bez próbek

## część 23.
Część nr 23. Dreny i butelki Redona, dreny brzuszne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny z PCV, REDONA, sterylne, wykonane z PCV medycznej jakości, długość min. 50 do 70 cm ze znacznikiem na całej długości drenu, kontrastującym w promieniach RTG, z otworami bocznymi, penetracja krzyżowa na odcinku 15 cm (+/- 1cm),
| od nr 10 do nr 14 | szt. | 250
| od nr 16 do nr 18 | szt. | 1000
2 | Dren brzuszny otworami bocznymi, sterylny, długość 40 cm, w rozmiarach od nr 20 F do nr 32 F
|  | szt. | 300
3 | Dren łączący do odsysania 24CH, sterylny, o długości ok. 2 m złącza:
| 1 męski i 1 żeński | szt. | 180
| 2 żeńskie | szt. | 60
4 | Płaskie butelki - sterylne, do długotrwałego odsysania ran, pakowane pojedynczo,w papier - folia
| 200-250 ml | szt. | 1000
| 400 ml. | szt. | 160
5 | Automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca – bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego, ostre, proste w użyciu, jednorazowe, zabezpieczone przed ponownym użyciem, sterylne. Wielkość kropli krwi ok 20 mikrolitrów.
Warunek: nakłucie wywoływane przez naciśnięcie przycisku na górnej części nakłuwacza (naciśnięcie powoduje zwolnienie igły), igła po nakłuciu musi się chować w obudowie zapobiegając zakłuciu personelu.
a | 21G x 1,8 mm | op. a`szt.200 | 60
b | 21G x 2,4 mm | op. a`szt.200 | 60
Suma | [6 empty] | -
Próbki
po 1 sztuce (w sumie 5 próbek, rozmiary dowolne)

## część 24.
Część nr 24. Zestaw do krwawego pomiar ciś.
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia z przetwornikiem - połączenie przetwornika między czujnikiem a kablem interfejsu, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu, długość lini 100 - 150 cm., możliwość odłączenia linii płuczącej i podłączenie strzykawki kroplowej automatycznej, sterylny. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem monitorującym: aparaty do znieczulenia GE (Aespire)
|  | szt. | 500
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
1 sztuka

## część 25.
Część nr 25. Szew urologiczny haczykowy
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego przynajmniej 80% po 4 tygodniach, zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach. Kolor fioletowy. Oferent może zaoferować także inne rozmiary nici.
1 | 2/0, 14cmx14cm, igła 19mm, 1/2 koła, igła tnąca, nić dwukierunkowa | op. a 12 saszetek | 30
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbek

## część 26.
Część nr 26. Aplikatory do wielokrotnego pobierania (spike)
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Aplikator do wielokrotnego pobierania leków - sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, umożliwiający wielokrotne pobieranie leków z pojemników wielodawkowych, szczelnie przylegający do nakłutego pojemnika, posiadający filtr przeciwbakteryjny dla powietrza, zintegrowany zawór zamykający drogę przepływu cieczy po odłączeniu strzykawki, sterylna końcówka Luer-lock w otwieranej komorze zamykanej jednoręcznie w formie zatrzaskowej, końcówka Luer-lock poniżej brzegu komory
|  | kpl | 20000
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
3 szt.

## część 27.
Część nr 27. Cewnik do embolektomii
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewniki do embolektomii – jednokrotnego użytku, jednokanałowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, widoczny w promieniach RTG, posiadający stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzaniu do naczynia, posiadający system barwnego oznaczenia rozmiaru, posiadające strzykawkę do napełnienia balonu, opakowanie wewnętrzne - sztywna tuba, opakowanie zewnętrzne- torebka papier-folia umożliwiająca sprawne otwarcie i podanie, na opakowaniu jednostkowym znajduje się szczegółowy opis cewnika: rozmiar, średnica, długość, data upływu sterylności, producent, oznakowanie materiału medycznego jednorazowego, na opakowaniu znajduje się etykieta samoprzylepna celem dołączenia do dokumentacji, naklejka posiada: indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, identyfikację producenta, dodatkowe zabezpieczenie cewnika - torebka foliowa i tekturowy kartonik. Rozmiar 2F-10F długość 40 - 80 cm
| 2F - 10F długość 40-80 cm | szt. | 450
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
bez próbki

## część 28.
Część nr 28. Porty naczyniowe, igły do portów
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojedynczy port niskoprofilowy z tytanową podstawą komory w obudowie z biokombatybilnego materiału o wysokiej odporności chemicznej (Polieteroeteroketon): średnica membrany 10,5 mm, wysokość 11,3 mm, podstawa portu 29x22 mm, waga 5 g, objętość wew. 0,3 ml. Cewnik silikonowy dwuświatłowy o niesymetrycznym zakończeniu dł. 500 mm, średnica zew. 2,2 mm, średnica wew. 1,1 mm skalowany co 1 cm. Akcesoria wprowadzające: tunelizator, osłonka rozrywalna L180x 104 mm, igła prosta 20Gx 30 mm, podnośnik żylny, łącznik Luer, echogeniczna igła Seldingera 18Gx 70 mm, strzykawka 10 ml, igła z "bezpieczna" ze skrzydełkami 20Gx 20 mm, drut prowadnik 0,035"x 50 cm. | szt. | 10
2 | Igły kątowe Hubera do przepłukiwania portu, bez drenu i bez skrzydełek: 19-20G x 15,20,25,35 mm | szt. | 100
3 | Igły Hubera ze skrzydełkami, o niskim profilu (nie zawierającymi lateksu i DEHP) z podkładką, do długotrwałych infuzji (przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325 psi/22,4 bary) o szlifie łyżeczkowym, dren z zaciskiem (bez PCV) z mechanizmem przeciwzakłuciowym, dren o dł. 19 +/- 10 mm, bezpieczna w środowisku MRI: 19-20G x 15,20,25,32,38 mm | szt. | 400
4 | AKCESORIA DO IMPLANTACJI PORTU W SKŁADZIE 1 KPL: port żylny pojedynczy niskoprofilowy, cewnik silikonowy 6,5F – 1 szt. miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt. gazik, wielkość śliwki – 4 szt. strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. igła G18, 1,20x40 mm – 1 szt. igła G22, 0,70x30 mm – 1 szt. imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. kleszczyki metalowe zagięte 12,5 cm – 3 szt. pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt. pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt. hak do ran typu Senn 16 cm – 1 szt. nożyczki Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt. skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt. nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt. igła Seldingera G18x70mm – 1 szt. drut prowadnik J 50cm 0,035 z oznaczeniem długości co min. 10cm – 1 szt. koszulka rozrywalna 7F – 1 szt. tunelizator – 1 szt. igła do portu prosta 22G – 2 szt. igła do portu przeciwzakłuciowa (wizualne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego), z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym G20x15mm (zapakowana w oryginalne opakowanie jednostkowe) – 1 szt. opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9-10 cm x 15 cm – 1 szt. opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7-9cm – 1 szt. kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 12 warstw – 30 szt. fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt. ręcznik papierowy 1x użytku 55-60x35-40cm – 2 szt. serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. etykieta kontrolna – 2 szt. miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające 4 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw zawiera komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta (zawierająca skróconą instrukcję dla pacjenta w języku polskim) oraz książeczkę portu w języku polskim. |  | 60
5 | Zestaw do usunięcia portu Miska 28 x 25 x 5cm Miska 14 x 12 x 5 cm Skalpel bezpieczny Fig. 11 Kleszczyki Mosquito proste, metalowe Igłotrzymacz Mayo-Hegar, 12 cm, metalowy Pęseta chirurgiczna 14-15 cm Hak do ran Roux 17cm Nożyczki Metzenbaum 18 cm, wygięte z osłonką na ostrze Strzykawka trzyczęściowa 20 ml, Luer Lock Igła 0,70 x 40 mm, 22G Igła 1,20 x 40 mm, 18G Kompres 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 20 Nić wchłanialna po 56 dniach, monofilament, 3/0 70cm z igła odwrotnie tnącą 24mm 3/8 koła Opatrunek pooperacyjny, para przepuszczalny 9 x 10 cm Fartuch rozmiar L Rękawiczki operacyjne, rozmiar 7 Chusta 75 x 90 cm, samoprzylepna x 3 szt. Chusta 100 x 150 cm Osobno spakowany wewnątrz zestawu komplet akcesoriów do mycia pola operacyjnego: Miska 150 ml Rękawiczki operacyjne, rozmiar 8-9 x 2 pary Gazik rozmiar śliwki x 4 szt. Kleszczyki do gazików, wygięte, 20cm |  | 10
Oferent jest zaobowiązany przeszkolić pracowników Oddziału Anestezjologii ze specyfiki implantacji dostarczanych portów.
SUMA | [6 empty] | -

## część 29.
Część nr 29. Siatka przepuklinowa
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do operacyjnego leczenia przepuklin - polipropylenowa, tkany monofilament, sterylna, max. wielkość porów 1,5 mm, grubość 0,53 mm, masa powierzchniowa 60g/m2, posiadajaca niebieskie paski wzmacniajace strukturę oraz ułatwiajace pozycjonowanie, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczona w dodatkowe opakowanie kartonowe, pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiada etykiety samoprzylepne do wklejania do kokumentacji, wysoka wytrzymałość na rozrywanie.
a | Pachwinowa 10 cm x 15-16 cm | szt. | 220
b | Brzuszna 15-16 cm x 15-16 cm | szt. | 50
c | Brzuszna 30 cm x 30 cm | szt. | 50
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
1 siatka z dowolnej pozycji

## cześć 30.
Część nr 30. Staplery liniowe i okrężne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy stapler liniowy z ładunkiem, jednorazowego użytku, o długości 90mm (+/-10mm). Po zamknięciu staplera – szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm - po zamknięciu 2,0. ; LUB Jednorazowy stapler liniowy z ładunkiem 90mm, automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm, zszywki otwarte 3,8 lub 4,5mm
|  | szt. | 100
2 | Ładunek jednorazowego użytku do doładowania staplera 90 mm (+/-10mm) w czasie zabiegu. Rozmiary jak w poz. 1
|  | szt. | 100
3 | Stapler okrężny jednorazowy - o średnicy 31 mm i 33 mm (opcjonalnie więcej rozmiarów), zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu tytanowego, przeznaczonymi do tkanki grubej i normalnej o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem. LUB Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 21, 25, 28, 32 mm. Stapler posiadajacy jedną dźwignię, umożliwającą jednoręczną obsługę. Zszywki tytanowe.
|  | szt. | 10
4 | Jednorazowy stapler kątowy z ładunkiem, jednorazowego użytku, o długości do wyboru 45 lub 60mm. Wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm - po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm - po zamknięciu 2,0. Tytanowye zszywki obustronnie spłaszczone. LUB Jednorazowy stapler kątowy z ładunkiem 46 lub 60mm, automatyczny, posiadajacy dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 lub 2,0mm, zszywki otwarte 3,8 lub 4,5mm
|  | szt. | 20
5 | Ładunek jednorazowego użytku do doładowania staplera kątowego. Rozmiary jak w poz. 4
|  | szt. | 5
SUMA | [6 empty] | -
Próbki
część bez próbek

## część 31.
Część nr 31. Rękawice jałowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękawice chirurgiczne,jednorazowego użytku,chroniące przed cytostatykami ,sterylne,neoprenowo-nitrylowe, bezpudrowe,AQL po zapakowaniu <1,0,sterylizowane radiacyjnie ,anatomiczne ,kolor antyrefleksyjmy , mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami,opakowanie podwójne,produkt winien posiadać badania na przenikalność dla wirusów oraz badania na przenikalność minimum 8 cytostatyków na poziomie >240minut wg ASTM D 6978.
a | 6 | 1 para | 1000
b | 6.5 | 1 para | 4000
c | 7 | 1 para | 2000
d | 7.5 | 1 para | 200
Suma | [6 empty] | -

## część 32.
Część nr 32. Zestaw do wkłucia centralnego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego (zestaw może zawierać więcej elementów niż wymieniono): sterylny, jednorazowy na tacce typu blister z dwoma wgłębieniami na płyny, składajacy się z: kompresy z gazy bawełnianiej- 4 szt.,tampony z gazy bawełnianej- 4 szt.,tampony z gazy bawełnianej - 4 szt.,kleszczyki plastikowe typu Kocher- 1 szt., pęseta plastikowa anatomiczna - 1 szt., serweta włókninowa nieprzylepna 45-50 cm x 75-80 cm - 1 szt., serweta włókninowa 45-50 cm - 75-80 cm z otworem 11cm i warstwą samoprzylepną wokół otworu - 1 szt.,strzykawka Luer 10 ml - 1 szt., igła 1,2 mm x 40 mm 18G x 1 1/2 - 1 szt.,igła 0,8 mm x 40 mm 21G x 1 1/2 - 1 szt.,skalpel - 1 szt.,igłotrzymacz typu Derf 13 cm - 1 szt., opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm
| Zestaw | op. | 1000
2 | Zestaw do szycia chirurgicznego (zestaw może zawierać więcej elementów niż wymieniono): 1x serweta z laminatu z otworem i przylepcem wokół otworu, 50x60 cm, 8 cm 3x tupfer (kula) 17-nitkowe, 20x20 cm 5x kompres włókninowy, wymiary: 7,5x7,5 cm 1x pęseta metalowa, chirurgiczna 1x imadło metalowe 1x nożyczki metalowe, ostro-ostre
| Zestaw | op. | 300
3 | Serweta chirurgiczna, jałowa, jednorazowa, z min. dwuwarstwowego laminatu, z chłonną powierzchnią, nieprzemakalna, rozmiar 75-80 x 40-45cm, bez elementów lepnych
|  | szt | 1000
4 | Folia chirurgiczna, jałowa, jednorazowa, samoprzylepna, przezroczysta, bez środków odkażających, do zabezpieczenia pola operacyjnego
| 10x18cm (+/- 2cm) | szt | 100
| 55x80cm (+/- 5cm) | szt | 100
| 70x85cm (+/- 5cm) | szt | 100
Wartość ogółem | [6 empty] | -
Próbki: 1 szt.

## część 33.
Część nr 33. Papiery do aparatów EKG
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Papiery kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego urządzeniami, których nazwy sa podane w poszczególnych pozycjach.
1 | EKG f-my Aspel Ascard 112x25 | rolka | 70
2 | EKG f-my Aspel Ascard 210x40 | rolka | 100
3 | AsCard GOLD 210x25 | rolka | 10
4 | papier do ekg FUKUDA 110 x 140 x 142 | bloczek | 15
5 | EKG firmy Hellige, model Microsmart MAC 800, termiczny papier 110x140x200. Ilość stron w bloczku 200, kratka. | bloczek | 5
6 | EKG firmy CardioSmart, model MAC 2000. Papier 210x295x150. Ilość stron w bloczku 150, kratka. | bloczek | 40
7 | EKG firmy Mortara , model Eli -150C.termiczny papier 108x140x200. Ilość stron w bloczku 200, kratka. | bloczek | 50
8 | Papier EKG Mortara Eli 280, 350, 380 - 210x300x250 | bloczek | 5
9 | Papier do EKG 75x26mm | rolka | 10
10 | Papier do EKG 80x20mm | rolka | 15
11 | Papier do EKG 60x25 | rolka | 10
12 | Videoprinter Sony UPP - 110x18 HG | rolka | 50
13 | Papier do defibrylatora D500 Mediana Papier do defibrylatora Mediana D 500, D700 Chart EKG 80-70-16R, Mertax Primedic. Rozmiar 80x80x200 | bloczek | 5
14 | Papier defi. Lifepak 8/10/20 50x26 Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatora firmy Physio-Control / Medtronic, modele Lifepak 8, Lifepak 10, Lifepak 20, Conteca 90 A, Philips HeartStart XL. Wymiary rolki: 50 mm x 26m. | rolka | 5
15 | Papier Lifepak 12-15 / Corpuls 106,5x23 Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatora firmy Corpuls, model Corpuls 3, Lifepak 11, 12, 15, Eli Mortara 100. Wymiary rolki: 106,5 mm x 23 m. | rolka | 5
16 | Papier defi. ZOLL XSeries 80x30 Papier do defibrylatora ZOLL XSeries. Wymiary papieru to 80 mm x 30 m. Rolka o długości 30 m, kratka, nadruk do środka. | rolka | 5
17 | Papier Defi. ZOLL 90x90x200 Termiczny papier rejestracyjny do defibrylatorów firmy Zoll, modele Zoll M / E / R.Series, AED PLUS, AED PRO. Wymiary papieru to 90x90x200. Ilość stron w bloczku 200. | bloczek | 5
18 | Pap. defi. Philips HartStart MRx 75x26 # Termoczułe papiery do defibrylatora Philips HartStart MRx, Philips Heart Star Interpid, Advanced. 75x26 z nadrukiem | rolka | 5
19 | Defibrylator Philips szer 50 mm, dł. 30m nadruk kratka do wewnątrz | rolka | 5
Ogółem wartość
Próbki
Część bez próbek

## część 34.
Część nr 34. Przedłużacze i strzykawki wysokociśnieniowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przedłużacze wysokociśnieniowe
Przedłużacze (przewody łączące) wysokociśnieniowe - duża elastyczność - wykonanie z przeźroczystego poliuretanu - zbrojone, wytrzymujące ciśnienie 1200 psi - końcówka typu LUER - odporne na zginanie - długość 120 cm
|  | szt. | 800
2. | Strzykawki wysokociśnieniowe
Strzykawki wysokociśnieniowe z manometrem - zakres ciśnień w zakresie 26 - 30 atm. - możliwość szybkiego opróżniania balonu - objętość strzykawki 20 ml - możliwość napełniania i zwalniania strzykawki jedną ręką
|  | szt. | 1000
3. | Y adaptery
- dokręcane "Y" adaptery z zastawką do cewników 5 - 9F
|  | szt. | 100
Wartość ogółem | [6 empty] | -

## część 35.
Część nr 35 Zestaw do punkcji opłucnej
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Skład zestawu: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35 x 78 mm, cewnik (2,7 x 450 mm) wykonany z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG, koreczek, folia ochronna na cewniku, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika, worek 2,0 l, strzykawka trzyczęściowa 60 ml z końcówką luer-lock, kranik trójdrożny
|  | szt. | 60
Wartość ogółem | [6 empty] | -