        Załącznik nr 3.1

Opis przedmiotu zamówienia: zestaw do mikroiniekcji, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	MIKROMANIPULATOR
	Mikromanipulator z joystickiem umożliwiającym dynamiczne sterowanie ruchem, zbudowany z co najmniej trzech motorów odpowiadających za ruch w osiach X; Y; Z
	Możliwość programowania minimum 5 szablonów procedur
	Możliwość wymiany kapilary za pomocą automatycznej funkcji wyjścia kapilary do zaprogramowanej pozycji
	Co najmniej trzy tryby służące do wyboru kontroli prędkości
	Kąt roboczy w zakresie 0-90°
	Zakres prędkości 0-10.000um/s
	Wielkość kroku - rozdzielczość obliczeniowa <20 nm
	Możliwość obrotu motorami w płaszczyźnie poziomej w zakresie od -45° do 90°
	Możliwość regulacji mechanicznej >80 mm
	W zestawie statyw uniwersalny do montażu mikromanipulatora przy mikroskopie pionowym lub stereoskopowym
	W zestawie prostokątna metalowa podstawa pod statyw uniwersalny o wymiarach, co najmniej 60 cm x40 cm i grubości, co najmniej 3 mm
	W zestawie, co najmniej 1 op. (20 sztuk) kapilar iniekcyjnych, gwintowanych do iniekcji do głębszych struktur i wewnętrznej średnicy 0,5 µm oraz 1 op. (192 sztuki) długich końcówek 0,5 -10 ul do napełniania ww. kapilar
	ELEKTRONICZNY MIKROINIEKTOR
	Mikroiniektor z wbudowana sprężarką, niewymagający dodatkowych zewnętrznych pomp/sprężarek
	Możliwość wykonywania odtwarzalnych, seryjnych mikroiniekcji do komórek przylegających i zawiesinowych.
	Możliwość iniekcji mikroobjętości od femtolitrów do około 100 pL
	Wymiary nie większe niż (SxGxW): 21,3 x 20,7 x 25 cm
	Ciężar bez akcesoriów nie większy niż: 5 kg.
	Wbudowana funkcja czyszczenia: maks. 6000 hPa (87 psi)
	Ciśnienie kompensujące w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji, co 1hPa. Dokładność nie gorsza niż 2,5%.
	Ciśnienie iniekcji w zakresie 5 - 6000 hPa, z możliwością regulacji, co 1 hPa. Dokładność nie gorsza niż 2,5%.
	Możliwość ustawienia czasu iniekcji w zakresie 0.10 s – 99.99 s ze skokiem, co 0.01 s.
	Zużycie energii nie większe niż 40 W
	Dokładność przy ciśnieniu 6000 hPa nie gorsza niż +-0.15%
	Dokładność przy ciśnieniu 2500 hPa nie gorsza niż +-0.25%
	Dokładność przy ciśnieniu 1000 hPa nie gorsza niż +-0.3%
	Dokładność przy ciśnieniu 100 hPa nie gorsza niż +-2%
	Dokładność przy ciśnieniu 50 hPa nie gorsza niż +-2%
	Możliwość podłączenia do różnego rodzaju mikromanipulatorów
	Możliwość kontroli za pomocą sterownika nożnego
	Programowalna iniekcja umożliwiająca dokładną odtwarzalność

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej