**Gdynia, 06.07.2022**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na: „**Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni**” **D25M/252/N/21-41rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy   
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół operacyjny - 1 sztuka**

**Pytanie nr 1** pozycja nr 6 Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z centralną blokadą podstawy stołu. Funkcja sterowna z pilota sterującego . Stół w pozycji " zablokowany" nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach . Koła chowane są w podstawę i cała podstawa stabilnie posadowiona jest na podłodze. Rozwiązanie gwarantuje maksymalną stabilność.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2** pozycja nr 10 Prosimy o dopuszczenie pilota przewodowego do sterowania stołem aktywnego non-stop tj. po naciśnięciu jakiekolwiek przycisku oraz automatycznie wyłączającego się gdy nie jest używany dłużej niż ok 15 sek.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3** pozycja 12 Prosimy o dopuszczenie dodatkowego panelu sterującego nieodejmowalnego , umieszczonego na kolumnie stołu w osi długiej stołu : czyli na prawym lub lewym boku kolumny stołu co jest lepszym rozwiązaniem gdyż gwarantuje personelowi łatwy dostęp do panelu awaryjnego. Natomiast w celu sterowania poza obrębem stołu w zestawie z dodatkowym pilotem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4** pozycja 15 Prosimy o dopuszczenie :  
- siedzisko z wycięciem ginekologicznym.  
Pozostałe zapisy puntu 15 zgodnie z jego wymogami.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5** pozycja 17 Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z zakresem regulacji segmentu nóg z pilota w zakresie -90°/+80 ° oraz dodatkową regulacją za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -90°/+0° co pozwala na przeprowadzenie wszystkich zabiegów operacyjnych.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6** pozycja 18 Prosimy od dopuszczenie Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach .Regulacja podgłówka w zakresie: (+84˚ /-60 ˚) za pomocą wspomagania mechanicznego Podgłówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację pacjenta. )  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7** pozycja 22 Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości blatu bez materacy od 60 cm do 105 cm  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8** pozycja 23 Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacja nachylenia wzdłużnego pozycja Trendelenburga w zakresie 25° oraz anty-Trendelenburga w zakresie 35°  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9** pozycja nr 27 Prosimy o dopuszczenie stołu z system antykolizyjnym zatrzymującym ruch blatu w przypadku przeciążenie stołu oraz wykluczającym możliwość kolizji pomiędzy elementami blatu i kolumną stołu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10** pozycja 30 Prosimy o dopuszczenie - Mocowanie materacy do stołu przy pomocy rzepów.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 11** pozycja 31 Prosimy o dopuszczenie  
Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą panelu sterownia awaryjnego .  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 12** dotyczy pozycji 36 Prosimy o dopuszczenie Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – 250 kg  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 13** dotyczy punktu 37 Prosimy o dopuszczenie stołu w którym układ sterowania ruchami blatu zapewnia płynną i powolną regulację oraz bardzo wysoką stabilność pozycjonowania pacjenta bez konieczności zastosowania dodatkowej funkcji powolnego startu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**  Czy Zamawiający wymaga sekcję nóg 2-dzielną z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° - 1 sztuka sekcji nóg, która jest podzielona na dwa 2 podnóżki prawy i lewy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem Beata Maryn Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej