## pulmonologia
PAKIET 1
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Sterylne zatyczki do kanałów biopsyjnych , typ MAJ 210 szt | 1200
2. | Jednorazowe,sterylne igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G ,minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo wewnątrz narzędzia wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły na części sterującej skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły , posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki, posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie . Każdy zestaw zawiera: 1 igłę, 1 strzykawkę aspiracyjną 20 ml z blokadą i zaworem odcinającym, 1 adapter zaworu biopsyjnego (MAJ-1414) szt | 160
Razem:
Dla poz.1Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
| Dla poz 2. Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F . Asortyment winien posiadać certyfikat zgodnosci z wyżej wymienionym typem fiberoskopu. |  |  | Dla poz.2. W celu oceny jakości w pakiecie : po 1sztuce zestawu Kryteria oceny: 1)wizualizacja w trakcie zabiegu 2)ostrośc igły 3) jakość pobranej próbki
PAKIET 2 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Jednorazowe SZCZOTKI do cytologii ,do użycia z endoskopem Olympus dla pobierania próbek tkanki z obszaru drzewa oskrzelowego , bezlateksowe. Długość robocza 1150-1200 mm. Maksymalna średnica części roboczej 1,8mm.Szczotka : długości 10mm i średnicy 2mm . szt | 180
Razem:
Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
PAKIET 3 IGŁY ASPIRACYJNE
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Jednorazowa igła aspiracyjna do biopsji klasycznej zmian obwodowych; zaokrąglony mandryn w z nitynolu, ostrze ze spiralnym nacięciem, igła elastyczna, osłona zwojowana pokryta tworzywem; długość igły 20mm, szerokość 21G, całkowita robocza narzędzia 115 cm; minimalna średnica kanalu roboczego 1,7mm szt | 8
2. | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, szerkość igły 21G, długość ostrza 15 mm. szt | 4
Razem:
Asortyment winien posiadać certyfikat zgodności do stosowania w fiberoskopach firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190
PAKIET 4 ZAWORKI SSĄCE I USTNIKI
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Jednorazowy ,sterylny zawór ssący do endoskopu i bronchoskopu, typ MAJ 209 szt | 1200
2. | Jednorazowe,sterylne ustniki do endoskopu i bronchofiberoskopu (EBUS-TBNA); typ MAJ1632 szt | 1000
Razem:
Dla poz.1. i 2. Zaoferowany asortyment zgodny z posiadanym endoskopem typ Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 i fiberoskopem typ EBUS BF-UC 180 F
PAKIET 5
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1. | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe jednorazowego użytku, sterylne, długość robocza 100-120cm, średnica zewnętrzna 1,8-1,9 mm, średnica kanału roboczego 2mm, łyżeczki z okienkiem oraz ząbkami, z możliwością biopsji stycznej szt | 180
Razem:
| Asortyment musi być kompatybilny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 |  | W celu oceny jakości w pakiecie : próbki-2sztuki Kryteria oceny: 1) Współpraca z bronchoskopem –elastyczność szczypiec –(0-20pkt. ) 2)ostrość (0-20pkt.)
PAKIET 6
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, numer katalogowy, REF,wlk opk
1 |  | 1 | 1 | 8 | 1.08 | 1 | 1.08
[5 empty] | Razem | 1 | 1.08
| Asortyment musi być kompatybilny z fiberoskopem firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190 |  | W celu oceny jakości w pakiecie : próbki-2sztuki Kryteria oceny: 1) …..
PAKIET 6
lp. | opis asortymentu | ilość | cena netto (zł) | vat (%) | cena brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Igła do biopsji transbronchialnej,w komplecie ze strzykawką podcisnieniową z blokadą igły w rękojeści, z metalowym portem na koncówce osłonki .Średnica igły 19G i 21 G , długość igły 15 mm, długość robocza 130 cm średnica osłonki 1,8 mm szt .Zamawiający każdorazowo określi rozmiar igły przy zamawianiu szt | 20
Razem:
Asortyment winien posiadać certyfikat zgodności do stosowania w fiberoskopach firmy Olympus typ BF 1 T 180 , BF 1 TH 190