## Wymogi do narzędzi chirurgiczny
załącznik 1 a do SWZ Odnowa zestawów narzędziowych na potrzeby Bloku Operacyjnego
OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
NARZĘDZIA WYKONANE ZE STALI WYSOKOGATUNKOWEJ, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY PN-EN 10088-1:2017 (ISO 7153-1) LUB RÓWNOWAŻNEJ
NARZĘDZIA ZMATOWIONE, HARTOWANE PRÓŻNIOWO ZE WSTĘPNĄ PASYWACJĄ, TWARDE WKŁADKI WLUTOWANE W CAŁOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ NARZĘDZIA.
RAMIONA NOŻYCZEK ŁĄCZONE ZA POMOCĄ ŚRUBKI LUB WKRĘTEM, ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM PRZED PRZYPADKOWYM ODKRĘCENIEM
DOPUSZCZALNE TOLERANCJE OD ROZMIARÓW PODANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU:
* NIE WIĘCEJ NIŻ +/- 2 [MM] DLA NARZĘDZI O DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ DO 200 MM WŁĄCZNIE,
* NIE WIĘCEJ NIŻ +/- 5 [MM] DLA NARZĘDZI O DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 200 MM,
* POZOSTAŁE WYMIARY NIE WIĘCEJ NIŻ +/- 2%.
WSZYSTKIE NARZĘDZIA METALOWE - WYMÓG TEN NIE DOTYCZY JEDYNIE ZAKOŃCZEŃ RĘKOJEŚCI, NARZĘDZI SPECJALNEGO WYKONANIA (NP.: IMADEŁ I PINCET Z NAKŁADKAMI TWARDYMI LUB OBCĘGÓW, NOŻYC I NOŻYCZEK O UTWARDZONYCH OSTRZACH)
NARZĘDZIA MUSZĄ POSIADAĆ MOŻLIWOŚĆ:
* MYCIA (ULTRADŹWIĘKI, NEUTRALIZACJA I ŚRODKI MYJĄCE POSIADAJĄCE DOPUSZCZENIE PZH LUB RÓWNOWAŻNY),
* DEZYNFEKCJI (TEMPERATUROWA I CHEMICZNA ŚRODKAMI DOPUSZCZONYMI PRZEZ PZH LUB RÓWNOWAŻNY),
* STERYLIZACJI (PAROWA W AUTOKLAWACH 134 [°C], NISKOTEMPERATUROWA NP. TLENEK ETYLENU DLA MATERIAŁÓW WRAŻLIWYCH I/LUB NADTLENEK WODORU I LUB PLAZMA)
UWAGA – NALEŻY ZAŁĄCZYĆ MATERIAŁY INFORMACYJNE PRODUCENTA (W RAMACH MATERIAŁÓW FIRMOWYCH) DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z NARZĘDZIAMI W PROCESACH MYCIA, DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI
KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM, BEZ ZAWORÓW UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNĄ WYMIANĘ POWIETRZA I PARY POMIĘDZY WNĘTRZEM KONTENERA I OTOCZENIEM - 0 ppkt.
KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI ALUMINIOWY, POKRYWY Z POLIMEROWEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. DOPUSZCZALNA TOLERANCJA WYMIARÓW DLA KONTENERÓW, TAC I KOSZY DO STERYLIZACJI: +/-3 [MM] - 50 ppkt.
KONTENER DO STERYLIZACJI NARZĘDZI Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ NIE WYMAGAJĄCĄ WYMIANY WYPOSAŻONY W SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WSKAŹNIKA STERYLIZACJI Z RĄCZKAMI W MIN. 5 KOLORACH DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - 0 ppkt.
KONTENER – OPISANY NUMEREM KATALOGOWYM - 50 ppkt.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WEZWANIA DO DOSTARCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ, NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA ORYGINALNEGO, OGÓLNIE DOSTĘPNEGO KATALOGU PRODUCENTA W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM Z ZAZNACZENIEM PROPONOWANYCH ASORTYMENTÓW.
ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WERYFIKACJI JAKOŚCI ORAZ PARAMETRÓW ZAOFEROWANYCH PRODUKTÓW POPRZEZ WYKONANIE (NA LOSOWO WYBRANEJ PRÓBCE DO 5 SZT. NARZĘDZI) BADAŃ NISZCZĄCYCH, ZREALIZOWANYCH PRZEZ NIEZALEŻNY OŚRODEK BADAWCZY. DOTYCZY ETAPU DOSTAWY
UWAGA - WYKONAWCA POWINIEN PRZEWIDZIEĆ KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA ASORTYMENTU W MIEJSCE ZNISZCZONYCH PRÓBEK NOWYMI EGZEMPLARZAMI O IDENTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.
ZNAKOWANIE NARZĘDZI /PAKOWANIE
DOSTARCZANE NOWE NARZĘDZIA POWINNY BYĆ ZNAKOWANE NAZWĄ PRODUCENTA, NR KATALOGOWYM, ZNAKIEM CE ORAZ NAZWĄ ZESTAWU Z KTÓREGO POCHODZĄ
NARZĘDZIA PAKOWANE POJEDYŃCZO, KAŻDE W OSOBNYM ZGRZEWANYM OPAKOWANIU ZAPEWNIAĄCYM BEZPIECZNY TRANSPORT ORAZ PRZECHOWYWANIE
CZYNNOŚCI REGENERACYJNE
MOŻLIWOŚCI NAPRAWY I REGENERACJI WSZYSTKICH NARZĘDZI ZAKUPIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
WYKONAWCA ZAPEWNIA, ŻE USŁUGA REGENERACJI NIE BĘDZIE OGRANICZAŁA SIĘ TYLKO DO POJEDYNCZYCH PROCESÓW (NP. TYLKO OSTRZENIE) LECZ NARZĘDZIE BĘDZIE PRZECHODZIŁO KOMPLETNY CYKL REGENERACYJNY, REALIZOWANY PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE WIEDZĘ NT. BUDOWY NARZĘDZI, MATERIAŁÓW Z JAKICH SĄ WYKONANE, PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH UŻYTYCH DO PRODUKCJI ORAZ DYSPONUJĄCYCH PARKIEM MASZYNOWYM I ZAPASEM CZĘŚCI ZAMIENNYCH O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH. KAŻDORAZOWO USŁUGA REGENERACJI BĘDZIE POTWIERDZANA RAPORTEM OPISUJĄCYM WSZYSTKIE WYKONANE CZYNNOŚCI.
ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI REGENERACYJNYCH:
* ROZMONTOWANIE NARZĘDZIA I PONOWNE ZŁOŻENIE PO WYKONANIU REGENERACJI,
* CZYSZCZENIE, SZLIFOWANIE I POLEROWANIE CAŁEJ POWIERZCHNI NARZĘDZIA,
* NAPRAWA (OSTRZENIE, PRZYWRÓCENIE ORYGINALNEGO KSZTAŁTU),
* WYMIANA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZGODNYCH Z AKTUALNYMI STANDARDAMI JAKOŚCI,
* WYMIANA WKŁADEK Z TWARDEGO STOPU METALI POPRZEZ HARTOWANIE I LUTOWANIE W PRÓŻNI,
* NAŁOŻENIE WARSTWY PASYWNEJ PO USUNIĘCIU POWŁOKI WIERZCHNIEJ,
* PRZYWRÓCENIE ZŁOCEŃ UCHWYTÓW, JEŚLI TAKOWE WYSTĘPUJĄ,
* KONSERWACJA,
* USTAWIANIE PRACY NARZĘDZIA (CHWYTU, CIĘCIA, ITP.),
* TESTY FUNKCYJNE (ZGODNIE Z PROCEDURĄ TECHNOLOGICZNĄ, IDENTYCZNĄ JAK DLA NOWYCH NARZĘDZI).
OBRÓT NARZĘDZIAMI/SERWIS
CZAS OBIEGU NARZĘDZI LICZONY OD MOMENTU WYSYŁKI DO ZWROTU NA ADRES SZPITALA (DO WYZNACZONEJ OSOBY LUB DZIAŁU) – DO 30 DNI ROBOCZYCH.
W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH NAPRAW ZA GRANICĄ LUB SPROWADZENIA CZĘŚCI 60 DNI ROBOCZYCH. TERMINY REGENERACJI NARZĘDZI PO AUDYCIE BĘDĄ USTALANE INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI I ZAKRESU ICH REGENERACJI.
USŁUGA ZAWIERA TRANSPORT I TOWARZYSZĄCE MU CZYNNOŚCI: ODBIÓR, ZWROT, UBEZPIECZENIE NA CZAS TRANSPORTU
SPOSÓB KOMUNIKACJI:
· ODBIÓR ZE SZPITALA - NA PISEMNE ZLECENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD JEGO UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA NA PODSTAWIE PROTOKOŁU PRZEKAZANIA,
· ZWROT DO SZPITALA – ZWROT W OBECNOŚCI UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA NA PODSTAWIE PROTOKOŁU PRZEKAZANIA, SPORZĄDZENIE I PRZEKAZANIE KOPII RAPORTU LUB
· W CELU PRZYSPIESZENIA PROCEDURY ORAZ OBNIŻENIA KOSZTÓW OBSŁUGI MOŻLIWA JEST WYSYŁKA DO I Z SERWISU KURIEREM NA KOSZT SERWISU
WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY
WYMAGANY PARK MASZYNOWY (NALEŻY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE DO OFERTY -UWAGA! BRAK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA DO OFERTY BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY) NALEŻY PODAĆ, TYP, MODEL I NR SERYJNY URZĄDZENIA):
• SZLIFIERKI SPECJALISTYCZNE,
• URZĄDZENIE/A DO MATOWANIA,
• MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA,
• PIEC HARTOWNICZY,
• LINIA URZĄDZEŃ DO PASYWACJI NARZĘDZI,
• URZĄDZENIE GALWANICZNE DO ZŁOCENIA,
• MIKROSKOP STEREOSKOPOWY
• INNE, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI WSZYSTKICH W/W CZYNNOŚCI
UWAGA – WSZYSTKIE W/W URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT ORAZ PRZEZ CAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI) DOKUMENTY GWARANTUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
Na etapie realizacji zamówienia należy PARAMETRY OFEROWANYCH NARZĘDZI POTWIERDZIĆ DOSTARCZONYM ORYGINALNYM KATALOGIEM LUB JEGO KOPIĄ ( STRONY PREZENTUJĄCE WYRÓB. PARAMETRY, KSZTAŁT CZĘŚCI ROBOCZEJ) do akceptacji przez Zamawiającego na dostawę proponowanych narzędzi.
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym