## Arkusz1
Sprawa 20/2022 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Arkusz asortymentowo-cenowy
Dotyczy : Dostawa implantów (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa nr 16/2022)
Zad. 1. Asortyment jednorazowy do angioplastyki
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | wartość brutto | Ilość w banku
1 | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 180cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  |  |  | szt | 20
2 | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,35 dł. 260cm. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyń mózgowych |  |  |  | szt | 80
3 | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem nitynolowym, standardowy "J", rozmiar 0,38, dł. 260. Prowadnik dopuszczony do zabiegów w obrębie naczyn mózgowych. |  |  |  | szt | 40
RAZEM
Zad. 2. System do zamykania tętnicy
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Urządzenie do zamykania tętnicy udowej, kompatybiley z koszulkami 5F, 6F, 7F, 8F. Wyposażone w biodegradowalny korek kolagenowy, absorbcja korka w czasie 60-90 dni. Urządzenie wyposażone w wewnętrzny nitinolowy prowadnik, oraz okno z markerami do pozycjonowania urządzenia i port boczny jako wskaźnik przepływu krwi |  |  |  | szt | 100
RAZEM
Zad. 3. Neurochirurgia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego. Produkt jednorazowy, sterylny. |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 2
2 | Stabilizacja międzytrzonowa PLIF. Na jeden komplet wchodzi: 2 klatki na jeden poziom. |  |  |  | szt | 40 |  |  |  |  | 2
3 | Zestaw perforowany do stabilizacji transpedikularnej odcinka lędźwiowego. W skład jednego kompletu wchodzi: 4 śruby perforowane, 4 blokery, 2 pręty |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 2
RAZEM
| PARAMETRY GRANICZNE Implant międzytrzonowy typu TLIF – Zad. 6. poz nr 1 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Implant zbudowany z materiału syntetycznego PEEK w kształcie nerki
2 | Implant bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne
3 | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi
4 | Instrumentarium dostosowane do wszczepienia implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie
5 | W zestawie narzędzia umożloiwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant obustronnie, oraz dystraktom międzykolczysty
6 | Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7mm-17mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy 5 stopni.
7 | Implanty dostępne w rozmiarach 10mmx28mm oraz 12mmx31mm
8 | W zestawie uchwyt służący jednocześnie do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych
9 | Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub włąściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu
10 | Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie
11 | W zestawie małoinwazyjny, przezskórny rozwierach typu "tube" pracujący w dwóch płaszczyznach z końcówką światła zimnego oraz zintegrowanym systemem prowadnic, dystraktorów.
| PARAMETRY GRANICZNE Stabilizacja międzytrzonowa PLIF – Zad.6. poz nr 2 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Klatki w kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylne
2 | Klatki wykonane z PEEK, posiadające znaczniki radiologiczne
3 | Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji
4 | Otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost tkanki kostnej
5 | Dwa kąty lordozy klinowych klatek 4 stopnie i 8 stopni
6 | Implanty wprowadzane techniką rotacji "in situ" 110 stopni i 90 stopni, nie wymagającej nawiercania powierzchni płytek granicznych trzonów
7 | Minimum po 6 rozmiarów implantów do każdego kąta lordozy: wysokość 9mm-15mm
8 | W zestawie narzędzia do otwierania przestrzeni międzytrzonowej
9 | W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki
10 | W zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne uzunięcie implantu
11 | W zestawie intrument pozwalający na precyzyjne wygodne upakowanie biomateriału/kości w klatce
12 | W zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant (łyzeczka otwarta i raspator) oraz dystraktor międzytrzonowy
13 | W zestawie narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepó kostnych w przestrzeni międzytrzonowej (lejek, popychacze)
14 | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
| PARAMETRY GRANICZNE Perforowany system do stabilizacji odcinka lędźwiowego – Zad. 6. poz nr 3 | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Śruby tytanowe, transpedikularne, samogwintujące, wieloosiowe (+/- 25 stopni), dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, otwarte od góry
2 | Długość śrub w granicach 35mm-55mm, średnica: 5,2mm, 6,2mm, 7,0mm.
3 | W zestawie specjalne końcówki do śrub perforowanych umożliwiające adaptację strzykawek do aplikacji cementu
4 | Zestaw umożliwiający przeprowadzanie kompresji lordotycznej i kompresji/dystrakcji równoległej segmentu, remobilizację zblokowanych wieloosiowych głowek śrub, powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu
5 | W zestawie narzędzia umożliwiające dystrakcję, kompresję, redukcję kręgozmyków "in situ", dociąganie śrub do pręta, remobilizację głowek śrub, próbniki do pedikulum, kompatybilne druty Kirschnera średnicy 1,6mm i 2,0mm do śrub perforowanych
6 | Zestaw zawiera cement kostny z jednorazowym mieszalnikiem oraz komplet strzykawek. Czas roboczy cementu do 27 minut
7 | Instrumentarium dostarczane w kontenerach przeznaczonych do przechowywania i sterylizacji
Zad. 4. Zastawki i akcesoria do leczenia wodogłowia
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Zastawka programowana z przedzbiornikiem, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mmH2O z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 20 |  |  |  |  | 3
2 | Zastawka typu Hakim z przedzbiornikiem, z kompletem drenów: dokomorowym 23cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110cm. Zastawka z rubinową kulką o grubości max 4,7mm, z tytanowymi łącznikami, plastikowa obudowa zastawki. |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 3
3 | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren komorowy silikonowy ze znacznikami co 1cm, długość 30cm, średnica zewnętrzna 3,0mmz troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  | 3
4 | Drenaż lędźwiowy zewnętrzny, zestaw: dren łączący 185cm z wkłuciem, komora kroplowa 100ml ze skalą 1 ml, worek 700ml z odpływem i plastikowym zatrzaskiem i filtrem; dren lędźwiowy silikonowy ze znacznikami co 1 cm, długość 80cm, srednica zewnętrzna 1,5mm z igłą Touhy 14G, metalowym hydrofobowym prowadnikiem drenu, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem |  |  |  | szt | 75 |  |  |  |  | umowa sprzedaży
5 | Worki do drenażu |  |  |  | szt | 25 |  |  |  |  | 5
6 | Dreny komorowe z adaptorem przeciwzgięciowym 23cm |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 3
7 | Dreny otrzewnowo-dosercowe 110cm |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
8 | Zbiornik Rikham średnica 12mm i 16mm |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
9 | Łącznik trójdrożny polipropylenowy, średnica wewnętrzna 1mm, średnica zewnętrzna 2mm, sterylny, jednorazowy |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 3
10 | Urządzenie antysyfonowe (antygrawitacyjne) dodające 200mm H2O w pozycji pionowej, długość 230mm, średnica 5,9mm, jałowe, jednorazowe |  |  |  | szt | 3 |  |  |  |  | 2
11 | Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 2
RAZEM
Zad. 5. Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Czujnik do monitorowania ICP śródmózgowo/podtwardówkowy |  |  |  | szt | 50 |  |  |  |  | 4
2 | Czujnik do monitorowania ICP wewnątrzkomorowo wraz z możliwością drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  | szt | 10 |  |  |  |  | 2
RAZEM
| PARAMETRY GRANICZNE Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Każdy czujnik zamknięty i gotowy do użycia, sterylność min 3 lata od daty dostarczenia
2 | Każdy czujnik zakończony mikroczipem, oparty na systemie piezoelekltrycznym, odporność na zginanie - możliwość zginania czujnika pod kątem prostym
3 | Kalibracja czujnika za pomocą jednego przycisku bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji - łatwość kalibracji
4 | Znacznik głębokości na czujniku co 1 cm
5 | Grubość czujnika nie większa niż 3,6F czujnik śródmózgowy i podtwardówkowy, 9F czujnik komorowy
6 | Wyświetlanie czasu implantacji czujnika na monitorze oferowanym przez wykonawcę
7 | Alarm informujący o przekroczeniu rządanych parametrów monitorowanego ciśnienia
8 | Dwa typy zasilania systemu - sieciowe i bateryjne (wewnętrzne)
9 | Długość czasu pracy na wewnętrznym zasilaniu powyzej 7h bez wymiary baterii
10 | Dopuszczalny odchył wartości parametrów poniżej 1mmHg przez pierwsze 24 godziny
11 | Czujnik z pamięcią, z możliwością odłączenia od monitora i podłączenia poprzez interface do monitora pacjenta
12 | Czujniki kompatybilne z monitorem Pressio Sophysa
13 | Interface umożliwiający bezpośrednie podłączenie czujnika do monitora - 2 szt w ramach użyczenia
Zad. 6. Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Klipsy neurochirurgiczne typu L-clips otwierane od środka tytanowe, stałe rozmiar od 3mm do 25mm. Produkt sterylny |  |  |  | szt | 5 |  |  |  |  | 10
RAZEM
| PARAMETRY GRANICZNE Klipsy naczyniowe do malformacji naczyniowych | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Klipsy wykonane z czystego tytanu zgodnie z ISO 5832-32, kompatybilne z MRI, zmiejszają artefakt w badaniu MR/CT
2 | Każdy klips pakowany oddzielnie w specjalne membranowe pudełko i zaopatrzony na trwałe numerem seryjnym
3 | Klipsy zapakowane sterylnie
4 | Opakowanie klipsa wyposażone w etykietę z numerem katalogowym klipsa i numerem seryjnym, któa może być dołączona do dokumentacji pacjenta
5 | Siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713
Zad. 7. Implanty twarzoczaszkowe I
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | Płytka adaptacyjna gwintowana 2,0, prosta, 12-otworowa, grubość 1,25mm, czysty tytan |  |  |  | szt | 12 |  |  |  |  | 2
2 | Śruba tytanowa 2,0mm, samogwintująca, krzyżak długości 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, opakowanie zawiera jedną śrubę w clipie |  |  |  | szt | 80 |  |  |  |  | 8 szt. z każdej długości
RAZEM
Zad. 8. System do stabilizacji transpedikularnej przezskórnej do aparatu OARM.
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | Data ważności Certyfikatu Zgodności (jeżeli dotyczy ) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Ilość w banku
1 | System tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca. System kompatybilny z aparatem OARM firmy Medtronic posiadanym przez Zamawiającego. |  |  |  | kmpl | 4
RAZEM
| PARAMETRY GRANICZNE system tytanowy do przeznasadowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku Th-L-S do aparatu OARM | [6 empty] | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE
1 | Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku.
2 | Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110 mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15 mm.
3 | Śruby kodowane kolorami o średnicach 4,5 do 8,5 mm skok co 1 mm, oraz długościach w zależności od srednicy i długosci łopatek 25mm do 90 mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10 mm.
4 | Śruby kaniulowane z dodatkowymi 3 rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie, znajdujące się pod kątem 120 st względem siebie - pakowane starylnie.
5 | Podajnik cementu pakowany sterylnie
6 | Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym.
7 | Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem, celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6 mm, o długosci od 30 do 80 mm stopniowane co 5 mm, oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, możliwosć zastosowania pręta prostego 480mm i 600 mm.
8 | Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5mm i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm.
9 | W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min 3 rózne srednice, 2 długości oraz 2 kształty noży - stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną lub tępą.
10 | W zestawie instrumentarium zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia między śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia Cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzedzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.