Załącznik nr 3.1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – Mini wirówka laboratoryjna -3 szt.

Oferuję:
Model/typ
Producent/kraj

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
1.	Min. RCF 14.100 × g
2.	Min. RCF z użyciem rotora stało kątowego : 14100 × g
3.	Prędkość : 800 – 14 500 rpm (100 rpm kroki)
4.	Wyświetlacz: LCD
5.	Dostępne rotory :2
6.	Pojemność min. 12 × 1,5/2,0 mL
7.	Czas rozpędzania maks. 13 s
8.	Czas hamowania maks. 12 s
9.	Zegar Od 15 s do 99 min, z funkcją pracy ciągłej
10.	Poziom hałasu <52 dB(A)
11.	Zakres objętości : 24 mL
12.	Zasilanie elektryczne
13.	Maks. pobór mocy (dopuszczalna tolerancja +5%) 85 W
14.	Wymiary (S × G × W) (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm / 8,86 × 9,06 × 5,12 in
15.	Ciężar bez akcesoriów (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 4,1 kg
16.	Wysokość (z otwartą pokrywą) (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 25 cm
17.	Chłodzenie: bez chłodzenia
18.	Charakterystyka dołączonego rotora : / - kąt 45° / - 12 miejsc / - min. średnica probówki 11 mm, / - z pokrywą producenta rotora i nakrętką rotora

Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym