Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 1 Audiometr z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Audiometr diagnostyczny | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie spełniające normy: Klasa bezpieczeństwa: klasa B, grupa I, norma EN 60601-1, IEC 60645-1, IEC 60645-2, ANSI S3.6, ISO 389 | TAK, podać |  |
|  | Ilość kanałów: min. 1,5 | TAK, podać |  |
|  | Panel sterujący z przyciskami, do których przypisane są pojedyncze funkcjonalności (jeden przycisk = jedna funkcja) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ruchomy ekran LCD z możliwością jego złożenia po zakończonej pracy | TAK, podać |  |
|  | Wyznaczanie progu zmodyfikowaną metodą Hughson-Westlake’a | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnej od komputera pracy: - możliwość podłączenia zewnętrznej bezprzewodowej klawiatury i myszki do wpisywania danych pacjenta oraz komentarzy z opisem badania - możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki bezpośrednio do urządzenia do wydruków badań - możliwość wyboru ulubionych list słownych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera i przeniesienia wszystkich badań do dedykowanego oprogramowania. Informacja o podłączeniu audiometru do oprogramowania komputerowego prezentowana za pomocą piktogramu wyświetlanego na ekranie | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające szybkie zaprogramowanie audiometru: pobranie aktualnie zaprogramowanych funkcji na audiometrze wprowadzenie danych użytkowników i ich ewentualnych haseł wprowadzenie danych jednostki medycznej (nazwa, adres, adres strony internetowej, telefon, logo) wybór formatu prezentacji daty i godziny ustawienie preferencji wydruku raportów w tym rozmiar drukowanego raportu ustawienia domyślnych parametrów badania audiometrycznego układ prezentacji badań z obu uszu na jednym wykresie lub na oddzielnych włączenie/wyłączenie prezentacji poziomów bez i z maskowaniem dla jednej częstotliwości wybór badanych częstotliwości zarówno dla standardowego zakresu, jak i zakresu wysokich częstotliwości określenie kroku natężenia dźwięku dla audiometrii mowy, min. co 1dB, 2dB oraz 5dB wybór rodzaju testu dla audiometrii mowy, min. SRT, SDT, WRS, SRS, MCL, UCL wybór domyślnego audiogramu: standardowy, wysokich częstotliwości, pełny (standardowy i wysokich częstotliwości) domyślny sygnał podawany jako stymulator: ciągły, modulowany częstotliwością, pulsacyjny, szum dziecięcy | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające gotowe szablony wydruków raportu z wbudowanym kreatorem do tworzenia spersonalizowanych szablonów | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie zapewniające możliwość zapisania gotowych komentarzy badania bez limitu znaków | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe kompatybilne z NOAH 4 | TAK, podać |  |
|  | Podawanie sygnału normalne (sygnał jest podawany gdy wciśnięty jest klawisz) i odwrócone (sygnał zanika gdy wciśnięty jest klawisz) | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 4” | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zakresy częstotliwości: AC - od 125 do 20 000 Hz BC - od 250 do 8000 Hz Insert - od 125 do 8000 Hz Dokładność ±1 % | TAK, podać |  |
|  | Minimalne zakresy natężenia dźwięku: AC - od -10 dB HL do 120 dB HL AC (dla wysokich częstotliwości) – od -20 dB HL do 100 dB HL BC (wyrostek sutkowaty) - od -10 dB HL do 90 dB HL BC (czoło) – od -10 dB HL do 80 dB HL | TAK, podać |  |
|  | Badanie w wolnym polu o parametrach: - minimalny zakres częstotliwości: od 125 Hz do 12,500 Hz - minimalny zakres natężenia dźwięku: od -10 dB HL do 102 dB HL | TAK, podać |  |
|  | Sygnały: czysty stały ton modulowany (5 Hz, ±5%) pulsujący (200ms włączony 200ms wyłączony) szum pediatryczny (stały lub pulsujący) | TAK, podać |  |
|  | Zakres poziomu maskowania min.: Szum wąskopasmowy: maksymalne natężenie dźwięku wynosi 15dB poniżej podawanego tonu stymulującego Szum mowy: AC: -10 dB HL do 95 db HL BC: -10 dB HL do 50 dB HL Wolne pole: -10 dB HL do 85 dB HL Szum biały: AC: -10 dB HL do 95 db HL BC: -10 dB HL do 60 dB HL Wolne pole: -10 dB HL do 80 dB HL | TAK, podać |  |
|  | Przycisk umożliwiający włączenie/wyłączenie automatycznego przełączania się częstotliwości na kolejną badaną | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 4 porty USB do podłączenia zewnętrznej drukarki, myszki, klawiatury oraz penddrive’a. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisywania raportów w postaci plików PDF na podłączonym pendrive’ie | TAK, podać |  |
|  | Funkcja komunikacji z pacjentem: mówienie do pacjenta i odsłuchiwanie odpowiedzi | TAK, podać |  |
|  | W zestawie oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interface umożliwiający obsługę różnych urządzeń, jak tympanometr, audiometr, otoemisja, umożliwiające gromadzenie danych pacjentów, wyników badań, generowania i wydruku raportów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowania audiometru o badanie QuickSIN: zdania ze słowami kluczowymi prezentowane w bełkocie czterech rozmówców. Stosowane wartości SNR to 25, 20, 15, 10, 5 i 0. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowania audiometru o badanie pediatryczne BKB-SIN: prezentacja bodźca co min. 3 dB | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szum pediatryczny z trybem podawania ciągłego lub pulsacyjnego | TAK, podać |  |
|  | Audiometr wyposażony w testy specjalne: SISI, Fowler (ABLB), TEN, Tone Decay | TAK, podać |  |
|  | Test TEN z prezentacją bodźca tonalnego między 500, a 4000 Hz, stosowane w krokach co 1, 2 lub 5 dB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia o funkcję badania wysokich częstotliwości w zakresie 8 kHz - 20 kHz, umożliwiającą precyzyjny dobór oktawowego pasma częstotliwości, m.in. ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1,64 oktawy oraz 1 Hz | TAK, podać |  |
|  | Audiometr wyposażony w dodatkową funkcjonalność w obrębie wysokich częstotliwości, umożliwiającą wybór z podmenu na urządzeniu różnych rozdzielczości częstotliwości w paśmie oktawowym, w tym pojedynczego herca z możliwością przełączania co 1000 Hz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia o testy mowy w hałasie, wykorzystywane do oceny kandydatów do implantów ślimakowych z listami słów: min. 15 list po 20 zdań każda | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: audiometr słuchawki nauszne słuchawki nauszne DD450 obsługujące badania wysokich częstotliwości gąbki do słuchawek nausznych słuchawki douszne IP30 przetwornik kostny B81 z opaską przycisk reakcji pacjenta kabel zasilający słuchawki z mikrofonem do monitoringu pacjenta mikrofon dla pacjenta bezprzewodowa klawiatura i mysz kabel USB 2m zestaw niezbędnych do działania systemu kabli ( w tym przewody umożliwiające montaż audiometru przez kabinę ciszy) oprogramowanie zapewniające zapis wyników badań oraz wydruk raportu oprogramowanie umożliwiające programowanie audiometru instrukcja obsługi walizka transportowa z dedykowanymi wycięciami gąbkowymi do przechowywania i bezpiecznego transportu audiometru i jego akcesoriów | TAK, podać |  |
|  | Wymiary, waga | podać |  |
|  | Pobór energii: max. 90 W | TAK, podać |  |
|  | Komputer typu laptop do obsługi oprogramowania audiometru | TAK, podać |  |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, waga, ciśnienie krwi, wzrost, kardiostymulator / rozrusznik, rasa, palący/niepalący, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty