Załącznik nr 2.1 – Kosztorys ofertowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1  – Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji oraz multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn.

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 -  Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji oraz multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn.

Poz. 1 Kosztorysu ofertowego - Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
| I | Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem | Producent/Nazwa |
| 1 | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą |  |
| 2 | Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. |  |
| 3 | Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. |  |
| 4 | Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. |  |
| 5 | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. |  |
| 6 | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. |  |
| 7 | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. |  |
| 8 | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. |  |
| 9 | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. |  |
| 10 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. |  |
| 11 | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. |  |
| 12 | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. |  |
| 13 | Kartoteka pacjenta. |  |
| 14 | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. |  |
| 15 | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%) |  |
| 16 | Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB. |  |
| 17 | Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB. |  |
| 18 | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. |  |

| II | Zestaw osprzętu | Producent/ nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Kamera podłączana do USB |  |
| III | Platforma balansowa do ćwiczeń równowagi i priopriocepcji | Producent/ nazwa |
| 1 | Trening równowagi i priopriocepcji kończyn dolnych |  |
| 2 | Możliwość wykonywania ćwiczeń w jednej płaszczyźnie (strzałkowej lub czołowej) lub w obu płaszczyznach |  |
| 3 | Możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub stojącej |  |
| 4 | Możliwość wykonywania ćwiczeń jednonóż/obunóż. |  |
| 5 | Antypoślizgowa powierzchnia urządzenia o średnicy min. 40 cm, |  |
| 6 | Dźwiękowa i wizualna informacja zwrotna dla ćwiczącego – BIOFEEDBACK |  |
| 7 | Bank gotowych programów treningowych dla pacjenta |  |
| 8 | Możliwość ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. |  |
| 9 | Zakres wychylenia urządzenia: Płaszczyzna przednio-tylna min. + 12° /-12° Płaszczyzna przyśrodkowo-boczna min. + 12°/-12 ° |  |
| 10 | Bezprzewodowe połączenie urządzenia z komputerem, za pomocą modułu USB |  |
| 11 | Czytelne i przejrzyste oprogramowanie w języku polskim |  |
| IV | Zestaw osprzętu | Producent/ nazwa |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| V | Kamera z oprogramowaniem medycznym pozwalającym na terapię z biofeedback – 1 szt. | Producent/ nazwa |
| 1 | Diagnostyka – m. in. zakres ruchów, zasięg pacjenta. Pomiar kątów, prędkości i przyśpieszenia podczas ćwiczeń |  |
| 2 | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym urządzeniem |  |
| 3 | Biofeedback w czasie rzeczywistym podczas prowadzenia ćwiczeń |  |
| 4 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń statycznych i dynamicznych |  |
| 5 | Prowadzenie ćwiczeń dotyczący wybranych segmentów ciała lub całości ciała w pozycji stojącej lub siedzącej |  |
| 6 | Natychmiastowy biofeedback – stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń |  |
| 7 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów – również w czasie prowadzenia ćwiczeń |  |
| 8 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń tylko dla jednej, konkretnej kończyny w danym czasie |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia ćwiczeń samowspomaganych |  |
| 10 | Możliwość ćwiczenia funkcji poznawczych |  |
| 11 | Możliwość dostosowywania poziomu trudności ćwiczeń do aktualnych potrzeb pacjenta w czasie trwania ćwiczeń |  |
| 12 | Bank minimum 40 gier terapeutycznych |  |
| VI | Zestaw osprzętu |  |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach dla pacjenta |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Kamera umożliwiająca pacjentowi interakcję z oprogramowaniem, wykorzystująca gesty oraz ruch kończyn jak i całego ciała |  |
| 4 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |  |
| 5 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 6 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10 w wersji 17763.0 lub nowszy - 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| 7 | Stabilny stojak na kółkach dla terapeuty |  |
| VII | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn górnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Producent/ nazwa |
| 1 | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji obręczy barkowej – za pomocą oporu elastycznego |  |
| 2 | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia izometryczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |
| 3 | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. |  |
| 4 | Regulowane ramie dające możliwość dostosowania urządzenia do wzrostu pacjenta |  |
| 5 | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |  |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth, |  |
| 7 | Możliwość ustawienia kąta spoczynkowego (kąta z zerowym oporem) dla każdej pozycji wyjściowej, |  |
| VIII | Zestaw osprzętu | Producent/ nazwa |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |  |
| 4 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 5 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| 6 | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. |  |
| 7 | Wymiary (+/- 50mm) 1100 x 770 x 1700 mm |  |
| IX | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Producent/ nazwa |
| 1 | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego |  |
| 2 | Urządzenie dające możliwość: Pomiaru zakresu ruchomości Pracy izometrycznej Pracy dynamicznej Wykonywania ruchów zgiecia i wyprostu w stawie kolanowym |  |
| 3 | Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń |  |
| 4 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów |  |
| 5 | Możliwość ćwiczenia siły eksplozywnej |  |
| 6 | Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem |  |
| X | Zestaw osprzętu | Producent/ nazwa |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |  |
| 4 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 5 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| 6 | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. |  |
| 7 | Wymiary (+/- 50mm): 1320 x 890 x 1270 mm |  |
| XI | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Producent/ nazwa |
| 1 | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego |  |
| 2 | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. |  |
| 3 | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem |  |
| 5 | Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji. |  |
| 6 | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. |  |
| 7 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth, |  |
| XII | Zestaw osprzętu | Producent/ nazwa |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach |  |
| 2 | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale |  |
| 3 | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta |  |
| 4 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 5 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| 6 | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. |  |
| 7 | Wymiary (+/- 50mm): 1400 x 630 x 980 mm |  |
| XIII | Stacja terapeuty do zarzadzania urządzeniami – 1 szt. |  |
| 1 | Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej |  |
| 2 | Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale |  |
| 3 | Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |
| 4 | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) |  |
| 5 | Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej |  |
| 6 | Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami |  |

*wypełnia wykonawca																										…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Poz. 2 Kosztorysu ofertowego - Zestaw do  treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ * |
| --- | --- | --- |
| I | Ergometr Eliptyczny Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Właściwości: • Zintegrowany system kart RFID • Bezpieczny system awaryjnego zatrzymania • Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od 20-120 kroków na minutę • Zakres Mocy 15-200W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach co 5W Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością generowanych Watów • Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: • Długość x Szerokość x Wysokość: 185 x 66 x 180 cm Waga: 95 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie posiada możliwość współpracy ze stacją terapeuty wyposażoną w: • komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows • monitor o wysokiej rozdzielczości • przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego • wyłącznik główny • switch posiadający minimum 6 portów LAN • drukarkę • czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • posiadające bazę danych pacjentów • odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID • przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta • generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv • posiadające możliwość rozbudowy o integrację z danymi pacjentów z innych urządzeń np. : Biodex S4, BTE Primus oraz protokołem HL7 • umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi • pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni • automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta • klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidulnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Producent/ nazwa |

| II | Rowerek Kardiologiczny Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Właściwości: • Zintegrowany system kart RFID • Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek • Pozioma i pionowa regulacja siedziska • Regulacja wysokości kierownicy • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od 20-120 rpm • Zakres Mocy 15-600W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: • Szybki Start • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością generowanych Watów • Izokinetyka • Program chodzenia po wzgórzach Opcje: • Połączenie z komputerem przez RS232 na potrzeby przeprowadzania testu IPN • Regulowane pedały Wymiary: • Długość x Szerokość x Wysokość: 118 x 54 x 145 cm Waga: 58 kg Maksymalna waga pacjenta: 180 kg Urządzenie posiada możliwość współpracy ze stacją terapeuty wyposażoną w: • komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows • monitor o wysokiej rozdzielczości • przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego • wyłącznik główny • switch posiadający minimum 6 portów LAN • drukarkę • czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • posiadające bazę danych pacjentów • odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID • przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta • generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv • posiadające możliwość rozbudowy o integrację z danymi pacjentów z innych urządzeń np. : Biodex S4, BTE Primus oraz protokołem HL7 • umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi • pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni • automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta • klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidulnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Producent/ nazwa |
| --- | --- | --- |
| III | Ergometr kardiologiczny z oparciem Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Właściwości: Zintegrowany system kart RFID Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek Pozioma i pionowa regulacja siedziska Kółka transportowe Parametry techniczne: Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% Indukcyjny system hamowania Zakres prędkości od 20-120 rpm Zakres Mocy 15-600W Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W Programy treningowe: SzybkiStart Program bazujący na pulsie Program ze stała ilością generowanych Watów Program chodzenia po wzgórzach Opcje: Regulowane pedały Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość: 160 x 54 x 125 cm Waga: 75 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie posiada możliwość współpracy ze stacją terapeuty wyposażoną w: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows monitor o wysokiej rozdzielczości przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego wyłącznik główny switch posiadający minimum 6 portów LAN drukarkę czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: posiadające bazę danych pacjentów odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv posiadające możliwość rozbudowy o integrację z danymi pacjentów z innych urządzeń np. : Biodex S4, BTE Primus oraz protokołem HL7 umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidulnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Producent/ nazwa |
| IV | Rotor kończyn górnych Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Właściwości: • Zintegrowany system kart RFID • Możliwy trening w pozycji siedzącej i stojącej • Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu • Regulowane pedały • Uchwyty dłoni z możliwością ustawienia równoległego lub ukośnego • Innowacyjny uchwyt w formie kuli • Płynna regulacja wysokości • Składane siedzisko umożliwia łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego • Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od 20-120 rpm • Zakres Mocy 15-400W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W • Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością generowanych Watów • Izokinetyka • Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: • Długość x Szerokość x Wysokość: 165,5 x 63,5 x 152 cm Waga: 115 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg Urządzenie posiada możliwość współpracy ze stacją terapeuty wyposażoną w: • komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows • monitor o wysokiej rozdzielczości • przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego • wyłącznik główny • switch posiadający minimum 6 portów LAN • drukarkę • czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • posiadające bazę danych pacjentów • odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID • przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta • generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv • posiadające możliwość rozbudowy o integrację z danymi pacjentów z innych urządzeń np. : Biodex S4, BTE Primus oraz protokołem HL7 • umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: • pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi • pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni • automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta • klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidulnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty • przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Producent/ nazwa |
| V | Stepper Stair Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] Specyfikacja Trening wytrzymałościowy poprzez ruch po schodach, Przetestowane bezpieczeństwo zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Wyrobach Medycznych (MDR), Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, Zintegrowany system RFID i kart chipowych, Magnetyczny układ hamulcowy - indukcyjny, Niezależny system pedałów, Rolki transportowe. Programy treningowe Szybki start, Stałe obciążenie, Kalorie, Stała impulsu, Niskie obciążenie, Indywidualny wybór obciążeń. Dane techniczne Wymiary (dł/szer/wys): 105/76/181 cm, Waga całkowita: 93 kg, Waga użytkownika: max. 200 kg, Napięcie zasilania 220 - 240 V/48 - 60 Hz, Zakres wydajności: przyrosty co 5 schodów/min, 15 - 155 poziomów intensywności z kontrolą prędkości, Zakres prędkości 15 - 155 kroków/min. | Producent/ nazwa |
| VI | Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą. Stacja terapeuty wyposażoną w: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows monitor o wysokiej rozdzielczości przycisk z funkcją zatrzymania awaryjnego wyłącznik główny switch posiadający minimum 6 portów LAN drukarkę czytnik kart RFID pozwalających odczytywać ID pacjenta, kompatybilny z urządzeniami do treningu kardiologicznego Zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: posiadające bazę danych pacjentów odczytujące i programujące ID pacjenta na kartach RFID przechowywujące dane o każdym ćwiczeniu/teście pacjenta generujące raporty postępów w formie plików pdf, csv posiadające możliwość rozbudowy o integrację z danymi pacjentów z innych urządzeń np. : Biodex S4, BTE Primus oraz protokołem HL7 umożliwiające podłączenie i obsługę dedykowanych urządzeń do testów i treningu kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym Opcjonalnie w przypadku podłączenia do stacji terapeuty kompatybilnego rowerka kardiologicznego i/lub bieżni, zainstalowane na komputerze stacji terapeuty dedykowane oprogramowanie: pozwalające przeprowadzić test IPN – test submaksymalnego obciążenia kardiologicznego, poprawność testu poparta badaniami naukowymi pozwala przeprowadzić test IPN w różnych warunkach, na rowerku kardiologicznym oraz w czasie chodu lub biegu na bieżni automatycznie dopasowujące optymalny poziom pulsu do aktualnego stanu pacjenta klasyfikujące aktualny poziom sprawności badanego do jednego z pięciu poziomów przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, indywidualnie dla każdego z urządzeń mogących współpracować ze stacją terapeuty przedstawiające propozycje treningowe dla danego pacjenta na bazie wyników testu IPN, adekwatnie z wybranym przez terapeutę celem treningowym, metabolizm tłuszczy, trening aerobowy | Producent/ nazwa |

*wypełnia wykonawca																										…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Poz. 3  Kosztorysu ofertowego -  Multisensoryczny  system terapeutyczny do kończyn

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- |
| Multisensoryczny system terapeutyczny z wykorzystaniem biofeedbacku. | Producent/ nazwa |
| 1 | Przeznaczenie: fizjoterapia i terapia zajęciowa |  |
| 2 | Możliwość zastosowania w każdej grupie wiekowej |  |
| 3 | Dotykowy ekran |  |
| 4 | Możliwość oceny maksymalnej siły ruchów pchanie/ciągnięcie z wykorzystaniem specjalnej przystawki mocowanej do ekranu oraz zakresów ruchu i precyzji |  |
| 5 | Zakresy pomiaru: Nacisk (stół ustawiony poziomo): środek ekranu 0 - 300 N Nacisk (stół ustawiony pionowo): środek ekranu 0 - 200 N |  |
| 6 | Możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych |  |
| 7 | Raporty podsumowujące terapię oraz pomiary diagnostyczne z uwzględnieniem progresu pacjenta |  |
| 8 | Waga: 110 kg (+/- 5%) |  |
| 9 | Wymiary (WxLxH) Złożony (w mm): 1504 x 890 x 703 (+/- 5%) Rozłożony (w mm): 1504 x 890 x 1363 (+/- 5%) Max. wysokość przy wysuniętym i przechylonym stole (w mm): 1730 |  |
| 10 | Zastosowania terapeutyczne: diagnostyka ćwiczenia ukierunkowane na zdolności wzrokowo-ruchowe, funkcje poznawcze, siłę, funkcje motoryczne |  |
| 11 | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej |  |
| 12 | Możliwość ćwiczeń u 2 pacjentów jednocześnie |  |
| 13 | Regulacja wysokości i nachylenia stołu w celu dostosowania do pozycji wyjściowej pacjenta |  |
| 14 | Oprogramowanie (ćwiczenia wykorzystujące koncepcję biofeedbacku) |  |
| 15 | Na wyposażeniu obiekty pomocnicze 3D codziennego użytku |  |

*wypełnia wykonawca																										…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy