#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Urządzenie do sekwencjonowania metodą NGS - 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): ………………… |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce. W tym okresie wykonawca zapewnia przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Szerokie spektrum zastosowania systemu do sekwencjonowania NGS. System możliwy do wykorzystania w co najmniej następujących aplikacjach: - Analiza paneli genowych - Resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), wirusy - Resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów - Resekwencjonowanie celowane fragmentów RNA - Sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców - Sekwencjonowanie małych RNA (small RNA, miRNA) - Analiza interakcji DNA-białko (ChIP-seq) - Metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA) - Celowane profilowanie ekspresji genów - Typowanie HLA | TAK |  |
|  | Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników. | TAK |  |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych. | TAK |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń. | TAK |  |
|  | Długość odczytu w zakresie od 1 x 36bp do 2 x 300bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. | TAK |  |
|  | Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia minimum: • 22 mln w trybie pojedynczych odczytów, • 44 mln w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp ≥ 80%. | TAK |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym LCD oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. | TAK |  |
|  | Komputer sterujący o parametrach co najmniej : - Processor Intel Core i7 – 27 10QE 2.10 GHz - Pamięć RAM: 16 Gb - Dysk twardy: 1 x 1 TB. | TAK |  |
|  | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ. | TAK |  |
|  | Klawiatura, mysz, UPS. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż (70 cm x 60 cm x 55 cm) i masa nie większa niż 60kg. | TAK |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca separację magnetyczną na 96 prób wraz z adaptacją do probówek typu „strip” (lub funkcjonalnie równoważny zgodnie z nomenklaturą producenta). Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca separację magnetyczną (przy użyciu ilości i pojemności próbówek: 12 x 1,5 mL i 12 x 2 mL) Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Pamięć dedykowana do archiwizacji surowych danych pozyskanych z sekwenatora (co najmniej 20 Tb). Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność pobierania płynów o objętości od 0,1 do 1000µl. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność nanoszenia na płytki wielodołkowe płynów o objętości z zakresu od 0,5 do 100 µl. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność dająca możliwość wirowania co najmniej 2 płytek typu PCR/MTP z prędkością co najmniej 2200xg. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność dająca możliwość wirowania co najmniej 30 próbówek z prędkością co najmniej 25000xg. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność termocyklingu pozwalająca na pracę z próbką o objętości próby od 10 do 100µl, w zakresie temperatur od 0 do 1000C, z dokładnością temperaturową nie gorszą niż 0,250C w zakresie 35-99,90C. Ramping temperaturowy bloku nie gorszy niż 60C/sek. Ramping temperaturowy próbki nie gorszy niż 4,4 0C/sek. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność automatycznej elektroforezy DNA i RNA umożliwiająca co najmniej ocenę dystrybucji fragmentów DNA/RNA w badanej próbce. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Funkcjonalność mikrowirowania umożliwiająca pracę z co najmniej próbówkami typu Eppendorf . Wirowanie z prędkościami w zakresie co najmniej 800-13000 rpm. Uwaga: Zamawiający dopuszcza również zapewnienie w/w funkcjonalności za pomocą urządzenia zewnętrznego (dodatkowego). | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia (minimum 5 osób). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

8. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać jeżeli jest oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostępność długości odczytów 1x36pz i 2x300pz | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Dostępność funkcjonalności „flow-cell” zapewniającej możliwość przeprowadzenia reakcji o wydajności od 0,5 Gb do 1,2Gb. | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania wymagającej nie więcej niż 5 mln odczytów w trybie sparowanych końców w pojedynczej reakcji. | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................