Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy przelotowy | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przelotowy, do zabudowy w dwie ściany | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285 | Tak |  |
|  | Komora o przekroju prostokątnym, bez przewężenia, przelotowa o pojemności 6 jednostek wsadu zgodnych z PN EN-285 (600 x 300 x 300 mm dxsxw) | Tak |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta. | Tak |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie klasy IIb posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba autoryzowanego serwisu | Tak Podać |  |
|  | Wykonanie: komora, pierścieniowy płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Komora wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L o grubości min. 5 mm komora izolowana cieplnie np. wełną mineralną, zabezpieczenie materiału izolacyjnego blachami, uniemożliwiającymi przypadkowe uszkodzenia izolacji | Tak Tak |  |
|  | Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej (zaizolowana), zawory z napędem pneumatycznym | Tak |  |
|  | Główne panele czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej, nie dopuszcza się odkrytych elementów elektronicznych np. gniazda USB, które mogą ulec zniszczeniu podczas dezynfekcji powierzchni czołowych | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwne w pionie lub poziomie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości | z napędem elektrycznym - 20 pkt., z napędem pneumatycznym - 0 pkt. |  |
|  | Automatyczne otwarcie drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) | Tak |  |
|  | Sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE | Tak |  |
|  | Zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora | Tak |  |
|  | Zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | Tak |  |
|  | Zbiornik wytwornicy pary oraz grzałki wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary, automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego, docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | Tak |  |
|  | Frakcjonowana próżnia wstępna próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector) programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika): test Bowie– Dick program testu szczelności minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C możliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z ekranu dotykowego diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego) program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu (załączyć zdjęcie przedstawiającą wygląd ekranu ze schematem instalacji) | Tak |  |
|  | Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość modyfikacji wszystkich programów przez użytkownika | Tak |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony we wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 8” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu | Przekątna ekranu = 8” – 0 pkt; przekątna ekranu >8” – 20 pkt |  |
|  | Brak manometrów na panelach czołowych – wyświetlanie na kolorowym ekranie dotykowym wartości ciśnienia pary w płaszczu komory sterylizacyjnej i w wytwornicy pary, ciśnienia i temperatury w komorze sterylizacyjnej | Tak |  |
|  | Wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka (nie wymagająca wymiany materiałów eksploatacyjnych – poza papierem) do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej – załączyć zdjęcie/skan wydruku z wbudowanej drukarki | Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki ≥ 10 cm – 20 pkt. < 10 cm – 0 pkt. |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak |  |
|  | Podłączenie do systemu komputerowego MEDOK będącego w posiadaniu Szpitala – niezbędne interfejsy sprzętowe i programowe oraz konfiguracja systemu MEDOK | Tak |  |
|  | Automatyczna archiwizacja parametrów w sterowniku, zapewniona archiwizacja wszystkich ostatnich 1500 raportów przeprowadzonych cykli jako kopia bezpieczeństwa. | Tak |  |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | Tak |  |
|  | Możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (min. wykonanie sekwencji programów: testu szczelności i programu rozgrzewającego) | Tak |  |
|  | System wykrywający gazy niekondensujące w parze, zgodny z normą PN EN 285 | Tak |  |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody | Tak, opisać |  |
|  | Wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, pierścieniowym płaszczu grzejnym i wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; moc max. 50 kW | Tak, podać |  |
|  | Oblachowanie, olistwowanie urządzeń, niezbędne drzwi serwisowe do przestrzeni technicznej, itp. | Tak |  |
|  | Wózek transportowy sterylizatora parowego - 2 szt. | Możliwość wykorzystania wózków będących w posiadaniu Szpitala – 20 pkt Brak możliwości – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304 | Tak |  |
|  | 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy | Tak |  |
|  | Mechanizm sztywno sprzęgający ze sterylizatorem od strony załadowczej i wyładowczej, z blokadą wózka wsadowego na wózku transportowym | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy sterylizatora parowego-1 szt. | Możliwość wykorzystania wózka będącego w posiadaniu Szpitala – 20 pkt Brak możliwości – 0 pkt |  |
|  | Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304 | Tak |  |
|  | Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości (min. 5 położeń) | Tak |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Okres gwarancji trwałości komory | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).