Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU RTG

| Aparat RTG – mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy |
| --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

|  | Parametry techniczne - cyfrowego aparatu RTG do badań przyłóżkowych | Parametry wymagane lub Punktacja | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji min. 2023; niepowystawowy, nierekondycjonowany | TAK |  |
| 3. | Mobilny cyfrowy aparat RTG z bezprzewodowym detektorem typu 35x43cm | TAK |  |
| 4. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE)-załączyć do oferty | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Charakterystyka ogólna - generator, kolumna |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Włączenie aparatu zabezpieczone przed niepowołanym uruchomieniem za pomocą kodu pin | TAK |  |
|  | Wskazanie poziomu naładowania akumulatorów aparatu, detektora oraz zasięgu sieci WiFi | TAK |  |
|  | Moc generatora min. 40 kW | TAK |  |
|  | Zakres napięcia generatora od min. 40 kV do min. 150 kV | TAK |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,1 – 500 mAs | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość prądu ≥ 500 mA | TAK |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms. | TAK |  |
|  | Wykonywanie ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora | TAK |  |
|  | Wykonywanie ekspozycji przy zasilaniu z sieci 230V | TAK |  |
|  | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2.5m | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z użyciem ikon graficznych z programami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Szerokość aparatu ≤ 67 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 133 cm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -1300 +1300 | TAK |  |
|  | Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 10° | TAK |  |
|  | Obrót kolumny w zakresie m.in. +/-270o | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia. | TAK |  |
|  | Pełne naładowanie akumulatorów pozwalające na min. 3,5 godziny ciągłej jazdy. | TAK |  |
|  | Akumulatory generatora i napędu w dwóch oddzielnych blokach z oddzielnym monitorowaniem i wskazaniem poziomu naładowania | TAK |  |
|  | Energia magazynowana w akumulatorach aparatu (generator + napęd) minimum 5000 VAh | TAK |  |
|  | Max. prędkość jazdy (w przód) ≥ 5,0 km/h | TAK |  |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu – umiejscowiona na kołpaku lampy | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w dwie kieszenie służące np. do przechowywania kratek przeciwrozproszeniowych lub innych akcesoriów | TAK |  |
|  | Waga aparatu ≤ 600kg | TAK |  |
| Lampa |
| 1. | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  |
| 2. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,3 mm | TAK |  |
| 3. | Wielkość małego ogniska ≤ 0,7 mm | TAK |  |
| 4. | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | TAK |  |
| 5. | Pojemność cieplna kołpaka lampy ≥ 1250 kHU | TAK |  |
| 6. | Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min. | TAK |  |
| 7. | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o | TAK |  |
| 8. | Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 53 –200 cm | TAK |  |
| 9. | Kolimator z wbudowanymi filtrami, min. 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja: 1 mm Al + 0,2 mm Cu | TAK |  |
| 10. | Kolimator z oświetleniem w technologii LED | TAK |  |
| 11. | Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM | TAK |  |
| 12. | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 124 cm | TAK |  |
| 13. | Rodzaj ramienia mocującego lampę: ślizgowo - teleskopowy, lub inny spełniający te same funkcje | TAK |  |
| DETEKTOR CYFROWY BEZPRZEWODOWY O ROZMIARZE typu 35x43 |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl | TAK |  |
|  | Stopień ochrony detektora wraz baterią min. IP43 | TAK |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego detektora, min. 34 cm × 42 cm; | TAK |  |
|  | Rozmiar detektora zgodny z ISO 4090 | TAK |  |
|  | Wielkość piksela ≤ 160 µm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 5,6 mln pikseli | TAK |  |
|  | Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów | TAK |  |
|  | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami, ≤ 3,1 kg | TAK |  |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 50% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,125 lp/mm | TAK |  |
|  | Zintegrowana w aparacie ładowarka akumulatora detektora bezprzewodowego | TAK |  |
|  | W zestawie z detektorem minimum 2 akumulatory | TAK |  |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥ 300 | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik wstrząsu | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta w przypadku punktowego obciążenia, min. 100kg | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej dla wszystkich obszarów anatomicznych w projekcji AP i LAT, czyli zestaw algorytmów modelujących promieniowanie rozproszone w celu subtrakcji promieniowania rozproszonego z obrazu. Parametry ekspozycji dla zdjęcia z wirtualną kratką jak dla zdjęcia bez kratki. |  |  |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 1. | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanej w aparat konsoli za pomocą dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17', i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora. Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie. Oprogramowanie obrazowe konsoli producenta aparatu. | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania wyłącznie po zalogowaniu się użytkownika | TAK |  |
| 3. | Min. 1500 zdefiniowanych programów anatomicznych z możliwością edycji przez użytkownika | TAK |  |
| 4. | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu podglądowego na monitorze aparatu max. 6 sek. | TAK |  |
| 5. | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK |  |
| 6. | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 4000 ( pojemność dysku m.in. 480 GB) | TAK |  |
| 7. | System operacyjny Windows10 lub nowszy | TAK |  |
| 8. | Pamięć RAM konsoli min. 16 GB | TAK |  |
| 9. | Regulacja okna obrazu, dodawanie adnotacji i znaczników | TAK |  |
| 10. | Funkcja powiększenia | TAK |  |
| 11. | Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką (Target and Deviation Index) w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania (prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki) | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 12. | Przenoszenie obrazów z jednej wybranej projekcji do drugiej lub z jednego pacjenta do drugiego wraz z automatyczną obróbką danych pod kątem projekcji i anatomii docelowej | TAK |  |
| 13. | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  |
| 14. | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i eksportu raportów na usb | TAK |  |
| 15. | Narzędzie pozwalające operatorowi za pomocą jednego kliknięcia na punkt w obrazie na automatyczne dostosowanie obszaru zainteresowania ROI przez automatyczne ustawienie jasności i kontrastu; obszar zainteresowania ROI zwizualizowany kolorem na całym obrazie ( wizualizacja ROI kolorem włączana/wyłączana jednym kliknięciem) | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 16. | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist.: - możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów pacs - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedur z serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji powiązań procedur z listy roboczej z bazą badań w aparacie | TAK |  |
| 17. | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy IEEE 802.11 a/b/g/n/ac w celu komunikacji z siecią szpitalną | TAK |  |
| 18. | Interfejs bezprzewodowy oraz przewodowy komunikacji z detektorem | Podać |  |
| 19. | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw przez użytkownika | TAK |  |
| 20. | Kodowanie danych dysku twardego (ochrona danych osobowych) | TAK |  |
| 21. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 lub nowszym | TAK |  |
| 22. | Gwarancja min.24 miesiące | 24 miesiecy-0 pkt 36 miesięcy–5 pkt. 48 miesięcy–10 pkt. 60 miesięcy–20 pkt. |  |
| 23. | Wykonawca potwierdza, że oferowane urządzenie spełnia wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, są oznakowane znakiem CE oraz posiada deklaracje zgodności, które Wykonawca dostarczy wraz z dostawą Urządzeń. | TAK |  |
| 24. | Wymagane podłączenie (wraz z konfiguracją i sprawdzeniem poprawności działania) aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS firmy PIXEL oraz dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji w tym zakresie. | TAK |  |
| 25. | Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku | TAK |  |