Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne dotyczące dostawy podłoży do automatycznego monitorowania i wykrywania bakterii oraz grzybów we krwi, innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, wybranych produktach krwiopochodnych oraz wybranych produktach farmaceutycznych wraz z dzierżawą aparatów monitorujących butelki do szybkiej detekcji drobnoustrojów oraz dla preparatów farmaceutycznych

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Rodzaje wymaganych butelek z podłożami do posiewu: |  |  |
| 1. | Podłoże do wykrywania drobnoustrojów tlenowych (bakterie i drożdże) we krwi oraz innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, redukujące inhibicję namnażania drobnoustrojów przez antybiotyk. |  |
| 2. | Podłoże do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych we krwi oraz innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, redukujące inhibicję namnażania drobnoustrojów przez antybiotyk. |  |
| 3. | Podłoże do wykrywania drobnoustrojów tlenowych (bakterie i drożdże) we krwi oraz innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, bez dodatku redukującego inhibicję namnażania drobnoustrojów przez antybiotyk. |  |
| 4. | Podłoże do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych we krwi oraz innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, bez dodatku redukującego inhibicję namnażania drobnoustrojów przez antybiotyk. |  |
| 5. | Podłoże pediatryczne o zalecanej objętości materiału badanego nie przekraczającej 5 mL lub 4ml oraz dopuszczalnej najmniejszej objętości materiału nie przekraczającej 0,5 mL, do wykrywania drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych (bakterie i drożdże) we krwi, redukujące inhibicję namnażania drobnoustrojów przez antybiotyk. |  |
| 6. | Podłoże do namnażania i wykrywania drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych (bakterie i grzyby) w produktach przetwarzanych i przygotowanych jako jałowe w aptece szpitalnej. (dopuszcza się termin ważności w chwili dostawy co najmniej 5 miesięcy) |  |
| 7. | Podłoże do namnażania i wykrywania drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych w produktach przetwarzanych i przygotowanych jako jałowe w aptece szpitalnej. (dopuszcza się termin ważności w chwili dostawy co najmniej 5 miesięcy) |  |
| Wymagania dla butelek z podłożami do posiewu: |  |  |
| 8. | Wszystkie butelki zawierające podłoża wykonane z nietłukącego się tworzywa sztucznego. |  |
| 9. | Podłoża kompletne, nie wymagające dodawania żadnych substancji wzbogacających przy standardowych objętościach w posiewach krwi |  |
| 10. | Przeznaczenie podłoża (dopuszczalność zastosowania) oraz zalecane objętości materiału badanego muszą być określone w oficjalnej dokumentacji producenta |  |
| 11. | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Możliwość opóźnionego wkładania podłoży do aparatu (do 24h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów potwierdzone odpowiednim zapisem w oryginalnej instrukcji producenta |  |
| 12. | Podłoża zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki krwi (potwierdzone w ramach przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą) |  |
| 13. | Termin ważności w chwili dostawy co najmniej 6 miesięcy (za wyjątkiem podłoży z poz. 6 i 7 gdzie wymagany termin ważności w chwili dostawy to co najmniej 5 miesięcy) |  |
| 14. | Dostępność certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii butelek z podłożami hodowlanymi. |  |
| 15. | Wykonawca dostarczy raz do roku kontrole zewnątrzlaboratoryjne w celu systematycznego sprawdzania podłoży (w ciągu trwania umowy po 3 kontrole z każdego sprawdzianu): - Posiew krwi – identyfikacja i lekowrażliwość - Posiew płynu mózg. rdz. Skrining |  |
| Wymagania dla aparatu do hodowli i szybkiej detekcji drobnoustrojów z butelek: |  |  |
| 16. | Automatyczny analizator umożliwiający inkubację i monitorowanie zaszczepionych materiałem badanym butelek z podłożami hodowlanymi w pozycji 1-5 (wg arkusza cenowego) oraz wykrywanie w nich drobnoustrojów z zachowaniem warunków tlenowych i beztlenowych hodowli. |  |
| 17. | Aparat (dopuszcza się aparat używany, rok produkcji min. 2021 rok) o pojemności min. 400 butelek w jednym module |  |
| 18. | Automatyczny pomiar objętości krwi w podłożach dla dorosłych na etapie wprowadzania ich do aparatu. Komunikat dot. podłoży przepełnionych i niedopełnionych na monitorze jednostki sterującej |  |
| 19. | W pełni automatyczny załadunek butelek do aparatu bez konieczności manualnego otwierania komory, identyfikacja butelki kodem kreskowym |  |
| 20. | Automatyczne usuwanie butelek ujemnych do dedykowanego pojemnika wewnątrz aparatu oraz automatyczne lub na życzenie operatora wyjmowanie butelek dodatnich w celu dalszej diagnostyki |  |
| 21. | Akustyczna i wizualna sygnalizacja wzrostu drobnoustrojów |  |
| 22. | Możliwość definiowania indywidualnego czasu detekcji dla pojedynczych butelek od (5 do 28 dni) |  |
| 23. | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Infomedica (posiadanego przez Zamawiającego) z dwukierunkową transmisją danych, powiadomienia na temat dodatnich posiewów krwi – szczegóły dotyczące wymagań informatycznych w zakresie aparatu zawiera tabela poniżej („wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych”) |  |
| 24. | Aparat przeprowadzający procedurę kalibracji w sposób automatyczny |  |
| 25. | Podłączenie aparatu on-line do autoryzowanego serwisu w celu uzyskania szybszej pomocy w przypadku awarii oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu |  |
| 26. | Wykonawca zapewni (w cenie oferty) aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy oraz (w cenie oferty) szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu |  |
| 27. | Wykonawca do instalacji oferowanych urządzeń zapewni „pakiet startowy” zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów i przeprowadzenia szkolenia |  |
| 28. | Wykonawca dołączy aktualne (zgodne z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w wersji papierowej i/lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego Dopuszcza się przedstawienie aktualnych kart charakterystyki substancji na bezpłatnej strony www Wykonawcy do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego w języku polskim |  |
| 29. | Wykonawca potwierdzi parametry techniczne urządzenia odpowiednimi materiałami informacyjnymi (foldery, ulotki itp.) oraz pełna instrukcją obsługi w języku polskim oraz dostarczy do Zakładu Mikrobiologii podczas instalacji urządzenia Dopuszcza się przedstawienie pełnych instrukcją obsługi na bezpłatnej strony www Wykonawcy do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego w języku polskim |  |
| 30. | Oferowany analizator wyposażony jest w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania pracy min. 30 min |  |
| 31. | Przekazanie przedmiotu dzierżawy przez Wykonawcę nastąpi po instalacji urządzenia wraz z przekazaniem podpisanego przez osoby upoważnione protokołu odbiorczego sprzętu oraz harmonogramu przeglądów obejmujących cały okres dzierżawy. |  |
| Wymagania dla aparatu monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych: |  |  |
| 32. | Automatyczny analizator umożliwiający inkubację i monitorowanie zaszczepionych materiałem badanym butelek z podłożami hodowlanymi w pozycji 1-7 (wg arkusza cenowego) oraz wykrywanie w nich drobnoustrojów z zachowaniem warunków tlenowych i beztlenowych hodowli. |  |
| 33. | Analizator fabrycznie nowy, nie używany (rok produkcji 2022). |  |
| 34. | Wymagana liczba komór inkubacyjno-monitorujących dla butelek z podłożami: 480. System z możliwością powiększenia o kolejne moduły inkubacyjne bez konieczności zakupu nowego analizatora w przypadku zwiększenia ilości badań |  |
| 35. | Analizator typu modułowego (segmentowego), instalowany na podstawie (blacie roboczym), pozwalający na wykonywanie czynności serwisowych, lub napraw poszczególnych modułów inkubacyjnych bez przerywania pracy pozostałych modułów inkubacyjnych aparatu. |  |
| 36. | Analizator gotowy do pracy (poszczególne elementy systemu modułowego zestawione obok siebie) mieści się na blacie roboczym (podstawie) o wymiarach: 210 cm (szer.) x 80 cm (głęb.) |  |
| 37. | Analizator wyposażony w jednostkę sterującą wyposażoną w ekran dotykowy (może być zintegrowana, lub stanowić oddzielny moduł analizatora) oraz czytnik kodów kreskowych. |  |
| 38. | Identyfikacja w analizatorze poszczególnych butelek za pomocą kodu kreskowego indywidualnego dla każdej butelki, z możliwością identyfikacji tożsamości pacjenta na monitorze jednostki sterującej po odczycie kodu kreskowego przez czytnik aparatu. |  |
| 39. | Możliwość podglądu krzywej pomiaru (danych pomiarowych) dla poszczególnych butelek na monitorze jednostki sterującej. |  |
| 40. | Możliwość przenoszenia monitorowanych butelek pomiędzy poszczególnymi komorami oraz modułami z zapewnieniem ciągłości zapisu danych dotyczących monitorowanych butelek. Dopuszcza się system bez możliwości przenoszenia monitorowanych butelek pomiędzy poszczególnymi komorami oraz modułami z zapewnieniem ciągłości zapisu danych dotyczących monitorowanych butelek. *Podać w ramach „potwierdzenia spełnienia” czy zaoferowano system z możliwością przenoszenia monitorowanych butelek czy bez. |  |
| 41. | System automatycznej kalibracji komory pomiarowej (przygotowanie do pracy) po zakończeniu monitorowania poprzedniej butelki. Możliwość manualnej kalibracji wybranej komory na żądanie użytkownika. |  |
| 42. | Możliwość rozpoczynania następnych badań (dokładania kolejnych butelek) bez przerywania pracy analizatora |  |
| 43. | Możliwość definiowania domyślnego czasu inkubacji dla danego rodzaju butelek oraz modyfikacji czasu inkubacji dla wybranej butelki minimum w zakresie od 5-28 dni |  |
| 44. | Wykonawca zapewni (w cenie oferty) aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy oraz (w cenie oferty) szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu |  |
| 45. | Wykonawca do instalacji oferowanych urządzeń zapewni „pakiet startowy” zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów i przeprowadzenia szkolenia |  |
| 46. | Wykonawca potwierdzi parametry techniczne urządzenia odpowiednimi materiałami informacyjnymi (foldery, ulotki itp.) oraz pełna instrukcją obsługi w języku polskim oraz dostarczy do Zakładu Mikrobiologii podczas instalacji urządzenia |  |
| 47. | Wykonawca dołączy aktualne (zgodne z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników w wersji papierowej i/lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą oraz na każde żądanie Zamawiającego Dopuszcza się przedstawienie aktualnych kart charakterystyki substancji na bezpłatnej strony www Wykonawcy do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego w języku polskim |  |
| 48. | Oferowany analizator wyposażony jest w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania pracy min. 30 min |  |
| 49. | Wykonawca wykona walidację butelek farmaceutycznych dostarczając do tego celu niezbędne szczepy wzorcowe i pożywki Dopuszcza się samodzielną walidację przez Użytkownika pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę niezbędnych odczynników do przeprowadzenia procesu walidacji (podłoża, szczepy wzorcowe). |  |
| 50. | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem i Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, z zapewnieniem podłączenia aparatu do sieci Infomedica (podsiadanym przez Zamawiającego), powiadomienia na temat dodatnich posiewów krwi – szczegóły dotyczące wymagań informatycznych w zakresie aparatu zawiera tabela poniżej („wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych”) |  |
| 51. | Przekazanie przedmiotu dzierżawy przez Wykonawcę nastąpi po instalacji urządzenia wraz z przekazaniem podpisanego przez osoby upoważnione protokołu odbiorczego sprzętu oraz harmonogramu przeglądów obejmujących cały okres dzierżawy. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.

Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7

| Lp. | Parametr | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
| 5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; * Uwaga: „asysty technicznej integracji” z pkt 5 oraz „Obsługa serwisowa systemu integracji” z pkt. 6 Wymagań granicznych w Zakresie Zagadnień Informatycznych – Zamawiający rozumie przez to czynności serwisowe obejmujące obsługę analizatora oraz serwera pośredniego podłączonego do analizatora w zakresie komunikacji (wysyłania wyników) z analizatora do LIS. | Parametr wymagany |  |
| 6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Obsługa serwisowa systemu integracji obejmująca: zgłaszanie awarii drogą mailową oraz telefonicznie 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 18 w zakresie przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4h - Pilny – reakcja 12h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48h - Zwykły – reakcja 72h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni a. Krytyczny – reakcja 12h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48h b. Pilny – reakcja 24h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 5 dni | Parametr wymagany |  |
| 7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
| 8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |