ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ - modyfikacja

(dot. Pakietu nr 4)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr  1

Przedmiot zamówienia: Aparat EKG – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG |  |  |  |
|  | Aparat EKG - 1, 3, 6, 12 kanałowy aparat umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Zapis badania w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji. | Tak |  |
|  | Aparat z 7” wyświetlaczem dotykowym i wewnętrzną bazą badań. | Tak |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 12 kanałów, z możliwością wyboru do druku 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG. | Tak |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | Tak |  |
|  | Możliwe rodzaje badańmin.: Manual, AUTO, automatyczne do schowka. | Tak / podać |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu „do schowka”. | Tak |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund. | Tak / podać |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej 7”, Rozdzielczość ekranu min. 800x480 pikseli. | Tak / podać |  |
|  | Wydruk na drukarce termicznej aparatu na papierze o szerokości 112 mm | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku badania na zewnętrznej drukarce laserowej | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  |
|  | Obsługa za pomocą panelu dotykowego - pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań | Tak |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) | Tak |  |
|  | Wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |
|  | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów | Tak |  |
|  | Filtr sieciowy: 50 Hz, 60 Hz | Tak |  |
|  | Filtr mięśniowy: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak |  |
|  | Filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku USB | Tak |  |
|  | Wymiary: 250 x 200 x 50 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Waga max: 1,5 kg | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Elektrody kończynowe 4 sztuki | Tak |  |
|  | Elektrody przyssawkowe przedsercowe 6 sztuk | Tak |  |
|  | Kabel EKG | Tak |  |
|  | Kabel zasilający | Tak |  |
|  | Papier szerokość 112 mm (1 rolka) | Tak |  |
|  | Żel do EKG | Tak |  |
|  | Wózek do EKG | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 2

Przedmiot zamówienia: Spirometr – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Spirometr |  |  |  |
|  | Kompaktowy, przenośny spirometr umożliwiający wykonywanie badań diagnostycznych układu oddechowego pacjentów dorosłych i pediatrycznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 7". | Tak / podać |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka. | Tak |  |
|  | Waga max. 2,5 kg. | Tak / podać |  |
|  | Pomiar przepływu w głowicy pneumotachometrycznej. | Tak |  |
|  | Wymiary max. 220x280x80 mm. | Tak / podać |  |
|  | Mierzone pomiary: VC, IC, ERV, TV, MV,FR, FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, MVV, BF. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator LI-ION. | Tak |  |
|  | Pamięć min. 1000 badań. | Tak / podać |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu badań z bazy. | Tak |  |
|  | Badania porównawcze PRE/POST po podaniu lekarstw. | Tak |  |
|  | Badania połączone VC + FVC. | Tak |  |
|  | Prezentacja krzywych na ekranie online (w czasie rzeczywistym). | Tak |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS. | Tak |  |
|  | Automatyczna korekcja BTPS. | Tak |  |
|  | Automatyczny wybór najlepszej krzywej z możliwością zmian ręcznych. | Tak |  |
|  | Automatyczna ocena powtarzalności badania wg skali A - E dla FVC iFEV1. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja czasu natężonego wydechu graficzna. | Tak |  |
|  | Uzyskanie wypłaszczenia krzywej poprzez sygnalizację akustyczną i graficzną. | Tak |  |
|  | Wartości należne (normatywne) wg ECCS/ERS, ATS, Zapletal, Knudson. | Tak |  |
|  | Obliczanie wartości liczby odchyleń standardowych SR, percentyli. | Tak |  |
|  | Gotowość do pracy po wymianie głowicy natychmiastowa. | Tak |  |
|  | Eksport badań do pamięci zewnętrznej USB, na skrzynkę e-mail. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja poprzez sieć LAN lub Wi-fi. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - głowica pneumotachometryczna – 1 szt., - przewód powietrzny – 1 szt., - kabel zasilania sieciowego – 1 szt., - klipsy na nos – 10 szt., - papier do spirometru – 1 szt. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 3

Przedmiot zamówienia: Lampa zabiegowa jezdna (mobilna) – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampa zabiegowa mobilna |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem). | Tak |  |
|  | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy. | Tak |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość. | Tak |  |
|  | Średnica kopuły do 30 cm. | Tak / podać |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny. | Tak |  |
|  | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie). | Tak |  |
|  | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu. | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej. | Tak |  |
|  | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED). | Tak / podać |  |
|  | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy. | Tak |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 60.000 lux. | Tak / podać |  |
|  | Regulacja natężenia w zakresie 50 -100%. | Tak |  |
|  | Wgłębność oświetlenie L1+L2: min. 130 cm. | Tak / podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96. | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa: 4400 K. | Tak |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub za pomocą uchwytu sterylnego. | Tak |  |
|  | Pobór mocy – max. 20 W. | Tak |  |
|  | Waga max. 35 kg. | Tak / podać |  |
|  | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. | Tak / podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek transportowy dla pacjentów leżących (przezierny dla RTG) – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek transportowy dla pacjentów leżących (przezierny dla RTG |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka: max. 2050 mm. | Tak / podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: max. 800 mm. | Tak / podać |  |
|  | Szerokość materaca: min. 660 mm. | Tak / podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (+/- 20 mm). | Tak / podać |  |
|  | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 0 stopni do 70 stopni +/- 3 stopnie | Tak / podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 26 stopnie (+/- 3 stopnie) | Tak / podać |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 15 stopnie (+/- 3 stopnie) | Tak / podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Ergonomiczny uchwyt do pozycjonowania leża w pozycji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga – usytuowany od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | Tak |  |
|  | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy | Tak |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |
|  | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Materac o grubości min. 80 mm montowany do leża wózka za pomocą rzepów. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | Tak |  |
|  | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym – 2 dźwignie blokady od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg. | Tak / podać |  |
|  | Wózek wyposażony w poręcze boczne wykonane z aluminium oraz odpornego tworzywa, składające się z dwóch poprzeczek poziomych oraz min. 5 pionowych. Mechanizm zwalniania / blokowania poręczy w łatwo dostępnym miejscu – w górnej części poręczy, oznaczony kolorem żółtym lub czerwonym. | Tak |  |
|  | Poręcze boczne po złożeniu nie wystają ponad powierzchnię leża – brak utrudnień przy schodzeniu z wózka lub przy transferze pacjenta z wózka na łóżko. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 ergonomiczne uchwyty do przetaczania – 2 od strony nóg pacjenta oraz 2 od strony głowy. | Tak |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne; - zestaw tuneli na tace RTG; - wieszak kroplówki; - piąte koło; - uchwyt na butlę tlenową; - pasy do unieruchamiania pacjenta. | Tak |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty). | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pakiet nr  5

Przedmiot zamówienia: Wózek transportowy dla pacjentów siedzących (wózek inwalidzki) – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek transportowy dla pacjentów siedzących (wózek inwalidzki) |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 500 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 680 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Głębokość siedziska: 470 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 470 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita: 980 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia: 410 mm (+/- 60 mm). | Tak |  |
|  | Regulowana długość podudzia: 400 – 540 mm (+/- 20 mm). | Tak |  |
|  | Waga całkowita max. 20 kg. | Tak |  |
|  | Konstrukcja modułowa wykonana ze stali precyzyjnej. | Tak |  |
|  | Tapicerka tworzywowa. | Tak |  |
|  | Tylne koła wyposażone w hamulce postojowe. | Tak |  |
|  | Przednie koła pełne. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 120 kg. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - podłokietniki wyciągane i odchylane; - podnóżki ściągane. | Tak |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 6

Przedmiot zamówienia: Stolik zabiegowy z szufladą (oddziałowy) – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stolik zabiegowy z szufladą (oddziałowy) |  |  |  |
|  | Stolik zabiegowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo | Tak |  |
|  | Stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. | Tak / podać |  |
|  | Stolik wyposażony w 1 szufladę (wysokość frontu 1x130mm) oraz stalową półkę z pogłębieniem o wym. 450x500mm. | Tak / podać |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci i minimalizujący wibracje. | Tak |  |
|  | Stelaż wyposażony w odboje oraz 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 100 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą. | Tak / podać |  |
|  | Stelaż lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Korpus szuflady, fronty szuflad, półka lakierowany na kolor biały RAL9003. | Tak / podać |  |
|  | Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 570 mm (+/-10 mm) - głębokość: 550 mm (+/-10 mm) - wysokość: 900 mm (+/-10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Wymiary blatu/półki: - szerokość: 450 mm (+/-10 mm) - głębokość: 500 mm (+/-10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu/półki: - szerokość: 400 mm (+/-10 mm) - głębokość: 450 mm (+/-10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Wymiary szuflady: -szerokość 450 mm (+/- 10 mm) -głębokość 500 mm (+/- 10 mm) -wysokość 155 mm (+/- 10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - szerokość: 375 mm (+/-10 mm) - głębokość: 430 mm (+/-10 mm) - wysokość 105 mm (+/- 5 mm) | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr  7

Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek anestezjologiczny |  |  |  |
|  | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 1050 x 550 mm (+/- 20 mm), posiadający cztery profilowane brzegi (z czego min. trzy są podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów przed upadkiem) zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów wykonany z formowanego, estetycznego, antypoślizgowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji Profilowane brzegi służące również jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowy blat boczny, wysuwany z lewej strony wózka o wymiarach min. 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Blat wysuwany na prowadnicach teleskopowych z czterema profilowanymi brzegami uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów. Blat od dołu wzmocniony profilami stalowymi | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia): - Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 1120 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 10 szuflad umieszczonych w dwóch rzędach (jedna pod drugą), z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania, zamykania. Możliwość szybkiego wyciągania całej szuflady bez użycia narzędzi w celu dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Korpusy szuflad wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, lakierowane farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Szuflady o wymiarach (od góry): - 75 x 400 x 450 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. - 150 x 400 x 450 mm (+/- 20 mm) – 8 szt. | Tak, podać |  |
|  | Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa | Tak |  |
|  | Szuflady wyposażone w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki (min. 6 kolorów do wyboru) | Tak |  |
|  | Uchwyty wyposażone w duże, przezroczyste, tworzywowe listwy o długości min. 320 mm do oznaczenia zawartości szuflady; możliwość umieszczenia opisu od góry (opis widoczny po otwarciu szuflady) oraz z przodu (opis widoczny bez otwierania szuflady) | Tak |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie kluczem zabezpieczonym przed złamaniem i wygięciem np. składana główka (min. 3 klucze do każdego wózka) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, zamocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. 20l, możliwość otwierania pojemnika kolanem - Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności - Uchwyt wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na pudełko rękawiczek jednorazowych - Pojemnik na płyn dezynfekcyjny | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne w osłonie tworzywowej, o średnicy min. 150 mm, z czego min. 2 z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta estetycznym tworzywem ABS, bez rogów i kątów prostych zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Nad kołami tworzywowe krążki odbojowe chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr  8

Przedmiot zamówienia: Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek reanimacyjny |  |  |  |
|  | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 850 x 550 mm (+/- 20 mm), posiadający cztery profilowane brzegi (z czego min. trzy są podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów przed upadkiem) zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów wykonany z formowanego, estetycznego, antypoślizgowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji Profilowane brzegi służące również jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowy blat boczny, wysuwany z lewej strony wózka o wymiarach min. 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Blat wysuwany na prowadnicach teleskopowych z czterema profilowanymi brzegami uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów. Blat od dołu wzmocniony profilami stalowymi | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia): - Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania i zamykania. Możliwość szybkiego wyciągania całej szuflady bez użycia narzędzi w celu dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Korpusy szuflad wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, pokryte farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Min. 4 szuflady posiadające wycięcia na doposażenie wózka w przegródki umożliwiające np. segregację leków i materiałów medycznych | Tak |  |
|  | Wszystkie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki (dwie pionowe i dwie poziome) umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp. Przegródki wykonane z tworzywa, dzielące szufladę na min. 9 pól, umożliwiające dowolną konfigurację wielkości pól | Tak |  |
|  | Szuflady o wymiarach (od góry): - 75 x 650 x 450 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. - 150 x 650 x 450 mm (+/- 20 mm) – 4 szt. | Tak, podać |  |
|  | Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa | Tak |  |
|  | Szuflady wyposażone w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki (min. 6 kolorów do wyboru) | Tak |  |
|  | Uchwyty wyposażone w duże, przezroczyste, tworzywowe listwy do oznaczenia zawartości szuflady; możliwość umieszczenia opisu od góry (opis widoczny po otwarciu szuflady) oraz z przodu (opis widoczny bez otwierania szuflady) | Tak |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie kluczem zabezpieczonym przed złamaniem i wygięciem np. składana główka (min. 3 klucze do każdego wózka) | Tak |  |
|  | Korpus wózka min. z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
|  | Po lewej strony wózka trzy uchylne pojemniki boczne wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki), zamocowane jeden pod drugim, wyjmowane bez użycia narzędzi, w przypadku nieużywania pojemników (pozycja zamknięta) pojemniki nie wystają poza obrys wózka | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, zamocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. 20l, możliwość otwierania pojemnika kolanem - Uchwyt wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na pudełko rękawiczek jednorazowych | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne w osłonie tworzywowej, o średnicy min. 150 mm z czego min. 2 z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta estetycznym tworzywem ABS bez rogów i kątów prostych zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Każde z kół wyposażone w obrotowe odbojnice z miękkiego tworzywa sztucznego pochłaniającego energię | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr  4 pozycja nr 9

Przedmiot zamówienia: Wózek medyczny wielofunkcyjny (opatrunkowo-zabiegowy) – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek medyczny wielofunkcyjny (opatrunkowo-zabiegowy) |  |  |  |
|  | Korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w blat roboczy o wymiarach 650 x 550 mm (+/- 20 mm), posiadający cztery profilowane brzegi (z czego min. trzy są podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów przed upadkiem) zabezpieczające przed ściekaniem rozlanych płynów oraz przed spadaniem drobnych przedmiotów wykonany z formowanego, estetycznego, antypoślizgowego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji Profilowane brzegi służące również jako uchwyty ułatwiające prowadzenie wózka | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w dodatkowy blat boczny, wysuwany z lewej strony wózka o wymiarach min. 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Blat wysuwany na prowadnicach teleskopowych z czterema profilowanymi brzegami uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów. Blat od dołu wzmocniony profilami stalowymi | Tak |  |
|  | Wymiary wózka (bez wyposażenia): - Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 700 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania i zamykania. Możliwość szybkiego wyciągania całej szuflady bez użycia narzędzi w celu dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Korpusy szuflad wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, pokryte farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Min. 4 szuflady posiadające wycięcia na doposażenie wózka w przegródki umożliwiające np. segregację leków i materiałów medycznych | Tak |  |
|  | Wszystkie szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki (dwie pionowe i dwie poziome) umożliwiające segregację leków, materiałów opatrunkowych itp. Przegródki wykonane z tworzywa, dzielące szufladę na min. 9 pól, umożliwiające dowolną konfigurację wielkości pól | Tak |  |
|  | Szuflady o wymiarach (od góry): - 75 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 1 szt. - 150 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 4 szt. | Tak, podać |  |
|  | Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa | Tak |  |
|  | Szuflady wyposażone w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki (min. 6 kolorów do wyboru) | Tak |  |
|  | Uchwyty wyposażone w duże, przezroczyste, tworzywowe listwy o długości min. 320 mm do oznaczenia zawartości szuflady; możliwość umieszczenia opisu od góry (opis widoczny po otwarciu szuflady) oraz z przodu (opis widoczny bez otwierania szuflady) | Tak |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie kluczem zabezpieczonym przed złamaniem i wygięciem np. składana główka (min. 3 klucze do każdego wózka) | Tak |  |
|  | Korpus wózka min. z prawej strony oraz z tyłu posiadający nagwintowane otwory montażowe w celu łatwego i szybkiego zainstalowania wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
|  | Po lewej strony wózka trzy uchylne pojemniki boczne wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki), zamocowane jeden pod drugim, wyjmowane bez użycia narzędzi, w przypadku nieużywania pojemników (pozycja zamknięta) pojemniki nie wystają poza obrys wózka | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą, zamocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. 20l, możliwość otwierania pojemnika kolanem - Uchwyt wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na pudełko rękawiczek jednorazowych | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne w osłonie tworzywowej, o średnicy min. 150 mm, z czego min. 2 z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta estetycznym tworzywem ABS bez rogów i kątów prostych zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Każde z kół wyposażone w obrotowe odbojnice z miękkiego tworzywa sztucznego pochłaniającego energię | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr  10

Przedmiot zamówienia: Krzesło prysznicowe toaletowe – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzesło prysznicowe toaletowe |  |  |  |
|  | Powierzchnie siedziska wyposażone w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną, która działa antypoślizgowo | Tak |  |
|  | Siedzisko z wcięciem, które pełni dodatkową funkcję sanitarną | Tak |  |
|  | Szerokość: 510 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Długość: 570 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość: 880 - 1000 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość siedziska: 370 - 530 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska: 420 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Waga: max. 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Obciążenie: min. 120 kg | Tak, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 11

Przedmiot zamówienia: Kozetka lekarska – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kozetka lekarska |  |  |  |
|  | Kozetka lekarska, przeznaczony do badań różnego typu | Tak |  |
|  | Długość całkowita stołu: 1890 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita stołu: 640 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg | Tak, podać |  |
|  | Leże 2-sekcyjne o ergonomicznych kształtach, wykonane z elastycznej pianki poliuretanowej, pokrytej tapicerką łatwo zmywalną, boki na całej długości z podniesionymi krawędziami | Tak |  |
|  | Wymiary segmentu oparcia pleców 750 x 620 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary segmentu stałego 1090 x 620 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Grubość tapicerki min. 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężynami gazowymi za pomocą dźwigni dostępnych po obu stronach stołu | Tak |  |
|  | Zakres regulacji segmentu oparcia pleców min. 0 - 75° | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą dźwigni nożnych dostępnych z obu stron stołu w zakresie min. 550 - 900 mm | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki wykończenia segmentów leża (min. 2 kolory do wyboru) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 12

Przedmiot zamówienia: Taboret lekarski – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Taboret lekarski |  |  |  |
|  | Taboret z siedziskiem tapicerowanym materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (min. 15 kolorów do wyboru). | Tak, podać |  |
|  | Taboret wyposażony w podstawę stalową chromowaną. | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (czarne) o średnicy 50 mm, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego , dźwignią ręczną. | Tak |  |
|  | Wymiary: -średnica podstawy 640 mm (+/- 5 mm) -średnica siedziska 350 mm (+/- 5 mm) -regulacja siedziska w zakresie 425-545 (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 13

Przedmiot zamówienia: Parawan – 8 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parawan mobilny – 6 szt. |  |  |  |
|  | Parawan mobilny jednoskrzydłowy – 6 szt. | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały | Tak |  |
|  | Parawan wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym min. dwa z blokadą | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką o gramaturze 190g/m2. Tkanina charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na przetarcia i rozciąganie. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki zasłonki przez Zamawiającego – min. 6 kolorów do wyboru. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość podstawy parawanu: 500 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość: 1200 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 1700 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
| Parawan teleskopowy – 2 szt. |  |  |  |
|  | Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką – 2 szt. | Tak |  |
|  | Parawan teleskopowy mocowany bezpośrednio do ściany (za pomocą kołków). | Tak |  |
|  | Konstrukcja parawanu wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, wyposażony w tworzywowe uchwyty zasłonki. | Tak |  |
|  | Parawan wyposażony w regulator poziomujący ramię aby zniwelować obwieszanie ramienia teleskopu przy maksymalnym rozłożeniu | Tak |  |
|  | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180° | Tak |  |
|  | Parawan wyposażony w zasłonkę z materiału (poliester z wodoodporną powłoką) z możliwością prania w 40° lub w zasłonkę zmywalną PCV - możliwość wyboru kolorystyki z min. 6 kolorów przez Użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary: - długość w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) - długość w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zastosowania adaptera ze stali kwasoodpornej, który zwiększa płaszczyznę styku przy mocowaniu do ściany GK (gips-karton). | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr  14

Przedmiot zamówienia: Krzesło do pobierania krwi wraz z taboretem – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Krzesło do pobierania krwi wraz z taboretem |  |  |  |
|  | Stanowisko do iniekcji z dwoma podłokietnikami | Tak |  |
|  | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało. Stelaż na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniający doskonałe przyleganie do twardych podłoży. | Tak |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem łatwozmywalnym i odpornym na dezynfekcję, Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego min. 15 kolorów do wyboru | Tak, podać |  |
|  | Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości i obrotu. Regulacja wysokości w zakresie 580-930 mm. (+/- 25 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary całkowite: 695x640x950 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (+/- 25 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary oparcia: 390x390 mm (+/- 25 mm) Wymiary siedziska: 500x450 mm (+/- 25 mm) Wymiary podłokietnika: 125x500 mm (+/- 25 mm) Wysokość siedziska od podłoża: 510 mm (+/- 25 mm) | Tak, podać |  |
|  | W komplecie ze stanowiskiem do iniekcji taboret bez oparcia o parametrach: - siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję - podstawa stalowa chromowana, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (czarne) o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą -regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną Wymiary: średnica podstawy: 640 mm (+/- 25 mm) średnica siedziska: 350 mm (+/- 25 mm) wysokość siedziska: 425-545 mm (+/- 25 mm) | Tak, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 15

Przedmiot zamówienia: Statyw na kroplówki – 10 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Statyw kroplówki |  |  |  |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320 - 2150 mm. | Tak, podać |  |
|  | Stojak przystosowany do montażu pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu. | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa wykonana z giętego płaskownika, tworząc obniżony środek ciężkości zapewniający dużą stabilność konstrukcji , lakierowana proszkowo wg palety RAL (min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego). Pięcioramienna na pojedynczych, niebrudzących kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (+/- 5 mm) w kolorze szarym, w tym trzy z blokadą; Średnica podstawy: 610 mm (+/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Kolumna zewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 38 mm. | Tak, podać |  |
|  | Kolumna wewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 25 mm. | Tak, podać |  |
|  | Stojak wyposażony w głowicę na 2 haczyki , ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. | Tak |  |
|  | Stojak wyposażony w listwę zasilającą z adapterem. Listwa: pięciokrotne gniazdo wtykowe z uziemieniem, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z ochroną linii, przewód o długości 3 m. Adapter: wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 16

Przedmiot zamówienia: Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem i legalizacją – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem i legalizacją |  |  |  |
|  | Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem i legalizacją | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki | Tak |  |
|  | Bezpieczna platforma wagi zintegrowana z pomostem wagi, co przeciwdziała wywróceniu pacjenta | Tak |  |
|  | 4 regulowane punkty podparcia wagi | Tak |  |
|  | Nośność wagi: max 200 kg. | Tak / podać |  |
|  | Podziałka (pomiar ważenia) w gramach / kilogramach: 100g < 150 kg > 200g Wzrostomierz o zakresie pomiaru: 60 - 200 cm i podziałce 1 mm | Tak / podać |  |
|  | Funkcje wagi (min.): automatyczne wyłączanie, BMI, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, TARA | Tak / podać |  |
|  | Wymiary wagi: szerokość 300 mm (+/- 10 mm) głębokość 420 mm (+/- 10 mm) wysokość 830 mm (+/- 10 mm) | Tak / podać |  |
|  | Ciężar wagi medycznej max. 7 kg | Tak / podać |  |
|  | Zasilanie: zasilacz 230 V/12V lub odpowiedni do zasilania wagi, zasilanie na baterie typu AA. Zamawiający wymaga dostarczenie wagi wraz z zasilaczem elektrycznym | Tak / podać |  |
|  | Waga musi posiadać legalizację | Tak |  |
|  | Klasa dokładności wagi: min. III klasa | Tak / podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • Deklaracja Zgodności, • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, • dokument legalizacji wagi. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet nr 4 pozycja nr 17

Przedmiot zamówienia: Ciśnieniomierz zegarowy na statywie jezdnym – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciśnieniomierz zegarowy na statywie jezdnym |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz wyposażony w lakierowanym stojaku z pięciokołową podstawą jezdną o średnicy min. 53 cm | Tak, podać |  |
|  | Wymiary skali pomiarowej: koło fi min. 145 mm | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm | Tak |  |
|  | Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów | Tak |  |
|  | Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria | Tak |  |
|  | Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony w system anty kurzowy | Tak |  |
|  | Mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy | Tak |  |
|  | Utwardzana berylem i miedzią membrana zapewniająca precyzję pomiarów, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia | Tak |  |
|  | Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg | Tak |  |
|  | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg | Tak, podać |  |
|  | Nie wymaga zerowania | Tak |  |
|  | Posiada walidację kliniczną BIHS | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - mankiet na rzepy dla dorosłych | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: • deklaracja zgodności , • wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych • certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami • certyfikat ISO 13485:2012 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.