#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych - 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024. Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): ………………… |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 12 miesięcy (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …… m-cy/ce. W tym okresie wykonawca zapewnia przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży, bez strat odczynników przy niepełnym załadowaniu próbek w cyklu izolacji. | TAK |  |
|  | Czas izolacji w zależności od rodzaju protokołu w zakresie 25-72 minut. | TAK |  |
|  | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy, aby zminimalizować możliwość kontaminacji krzyżowej. | TAK |  |
|  | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji, w zakresie co najmniej 30 –200µl. | TAK |  |
|  | Port USB. | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 12 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary max: 330 × 345 × 300mm (+/-3% dla każdego wymiaru). | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji. | TAK |  |
|  | Podgrzewany blok elucyjny. | TAK |  |
|  | Nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Windows Tablet Surface Pro (w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie - ekran tabletu przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych. | TAK |  |
|  | Lampa UV z możliwością automatycznego i manualnego uruchamiania na wybrany czas dekontaminacji. | TAK |  |
|  | Aparat ze zintegrowanym fluorymetrem do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych. | TAK |  |
|  | Aparat nie wymagający podłączenia do komputera. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki. | TAK |  |
|  | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do śledzenia próbek, generujące raport z procesu izolacji w programie Microsoft Excel. | TAK |  |
|  | Uruchomienie protokołu izolacji poprzez zeskanowanie kodu kreskowego zestawu dedykowanych odczynników. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obsługi aparatu dostępne w języku angielskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku angielskim w formacie PDF. | TAK |  |
|  | Tłumaczenie instrukcji w języku polskim w formacie PDF. | TAK |  |
|  | Menu obsługi aparatu w języku angielskim. | TAK |  |
|  | Możliwa izolacja z różnego materiału wyjściowego w jednym cyklu izolacji – w zależności od użytego zestawu odczynników | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia niezbędnego do eksploatacji urządzenia (minimum 2 osób). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. | TAK |  |

8. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać jeżeli jest oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość doposażenia urządzenia w dodatkową tackę, na której umieszcza się kartridże, przygotowując następną partię próbek w trakcie trwania izolacji partii poprzedniej. | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość dołączenia do aparatu zintegrowanej systemowo stacji pipetującej przygotowującej materiał do izolacji lub rozpipetowującej eluat do dalszych analiz molekularnych, bez konieczności samodzielnego programowania stacji (opcja) | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość doposażenia w czytnik kodów kreskowych i 2D do skanowania próbek | Tak- 10 pkt. Nie- 0 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 i 8 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................