AE/ZP-27-38/22	ZAŁĄCZNIK NR 5
##### Wymagane i oferowane parametry techniczne echokardiografu 3D 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

Lp	Wymagania Zamawiającego. / Parametry techniczne.		Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
Wymagania ogólne
	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, niepowystawowy, na 4 skrętnych kołach.	TAK
	Regulacja wysokości i położenia konsoli wspomagana elektrycznie lub brak takiej funkcji.	TAK / Punktacja: / Zaoferowany echokardiograf nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany echokardiograf posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
	Ruchomy monitor wysokiej rozdzielczości minimum 1920x1080 pixeli, minimum 21,5“	TAK
	Kontrast monitora minimum 1 000:1	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 20 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Gniazda sond obrazowych minimum 4	TAK
	Gniazdo sondy CWD	TAK
	Gniazdo wejściowe EKG	TAK
	Panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu	TAK
	Minimum 3 gniazda USB	TAK
Tryby obrazowania/ funkcje pomiarowe i analityczne
	Tryby obrazowania i funkcje minimum: / -tryb M; / -anatomiczny M-mode (on line, z pętli / i archiwum); / -krzywoliniowy M-mode; / -2D; / -3D w czasie rzeczywistym (przezklatkowe / į przezprzełykowe), / -obrazowanie harmoniczne	TAK
	Tryby obrazowania minimum: / -Doppler fali pulsacyjnej, / -Doppler fali ciągłej; / -Doppler kolorowy, / -Doppler tkankowy, / -Triplex B/CD/PW, / -B/CD/CWD, / -B/TDI/PW	TAK
	Obrazowanie z minimum 8-ma ogniskami nadawczo/odbiorczymi lub obrazowanie bezogniskowe na całym zakresie głębokości	TAK / Punktacja: / Zaoferowany echokardiograf nie posiada funkcji obrazowania bezogniskowego na całym zakresie głębokości - 0 pkt / Zaoferowany echokardiograf posiada funkcję obrazowania bezogniskowego na całym zakresie głębokości - 20 pkt.
	Regulacja TGC lub regulacja TGC i LGC	TAK / Punktacja: / Zaoferowany echokardiograf posiada regulację tylko TGC - 0 pkt . / Zaoferowany echokardiograf posiada regulację TGC į LGC - 10 pkt.
	Fotorealistyczny rendering obrazów 3D z modulacją głębokości kolorem.	TAK
	Obrazowanie w trybie 3D obrazów B i B/CD minimum 2 płaszczyzny	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach. / Wymagane minimum: / B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; / M-mode – wzmocnienie, skala czasu; / Color Doppler, - wzmocnienie, linia bazowa / PW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu; / CW Doppler – wzmocnienie, linia bazowa, oś czasu	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt / Za każdą dodatkową funkcję ponad warunek minimum - 1 pkt, jednak nie więcej niż 40 pkt.
	Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewej komory w 2D-strain z wykresem polarnym minimum 17-sto segmentowym i analiza frakcji wyrzutowej	TAK
	Automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej LV w technologii 2D-Strain	TAK
	Oprogramowanie do badań perfuzji mięśnia sercowego ze środkiem kontrastujacym w trybie niskiego indeksu mechanicznego.	TAK
	Pakiet do analizy automatycznej funkcji skurczowej lewego przedsionka w trybie 2D-strain. Wyznaczane: globalne odkształcenie podłużne, objętość oraz frakcja opróżniania	TAK
	Pakiet badań wysiłkowych z możliwością tworzenia własnych procedur i rezultatem w postaci wykresu polarnego lub wykresu tarczowego minimum 17-to segmentowego.	TAK
Archiwizacja/pomiary
	Pakiet pomiarów i kalkulacji dla kardiologii dorosłych z możliwością tworzenia własnych pomiarów i kalkulacji		TAK
	Pakiet pomiarów naczyniowych z możliwością tworzenia własnych pomiarów i kalkulacji		TAK
	Automatyczne rozpoznanie spektrum zapisu przepływów w sercu (rozpoznanie zastawki) i wyznaczenie charakterystyki liczbowej		TAK
	Archiwizacja obrazów na twardym dysku, pętle 2D o długości minimum 2 000 obrazów.		TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.
	Pojemność dysku twardego minimum 500 Gb		TAK
	Funkcje postprocessingu na zatrzymanych obrazach/pętlach w archiwum / Wymagane minimum: / -B-mode- wzmocnienie, mapy skali szarości; / -M-mode – wzmocnienie, skala czasu; / -Color Doppler, - wzmocnienie, linia / bazowa / -PW Doppler – wzmocnienie, linia / bazowa, oś czasu; / -CW Doppler – wzmocnienie, linia / bazowa, oś czasu		TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt / Za każdą dodatkową funkcję ponad warunek minimum - 1 pkt, jednak nie więcej niż 40 pkt
	Zintegrowana nagrywarka CD/DVD z zapisem w formacie DICOM i przeglądarką DICOM dla systemu Windows		TAK
	Funkcjonalność komunikacji w DICOM (min: WorkList, Store, Query/Retrive) na połączeniu kablowym i bezprzewodowym		TAK
	Videoprinter		TAK
Głowice
	Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań przezklatkowych 2D o minimalnych prametrach:		TAK
31a	Pasmo minimum od 2MHz do 4MHz		TAK
31b	Obrazowanie harmoniczne w minimum 4-rech częstotliwościach.		TAK
31c	Ilość elementów piezoelektrycznych w matrycy minimum 80		TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
31d	Kąt widzenia minimum 90 stopni		TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań przezprzełykowych 2D i 3D o minimalnych prametrach:		TAK
32a	Pasmo minimum od 3MHz do 7MHz		TAK
32b	Obrazowanie harmoniczne		TAK
32c	Ilość elementów piezoelektrycznych w matrycy minimum 2000		TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.
	Głowica liniowa do badań naczyniowych o minimalnych parametrach:		TAK
33a	Pasmo minimum od 3MHz do 9 MHz		TAK
33b	Minimum 192 elementy piezoelektryczne		TAK
Pozostałe wymagania
	Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty.		TAK podać ilość wymaganych przeglądów w ciągu jednego roku
	Dostarczony i uruchomiony przedmiot zamówienia ma pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów.		TAK
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.		TAK
	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą		TAK
	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 12 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym		TAK / Punktacja: / Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych, zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania lub brak takiej funkcji.		TAK / Punktacja: / Zaoferowany echokardiograf nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany echokardiograf posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.		TAK

        Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................
        Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty