Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych pozwalających na wykonie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników (CPR) wraz z dzierżawą kompletnego i automatycznego systemu dla Zakładu Diagnostyki.

Opis wymagań granicznych

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , zużywalnych pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników(CPR) wraz z dzierżawą 1 sztuki kompletnego i automatycznego systemu do wykonania badania ogólnego i analizy osadów moczu oraz weryfikacji patologicznych wyników w moczu z oprogramowaniem służącym do zarządzania procesem analitycznym.

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy (rok produkcji – nie starszy niż 2024) kompletny i automatyczny system do wykonania badania ogólnego moczu i analizy cytometrycznej osadów moczu oraz weryfikacji patologicznych wyników poprzez cyfrowe obrazowanie elementów upostaciowanych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym procesem analitycznym współpracującym z aktualnie używanym w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnym Systemem Informatycznym ( LSI), z komputerem, monitorem LCD oraz drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny). |  |
| 2. | System (3 modułowy) z uwagi na organizację pacy i zarządzanie wykorzystaniem poszczególnych modułów w ciągu doby (praca rutynowa, tryb dyżurowy). |  |
| 3. | Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego), czyli Szerokość – 125 cm Głębokość – 70 cm Długość – 270 cm lub też zaoferowanie stołu laboratoryjnego przystosowanego do oferowanego systemu |  |
| 4. | Odczyt minimum 9 poniższych parametrów fizyko-chemicznych moczu o czułości minimalnej: - Leukocyty: 25 kom/µl - Azotyny: 0,1 mg/dl - Białko: 15 mg/dl - Glukoza: 50 mg/dl - Ciała ketonowe: 10 mg/dl - Urobilinogen: 2 mg/dl - Bilirubina: 0,5 mg/dl - Hemoglobina: 0,03 mg/dl - Erytrocyty: 10 kom/µl |  |
| 5. | Dostępność materiałów kontrolnych zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie ze standardami obowiązującymi w diagnostyce laboratoryjnej (codzienna kontrola jakości) |  |
| 6. | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. Materiał kontrolny dostępny na dwóch poziomach. Oferowane kontrole powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym –LSI wskazanym przez Zamawiającego (obecnie Centrum firmy Marcel S.A.) oraz kompatybilność z aktualnym w ZD programem kontroli jakości (obecnie Unity Real Time firmy Biorad), wyniki oznaczeń kontrolnych automatycznie przesyłane do LIS i z LIS do Unity. Koszty podłączenia do systemów LIS i Unity w cenie oferty. |  |
| 7. | Możliwość pracy w trybie 24 godzinnym |  |
| 8. | Możliwość pracy w trybie próbka po próbce na podajnikach automatycznych (jeden podajnik na jeden moduł) |  |
| 9. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 10. | Możliwość kalibracji automatycznej lub przez serwis. |  |
| 11. | Podtrzymywanie zasilania minimum 20 minut, UPS jako wyposażenie systemu |  |
| 12. | Flagowanie wyników. Wyniki osadu moczu prezentowane dodatkowo w postaci skatergramów i histogramów. |  |
| 13. | Czujnik detekcji poziomu materiału w badanej próbce i możliwość oznaczenia próbek o małej objętości, próbek pediatrycznych (3 ml ) |  |
| 14. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
| 15. | Możliwość oznaczania przejrzystości moczu |  |
| 16. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy |  |
| 17. | Maksymalne zużycie wody dejonizowanej lub płynów eksploatacyjnych |  |
| 18. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) oraz programem kontroli jakości (obecnie Unity Real Time firmy Biorad). Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego oraz programu kontroli jakości ponosi Wykonawca. Czas podłączenia do LIS wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 19. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa, możliwość zdalnej pomocy serwisowej. Wyznaczenia opiekuna serwisu i IT (dedykowane osoby). |  |
| 20. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku). W święta i dni ustawowo wolne od pracy możliwość kontaktu telefonicznego z serwisem, czas przyjazdu do 48 godzin od zgłoszenia awarii, możliwość pomocy zdalnej. |  |

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany |  |
|  | a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać) |  |
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  |
|  | a) usuwania błędów; | (nie wypełniać) |  |
|  | b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; |  |  |
|  | c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; |  |  |
|  | d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; |  |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany |  |
|  | a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać) |  |
|  | a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; |  |  |
|  | b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; |  |  |
|  | c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; |  |  |
|  | b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu |  |  |
|  | a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h |  |  |
|  | b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h |  |  |
|  | c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany |  |
|  |  | (nie wypełniać) |  |

* Niespełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.