Kraków, dnia ….10.2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

„Sprzęt do przechowywania produktów leczniczych diagnostyczny i monitorujący.”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

# oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

## 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4.Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty 
z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.

# 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt do przechowywania produktów leczniczych diagnostyczny i monitorujący

CPV:

Pakiet I: 39711100-0

Pakiet II: 39711120-6

Pakiet III, V: 33112200-0

Pakiet IV, VIII: 33124100-6

Pakiet VI, VII, IX: 33123210-3

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.97.2023. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią SWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi dla:

Pakietu: I, II, IV, VI, VII, VIII, IX – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;

Pakietów: III, V – do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2a, 2b do SWZ .

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacji o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie

jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest:

Nina Zamojska tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400.

11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 25.11.2023 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

§ 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia:

§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia:

§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, 
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia:

§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia:

§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia:

§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego 
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia:

§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, 
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby       zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o którym mowa w pkt 1 b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 1 b SWZ.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 27.10.2023 r. do godz. 10:00 w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu 
w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2023 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art.111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Parametry techniczne | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + T

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – parametry techniczne

T = R2 x Tb / Tmax

Tmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Tb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne

WZORY

Wzór określający zależność wprost proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

A = 1, jeżeli przedział [1,2]

A = 2, jeżeli przedział [1,3]

Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną

* A = ilość punktów

gdzie:

x – wartość zaoferowana danego parametru

min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego

A = 1, jeżeli przedział [2,1]

A = 2, jeżeli przedział [3,1]

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający

przewiduje takie wymagania

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
o których mowa w art. 131 ust. 2.

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      97.2023: Sprzęt do przechowywania produktów leczniczych diagnostyczny i monitorujący prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu 
                                 z postępowania

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy dla pakietów I-IV

3. Załącznik nr 2a – wzór umowy dostawy dla pakietów V-IX dla urządzeń przetwarzających dane osobowe

4. Załącznik nr 2b – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla pakietów V-IX

5. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – formularz cenowy

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. św. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.97.2023 – sprzęt do przechowywania produktów leczniczych diagnostyczny i monitorujący, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………………………………

- ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- - mikro przedsiębiorstwem

- - małym przedsiębiorstwem

- - średnim przedsiębiorstwem

- - dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).............................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik nr 2

Wzór umowy dla pakietów I-IV w osobnym pliku.

Załącznik 2a

Wzór umowy dla pakietów V-IX w osobnym pliku.

Załącznik 2b

Wzór umowy powierzenia danych osobowych dla pakietów V-IX w osobnym pliku.

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

PAKIET I

| L.p. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I - Witryna chłodnicza i lodówki do produktów leczniczych |  | CPV: 39711100-0 |
| Część A - Witryna chłodnicza do przechowywania leków - 1 sztuka |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | pojemność netto min. 330 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | wymiary zewnętrzne max.: (szer. x gł. x wys.) 610 x 620 x 1850 [mm] | TAK |  | – |
| 7 | zużycie energii w ciągu 365 dni - max. 310 [kWh] | TAK, podać |  | [3,1] |
| 8 | dynamiczny układ chłodzenia | TAK |  | – |
| 9 | automatyczne odszranianie | TAK |  | – |
| 10 | zakres temperatury min. : od 3 [°] do 16 [°] | TAK |  | – |
| 11 | biały kolor obudowy | TAK |  | – |
| 12 | wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  | – |
| 13 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym zewnętrznym wyświetlaczem temperatury | TAK |  | – |
| 14 | interfejs RS 485 lub równoważny | TAK |  | – |
| 15 | złącze beznapięciowe | TAK |  | – |
| 16 | alarmy | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 17 | rejestrator temperaturowy - oferowany w zestawie z zamrażarką rejestrator - niezależny, bezprzewodowy, z wbudowaną kartą SIM wykorzystujący technologię transmisji danych NB-IOT, wyposażony w 2 [szt.] wodoodporne sondy temperatury o długości min. 2 [m], sondy umieszczone wewnątrz komory urządzenia w naczyniach z cieczą niezamarzającą symulującą temperaturę przechowywanego produktu. Rejestrator pracujący w zakresie pomiarowym min. od -55 [°C] do 125 [°C],z rozdzielczością pomiaru max. 0.1 [°C]. Zapis pomiarów z częstotliwością regulowaną w zakresie min. 1 [min] - 10 [dni]. Pojemność pamięci min. 40 000 pomiarów. Wyniki pomiarów zapisywane równolegle na serwerze zewnętrznym (nieograniczona pojemność) w technologii cloud. Dostęp do zapisanych danych z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Automatyczne powiadomienie SMS(w okresie gwarancji)/Email o przekroczeniu ustawionych progów alarmowych. Nieograniczona liczba możliwych do dodania użytkowników o różnym poziomie uprawnień. Wbudowana bateria: 2 x 3,6 [V], rozmiar AA, pojemność min. 4200 [mAh] (wymienna). Czas pracy baterii: min. 2 [lata]. Certyfikat wzorcowania zgodny z normą ISO/IEC 17025 lub równoważną - 1 sztuka Wykonawca zobligowany jest w czasie trwania gwarancji do: - między 11 a 12 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do dostarczenia 2 sztuk nowych wzorcowanych sond temperatury - między 23 a 24 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do wzorcowania 2 sztuk sond temperatury posiadanych przez Zamawiającego | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 18 | półki o max. obciążeniu 45 [kg] - 5 sztuk | TAK |  | – |
| 19 | zamek drzwiowy | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 23 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 26 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 27 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| Część B - Lodówka do przechowywania krwi - 1 sztuka |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | – |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 5 | pojemność netto min. 80 [l] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 6 | zakres temperatury min. : od 2 [°] do 6 [°], temperatura zadana: 4 [°] | TAK, podać |  | – |
| 7 | korpus w kolorze białym, lakierowany proszkowo | TAK |  | – |
| 8 | wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej AISI 304 | TAK |  | – |
| 9 | regulowane nogi | TAK |  | – |
| 10 | drzwi przeszklone, zamykane na klucz | TAK |  | – |
| 11 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  | – |
| 12 | obieg powietrza wymuszony - wentylator | TAK |  | – |
| 13 | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  | – |
| 14 | alarm dźwiękowy wysokiej/niskiej temperatury | TAK |  | – |
| 15 | alarm dźwiękowy otwartych drzwi | TAK |  | – |
| 16 | alarm zaniku napięcia - UPS | TAK |  | – |
| 17 | system przeciwzamrożeniowy | TAK |  | – |
| 18 | otwór walidacyjny | TAK |  | – |
| 19 | wymiary zewnętrzne max.: (szer. x gł. x wys.) 650 x 650 x 855 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 20 | wymiary wewnętrzne min.: (szer. x gł. x wys.) 510 x 350/170 x 620 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 21 | izolacja cieplna pianka poliuretanowa, grubość min. 70 [mm] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 22 | zasilanie 50 [Hz] +/- 5 [%] | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 23 | rejestrator temperaturowy - oferowany w zestawie z zamrażarką rejestrator - niezależny, bezprzewodowy, z wbudowaną kartą SIM wykorzystujący technologię transmisji danych NB-IOT, wyposażony w 2 [szt.] wodoodporne sondy temperatury o długości min. 2 [m], sondy umieszczone wewnątrz komory urządzenia w naczyniach z cieczą niezamarzającą symulującą temperaturę przechowywanego produktu. Rejestrator pracujący w zakresie pomiarowym min. od -55 [°C] do 125 [°C],z rozdzielczością pomiaru max. 0.1 [°C]. Zapis pomiarów z częstotliwością regulowaną w zakresie min. 1 [min] - 10 [dni]. Pojemność pamięci min. 40 000 pomiarów. Wyniki pomiarów zapisywane równolegle na serwerze zewnętrznym (nieograniczona pojemność) w technologii cloud. Dostęp do zapisanych danych z poziomu przeglądarki internetowej i aplikacji mobilnej. Automatyczne powiadomienie SMS(w okresie gwarancji)/Email o przekroczeniu ustawionych progów alarmowych. Nieograniczona liczba możliwych do dodania użytkowników o różnym poziomie uprawnień. Wbudowana bateria: 2 x 3,6 [V], rozmiar AA, pojemność min. 4200 [mAh] (wymienna). Czas pracy baterii: min. 2 [lata]. Certyfikat wzorcowania zgodny z normą ISO/IEC 17025 lub równoważną - 1 sztuka Wykonawca zobligowany jest w czasie trwania gwarancji do: - między 11 a 12 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do dostarczenia 2 sztuk nowych wzorcowanych sond temperatury - między 23 a 24 miesiącem od podpisania protokołu odbioru do wzorcowania 2 sztuk sond temperatury posiadanych przez Zamawiającego | TAK, opisać, podać nr kat. oraz producenta |  | – |
| 24 | szuflada ze stali nierdzewnej z przegrodami o wysokości min. 75 [mm] - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 25 | pojemnik na glikol - 2 sztuki | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 26 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 27 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 28 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 29 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 30 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 31 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 32 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 33 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 35 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| Część C - Lodówka do przechowywania szczepionek, dwudrzwiowa - 1 sztuka |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | pojemność netto, min. 480 [l] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 6 | zakres temperatury, min. od 2 [°] do 8 [°] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | korpus w kolorze białym, lakierowany proszkowo | TAK |  | – |
| 8 | wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej AISI 304 | TAK |  | – |
| 9 | uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport | TAK |  | – |
| 10 | kółka transportowe - 4 szt, w tym min. 2 wyposażone w hamulec | TAK, podać |  | – |
| 11 | dodatkowe nogi do poziomowania | TAK |  | – |
| 12 | drzwi pełne zamykane na klucz | TAK |  | – |
| 13 | elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury | TAK |  | – |
| 14 | wymuszony obieg temperatury za pomocą wentylatora | TAK |  | – |
| 15 | automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu | TAK |  | – |
| 16 | alarmy dźwiękowe wysokiej/niskiej temperatury | TAK |  | – |
| 17 | alarmy otwartych drzwi | TAK |  | – |
| 18 | alarm zaniku napięcia - UPS | TAK |  | – |
| 19 | system przeciwzamrożeniowy | TAK |  | – |
| 20 | otwór walidacyjny | TAK |  | – |
| 21 | wymiary zewnętrzne max.: (szer. x gł. x wys.) 650 x 870 x 2000 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 22 | wymiary wewnętrzne min.: (szer. x gł. x wys.) 500 x 650 x 1500 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 23 | izolacja cieplna pianka poliuretanowa, grubość min. 70 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 24 | zasilanie 50 [Hz] +/- 5 [%], 230 [V] +/- 5 [%] | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 25 | półka stalowa gładka perforowana - 6 sztuk | TAK |  | – |
| 26 | pojemnik na glikol - 2 sztuki | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 27 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 28 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 29 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 30 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 34 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

PAKIET II

|  | PAKIET II - Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 sztuka |  |  | CPV: 39711120-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe) | TAK |  | – |
| 6 | pojemność użytkowa komory, min. 330 [l] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 7 | zakres kontroli temperatury, min. -50°C do -86°C | TAK, podać |  | – |
| 8 | wymiary zewnętrzne, max. szerokość x głębokość x wysokość: 750 x 900 x 1850 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 9 | wymiary wewnętrzne, min. szerokość x głębokość x wysokość: 490 x 600 x 1100 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 10 | wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym | TAK/nie |  | 3/0 |
| 11 | drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny) | TAK |  | – |
| 12 | drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi) | TAK |  | – |
| 13 | dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi | TAK |  | – |
| 14 | drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek | TAK |  | – |
| 15 | liczba półek (nieperforowanych ze stali nierdzewnej): 3 sztuki plus podłoga zamrażarki | TAK |  | – |
| 16 | izolacja z pianki poliuretanowej | TAK |  | – |
| 17 | podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia | TAK |  | – |
| 18 | kaskadowy układ chłodzenia, dwukompresorowy | TAK |  | – |
| 19 | zużycie energii, max. 6kWh/dzień | TAK, podać |  | [2,1] |
| 20 | naturalne węglowodorowe czynniki chłodnicze | TAK |  | – |
| 21 | sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. | TAK |  | – |
| 22 | panel kontrolny z wyświetlaczem LED lub VFD | TAK |  | – |
| 23 | panel kontrolny umiejscowiony poza drzwiami zamrażarki (możliwość podglądu parametrów w trakcie załadunku/rozładunku komory) | TAK |  | – |
| 24 | wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim | TAK |  | – |
| 25 | wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych, min.: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie, min. od ±5°C do ±20°C) - zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) - zanieczyszczenia filtra skraplacza | TAK, podać |  | – |
| 26 | możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (10, 30 lub 60 minut oraz wyciszenie permanentne) | TAK, podać |  | – |
| 27 | automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany, min. komponentów zużywalnych | TAK, podać |  | – |
| 28 | funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przed przypadkowymi zmianami parametrów | TAK |  | – |
| 29 | fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy min. 15 [mm] (nie mniej niż 3 porty) | TAK, podać |  | – |
| 30 | bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania | TAK |  | – |
| 31 | zasilanie jednofazowe 230V/50Hz | TAK |  | – |
| 32 | waga urządzenia, max. 250 [kg] | TAK, podać |  | [2,1] |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 33 | stelaż metalowy na 16 pudełek kriogenicznych o wysokości 50 [mm] - 6 sztuk | TAK |  | – |
| 34 | stelaż metalowy na 20 pudełek kriogenicznych o wysokości 50 [mm] - 6 sztuk | TAK |  | – |
| 35 | dwie dodatkowe półki (nieperforowane ze stali nierdzewnej) - jako zapas do oferowanej zamrażarki | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 36 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 37 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | – |
| 38 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 39 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 40 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 41 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 42 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 43 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 44 | wszelkie czynności związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz możliwymi z tym czynnościami leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

PAKIET III

|  | PAKIET III - Głowica typu convex do aparatu GE Vivid S60 dla Konsultacyjnej Przych. Spec. Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej |  |  | CPV: 33112200-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji oferowanej w pakiecie głowicy - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowana głowica convex szerokopasmowa, akustyczne wzmacnianie sygnału odbiorczego i nadawczego, model C1-6-D wg. GE Healthcare z przeznaczeniem do aparatu VIVID S60 funkcjonującego w Szpitalu lub zaoferowana głowica funkcjonalnie równoważna w zakresie minimum podanym poniżej. W ramach oferty Wykonawca dokona podłączenia, uruchomienia i konfiguracji oferowanej głowicy do ww. aparatu | TAK, podać |  | – |
| 6 | szerokopasmowa sonda convex, aplikacje min.: brzuch, OB./Gin, urologia, naczyniowe, serce płodu, nerki, miednica mniejsza | TAK, podać |  | – |
| 7 | ilość elementów, min. 192 kryształy piezoelektryczne | TAK, podać |  | [1,2] |
| 8 | pasmo, min. 1,4÷6,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,2] |
| 9 | pole widzenia min. 70° [mm] | TAK, podać |  | – |
|  | zasięg do 50 cm | TAK, podać |  | – |
| 9 | obrazowanie fundamentalne i harmoniczne | TAK, podać |  | – |
| 9 | prowadnica biopsyjna | TAK, podać |  | – |
| 10 | wszystkie tryby pracy, Duplex, Triplex z PW | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 12 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 13 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 14 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 18 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

PAKIET IV

| PAKIET IV - Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  | CPV: 33124100-6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | aparat umożliwiający wykonywanie następujących testów wodorowych, min.: - test na tolerancję fruktozy - test na tolerancję laktozy - test na tolerancję sorbitolu - test na tolerancję ksylitolu - test obciążenia glukozą - test laktulozowy | TAK |  | – |
| 6 | zakres stężeń, min. 0÷500 ppm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 7 | wyświetlacz: pełnokolorowy ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 8 | zasada wykrywania: czujnik elektrochemiczny | TAK |  | – |
| 9 | powtarzalność: <5% | TAK |  | – |
| 10 | dokładność: ≤±3 ppm/10%, w zależności od tego, która wartość jest większa | TAK |  | – |
| 11 | zasilanie: 3 x bateria AA | TAK |  | – |
| 12 | czas reakcji T90: <40 sekund | TAK |  | – |
| 13 | czułość czujnika: 1 ppm | TAK |  | – |
| 14 | dryft czujnika: <2% na miesiąc | TAK |  | – |
| 15 | wymiary, max. 40 x 80 x 140 mm | TAK |  | – |
| 16 | waga (łącznie z bateriami), max. 250 g | TAK, podać |  | [2,1] |
| 17 | zakłócenie krzyżowe CO: <4% | TAK |  | – |
| 18 | pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis pomiarów dla przynajmniej 10 badanych | TAK |  | – |
| 19 | możliwość przypisywania badanym predefiniowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika protokołów testu oddechowego | TAK |  | – |
| 20 | konieczność kalibracji nie częściej niż raz na 3 miesiące | TAK |  | – |
| 21 | Wyposażenie |  |  |  |
| 22 | jednorazowe, słomkowe, papierowe, biodegradowalne, indywidualnie pakowane ustniki - 200 sztuk | TAK |  | – |
| 23 | adapter do podłączania ustników - 12 sztuk | TAK |  | – |
| 24 | chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji - 50 sztuk | TAK |  | – |
| 25 | jednorazowa maseczka pediatryczna - 10 sztuk | TAK |  | – |
| 26 | adapter do przeprowadzania pomiarów za pomocą maseczki - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 27 | zestaw kalibracyjny w składzie: butla z gazem 100 ppm H2, adapter przyłączeniowy, mikrozawór z reduktorem - 1 zestaw | TAK |  | – |
| 28 | oprogramowanie komputerowe do zarządzania badaniami, analizy i przechowywania danych i wydruku raportów badań - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 29 | baterie AA - 3 sztuki | TAK |  | – |
| 30 | kabel USB - 1 sztuka | TAK |  | – |
| 31 | torba transportowa - 1 sztuka | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 32 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 33 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) LUB inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 34 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 35 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 36 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 37 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 38 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 39 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 40 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 41 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

PAKIET V

| PAKIET V - Aparat echokardiograficzny na salę zabiegową Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii |  | CPV: 33112200-0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 5 | aparat przenośny w formie laptopa | TAK |  | – |
| 6 | masa aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) nie większa niż 7 [kg] | TAK, podać [kg] |  | – |
| 7 | monitor kolorowy LCD, co najmniej 15” | TAK, podać ["] |  | – |
| 8 | rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1920x1080 pikseli x pikseli | TAK, podać [px x px] |  | – |
| 9 | dotykowy ekran aparatu - umożliwiający sterowanie większością funkcji | TAK/NIE |  | 5/0 |
| 10 | zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK |  | – |
| 11 | zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat, czas pracy wbudowanego akumulatora min. 60 minut | TAK, podać |  | – |
| 12 | dedykowany wózek do aparatu z co najmniej 4 aktywnymi gniazdami do podłączenia głowic obrazowych, półka na videoprinter, nagrywarka CD/DVD | TAK, podać ilość gniazd |  | – |
| 13 | architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK |  | – |
| 14 | liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania powyżej 500 000 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 15 | dynamika aparatu co najmniej 250 [dB] | TAK, podać dynamikę [dB] |  | [1,3] |
| 16 | możliwość podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  | – |
| 17 | zakres częstotliwości pracy (częstotliwości podstawowych) aparatu co najmniej od 2,0 MHz do 15,0 MHz [MHz] | TAK, podać zakres [MHz] |  | – |
| 18 | aparat wyposażony w min. 6 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK, podać |  | – |
| 19 | zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 2—30 [cm] | TAK, podać [cm] |  | – |
| 20 | wózek wyposażony w videoprinter czarno-biały do wydruku obrazów na papierze termicznym (m.in. zrzuty ekranu) | TAK |  | – |
| Archiwizacja |  |  |  |
| 21 | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności nie mniejszej niż 256 [GB] | TAK, podać [GB] |  | – |
| 22 | pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 500 obrazów | TAK, podać |  | – |
| 23 | możliwość zmiany wzmocnienia obrazu B-mode, mapy skali szarości na obrazach z archiwum | TAK/NIE |  | 3/0 |
| 24 | możliwość zmiany położenia linii bazowej, rozdzielczości czasowej na obrazach Dopplera spektralnego z archiwum | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 25 | anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 26 | możliwość zmiany położenia linii bazowej, inwersji kierunku na obrazach Dopplera kolorowego z archiwum | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 27 | możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | TAK |  | – |
| 28 | możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na napędach podłączonych do portu USB w formatach, min. JPG, AVI, DICOM (dogrywana przeglądarka dla systemu Windows) | TAK, podać |  | – |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
| 29 | tryb 2D (B - mode) | TAK |  | – |
| 30 | maksymalny Frame Rate dla trybu 2D, min. 800 [Hz] | TAK, podać [Hz] |  | [1,3] |
| 31 | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  | – |
| 32 | obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  | – |
| 33 | tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | – |
| 34 | pamięć CINE dla Dopplera Kolor min. 1000 klatek | TAK, podać |  | [1,3] |
| 35 | tryb Power Doppler (PD) | TAK |  | – |
| 36 | tryb obrazowania M-mode | TAK |  | – |
| 37 | tryb kolor M-mode | TAK |  | – |
| 38 | możliwość prezentacji obrazu w trybie 2D+ M mode | TAK |  | – |
| 39 | anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętli cineloop | TAK |  | – |
| 40 | krzywoliniowy M-mode z pętli 2D | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 41 | tryb Doppler spektralny PW | TAK |  | – |
| 42 | pamięć CINE dla Dopplera PW min. 100 [s] | TAK, podać [s] |  | – |
| 43 | tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  | – |
| 44 | automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 45 | tryb Doppler spektralny z falą ciągłą CW | TAK |  | – |
| 46 | tryb Doppler spektralny i kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  | – |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 47 | możliwość regulacji wzmocnienia 2D gain po zamrożeniu obrazu | TAK |  | – |
| 48 | automatyczna analiza frakcji wyrzutowej lewej komory dla 2 i 4 jamowej projekcji | TAK |  | – |
| 49 | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  | – |
| 50 | pomiary i kalkulacje dla badań kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  | – |
| 51 | automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK |  | – |
| 52 | kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych - 2 sztuki | TAK |  | – |
| Głowice |  |  |  |
| 53 | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych | TAK |  | – |
| 54 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | – |
| 55 | zakres częstotliwości, min. 1,5—4 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3] |
| 56 | kąt widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | [1,3] |
| 57 | ilość elementów piezoelektrycznych, min. 280 | TAK, podać |  | [1,3] |
| 58 | głowica o konstrukcji wielorzędowej matrycowej | TAK |  | – |
| 59 | praca w II harmonicznej | TAK, podać |  | – |
| 60 | praca w trybach, min. B, PW, CD, CWD | TAK, podać |  | – |
| 61 | oferowany aparat wyposażony w interfejsy: software i hardware, umożliwiające podłączanie jednorazowych głowic do obrazowania wewnątrzsercowego | TAK, opisać, podać model i numer katalogowy interfejsów |  | – |
| Komunikacja z PACS i wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 62 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 63 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 64 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 65 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| 66 | oferowany aparat wyposażony w wbudowaną antenę i oprogramowanie DICOM w wersji bezprzewodowej (wireless) do przesyłania obrazów i danych | TAK |  | – |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 67 | o głowicę convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i narządów jamy brzusznej, zakres częstotliwości, min. 5—12,0 [MHz], ilość elementów piezoelektrycznych, min. 190, tryby, min.: TRIPLEX B/CD/PWD oraz praca w II harmonicznej | TAK, opisać, podać model i numer katalogowy |  | – |
| 68 | o głowicę przezprzełykową, zakres częstotliwości, min. 4,0 - 7,0 [MHz], ilość elementów piezoelektrycznych, min. 64, praca w trybach, min.: B, PW, CD, CWD oraz w II harmonicznej | TAK, opisać, podać model i numer katalogowy |  | – |
| 69 | o możliwość podłączenia głowicy 3D przezprzełykowej o 2400 kryształach piezoelektrycznych wraz z obrazowaniem 3/4D | TAK, opisać, podać model i numer katalogowy |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 62 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 miesiące | TAK, podać |  | – |
| 63 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 64 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną przez Szpital sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej, w tym min. 7 letni okres bezpłatnych aktualizacji systemu oferowanego modelu aparatu | TAK |  | – |
| 65 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 66 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 67 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 68 | szkolenie dla min. dwóch pracowników Działu Inżynierii Klinicznej w zakresie użytkowania, konserwacji oraz wykonywania sukcesywnych przeglądów technicznych oferowanego urządzenia (wraz z dostarczeniem niezbędnej dla tych celów dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej) zakończone wydaniem certyfikatu upoważniającego do dokonywania bieżących przeglądów oraz drobnych napraw korekcyjnych - certyfikat wydany przez jednostkę/osobę upoważnioną, wystawiony na typ oferowanego aparatu, ważność certyfikatu- bezterminowo. Szkolenie zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dokonanej instalacji oferowanych urządzeń, jednak nie później niż 30 dni od podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego | TAK |  | – |
| 69 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 70 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 71 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 72 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 73 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

PAKIET VI

|  | PAKIET VI - Doposażanie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Choroby Wieńcowej |  |  | CPV: 33123210-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent zaoferuje 3 sztuki kardiomonitorów (zgodnych z wymaganiami opisanymi w częściach A.1-A.4), kompatybilnych (w zakresie podłączenia i wizualizacji parametrów) do centrali monitorującej typu CNS 9101 prod. Nihon Kohden, zainstalowanej i użytkowanej w O. Kl. Choroby Wieńcowej. Oferent zagwarantuje możliwość wykorzystania (pełną kompatybilność) posiadanych przez Zamawiającego akcesoriów pomiarowych produkcji Nihon Kohden z zaoferowanym w pakiecie sprzętem | TAK |  | – |
| A.1 - Kardiomonitory |  |  |  |
| 2 | nazwa i typ produktu | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 6 | monitory o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów możliwy na każdym stanowisku | TAK, opisać |  | – |
| 7 | waga kardiomonitora bez akumulatorów i modułów, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 9 | chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów ) | TAK |  | – |
| 10 | ekran kolorowy, pojedynczy wbudowany w obudowę monitora, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK, podać |  | – |
| 11 | prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK, podać |  | za każdą zaoferowaną krzywą więcej niż min. wymagana - 1 pkt. |
| 12 | rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | – |
| 13 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | – |
| 14 | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 15 | monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | – |
| 16 | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | monitor z funkcją pracy w sieci. Komunikacja LAN pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych numerycznych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  | – |
| 18 | wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  | – |
| 19 | możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  | – |
| 20 | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | – |
| 21 | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK, opisać |  | – |
| 22 | min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK, opisać |  | – |
| 23 | historia alarmów min. 300 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | [1,3] |
| 24 | możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | – |
| 25 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 26 | jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 6 parametrów | TAK, podać |  | – |
| 27 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. (Zamawiający nie wyklucza monitorów nie podłączonych do centrali) | TAK, podać |  | [1,3] |
| 28 | funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  | – |
| 29 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | – |
| 30 | wodoszczelny czujnik typu klips do pomiaru saturacji | TAK |  | – |
| A.2 - Parametry mierzone - dostępne we wszystkich oferowanych kardiomonitorach |
| 31 | EKG | TAK |  | – |
| 32 | możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego | TAK |  | – |
| 33 | możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem | TAK |  | – |
| 34 | automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia | TAK |  | – |
| 35 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. Możliwość zdefiniowania QRS podczas wpisywania nowego pacjenta (z tego samego poziomu menu) | TAK |  | – |
| 36 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 37 | zakres alarmów, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 39 | ciągła analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 40 | możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń | TAK, opisać |  | – |
| 41 | oferowane kardiomonitory wyposażone w funkcję prezentacji graficznej zmian odcinka ST na wykresach kołowych | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 42 | trendy odcinka ST z min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 43 | zmiana punktów pomiarowych odcinka ST, min. zakres pomiarowy: -9 ÷ +9 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 44 | analiza arytmii | TAK |  | – |
| 45 | rozpoznawanie, min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | [1,2] |
| 46 | możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 rodzajów lub rozszerzonym min. 22 rodzajów | TAK |  | – |
| 47 | oddech | TAK |  | – |
| 46 | pomiar oddechu metodą impedancyjną | TAK |  | – |
| 47 | prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę | TAK |  | – |
| 48 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 4 - 120 [odd./min.] | TAK, podać |  | – |
| 49 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 50 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  | – |
| 51 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  | – |
| 52 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 –120 min | TAK, podać |  | – |
| 53 | pomiar ręczny i pomiar ciągły | TAK |  | – |
| 54 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości | TAK |  | – |
| 55 | zakres pomiarowy, min. 20 – 250 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 56 | funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 57 | funkcja stazy żylnej | TAK |  | – |
| 58 | pomiar saturacji | TAK |  | – |
| 59 | pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna | TAK |  | – |
| 60 | zakres pomiarowy SpO2, min: 30 – 100 [%] | TAK, podać |  | – |
| 61 | zakres pomiarowy pulsu, min.: 30 – 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 62 | dostępna funkcja wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  | – |
| 63 | dostępna funkcja ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 64 | pomiar temperatury | TAK |  | – |
| 65 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  | – |
| 66 | jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  | – |
| 67 | zakres pomiarowy, min.: 10 – 45º [C] |  |  | – |
| A.3 - Możliwości rozbudowy dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów |  |  |  |
| 68 | możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej metodą PiCCO w postaci modułu zasilanego i obsługiwanego z poziomu kardiomonitora. Realizacja pomiaru po podłączeniu modułu. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: CO, PCCO, PCCI lub CCI, SV, SVR, SVV, PPV, EVLW, GEDV, PCCI, CPO, ITBV, GEF, dPmax. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | – |
| 69 | możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK, podać |  | – |
| 70 | możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  | – |
| 71 | możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  | – |
| 72 | możliwość rozbudowy pomiar EEG ( moduł do EEG potwierdzony certyfikatem CE) Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta Możliwość stosowania różnych typów elektrod np. igłowe, miseczkowe itp. | TAK |  | – |
| 73 | możliwość rozbudowy do pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | – |
| 74 | możliwość rozbudowy ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia - jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu kardiomonitora. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: PCCI lub CCI, PCCO lub CCO, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, dPmax. | TAK |  | – |
| A.4 - Wyposażenie |  |  |
| 75 | do oferowanych kardiomonitorów w ramach oferty, Wykonawca dostarczy dedykowane adaptery do mocowania kardiomonitorów do posiadanych uchwytów ściennych. Wykonawca zamontuje dostarczone kardiomonitory z wykorzystaniem dostarczonych adapterów do uchwytów ściennych | TAK, podać |  | – |
| 76 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 77 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzenia – 6 sztuki | TAK, podać |  | – |
| 78 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 79 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (18-23 cm) - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 80 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 81 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 82 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 83 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 6 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 84 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 3 sztuki | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 85 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 86 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 87 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 88 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 89 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 90 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 91 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 92 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

Pakiet VII

|  | PAKIET VII - Doposażenie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Chorób Serca i Naczyń |  | CPV: 33123210-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent zaoferuje 1 kardiomonitor (zgodnych z wymaganiami opisanymi w częściach A.1-A.4), kompatybilnych (w zakresie podłączenia i wizualizacji parametrów) do centrali monitorującej typu CNS 9101 prod. Nihon Kohden zainstalowanej i użytkowanej na O. Kl. Chorób Serca i Naczyń. Oferent dostarczy zainstaluje i skonfiguruje na tej centrali monitorującej licencję, rozszerzającą możliwość podłączenia i podglądu kardiomonitorów z obecnych 16 do 24 stanowisk. Oferent zagwarantuje możliwość wykorzystania (pełną kompatybilność) posiadanych przez Zamawiającego akcesoriów pomiarowych produkcji Nihon Kohden z zaoferowanym w pakiecie sprzętem | TAK |  | – |
| A.1 - Kardiomonitor |  |  |  |
| 2 | nazwa i typ produktu | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 5 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 6 | monitory o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów możliwy na każdym stanowisku | TAK, opisać |  | – |
| 7 | waga kardiomonitora bez akumulatorów i modułów, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | – |
| 8 | monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 9 | chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów ) | TAK |  | – |
| 10 | ekran kolorowy, pojedynczy wbudowany w obudowę monitora, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK, podać |  | – |
| 11 | prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK, podać |  | za każdą zaoferowaną krzywą więcej niż min. wymagana - 1 pkt. |
| 12 | rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | – |
| 13 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | – |
| 14 | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | – |
| 15 | monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | – |
| 16 | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | – |
| 17 | monitor z funkcją pracy w sieci. Komunikacja LAN pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych numerycznych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  | – |
| 18 | wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  | – |
| 19 | możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  | – |
| 20 | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | – |
| 21 | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK, opisać |  | – |
| 22 | min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK, opisać |  | – |
| 23 | historia alarmów min. 300 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | [1,3] |
| 24 | możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | – |
| 25 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 26 | jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 6 parametrów | TAK, podać |  | – |
| 27 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. (Zamawiający nie wyklucza monitorów nie podłączonych do centrali) | TAK, podać |  | [1,3] |
| 28 | funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  | – |
| 29 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | – |
| 30 | wodoszczelny czujnik typu klips do pomiaru saturacji | TAK |  | – |
| A.2 - Parametry mierzone na zaoferowanym kardiomonitorze |
| 31 | EKG | TAK |  | – |
| 32 | możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego | TAK |  | – |
| 33 | możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem | TAK |  | – |
| 34 | automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia | TAK |  | – |
| 35 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. Możliwość zdefiniowania QRS podczas wpisywania nowego pacjenta (z tego samego poziomu menu) | TAK |  | – |
| 36 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 37 | zakres alarmów, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 38 | analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 39 | ciągła analiza odcinka ST | TAK |  | – |
| 40 | możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń | TAK, opisać |  | – |
| 41 | oferowane kardiomonitory wyposażone w funkcję prezentacji graficznej zmian odcinka ST na wykresach kołowych | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 42 | trendy odcinka ST z min. 24 godzin | TAK, podać |  | – |
| 43 | zmiana punktów pomiarowych odcinka ST, min. zakres pomiarowy: -9 ÷ +9 [mm] | TAK, podać |  | – |
| 44 | analiza arytmii | TAK |  | – |
| 45 | rozpoznawanie, min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | [1,2] |
| 46 | możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 rodzajów lub rozszerzonym min. 22 rodzajów | TAK |  | – |
| 47 | oddech | TAK |  | – |
| 46 | pomiar oddechu metodą impedancyjną | TAK |  | – |
| 47 | prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę | TAK |  | – |
| 48 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 4 - 120 [odd./min.] | TAK, podać |  | – |
| 49 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 50 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  | – |
| 51 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  | – |
| 52 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 –120 min | TAK, podać |  | – |
| 53 | pomiar ręczny i pomiar ciągły | TAK |  | – |
| 54 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości | TAK |  | – |
| 55 | zakres pomiarowy, min. 20 – 250 [mmHg] | TAK, podać |  | – |
| 56 | funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK/NIE |  | 2/0 |
| 57 | funkcja stazy żylnej | TAK |  | – |
| 58 | pomiar saturacji | TAK |  | – |
| 59 | pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna | TAK |  | – |
| 60 | zakres pomiarowy SpO2, min: 30 – 100 [%] | TAK, podać |  | – |
| 61 | zakres pomiarowy pulsu, min.: 30 – 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | – |
| 62 | dostępna funkcja wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  | – |
| 63 | dostępna funkcja ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK/NIE |  | 1/0 |
| 64 | pomiar temperatury | TAK |  | – |
| 65 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  | – |
| 66 | jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  | – |
| 67 | zakres pomiarowy, min.: 10 – 45º [C] |  |  | – |
| A.3 - Możliwości rozbudowy dla oferowanego kardiomonitora |  |  |  |
| 68 | możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej metodą PiCCO w postaci modułu zasilanego i obsługiwanego z poziomu kardiomonitora. Realizacja pomiaru po podłączeniu modułu. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: CO, PCCO, PCCI lub CCI, SV, SVR, SVV, PPV, EVLW, GEDV, PCCI, CPO, ITBV, GEF, dPmax. | TAK |  | – |
| 69 | możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK, podać |  | – |
| 70 | możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  | – |
| 71 | możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  | – |
| 72 | możliwość rozbudowy pomiar EEG ( moduł do EEG potwierdzony certyfikatem CE) Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta Możliwość stosowania różnych typów elektrod np. igłowe, miseczkowe itp. | TAK |  | – |
| 73 | możliwość rozbudowy do pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2 | TAK |  | – |
| 74 | możliwość rozbudowy ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia - jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu kardiomonitora. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: PCCI lub CCI, PCCO lub CCO, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, dPmax. | TAK |  | – |
| A.4 - Wyposażenie |  |  |
| 75 | do oferowanego kardiomonitora, w ramach oferty, Wykonawca dostarczy dedykowane mocowanie do ściany z koszem na akcesoria - 1 komplet | TAK, podać |  | – |
| 76 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 77 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzenia – 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 78 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 79 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (18-23 cm) - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 80 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 81 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 82 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 83 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| 84 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 1 sztuka | TAK, podać |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 85 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 86 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 87 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 88 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 89 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 90 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 91 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 92 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |

PAKIET VIII

| PAKIET VIII - System do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby |  |  | CPV: 33124100-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2023 | TAK |  | – |
| 5 | aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | TAK |  | – |
| 6 | aparat w formie panelu dotykowego (aparat typu tablet) z dwoma równoważnymi (wbudowanymi w aparat) gniazdami głowic obrazowych, oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym z wbudowanym pulpitem operatora | TAK |  | – |
| 7 | stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady ze zmianą wysokością, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz | TAK |  | – |
| 8 | waga aparatu ze stolikiem, max. 65 kg | TAK, podać |  | – |
| 9 | monitor kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. Przekątna min. 15" rozdzielczość monitora min. 760 x 1020, odświeżanie min. 60 Hz | TAK, podać |  | – |
| 10 | regulacja parametrów obrazowania na ekranie monitora | TAK |  | – |
| 11 | możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | TAK |  | – |
| 12 | możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez wbudowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi | TAK |  | – |
| 13 | komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK |  | – |
| 14 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | – |
| 15 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | – |
| 16 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | – |
| 13 | wyjście HDMI | TAK |  | – |
| 14 | pojemność dysku twardego SSD, min. 256 GB | TAK, podać |  | [1,2] |
| 15 | możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach, min. TIFF, BMP, JPG, AVI | TAK |  | – |
| 16 | min. 4 portów USB | TAK, podać |  | – |
| 17 | drukarka czarno - biała do wydruku raportów w formacie A4 | TAK |  | – |
| 18 | możliwość pracy na akumulatorze, min. 120 minut | TAK, podać |  | – |
| 19 | uruchamianie systemu po całkowitym wyłączeniu, max. 35 sekund | TAK, podać |  | – |
| 20 | ilość niezależnych kanałów procesowych, min. 55 000 | TAK, podać |  | – |
| 21 | ilość klatek pamięci CINE, min. 29 000 | TAK, podać |  | [1,2] |
| 22 | długość pętli dla trybu M lub D, min. 380 sekund | TAK, podać |  | [1,3] |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
| 23 | tryb B-Mode (2D) | TAK |  | – |
| 24 | obrazowanie Harmoniczne (THI) | TAK |  | – |
| 25 | tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | – |
| 26 | tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | – |
| 27 | elastografia pulsacyjna z wizualizacją B-mode (ViTE) | TAK |  | – |
| 28 | ilość map, min. 5 | TAK, podać |  | – |
| 29 | zakres wyświetlania elastyczności, min. 1,5 - 75 kPa | TAK, podać |  | – |
| 30 | zakres wyświetlania LiSA, min. 90 - 450 dB/m | TAK, podać |  | – |
| Głowice |  |  |  |
| 31 | głowica typu convex | TAK |  | – |
| 32 | zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 1,0 - 5,5 MHz | TAK, podać |  | – |
| 33 | centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 34 | częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 35 | częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 36 | kąt pola obrazowego głowicy, min. 60 stopni | TAK, podać |  | – |
| 37 | ilość elementów, min. 120 | TAK, podać |  | – |
| 38 | głębokość obrazowania, min. 39 cm | TAK, podać |  | [1,2] |
| 39 | przystawka biopsyjna | TAK, podać |  | – |
| 40 | głowica typu ViTE | TAK |  | – |
| 41 | zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 1,0 - 5,5 MHz | TAK, podać |  | – |
| 42 | centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 43 | częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 44 | częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler, min. 3 | TAK, podać |  | – |
| 45 | częstotliwość Shear Wave, min. 50 Hz | TAK, podać |  | – |
| 46 | kąt pola obrazowego głowicy, min. 90 stopni | TAK, podać |  | – |
| 47 | głębokość obrazowania, min 37 cm | TAK, podać |  | [1,2] |
| Oprogramowanie obliczeniowo - pomiarowe aparatu |  |  |  |
| 48 | nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru | TAK |  | – |
| 49 | pomiar zwłóknienia wykonywany w technologii Visualized Transient Elastography lub równoważnej, wynik ilościowy wyrażony w jednostkach kPa | TAK |  | – |
| 50 | pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii Visualized Transient Elastography lub równoważnej, wynik ilościowy wyrażony w jednostkach dB/m | TAK |  | – |
| 51 | automatyczna akwizycja 10 prawidłowych pomiarów i usuwanie nieprawidłowych wyników | TAK |  | – |
| 52 | zakres głębokości pomiaru, min. 20 - 90 mm | TAK, podać |  | [1,3] |
| 53 | dokładność pomiaru LiSA w granicach 20% | TAK |  | – |
| 54 | powtarzalność pomiaru LiSA w granicach 5% | TAK |  | – |
| Opcje rozbudowy dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
| 55 | skaner kodów kreskowych | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 56 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 57 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 58 | Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami | TAK |  | – |
| 59 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 60 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 61 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 62 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 63 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 64 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 65 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 66 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

PAKIET IX

| PAKIET IX - Kardiomonitory |  | CPV: 33123210-3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Kardiomonitor TYP 1 - 1 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowany kardiomonitor kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego centralą, model: ESSENTIAL PIC 860793, producent Philips | TAK |  | – |
| 6 | monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  | – |
| 7 | ekran LCD o przekątnej: 12’ ± 0,5' oraz wysokiej rozdzielczość min. 1280x800 dpi. | TAK, podać |  | – |
| 8 | konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu oraz możliwość zainstalowania zintegrowanego uchwytu do zawieszenia na ramie łóżka. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 lub równoważnej dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 lub równoważnej - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważnej | TAK |  | – |
| 9 | waga kardiomonitora, max. 3,5 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 10 | chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  | – |
| 11 | obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  | – |
| 12 | prezentacja co najmniej 8 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania, min.: - tryb standardowy 3 krzywe - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 13 | pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni | TAK, podać |  | – |
| 14 | pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | – |
| 15 | monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 16 | możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  | – |
| 17 | alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  | – |
| 18 | regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 19 | pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 20 | zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  | – |
| 21 | własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy. Czas pracy min. 1 godzina (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, podać |  | – |
| 22 | wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach | TAK |  | – |
| 23 | łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, podać |  | – |
| 24 | funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 25 | aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK/nie |  | 5/0 |
| 26 | możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  | – |
| 27 | możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  | – |
| 28 | możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK/nie |  | 5/0 |
| 29 | EKG - monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 30 | rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  | – |
| 31 | możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  | – |
| 32 | pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 33 | respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  | – |
| 34 | możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  | – |
| 35 | saturacja (SPO2) - pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. | TAK, podać |  | – |
| 36 | funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 37 | wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  | – |
| 38 | możliwość stosowania posiadanych przez Zamawiającego czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  | – |
| 39 | pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, podać |  | – |
| 40 | temperatura (TEMP) - pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  | – |
| 41 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów | TAK/nie |  | 5/0 |
| 42 | możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg | TAK/nie |  | 5/0 |
| 43 | możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metodą termodylucji | TAK/nie |  | 5/0 |
| 44 | możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK/nie |  | 5/0 |
| 45 | kardiomonitor wyposażony w drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów | TAK |  | – |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 46 | podstawa jezdna wraz z koszykiem - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 47 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar małe (w różnych rozmiarach) dla dzieci - 3 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 48 | mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 49 | przewód NIBP - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 50 | zestaw, min. 40 sztuk mankietów (w różnych rozmiarach) jednorazowego użytku wraz z przewodem do pomiaru NIBP | TAK |  | – |
| 51 | kabel EKG 3-odprowadzeniowy pediatryczny oraz standard - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 52 | kabel główny do EKG - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 53 | czujnik SpO2 typu „guma” na palec pediatryczny, rozmiar średni - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 54 | czujnik SpO2 wielorazowego użytku typu opaska - 2 sztuki na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 55 | czujnik SpO2 typu „guma” wielorazowego użytku dla dorosłych - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| 56 | bateria do kardiomonitora - 1 sztuka na cały Pakiet | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 57 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 58 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) LUB inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 59 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 60 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 61 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 62 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 63 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 64 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 65 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 66 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |
| 2. Kardiomonitor TYP 2 - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  | – |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | – |
| 3 | producent | podać |  | – |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | – |
| 5 | oferowany kardiomonitor kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego centralą, model: ESSENTIAL PIC 860793, producent Philips | TAK |  | – |
| 6 | monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  | – |
| 7 | ekran LCD o przekątnej: 15’ ± 0,5' oraz wysokiej rozdzielczość min. 1366x768 dpi. | TAK, podać |  | – |
| 8 | konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 lub równoważnej dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 lub równoważnej - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27 lub równoważnej | TAK |  | – |
| 9 | waga kardiomonitora, max. 8,0 kg | TAK, podać |  | [2,1] |
| 10 | chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  | – |
| 11 | obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  | – |
| 12 | prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania, min.: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran oxyCRG - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 13 | pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni | TAK, podać |  | – |
| 14 | pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  | – |
| 15 | monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 16 | możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK, podać |  | – |
| 17 | alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych | TAK, podać |  | – |
| 18 | regulacja czasu wyciszenia alarmów (min. 30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK, podać |  | – |
| 19 | pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK, podać |  | – |
| 20 | zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  | – |
| 21 | własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o pojemności, min. 7800mAh. Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK, podać |  | – |
| 22 | wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy w systemie w godzinach | TAK |  | – |
| 23 | łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG (opcjonalnie) | TAK, podać |  | – |
| 24 | funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | TAK |  | – |
| 25 | aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK/nie |  | 5/0 |
| 26 | możliwość exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB | TAK |  | – |
| 27 | możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą | TAK |  | – |
| 28 | możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego z wykorzystaniem protokołu HL7 | TAK/nie |  | 5/0 |
| 29 | EKG - monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK, podać |  | – |
| 30 | rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK, podać |  | – |
| 31 | możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  | – |
| 32 | pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK, podać |  | – |
| 33 | respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK, podać |  | – |
| 34 | możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  | – |
| 35 | saturacja (SPO2) - pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. | TAK, podać |  | – |
| 36 | funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund | TAK, podać |  | – |
| 37 | wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  | – |
| 38 | możliwość stosowania posiadanych przez Zamawiającego czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego | TAK |  | – |
| 39 | pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji | TAK, podać |  | – |
| 40 | temperatura (TEMP) - pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  | – |
| 41 | możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów | TAK/nie |  | 5/0 |
| 42 | możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg | TAK/nie |  | 5/0 |
| 43 | możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar saturacji w technologii Massimo Rainbow, rzut serca metodą termodylucji | TAK/nie |  | 5/0 |
| 44 | możliwość rozbudowy o zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: - prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego | TAK/nie |  | 5/0 |
| 45 | przenośny dysk zewnętrzny, pojemność: 5 TB, format: 2,5", USB: 3.0 - 10 sztuk (na cały Pakiet) | TAK |  | – |
| 46 | każdy oferowany kardiomonitor wyposażony w drukarkę termiczną Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów | TAK/nie |  | 5/0 |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 47 | podstawa jezdna wraz z koszykiem - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 48 | mankiet do pomiaru NIBP, dla dorosłych (w różnych rozmiarach do wyboru) - 3 sztuki do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 49 | przewód NIBP - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 50 | kabel EKG 5-odprowadzeniowy (do wyboru rodzaje) - 2 sztuki do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 51 | kabel główny do EKG - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 52 | czujnik SpO2 wielorazowego użytku typu klips - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 53 | czujnik SpO2 typu „guma” wielorazowego użytku dla dorosłych - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| 54 | bateria do kardiomonitora - 1 sztuka do każdego kardiomonitora | TAK |  | – |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 55 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | – |
| 56 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) LUB inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | – |
| 57 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 58 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | – |
| 59 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | – |
| Inne |  |  |  |
| 60 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | – |
| 61 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | – |
| 62 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | – |
| 63 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | – |
| 64 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | – |

Załącznik nr 4 – Wartość oferty

Pakiet I

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| Witryna chłodnicza i lodówki do produktów leczniczych |
| 1 | Witryna chłodnicza do przechowywania leków | 1 |  |  |  |
| 2 | Lodówka do przechowywania krwi | 1 |  |  |  |
| 3 | Lodówka do przechowywania szczepionek, dwudrzwiowa | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet II

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | wartość netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | 1 |  |  |  |
| Razem cena |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet III

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Głowica typu convex do aparatu GE Vivid S60 dla Konsultacyjnej Przychodni Spec. Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet IV

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Aparat do pomiaru zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet V

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Aparat echokardiograficzny na salę zabiegową Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet VI

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Doposażenie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Choroby Wieńcowej | 3 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet VII

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Doposażenie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Chorób Serca i Naczyń | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet VIII

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | System do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby | 1 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pakiet IX

firma Wykonawcy ………………………

adres ………………………………….........

województwo…………………………….

nr NIP ………………………………...……..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa urządzenia | ilość | cena jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | CENA [PLN] (brutto) |
| 1 | Kardiomonitory | 3 |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.