**Część nr 1 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna**

Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej chłodziarko - zamrażarki laboratoryjnej, spełniającej następujące wymagania techniczne:

**I . Wymagania techniczne**

- wymiary zewnętrzne nie większe niż szerokość/ wysokość/ głębokość 600mm/1800mm/650mm/

- materiał komory stal nierdzewna kwasoodporna zgodnie z DIN 1.4016

- materiał komory stal nierdzewna kwasoodporna zgodnie z DIN 1.4016

- Oświetlenie wewnętrzne LED

- sygnalizacja otwartych drzwi

- sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym LCD i podświetlaną klawiaturą dotykową

- USB do komunikacji z urządzeniem

- materiał obudowy blacha malowana proszkowo

- drzwi zamykane na klucz

- zasilanie 230V

**II. Wymagania techniczne chłodziarka**

- wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory

- pojemność komory 150 l

- pojemność użytkowa > 120l

- zakres temperatury nie mniejszy niż 0°C – +10°C

- regulacja temperatury 0,1°C

- Stabilność temperatury min 0,5°C przy temperaturze 4°C

- funkcja automatycznego odszraniania

- liczba półek 3

- Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika fi ≥ 2cm

**III. Wymagania techniczne zamrażarka**

- pojemność komory 85 l

- pojemność użytkowa > 70l

- zakres temperatury nie mniejszy niż -30°C – 0°C

- regulacja temperatury 0,1°C

- Stabilność temperatury min 0,5°C przy temperaturze -20°C

- liczba półek 2

- Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika fi ≥ 2cm

**Inne wymagania**:

- Urządzenie wykonane zgodnie ze standardami GMP;

- Deklaracja zgodności CE dostarczona z urządzeniem;

- Kalibracja temperatury w 4 i -20°C

- Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z urządzeniem;

- Koszty dostawy i uruchomienia urządzenia w cenie oferty;

- Serwis producenta urządzenia na terenie Polski

- Okres gwarancji 24 miesiące od daty odbioru;

- Serwis gwarancyjny – naprawa w terminie do 14 dni od zgłoszenia usterki

- Serwis pogwarancyjny – naprawa w terminie do 14 dni od zgłoszenia usterki

- Termin dostawy – do 10 tygodni od daty podpisania umowy.