Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: KP-272-PNU-93/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wysokorozdzielczy nanotomograf RTG o następujących wymaganych parametrach oraz wyposażeniu:

- osiągana rozdzielczość przestrzenna 200 nm lub mniej,

- rozdzielczość przestrzenna przy odległości osi obrotu próbki od źródła RTG co najmniej 50 mm – nie gorsza niż 1,0 um;

- źródło promieniowania RTG o minimalnym zakresie napięć 30-160 kV, moc min. 10 W; minimalny czas pracy 4000 godz.; w przypadku obecności w urządzeniu kilku źródeł RTG wymagany czas pracy liczony dla każdego z nich osobno;

- zapasowe źródło promieniowania RTG o minimalnym czasie pracy 4000 godz.; w przypadku obecności w urządzeniu kilku źródeł, wymagane zapasowe źródło każdego rodzaju o minimalnym czasie pracy 4000 godz. każde;

- zmieniarka filtrów wraz z zestawem min. 5 filtrów do dostrajania widma energii, kontrolowana z poziomu oprogramowania;

- detektor typu flat panel o matrycy min. 6 Mpix i polu obrazowania: min. średnica próbki 140 mm, min wysokość 90 mm;

- detektor CCD o matrycy min. 4 Mpix, umożliwiający uzyskanie obrazu o rozdzielczości co najmniej 20 μm przy polu widzenia min. 45 mm

- detektor CCD o matrycy min. 4 Mpix, umożliwiający uzyskanie obrazu o rozdzielczości co najmniej 0,2 μm

- komora umożliwiająca skanowanie próbek o minimalnej średnicy 300 mm i min. wysokości 300 mm,

- system powiększenia geometrycznego uzyskiwany przez zmianę odległości źródło - próbka - detektor, kontrolowany z poziomu oprogramowania;

- stolik próbki z dokładnością pozycjonowania nie gorszą niż 50 nm w każdej z trzech osi: X, Y i Z oraz nie gorszą niż 0,001 stopnia w osi obrotu,

- stolik próbki zapewniający skanowanie elementów o masie co najmniej 20 kg

- zintegrowana podstawa stolika próbek odporna na wibracje

- dodatkowy stolik do badań materiałowych w trybie ściskania/rozciągania/zginania próbki, max siła nie niższa niż 5 kN, stolik ma zapewniać zmianę temperatury próbki w trakcie jej obciążania co najmniej w zakresie od -20ºC do +160ºC, wymagana możliwość wymiany głowicy pomiarowej siły; wymagane uchwyty do mocowania próbek w każdym ze sposobów obciążania;

- stacja robocza do obsługi tomografu: wydajność komputera i system operacyjny adekwatne do dołączonego do tomografu oprogramowania do jego obsługi; wymagany dysk systemowy SSD i pamięć dyskowa min. 12 TB, monitor LCD min. 24 cale, klawiatura i mysz

- stacja robocza do analiz: system operacyjny adekwatny do wymagań i poprawnej pracy dostarczonego z urządzeniem oprogramowania do rekonstrukcji i analiz jakościowych i ilościowych 2D/3D; wydajność komputera umożliwiająca uzyskanie czasu rekonstrukcji nie większego niż 3 min. dla 1000 projekcji o rozdzielczości 2000 x 2000 pikseli; wymagany dysk systemowy SSD oraz min. 4 TB pamięci dyskowej, monitor LCD min 27 cali, mysz i klawiatura

- oprogramowanie do analiz: licencja trwała (wieczysta), zapewnione aktualizacje przez okres min. trwania gwarancji, wymagane manualne i automatyczne pomiary w przestrzeni 2D i 3D, w szczególności parametrów takich jak: porowatość otwarta i zamknięta wraz z rozkładem wielkości porów, grubość ścianek struktury porowatej wraz z rozkładem grubości, kierunkowość włókien w strukturach włóknistych wraz z rozkładem, pomiar mineralnej gęstości kości,

- masa urządzenia nie przekraczająca 2500 kg (ze względu na ograniczoną nośność stropu)

- transport, instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- szkolenie w siedzibie Zamawiającego: dwuetapowe: podstawowe - min 3 dni robocze oraz szkolenie zaawansowane po roku eksploatacji urządzenia - min 3 dni robocze, każde szkolenie dla  min 4 osób

- merytoryczne bezpłatne wsparcie techniczne dotyczące obsługi i analiz min 12 mies.

- gwarancja min. 12 miesięcy

- urządzenie fabrycznie nowe (np. wyprodukowane nie wcześniej jak w 2021 r.)

- termin dostawy: max 6 miesięcy od udzielenia zamówienia

Kod CPV: 38582000-8 (Rentgenowskie urządzenia przeglądowe)