Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1: Odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Odczynniki do wykonania badań parametrów krytycznych | oznaczenie | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne do w/w badań - proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa analizatora do wykonywanych ww badań | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora do badania parametrów krytycznych :

1. Analizator główny - fabrycznie nowy, nie starszy niż 2022r.; Analizator backup – fabrycznie nowy lub po pełnym przeglądzie technicznym, nie starszy niż z 2020r.

2. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl–, glukoza, mleczany, bilirubina (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)

3. Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wymienne sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory

4. Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary

5. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości:

• maksymalnie 45 µl – z kapilary

• maksymalnie 65 µl – ze strzykawki

w czasie 60 sekund

6. Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów

7. Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna).

8. Automatyczne mieszanie próbki

9. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym

10. Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni

11. Możliwość przechowywania pakietów odczynnikowych w temperaturze pokojowej

12. Wbudowana drukarka i czytnik kodów paskowych

13. Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów

14. Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów

15. Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu

16. Dobowy czas kalibracji maksymalnie 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety)

17. Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.

18. Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu

19. Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego.

20. Instrukcja w języku polskim

21. Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną

22. Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim

23. Szkolenie z obsługi analizatora

24. Możliwość pracy na analizatorze po upływie terminu umowy do czasu wykorzystania odczynników

25. Przegląd serwisowy aparatu raz w roku z wpisem do paszportu technicznego nieodpłatnie, na czas trwania umowy pełna i bezpłatna naprawa, czas reakcji serwisowej serwisu 24 godziny.

26. Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.

27. Wykonawca zapewni podłączenie analizatora głównego (1 szt.) do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS

28. Okres gwarancji - przez cały okres dzierżawy.

29. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w kontroli zewnętrznej, na koszt Wykonawcy ,dający możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

30. W przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego podzespołu w ciągu 6-mcy Wykonawca  wymienia analizator na własny koszt.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 2: Odczynniki do badania krwi utajonej w kale.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale. Zamawiający wymaga aby termin przydatności do użycia był nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. | oznaczenie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry odczynników do badania krwi utajonej w kale:

1. Wymagana czułość ≥98%, swoistość ≥98%.

2. Termin ważności odczynników min 6 miesięcy od daty dostawy

3. Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyk i karty bhp proponowanych odczynników – z walidacją metody; przy pierwszej dostawie w formie papierowej

4. Ilość testów w opakowaniu – maksymalnie 25 sztuk.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 3: Odczynniki barwiące.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Odczynnik May - Grunwalda | ml | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik Giemsy | ml | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik do barwienia retykulocytów | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

1.Dotyczy pozycji 1 i 2 w tabeli – opakowania max  1000 ml, do barwienia rozmazów krwi obwodowej i szpiku.

2.Termin ważności odczynników min 6 miesięcy od daty dostawy

3. Pozycja 3- probówka do liczenia retikulocytów o poj. 100  µl

4. Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyk i karty bhp proponowanych odczynników – z walidacją metody; przy pierwszej dostawie w formie papierowej

5. Eozyna i błękit metylenowy May-Grünwalda (roztwór modyfikowany do mikroskopii):
Skład:
- stężenie metanolu: 00- 100%
- stężenie eozyny: 0,1%

Wynik barwienia komórek:

erytrocyty – różowe do ceglastych

jądra - fioletowe

ziarnistości eozynofili - czerwone do czerwono- brązowych

ziarnistości neutrofili - jasno fioletowe

cytoplazma limfocytów – niebieska

6. Lazur Giemsy eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii:

Skład:

- stężenie metanolu: 30- 50%

- stężenie dietyloamina, chlorowodorek: 0,1- 1%

- stężenie eozyny: 0,1- 1%

- pH 6,0 -8,2 (nierozcieńczony)

Wynik barwienia komórek:

erytrocyty - beżowo- brązowe

jądra - fioletowe

ziarnistości eozynofili - ceglaste do czerwono- brązowych

ziarnistości neutrofili - czerwono- fioletowe

cytoplazma limfocytów – niebieska

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 4: Odczynniki do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Paski testowe do badania moczu | oznaczenie | 14 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski kalibracyjne Proporcjonalnie do liczby zdeklarowanych oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały kontrolne proporcjonalnie do liczby zdeklarowanych oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elementy zużywalne niezbędne do rodzaju i liczby badań zamieszczonych powyżej Proporcjonalnie do liczby zdeklarowanych oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora do badania moczu :

1. Odczyt automatyczny następujących parametrów: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty, barwa

2. Wydajność minimum 500 ozn./godzinę

3. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalnie, arbitralne)

4. Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji

5. Analizator fabrycznie nowy; dopuszczalny aparat używany,  rok produkcji nie starszy niż 2019 r

6. Automatyczny transport pasków do odczytu

7. Oznaczenie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju lub inne zabezpieczenie uniemożliwiające odczepienie pól testowych

8. Praca z wykorzystaniem 10 parametrowych pasków cechujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy

9. Czułość dla glukozy nie gorsza niż 50mg/dl

10. Pasek kalibracyjny wykorzystywany do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe (dodatkowa rekalibracja za pomocą pasków kalibracyjnych)

11. Podgląd i możliwość wydruku danych kalibracyjnych

12. Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpad, automatycznie generowany przez aparat komunikat o zapełnieniu pojemnika

13. Flagowanie wyników patologicznych

14. Pamięć min. 500 wyników dla próbek badanych

15. Pamięć  min. 100 wyników dla próbek kontrolnych

16. Wbudowana drukarka termiczna

17. Pomiar metodą fotometrii odbiciowej (długość fali 470nm , 555nm , 620nm )

18. Ekran dotykowy

19. Zewnętrzna komunikacja poprzez RS 232 lub port USB

20. Możliwość podłączenia komputera klawiatury zewnętrznej lub czytnika kodu kreskowego

21. Możliwość indywidualnego ustawienia oprogramowania wg potrzeb laboratorium

22. Możliwość pracy aparatu bez dostępu sieci elektrycznej

23. Archiwizacja wyników próbek, kontroli i kalibracji

24. Szkolenie personelu z obsługi analizatora na koszt Wykonawcy, wliczony w cenę oferty.

25. Wykonawca dostarcza aktualne karty charakterystyk i metodykę proponowanych odczynników przy pierwszej dostawie w formie papierowej

26. Podłączenie analizatora do wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy, wliczony w cenę oferty

27. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości co najmniej 4 razy w roku  oraz certyfikatu uczestnictwa.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 5: Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Aktywność katalityczna fosfatazy zasadowej | oznaczenia | 6 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktywność aminotransferazy alaninowej | oznaczenia | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aktywność alfa-amylazy w surowicy , osoczu i moczu | oznaczenia | 9 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aktywność aminotransferazy asparaginianowej | oznaczenia | 25 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aktywność kinazy kreatyninowej | oznaczenia | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Aktywność izoenzymu kinazy kreatyninowej CK-MB | oznaczenia | 6 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aktywność katalityczna gamma glutamylotransferazy | oznaczenia | 7 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Albumina | oznaczenia | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bilirubina całkowita | oznaczenia | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wapń | oznaczenia | 8 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Cholesterol całkowity | oznaczenia | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | D-dimer | oznaczenia | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kreatynina met. Jaffa | oznaczenia | 45 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Glukoza w surowicy /osoczu | oznaczenia | 40 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Glukoza w hemolizacie | oznaczenia | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Cholesterol HDL | oznaczenia | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Żelazo | oznaczenia | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Cholesterol LDL | oznaczenia | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Magnez | oznaczenia | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Fosforany nieorganiczne | oznaczenia | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Białko całkowite w surowicy/ osoczu | oznaczenia | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Triglicerydy | oznaczenia | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Kwas moczowy | oznaczenia | 8 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Mocznik | oznaczenia | 20 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Dehydrogenaza mleczanowa | oznaczenia | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Białko całkowite w moczu | oznaczenia | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Białko CRP pomiar ilościowy | oznaczenia | 36 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Etanol | oznaczenia | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Elektrolity Na K Cl | oznaczenia | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Lipaza | oznaczenia | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Mleczany | oznaczenia | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | HbA1c | oznaczenia | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ASO miano | oznaczenia | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | RF ilościowe | oznaczenia | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Kaseta do wyliczania indexu HGB, LIPEMII, BILIRUBINEMII w próbce | oznaczenia | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Całkowity specyficzny antygen prostaty PSA | oznaczenia | 4 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Hormon stymulujący tarczycę TSH | oznaczenie | 19 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Wolna trijodotyronina FT 3 | oznaczenie | 8 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Wolna tyroksyna FT 4 | oznaczenie | 9 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Przeciwciała klasy IgG anty toksoplazmoza | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Przeciwciała klasy IgM anty toksoplazmoza | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Ludzka sercowa troponina T hs STAT | oznaczenie | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Determinanty antygenowe CA 125 | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Antygen HBS | oznaczenie | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Przeciwciała anty- HBS | oznaczenie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Przeciwciała anty – HCV | oznaczenie | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Przeciwciała klasy IgG anty-Rubella | oznaczenie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Przeciwciała klasy IgM anty-Rubella | oznaczenie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | HIV COMBI | oznaczenie | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Prokalcytonina | oznaczenie | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Beta HCG | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | NT-proBNP | oznaczenie | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Przeciwciała anty-TG | oznaczenie | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Przeciwciała anty-TPO | oznaczenie | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Parathormon | oznaczenie | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Witamina D Total | oznaczenie | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Interleukina 6 | oznaczenie | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ig E | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | CEA | oznaczenie | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | HE4 | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | CA 19-9 | oznaczenie | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Materiały kalibracyjne proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Materiały kontrolne ( min. dwa poziomy ) , proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań, z częstotliwością zgodną z harmonogramem wykonywania badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Materiały eksploatacyjne, proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora biochemiczno-immunochemicznego :

1. Fabrycznie nowy w pełni automatyczny analizator pracujący w trybie pacjent po pacjencie.

2. Analiza w fazie ciekłej.

3. Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.

4. Metoda pomiaru moduł biochemiczny: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, potencjometrycne. Metody pomiaru moduł immunochemiczny: chemiluminescencja.

5. Automatyczna detekcja skrzepu, ilości materiału badanego oraz pęcherzy w próbce badanej przy aspiracji materiału (zapis potwierdzony w instrukcji).

6. Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, hemolizacie i krwi pełnej (HbA1C).

7. Moduł biochemia: kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany.

8. Możliwość ciągłego dostawiania kilku odczynników na raz, w oryginalnych opakowaniach/buteleczkach, z czasem wstrzymania pracy analizatora nie dłuższym niż 5 min.

9. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowania ich przed wstawieniem do analizatora.

10. Bieżące monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora.

11. Minimum 6 m-cy daty ważności odczynników w dniu dostawy.

12. Wszystkie odczynniki , materiały kontrolne i kalibracyjne oraz niezbędne elementy zużywalne pochodzą od producenta analizatora.

13. Możliwość wykonania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości  „w górę” lub „w dół”.

14. Objętość próbki dla części biochemicznej do 1 oznaczenia nie większa niż 15µl (bez objętości martwej), dla części immunochemicznej nie większa niż 50µl (bez objętości martwej).

15. Możliwość identyfikacji prób badanych, odczynników , kalibratorów i kontroli przy pomocy kodów kreskowych.

16. Co najmniej 40 pozycji odczynnikowych dla części biochemicznej i nie mniej niż 24 w module immunochemicznym. Analizator pracujący w systemie odczynnikowym zamkniętym.

17. Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora.

18. Wydajność modułu biochemicznego wraz z ISE nie mniejsza niż 600 oznaczeń na godzinę, a dla modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 110 oznaczeń na godzinę, uwzględniająca wyspecyfikowane oznaczenia.

19. Moduł ISE o wydajności nie mniejszej niż 300 oznaczeń na godzinę, wyposażony w bezobsługowe, pojedyncze elektrody – min. Na, K, Ref nie wymagające uzupełniania płynów (przez operatora lub serwis).

20. Ilość pozycji dla próbek badanych nie mniej niż 50, z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy.

21. System sterowany z jednego stanowiska operatora, posiadający jeden podajnik próbek.

22. Modem serwisowy i internetowa aktualizacja danych (zdalna pomoc aplikacyjna i serwisowa).

23. Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych na koszt Wykonawcy, wliczony w cenę oferty.

24. Analizator posiadający w wyposażeniu zewnętrzny UPS podtrzymujący bezpieczną pracę aparatu przez minimum 20 minut.

25. Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu.

26. Program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów.

27. Analizator rejestrujący i sygnalizujący o procedurach konserwacyjnych.

28. Serwis dostępny przez 7 dni w tygodniu

29. Wykonawca przeprowadza szkolenie z obsługi analizatora na własny koszt

30. Wykonawca dostarcza karty charakterystyki substancji niebezpiecznych potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników przy  pierwszej dostawie w formie papierowej

31. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w tym bezpłatne przeglądy serwisowe i naprawy

32. Wykonawca zapewnia dostawę i odpowiednią do liczby wykonywanych oznaczeń (z uwzględnieniem procedur kalibracyjnych i kontrolnych oraz terminów ważności) kontrolę i materiały kalibracyjne oraz pozostały niezbędny do badań asortyment podczas trwania umowy. W przypadku nieprawidłowego oszacowania liczby materiałów kontrolnych, kalibracyjnych oraz eksploatacyjnych Wykonawca zapewnia i dostarcza materiały na własny koszt.

33. Zamawiający wymaga aby Dostawca  z analizatorami dostarczył sprzęt  dający możliwość drukowania wyników kontroli i kalibracji z analizatorów / asortyment niezbędny do ich instalacji i prawidłowego funkcjonowania.

34. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę asortymentu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania analizatora lub podpięcia do systemu informatycznego (wg zaleceń producenta) ponosi on koszty ich zakupu lub / i wymiany .

35.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w kontroli zewnętrznej, na koszt Wykonawcy ,dający możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

36. W przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego podzespołu w ciągu 6-mcy Wykonawca  wymienia analizator na własny koszt.

37. Szybkość otrzymania wyników do 30 minut -dotyczy badań immunochemicznych.

38. Szybkość otrzymania wyniku dla Troponiny T do 10 minut.

39. Kalibracja i rekalibracja dwupunktowa – dotyczy części immunochemicznej.

40. Eliminacja kontaminacji polegająca na użyciu jednorazowych końcówek do pipetowania materiału badanego i odczynników – dotyczy badań immunochemicznych.

41. Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora – dotyczy badań immunochemicznych.

42. Stabilność na pokładzie min 16 tygodni, przy opakowaniach większych niż 100 oznaczeń Wykonawca zgodzi się na wystawienie korekty faktury na niewykorzystane ilości testów po upływie terminu stabilności odczynnika na pokładzie analizatora- - dotyczy badań immunochemicznych.

43. Wykonawca zapewnia aparat zastępczy do oznaczania Troponiny T, nTproBNP w razie awarii analizatora głównego wliczony w cenę oferty.

44. Dodatkowe wyposażenie: dwie witryny chłodnicze (1 chłodziarka, 1 chłodziarko-zamrażarka), 1 wirówka do wirowania krwi (nowa), dostosowanie pracowni przy ewentualnych zmianach w rozmieszczeniu mebli.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 6: Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Morfologia krwi z rozmazem | oznaczenia | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Morfologia krwi bez rozmazu | oznaczenia | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cytoza PZJC, PMR | oznaczenia | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Materiał kontrolny trzy poziomy Niski , wysoki , normalny Ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli -codzienna kontrola na trzech poziomach z uwzględnieniem terminów ważności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań Ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli z uwzględnieniem terminów ważności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań Ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli z uwzględnieniem terminów ważności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora hematologicznego :

1. Analizator rok produkcji 2020 oraz analizator zastępczy wliczony w koszt oferty (rok produkcji 2022).

2. Analizatory i urządzenia towarzyszące nie mogą zajmować większej powierzchni niż 60 cm szerokości i 75 cm głębokości (muszą zmieścić się w aktualnie użytkowanej pracowni hematologii z zachowaniem dotychczasowego stanowiska hematologicznego bez konieczności przeprowadzania prac modernizacyjnych, z wyjątkiem blatu).

3. Wydajność analizatorów w każdym sposobie pracy (manualny, podajnikowy) minimum 55 oznaczeń/godzinę.

4. Automatyczna analiza wszystkich dostępnych na aparatach parametrów.

5. Podajnik próbek – minimum 20 miejsc dla analizatora głównego.

6. Analizator główny wyposażony w pełni automatyczny podajnik z mieszalnikiem, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego. Możliwość podawania próbki  manualnie w systemie podajnikowym.

7. Podłączenie analizatora  do wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy , wliczony w cenę oferty ;Analizator back-up 
z możliwością manualnego podawania próbki, podłączony do LSI.

8. Analiza parametrów diagnostycznych i raportowanych na wyniku: RBC, WBC, PLT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT oraz rozdział krwinek białych na: neutrofile (%,#), limfocyty (%,#), monocyty (%,#), bazofile (%,#), eozynofile (%,#), niedojrzałe granulocyty (%, #), odsetek mikrocytów i makrocytów. Parametry zwalidowane przez producenta analizatorów i posiadające zakresy referencyjne.

9. Prezentacja wyników morfologii krwi pełnej i PZJC w formie scattegramu na wyniku.

10. Zastosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa (rozdział WBC) i impedacyjna (RBC, PLT).

11. Bezpośredni pomiar parametrów (nie wyliczanie): RBC, WBC, HGB, HCT, PLT w celu zwiększenia dokładności uzyskiwania parametrów z nimi związanych (tj. MCV, MCH, MCHC)

12. Pomiar hemoglobiny niezależny od WBC (osobny tor pomiarowy), minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów.

13. Analizator główny wyposażony w osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru tego trybu przez Użytkownika 
z oprogramowania własnego analizatora

14. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania  patologii 
w oprogramowaniu własnym analizatora (wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne).

15. Minimalne wymagane zakresy liniowości parametrów, z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania, dla wszystkich aparatów: WBC – 400x103/µl, PLT – 4000 x103/µl, HGB - 25g/dl.

16. Analizator główny wyposażony w dedykowany tryb do oznaczeń płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych odczynników. Możliwość zliczania cytozy 
w zakresie: liczby

krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste (%, #), liczby krwinek czerwonych, wszystkie parametry posiadają status IVD, są raportowane na wyniku pacjenta oraz przesyłane do LIS.

17. Objętość aspirowanej próbki krwi pełnej dla obu analizatorów nie większa niż 30 µl

18. Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej po każdym pobraniu.

19. Objętość próbki niezbędna do wykonania oznaczenia płynów z jam ciała max. 200 µl, zaś objętość aspirowana nie większa niż 70 µl

20. Oprogramowanie analizatorów umożliwiające zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia w czasie wykonywania rutynowej pracy;

21. Wbudowany czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek oznaczanych z podajnika w analizatorze głównym oraz czytnik kodów do probówek podstawianych w trybie manualnym dla obu analizatorów.

22. Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii - w pełni bezcyjankowe.

23. Oba analizatory pracujące na tych samych odczynnikach w 100% i wykorzystujące ten sam materiał kontrolny, pochodzące od producenta analizatorów.

24. Oprogramowanie własne analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy LeveyJeningsa, X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne.

25. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, opartej o materiał do kontroli codziennej, wysyłany automatycznie bezpośrednio z analizatora po wykonaniu oznaczenia, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa. Program powinien posiadać akredytację organizatorów badań biegłości ISO/IEC 17043.

26. Wykonawca zapewni moduł serwisowy do zdalnego dostępu w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów, szybszego diagnozowania pojawiającej się usterki oraz wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu.

27. Analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS podtrzymujące pracę do 20 minut.

28. Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym.

29. Wydruk historii konserwacji i kontroli wewnątrzlaboratoryjnej analizatora.

30. Instrukcja obsługi w języku polskim oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatorów z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora.

31. Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych personalnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej w w/w zakresie przez cały okres użytkowania analizatora oraz materiały naukowe w postaci opisów przypadków klinicznych zawierających przykłady patologicznych wyników i ich omówienie, opracowanych dla oferowanego analizatora.

32. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizatory, oraz zapewni bezpłatne  szkolenie pracowników z zakresu obsługi analizatora bezpośrednio po jego instalacji w laboratorium i wystawi certyfikaty uczestnikom szkolenia.

33. Gwarancja na oferowane analizatory przez okres trwania umowy; w trakcie trwania umowy 	w  wykonawca zapewni bezpłatny serwis w tym bezpłatne przeglądy .

34. Czas reakcji serwisu do 24 godz. od chwili zgłoszenia;

35. Koszty naprawy analizatorów z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy.

36. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę asortymentu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania analizatorów (wg zaleceń producenta) ponosi On koszty ich zakupu lub / i wymiany

37.Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta z doświadczeniem min. 4-letnim w serwisowaniu oferowanego modelu analizatora, przez cały okres trwania umowy dzierżawy.

38.W przypadku wystąpienia trzech awarii w ciągu 6-mcy tego samego podzespołu Wykonawca wymienia analizator na własny koszt.

39. Podłączenie analizatorów do wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego na koszt Wykonawcy, wliczony w cenę.

40.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w kontroli zewnętrznej, na koszt Wykonawcy ,dający możliwość uzyskania certyfikatu uczestnictwa.

41. Modem serwisowy podłączony on-line z serwisem technicznym Wykonawcy oferowanego aparatu.

42. Wykonawca zapewnia dostawę i odpowiednią do liczby wykonywanych oznaczeń (z uwzględnieniem procedur kalibracyjnych i kontrolnych oraz terminów ważności) kontrolę i materiały kalibracyjne oraz pozostały niezbędny do badań asortyment podczas trwania umowy. W przypadku nieprawidłowego oszacowania liczby materiałów kontrolnych, kalibracyjnych oraz eksploatacyjnych Wykonawca zapewnia i dostarcza materiały na własny koszt.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 7: Odczynniki do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Odczynniki do PT | oznaczenia | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynniki do APTT | oznaczenia | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynniki do fibrynogenu metodą Claussa | oznaczenie | 16 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynniki do d-dimerów | oznaczenie | 19 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały kontrolne poziom normalny i patologiczny oraz materiały kalibracyjne proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań; codzienna kontrola na dwóch poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiały eksploatacyjne akcesoria do analizatora oraz inne niezbędne do wykonywania badan , proporcjonalnie do liczby i rodzaju w/w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora koagulologicznego:

1. Automatyczny analizator koagulologiczny, nowy fabrycznie.

2. Wydajność analizatora do 110 oznaczeń na godzinę dla PT i APTT.

3. Automatyczny podajnik na min. 50 probówek.

4. Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny), immunologicznymi.

5. Wykonywanie analiza z wykorzystaniem 4 długości fal.

6. Oznaczanie D-dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinającą (cut off) dla wykluczenia zatorowości płucnej (ZP) i zakrzepicy żył głębokich na poziomie (ZŻG) 0,5 mg/L FEU (lub odpowiednio: 500 µg/L lub 500 ng/mL FEU. Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA).

7. Zastosowanie ludzkiej tromboplastyny pochodzenia łożyskowego do oznaczania czasu protrombinowego.

8. Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogenu w jednym biegu aparatu i w czasie oznaczania poniżej 15 minut.

9. Oznaczanie fibrynogenu metodą Clauss’a (zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 900 mg/dL).

10. Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (wyeliminowanie kontaminacji).

11. Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady.

12. Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe – nie łączone w bloki, rotory lub segmenty (do 300 na pokładzie jednorazowo).

13. Analizator posiadający 8 kanałów pomiarowych.

14. Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych.

15. Możliwość stosowania jednocześnie różnego rodzaju probówek w jednym statywie probówkowym.

16. Możliwość pracy bezpośrednio z probówek pierwotnych, bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków.

17. Analizator wyposażony w 33 miejsca na odczynniki (w tym 28 miejsc chłodzonych i 5 miejsc w temperaturze pokojowej na bufory).

18. Funkcje wykonywania codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator.

19. Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania.

20. Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody.

21. Możliwość automatycznego zlecenia reflex testów opartych na modyfikowalnych regułach w oprogramowaniu analizatora.

22. Możliwość monitorowania poprawnej objętości pobranego materiału.

23. Wszystkie odczynniki i płyny myjące umieszczane na pokładzie analizatora.

24. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikację załadowanych na pokład analizator próbek pacjentów.

25. Analizator posiadający wbudowany ekran dotykowy i komputer sterujący pracą analizatora.

26. Analizator zajmujący nie więcej niż 0,55 m2 powierzchni.

27. Możliwość zaprogramowania automatycznego włączania się analizatora do pracy o określonym przez Użytkownika czasie.

28. Szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora prowadzone w miejscu instalacji na koszt Wykonawcy.

29. Instalacja, uruchomienie analizatora i urządzeń dodatkowych wliczone w cenę oferty.

30. Okresowe przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta oraz serwis wliczone w cenę oferty.

31. Płyny eksploatacyjne aparatu kalkulowane w sposób zapewniający pracę aparatu w trybie 24 h na dobę.

32.  Wykonawca zapewnia dostawę i odpowiednią do liczby wykonywanych oznaczeń (z uwzględnieniem procedur kalibracyjnych i kontrolnych oraz terminów ważności) kontrolę i materiały kalibracyjne oraz pozostały niezbędny do badań asortyment podczas trwania umowy. W przypadku nieprawidłowego oszacowania liczby materiałów kontrolnych, kalibracyjnych oraz eksploatacyjnych Wykonawca zapewnia i dostarcza materiały na własny koszt.

33. Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji pacjentów) i danych kalibracyjnych (wraz 
z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych).

34. Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratorium systemem informatycznym.

35. Wyposażenie analizatora w UPS podtrzymujący pracę analizatora, jednostki sterującej i komputera łączącego jednostkę sterującą z LIS przez 30 min.

36. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy.

37. Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną), w dni robocze.

38. W przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy Wykonawca wymienia produkt na nowy, o parametrach nie niższych niż oferowany, na własny koszt.

39. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem.

40. Aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, 
w przypadku aktualizacji na każde żądanie Zamawiającego.

41. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość udziału w zewnętrznej kontroli jakości, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatu uczestnictwa.

42. Modem serwisowy podłączony on-line z serwisem technicznym Wykonawcy oferowanego aparatu.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 8: Sprzęt jednorazowego użytku, szkło i drobny sprzęt laboratoryjny.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Końcówki do pipety automatycznej typu Gilson, żółte 5 - 200l 1 opakowanie – 1000 sztuk | op. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipety automatycznej typu Gilson, 200-1000 l niebieskie 1 opakowanie – 500 sztuk | op. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o poj. 1000-5000 l bezbarwne | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik z łopatką poj. 20 ml, zakręcany niesterylny | szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szkiełka nakrywkowe mikroskopowe 24x24mm, grubość 0,15mm 1 opakowanie – 1000 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe, grubość 2mm, szlifowane krawędzie, gładkie | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte 26 x 76 x 1 mm z polem do opisu | szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe, 26 x 76 x 1 mm, cięte bez pola do opisu | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki okrągłodenne z PP bez kołnierzyka i podziałki poj. ok. 4ml, średnica 12 mm; długość 75 mm 1 opakowanie – 500 sztuk | op. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówka stożkowa z PP Ø 16mm, o poj. 10-12ml, ze znacznikiem | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Korki uniwersalne rozporowe z tworzywa sztucznego Ø 15-17mm do probówek | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Korki do probówek o zewnętrznej średnicy 12mm 1 opakowanie – 500 sztuk | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kamery do osadu moczu (na 1 kamerze 10 oznaczeń ) | kamery | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kubki jednorazowego użytku opoj. 0,5l | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mikroprobówka PP eppendorfa 1,5ml bezbarwna z zamknięciem, z płaską zatyczką, bez otworu stożkowodenna 1 opakowanie – 500 sztuk | op. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Naczynka o pojemności 0,7 ml, do analizatorów COBAS, białe 1 opakowanie – 1000 sztuk | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Kapilary do pomiaru gazometrii krwi 2,30 x 100 mm -pojemność 175 µl z heparyną litową; nie interferujące na oznaczanie elektrolitów i jonów wapnia; kompatybilne do analizatora ABL 90 FLEX PLUS, opakowanie 250 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Korki do kapilar do gazometrii, kompatybilne do kapilar pozycja 17 | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki o pojemności 11 ml i długości 100mm okrągłodenne z korkiem z PE pakowane w pakiety max po 5 sztuk, sterylne | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Pojemnik sterylny z PP poj. 30 ml pakowany pojedynczo | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pałeczki do wymazów sterylne w probówce transportowej długości 150-170mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pałeczki do wymazów sterylne , pakowane pojedynczo długości 150 – 170 mm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Pałeczka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem transportowym Amies sterylne, długości 150-170 mm, wacika 5 mm pakowane pojedynczo | szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pałeczka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce z podłożem transportowym ClaryBlair sterylne, długości 150-170 mm, wacika 5 mm pakowane pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Mieszadełka, bagietki z tworzywa sztucznego długość 100-150 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Szpatułki drewniane laryngologiczne, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Eza bakteriologiczna 1l , ergonomiczne z tworzywa sztucznego, sterylna, pakowana pojedynczo z zakończeniem prostym | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Eza bakteriologiczna 10l , ergonomiczne z tworzywa sztucznego, sterylna, pakowana pojedynczo z zakończeniem prostym | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pęseta jednorazowa, sterylna, plastikowa, pakowana indywidualnie | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Olejek immersyjny cedrowy bezbarwny o niskiej fluorescencji oraz wysokim współczynniku załamania światła, w szklanej butelce ze szpatułką do precyzyjnego dozowania na miejsce użycia i objętości 10 ml służący do oglądania preparatów mikroskopowych . Proszę do zamówienia dostarczyć kartę charakterystyki produktu i certyfikat analizy . | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem o objętościach oraz świadectwem walidacji : - 10 – 100 l – 1 szt - 20 – 200 l – 1 szt c) 100 – 1000 l – 1 szt | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Identyfikacyjna karta grup krwi- Karta z przeznaczeniem do trwałej dokumentacji wyników badań grup krwi, kompatybilna do drukarki EvolisTatoo i z systemem Krew Kart Creator | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Otwieracz do drenów - Otwieracze z igłą ze stali nierdzewnej kompatybilne z probówkami o średnicy 12mm (1 opakowanie zawiera 500 sztuk) | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Pipetki Pasteura- Dł. 155 mm, poj. użytkowa 3ml, z podziałka do 3ml co 0.5ml z PE pakowane zbiorczo (1 opakowanie zawiera 500 sztuk) | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Wymazówki z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Wymazówki z tworzywa sztucznego, z wacikiem wiskozowym i podłożem AMIES z węglem, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Probówki o pojemności 10-15 ml okrągłodenne, z korkiem, sterylne, pakowane indywidualnie | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

- Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym z wyjątkiem pozycji 14, 25 i 32.

- Asortyment niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inną wielkość opakowań niż określona w Załączniku nr 1 do SWZ. W takim przypadku ilość należy przeliczyć do ilości podanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SWZ.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 9: Odczynniki do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ludzka prolaktyna | oznaczenie | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Całkowity testosteron | oznaczenie | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przeciwciała klasy IgG anty-borelioza | oznaczenie | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeciwciała klasy IgM anty-borelioza | oznaczenie | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane warunki i parametry analizatora do immunochemii :

1.W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości

2.Termin ważności odczynnika roboczego min. 6  miesiące od daty dostawy

3.Odczynniki gotowe do użycia

4.Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego wprowadzana automatycznie

5.Automatyczne testowanie odczynników i systemu

6.Instrukcja obsługi , oprogramowanie , karty charakterystyki zamawianych testów w języku polskim

7.Opakowania nie większe niż 60 oznaczeń

8.Średni czas wykonania oznaczenia 15-60min

9.Aparat wieloparametrowy wykorzystujący metodę immunoenzymofluorescencji

10.Stała gotowość do pracy

11.Oznaczenia w/w wykonywane na jednym analizatorze, na materiale pochodzącym od jednego producenta z możliwością oznaczenia w tym samym czasie kilku parametrów

12.W zestawie UPS

13.Wykonawca dostarcza aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników przy pierwszej dostawie w formie papierowej

14. Podłączenie aparatu do system LIS na koszt Wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 10: Test jakościowy do wykrywania substancji fałszujących narkotyki w moczu.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Szybki test jakościowy do wykrywania kreatyniny, azotynów, aldehydu glutarowego, Ph, ciężaru właściwego i utleniaczy w ludzkim moczu | test | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

- Test do oznaczania metodą paskową ze skalą porównawczą na opakowaniu;

- Wynik testu nie dłużej niż 5 min.

- Termin ważności po otwarciu opakowania nie krócej niż 6 m-cy

- Wykonawca dostarcza aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników przy pierwszej dostawie w formie papierowej z walidacją metody.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 11: Szybki test jakościowy do wykrywania narkotyków w moczu.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania obecności narkotyków i ich metabolitów w moczu- kasetkowy | test | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

Test do oznaczania metodą kasetkową z wewnętrzną kontrola jakości.

- Wykrycie co najmniej 10 substancji, o podanym punkcie odcięcia: Metamfetamina ( Cut-off 1000(ng/ml)); Kokaina ( Cut-off 300(ng/ml)); Marihuana ( Cut-off 50(ng/ml)); Ekstaza ( Cut-off 500(ng/ml)); Metadon ( Cut-off 300(ng/ml)); Amfetamina ( Cut-off 1000(ng/ml)); Opiaty/morfina 
( Cut-off 300(ng/ml)); Benzodiazepiny ( Cut-off 300ng/ml)); Trójcykliczne antydepresanty ( Cut-off 1000(ng/ml)); Barbiturany ( Cut-off 300(ng/ml))

- Wykonawca zapewni materiały kontroli jakości zewnętrznej co najmniej raz na serię opakowania.

- Zapewnienie materiałów kontrolnych i udział w zewnętrznej kontroli jakości co najmniej raz do roku z certyfikatem uczestnictwa.

- Wynik testu nie dłużej niż 10 min.

- Termin ważności po otwarciu opakowania nie krócej niż 6  m-cy

- Wraz z pierwszym zamówieniem Zamawiający wymaga metodyki wykonania testu w języku polskim z walidacja metody i karta charakterystyki.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 12: Materiał kontrolny do glukometrów.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Płyn do wykonania kontroli jakości glukometrów | op. | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

- Test do oznaczania metodą paskową ze skalą porównawczą na opakowaniu;

- Materiał kontrolny kompatybilny z glukometrami Accu-Chek Instant.

- W jednym opakowaniu dwa płyny kontrolne po 4 ml: jeden płyn do sprawdzania precyzji glukometru w wysokich zakresach pomiaru, drugi do niskich zakresów.

- Termin stabilności po otwarciu opakowania nie krócej niż 3 m-ce

- Termin ważności w dniu dostawy nie krócej niż 6  m-cy

- Wykonawca dostarcza aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników przy pierwszej dostawie w formie papierowej z walidacją metody.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 13: Testy do analizatora Phoenix M50 ( własność szpitala ).

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Test do identyfikacji i lekowrazliwości - bakterii (COMBO): - Gram dodatnich, - Gram ujemnych, Test musi być kompatybilny z analizatorem Phoenix M 50. Zamawiający sam decyduje o wyborze rodzaju testu COMBO dostępnego w asortymencie firmy zależnej od potrzeb lecznictwa. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą przetargową wykaz wszystkich dostępnych paneli COMBO zawierających identyfikację i lekowrazliwośc dla bakterii Gram dodatnich oraz Gram ujemnych z wykazem antybiotyków (1 op. 40 testów) | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Induktor reakcji Redoks do lekowrazliwości ( 1 opakowanie 10 sztuk po 6 ml ). Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dostarczenia. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Standard do kalibracji nefelometru. Termin ważności przynajmniej 6 miesięcy od czasu dostarczenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do sporządzania zawiesiny bakteryjnej służący do identyfikacji dostosowany do paneli przeznaczonych do analizatora Phoenix M50 ( 1 op. 100 sztuk po 4.5 ml ) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyn do sporządzania zawiesiny bakteryjnej służący do lekowrażliwości dostosowany do paneli przeznaczonych do analizatora Phoenix M50 ( 1 op. 100 sztuk po 8 ml ) | op. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

1. Panele powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamówienia i pochodzić od jednego producenta
2. Każda panel zapakowany oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci zabezpieczający  przed zawilgoceniem,
3. Każda panel musi posiadać etykietę z nazwą , datę ważności i numer serii,
4. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu kontroli jakości bądź udostępnienia strony na której takie certyfikaty są możliwe do pobrania bądź, wydrukowania dla każdej serii dostarczonych paneli, określającego spełnienie wymagań EUSAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. 
5. Zamawiający wymaga z oferta przetargową dokumentów: Deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji asortymentu Certyfikatu ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych bądź równoważnego, Pozytywnej opinii KORLD,
6. Zamawiający wymaga wraz z dostawą paneli certyfikatów analizy kontroli jakości,  a z pierwszą dostawą kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji,
7. Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych na koszt Wykonawcy.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 14: Testy do analizatora Vitek 2 compact (własność szpitala).

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Test identyfikacyjny dla bakterii: - Gram dodatnich, - Gram ujemnych, - Bakterii wymagających (Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, z rodziny Bacillaceae ) - Bakterii beztlenowych, - Grzybów (1 op. 20 testów) | op. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test lekowrażliwości dla bakterii : - Gram dodatnich, - Gram ujemnych - wymagających - drożdżaków. (1 op. 20 testów) | op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Karta uzupełniająca do bakterii Gram ujemnych (1 opakowanie 20 kart) | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Standard do kalibracji densytometru Densi Chek (własność szpitala). Termin ważności przynajmniej 6 miesięcy od czasu dostarczenia. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipety o pojemności 0,5-200l (1 op.96 sztuk) i 100-1000l (1 op.96 sztuk). Zamawiający sam decyduje o wyborze rodzaju końcówek do pipety GN czy GP | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyn do sporządzania zawiesiny bakteryjnej dostosowany do analizatora Vitek2compact (1 op. 1500 ml) | op. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki do sporządzania zawiesiny bakteryjnej dostosowany do analizatora Vitek2compact (1 op. 2000 sztuk) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

- Poz. 1 Test musi być kompatybilny z analizatorem Vitec2 compact. Zamawiający sam decyduje o wyborze rodzaju testu identyfikacyjnego dostępnego w asortymencie firmy zależnej od potrzeb lecznictwa. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą przetargową wykaz wszystkich dostępnych kart identyfikacyjnych.

- Poz. 2 Test musi być kompatybilny z   analizatorem Vitec2compact . Zamawiający sam decyduje o wyborze rodzaju testu lekowrażliwości dostępnego 
w asortymencie firmy zależnej od potrzeb lecznictwa. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą przetargową wykaz wszystkich dostępnych kart lekowrażliwości

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 15: Podłoża do aparatu Bact Alert 3 D 60 (własność szpitala).

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podłoża dla dorosłych do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyku | butelka | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża dla dorosłych do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyku | butelka | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezigłowy jałowy nakłuwacz do przenoszenia próbek krwi z dodatnich butelek hodowlanych na szkiełka podstawowe jak i stałe podłoża mikrobiologiczne | szt. | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

1. Plastikowe butelki, gotowe do użycia od jednego producenta.

2. Możliwość hodowli bakterii GN, GP, grzybów i pleśni

3. Możliwość wizualizacji oceny próbki przy opóźnionym transporcie

4. Diagnostyka krwi i płynów ustrojowych.

5. Przynajmniej 6 miesięczny termin ważności od chwili  dostarczenia produktu

6. Wraz z pierwszym zamówieniem proszę dostarczyć  metodyki wykonania w języku polskim , świadectwa jakości oraz aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie  elektronicznej CD bądź udostępnić stronę internetową na której  dokumenty są dostępne.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 16: Podłoża mikrobiologiczne i  paski plastikowe z gradientem stężeń antybiotyku.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podłoże chromogenne do izolacji oceny ilościowej i bezpośredniej identyfikacji bakterii z próbki moczu (1 op. 20 płytek) | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans (1 op.20 płytek) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Selektywne chromogenne podłoże do przesiewowego badania Carbapenemase Enterobacteriaceae wytwarzających CPE (1 op. 20 płytek) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże chromogenie do przesiewowego badania w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazę typu OXA-48 (1 op. 20 płytek) | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże chromogenie do wykrywania i identyfikacji Clostridium difficile (1 op. 20 płytek) | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bulion mózgowo – sercowy do hodowli bakterii tlenowych o wysokich wymaganiach wzrostowych (1 op. 20 probówek ) | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże płynne do namnażania Salmonella w próbkach kału – (1 op. 20 probówek) | op. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Agar do izolacji wymagających bakterii oraz wykrywania hemolizy z dodatkiem 5 % krwi baraniej (1 op. 20 płytek) | op. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże agarowe czekoladowe z dodatkiem PolyViteX do hodowli szczepów z rodzaju Neisseria, Haemophilus, Streptococcus (1 op. 20 płytek) | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże agarowe do wybiórczej izolacji Salmonella Shigella (1 op. 20 płytek) | op. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże agarowe Hectoen do wybiórczej izolacji Salmonella Shigella (1 op. 20 płytek) | op. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże agarowe z fioletem krystalicznym do wykrywania pałeczek jelitowych Enterobacteriaceae (1 op. 20 płytek) | op. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże agarowe z mannitolem i solą2 przeznaczony do wybiórczej izolacji gronkowców i orientacyjnej identyfikacji Staphylococcus aureus (1 op. 20 płytek) | op. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże agarowe do wybiórczej izolacji Enterococcus oraz paciorkowców grupy D z żółcią i eskuliną (1 op. 20 płytek) | op. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże agarowe do badania lekowrażliwości na antybiotyki I sulfonamidy metodą dyfuzyjno – krążkową rekomendowaną wg, EUCAST (1 op. 20 płytek) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Podłoże agarowe do badania lekowrażliwości na antybiotyki z 5 % krwią końską oraz 20 mg /l NAD metodą dyfuzyjno – krążkową rekomendowaną wg, EUCAST (1 op. 20 płytek) | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Podłoże agarowe do badania lekowrażliwości na antybiotyki pneumokoków i innych paciorkowców z 5 % krwia baranią rekomendowane wg, EUCAST(1 op. 20 płytek) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Podłoże agarowe do badania lekowrażliwości na antybiotyki I sulfonamidy metodą dyfuzyjno – krążkową uzupełnione kloksacyliną dla potwierdzenia szczepów Enterobakteriaceae potencjalnie ESBL (1 op. 10 płytek) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podłoże do wykrywania i bezpośredniej identyfikacji Streptococcus agalactiae badań 100% specyficzności (1 op. 20 płytek) | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Podłoże agarowe Columbia z 5 % krwią baranią oraz dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego, które hamują wzrost bakterii Gram ujemnych (1 op. 20 płytek) | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Podłoża kontaktowe do kontroli powierzchni i powietrza szpitalnego o średnicy 55mm (1 op. 20 płytek) | op. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych I krwią owczą.(1 op. 20 płytek) | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw torebka z generatorem do hodowli w warunkach beztlenowych wraz z klipsami do torebek (1 zestaw – 20 sztuk ) | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szybki test do wykrywania w postaci gotowej do użycia pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazę pakowany po 10 sztuk. Termin ważności nie mniej niż rok od daty zakupu (1 op. – 10 testów) | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Barwinki do barwienia manualnego metodą Grama (4X240ml) Zestaw do barwienia metodą Grama stabilizowany zawiera: - fiolet krystaliczny - 420 ml - jod – 420 ml - odbarwiacz – 420 ml - safranina bądź fuksynę zasadową – 420 ml Zamawiający wymaga certyfikatu kontroli jakości przy zamówieniu odczynnika oraz metodyki barwienia w języku polskim. Termin ważności barwników nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili zamówienia. Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu aktualnych kart charakterystyki produktu. | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Paski do wykrywania mechanizmu ESBL | paski | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Paski do wykrywania mechanizmu AmpC | paski | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Paski do wykrywania mechanizmu MBL | paski | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Penicylina benzylowa | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Amoksycyllin\Clavulanic acid 2\1 | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Amikacyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Ampicylina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Cefotaksym | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Cefoksytyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ceftarolina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ceftriakson | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Cefuroksym | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ciprofloksacyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Daptomycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Gentamycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Imipenem | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Linezolid | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Meropenem | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Lewofloksacyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Sulfamethoxazole / Trimethoprim | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Temocylina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Teikoplanina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Tetracyklina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Vankomycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Fosfomycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Piperacylina/ Tazobactam | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ertapenem | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Tigecyklina | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ampicylina/Sulbactam | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Ceftazydym | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Erytromycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Klindamycyna | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące punktów 1 – 22

1. Płytki Petriego o średnicy 90 mm , pakowane po 20 sztuk w folię termokurczliwą, od jednego producenta

2. Podłoża chromogenne kompatybilne z analizatorem Vitec2compact w celu zmniejszenia ilości nastawianych identyfikacji

3. Probówki z pożywkami pakowane po 20 sztuk zabezpieczone przed uszkodzeniem

4. Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki,

5. Nazwa firmy ( produce0nta ) na płytce lub opakowaniu,

6. Nr. serii, godzina rozlania, data ważności na płytce,

7. Podłoża gotowe do użytku wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne,

8. Wymagania dla pożywki : zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki, pH pożywki, opis wyrosłych kolonii na pożywce, barwa kolonii.

9. Płytki chromogenne do moczu muszą umożliwić oznaczenie ilościowe oraz wstępną identyfikację ; E. Coli, Enterococcus spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Candida spp., .

10. Pożywki muszą posiadać Świadectwo jakości z podpisem osoby kontrolującej lub informacje o elektronicznej walidacji procesu, nazwa producenta, nazwa produktu, nr. serii, data produkcji, data ważności, skład pożywki, pH, oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC

11. Wraz z pierwszym zamówieniem proszę dostarczyć  metodyki wykonania w języku polskim , świadectwa jakości odczynników z oraz aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie  elektronicznej CD bądź udostępnić stronę internetową na której  dokumenty są dostępne.

Wymagania dla punktów 26-57 :

1. Paski plastikowe pakowane w blistry bądź pojedynczo, po 30 sztuk w  jednym opakowaniu od jednego producenta ze względu na jednolity sposób odczytu.

2. Na pasku musi być umieszczony symbol antybiotyku i jego stężenie

3. Aktualne wytyczne EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji oraz wykaz podłoży dla bakterii G- i G+

4. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili zamówienia w przypadku mechanizmów oporności  i nie mniej niż rok w przypadku antybiotyków

5. Wraz z pierwszym zamówieniem proszę dostarczyć  metodyki wykonania w języku polskim wraz z interpretacją odczytu , świadectwa jakości oraz aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie  elektronicznej CD bądź udostępnić stronę internetową na której  dokumenty są dostępne.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 17: Krążki antybiogramowe i diagnostyczne oraz szybkie testy diagnostyczne.

### Krążki antybiogramowe.

| L.p. | Nazwa antybiotyku | Symbol międzynarodowy | Stężenie na krążku | Przewidywana ilość na okres 2 lat w rurkach po 50 sztuk każda | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | AMIKACIN | AN-30 | 30 g | 300 RUREK PO 50 KRĄŻKÓW KAŻDA RURKA Zamawiający sam decyduje o wyborze ilości i rodzaju rurek wysyconych antybiotykiem od nr 1 do 51 w zależności od potrzeb lecznictwa . |  |  |  |  |  |  |
| 2. | AMOXICILLIN | AMX-25 | 25 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AMOXICILLIN/ CLAVULANIC acid | AMC 30 | 20/10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | AMOXICILLIN/ CLAVULANIC acid | AMC 2-1 | 2-1 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | AMPICILLIN | AM-2 | 2 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | AMPICILLIN/SULBACTAM | SAM-20 | 10/10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AZTREONAM | ATM- 30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CEFEPIME | FEP-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CEFOTAXIME | CTX-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CEFOTAXIME | CTX-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CEFOTAXIME/ CLAVULONIC acid | CTX-CLA | 30/10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CEFOXITIN | FOX-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | CEFTAZIDIME | CAZ-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CEFTAZIDIME | CAZ-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | CEFTAZIDIME/ CLAVULONIC Acid | CAZ-CLA | 30/10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CEFUROXIME | CXM-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | CEPHALEXIN | CN-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | CIPROFLOXACIN | CIP-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CLINDAMYCIN | CC-2 | 2 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | DALFOPRISTIN/ QUINUPRISTIN | SYN-15 | 15 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | DORIPENEM | DOR-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ERTAPENEM | ETP-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | E010101RYTHROMYCIN | E-15 | 15 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | GENTAMICIN | GE-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | GENTAMICIN | GE-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | IMIPENEM | IMP-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | LEVOFLOXACIN | LVX-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | LINEZOLID | LZD-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | MEROPENEM | MEM-10 | 10g |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | MOXIFLOXACIN | MFX-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | MUPIROCIN | MUP-200 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | NALIDIXIC ACID | NA-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | NITROFURANTOIN | F/M-100 | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | NORFLOXACIN | NOR-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | OFLOKSACYNA | OFX-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | OXACILLIN | OX-1 | 1 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | PENICILLIN BENZYLOWA | 1 JEDNOSTKA | 1 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | PIPERACILLIN | PIP-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | PEFLOKSACYNA | PEF -5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | PIPERACYLLIN/TAZOBACTAM | TZP-36 | 30/6 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | RIFAMPICYNA | RA-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | STREPTOMYCYNA | S-300 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | TEMOCYLINA | TEM - 30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | TEICOPLANIN | TEC-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | TETRACYCLINE | TE-30 | 30 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | TICARCILLIN | TIC-75 | 75 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | TICARCILLIN/ CLAVULONIC ACID (TIMENTIN) | TIM-85 | 75/10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | TIGECYCLINE | TCG-15 | 15 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | TOBRAMYCIN | NN-10 | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | SULFAMETHOXAZOLE/ TRIMETHOPRIM | SXT | 23,75/ 1,25 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | VANCOMYCIN | VA-5 | 5 g |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem w złotych: |  |  |
| --- | --- | --- |

Wymagania do krążków antybiogramowych poz. 1-51:

- Krążki antybiogramowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia zamówienia i pochodzić od jednego producenta, 
a w przypadku krążków do diagnostyki mechanizmów oporności Zamawiający wymaga terminu ważności minimum 6 m-cy od daty dostarczenia.

- Każda rurka zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie typu blister lub ze szklanej fiolki ze zintegrowanym  pochłaniaczem wilgoci zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem,

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem datę ważności i numer serii,

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć nadrukowane jego międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku, zgodnie 
z zaleceniami EUCAST. Wymagana średnica krążków z antybiotykami 6 mm. Każda fiolka musi posiadać krążek ostatni oznaczony dowolnym symbolem  pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolki przy pracy z dyspenserem,

- Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu kontroli jakości bądź udostępnienia strony na której takie certyfikaty są możliwe do pobrania bądź, wydrukowania dla każdej serii dostarczonych krążków, określającego spełnienie wymagań EUSAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji. Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem,

- Zamawiający wymaga z oferta przetargową dokumentów: Deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji asortymentu krążków z antybiotykami, Certyfikatu ISO 9001 oraz 13485 dla wyrobów medycznych bądź równoważnego,

- Zamawiający wymaga wraz z dostawą krążków certyfikatów analizy kontroli jakości, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji, Pozytywnej opinii KORLD,

- Zamawiający zastrzega sobie zmianę numerów katalogowych i asortymentu zgodnie z zaleceniami  Krajowego Konsultanta w dziedzinie mikrobiologii klinicznej

B. Krążki diagnostyczne, szybkie testy aglutynacyjne.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Krążki z bacytracyną do identyfikacji Streptococcus pyogenes (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krążki z chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae ( 1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krążki bibułowe EF do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Krążki z furazolidonem do różnicowania rodz. Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Krążki nasycone nowobiocyną do identyfikacji Staphylococcus saprofiticus (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Krążki wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella i Neisseria (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Krążki bibułowe jałowe (1 op.- 50 krążków) | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Krążki bibułowe z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Paski- czynnik X iV do różnicowania Haemophilus (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Paski- czynnik X do różnicowania Haemophilus (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Paski- czynnik V do różnicowania Haemophilus (1 op.- 50 krążków) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kwas fenyloboronowy do przesiewowego badania szczepów KPC – jałowe szczelnie zamknięte probówki po 2ml, każda z certyfikatem kontroli jakości przy zamówieniu. Możliwie jak najdłuższy termin ważności. Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu aktualnych kart charakterystyki produktu | probówka | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | EDTA 0,5M, pH 7,3-7,5 do przesiewowego badania szczepów MBL – jałowe szczelnie zamknięte probówki po 2ml, każda z certyfikatem kontroli jakości przy zamówieniu. Możliwie jak najdłuższy termin ważności. Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu kart charakterystyki produktu | probówka | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Certyfikowany test lateksowej aglutynacji szkiełkowej do różnicowania gronkowców posiadających clamping factor i / lub białko A od gronkowców nie posiadających tych właściwości wraz z polami reakcyjnymi oraz kontrolą zewnetrzną testu (1 opakowanie -100 oznaczeń) Zamawiający wymaga certyfikatu kontroli jakości przy każdorazowym zamówieniu odczynnika oraz metodyki wykonania testu w języku polskim. Możliwie jak najdłuższy termin ważności wyrobu. Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu aktualnych kart charakterystyki produktu | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Odczynnik do wykrywania katalazy – jałowe szczelnie zamknięte ampułki (1 opakowanie - 50 ampułek). Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili dostawy. Pojemność ampułek 0,5 ml. Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu kart charakterystyki produktu i certyfikatu kontroli jakości produktu | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Test na obecność wewnątrzkomórkowej oksydazy cytochromowej w czasie do 1 minuty (1 opakowanie 50 testów) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamówieniem z certyfikatu jakości kontroli. Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od chwili zamówienia Zamawiający wymaga jednorazowego dostarczenia przy pierwszym zamówieniu kart charakterystyki produktu | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Test do określania MIC Kolistyny metodą mikro rozcieńczeń dla Acinetobacter ssp., Pseudomonas ssp. Wymagania: 1. Test musi być zgodny z zaleceniami EUCAST oraz spełniać rekomendacje CLSI – EUCAST z marca 2016 r musi posiadać świadectwo kontroli jakości 2. Zestaw musi zawierać niezbędny bulion Muller – Hinton od jednego producenta z certyfikatem CE IVD bądz równoważnym w ilości niezbędnych do zamawianych testów czyli 40 sztuk testów i 40 sztuk bulionów Mueller Hinton , CHYBA ZE OPAKOWANIE JEST NIEPODZIELNE TO wymagana ilość to 1 opakowanie 3. Test wykorzystuje metodę seryjnych rozcieńczeń antybiotyku na mikropłytce. 4. Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny bakteryjnej 5. Musi mieć wyraźne i dokładne oznakowanie pasków wartościami stężeń co umożliwia łatwy wizualny odczyt 6. Duża dokładność – antybiotyk w 11 rozcieńczeniach w zakresie 0,0625 – 64 + kontrola 7. Instrukcję wykonania w języku polskim oraz kartę charakterystyki produktu dostarczoną wraz z pierwszym zamówieniem 8.Termin ważności mikropłytek przynajmniej 8 miesięcy od daty dostarczenia produktu, a trwałość zestawu po otwarciu do końca terminu ważności 9. Możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń bez konieczności zbierania serii oznaczeń – mikropłytka podzielna na pojedyncze paski. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Szybki test diagnostyczny do wykrywania karbapenemaz OXA – 163, OXA -48, KPC, NDM i VIM z kolonii bakteryjnej . Zestaw musi zawierać niezbędne odczynniki do wykonania testu . Kolonie do testu powinny pochodzić z podłoży będących na stanie pracowni tj. podłoże CPS, podłoże KPC, MacConkey agar, , Mueller Hinton agar i Columbia agar z krwią baranią (1opakowanie- 20 testów) Zamawiający wymaga certyfikatu kontroli jakości testu i jego walidacji, metodyki wykonania w języku polskim oraz kart charakterystyki produktu. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem w złotych: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość ogółem w złotych cz. A i B: |  |  |

Wymagania do krążków diagnostycznych i szybkich testów poz. 1-11:

1. Wskazania dotyczące warunków przechowywania,

2. Metodyka wykonania manualnego różnicowania drobnoustrojów oraz wykonania testów diagnostycznych wraz z  interpretacją w języku polskim z pierwszym zamówieniem,

3. Termin ważności minimum 6 m-cy licząc od daty dostarczenia zamówienia

4. Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą krążka, symbolem, datę ważności i numer serii,

5. Do każdej dostawy Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych krążków diagnostycznych oraz testów aglutynacyjnych, a przy pierwszym aktualnych kart charakterystyki dla każdej oferowanej pozycji

6. Zamawiający wymaga z oferta przetargową dokumentów: Deklaracji zgodności dla każdej oferowanej pozycji asortymentu.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 18: Szczepy wzorcowe  do kontroli jakości.

| L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Escherichia coli ATCC 25922 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klesiella pneumoniae ATCC 700603 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Campylobacter jejuni subsp.jejuni ATCC 33560 | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Probówki do bankowania szczepów z miksem kolorów szklanych koralików . Liczba koralików w 1 probówce min 20 zanurzone w bulionie odżywczym gwarantującym stabilność cech genotypowych i fenotypowych drobnoustrojów i zachowując ich funkcje życiowe (1 opakowanie - 80 probówek ) | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Statywy autoklawowalne , odporne na temperaturę do - 90˚C do przechowywania szczepów kodowane numerycznie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem w złotych: |  |  |
| --- | --- | --- |

Wymagania :

1. Muszą pochodzić z uznanych kolekcji szczepów wzrostowych  z 3/ 4 pasażu, zestaw zawierający max 2 wymazówki

2. Liofilizowane , gotowe do użycia bez inkubacji oraz dodatkowych odczynników oprócz pożywki od jednego producenta

3. Wraz z zamówieniem należy dostarczyć: Karty charakterystyki w formie papierowej, elektronicznej CD bądź udostępnić stronę internetową na której  dokumenty są dostępne do pobrania

4. Zasady przechowywania szczepu przygotowania i ożywiania szczepów wzorcowych w języku polskim oraz certyfikat kontroli jakości wraz z  metryczką 
z opisem szczególnych cech szczepu z dostawą szczepu

5.Okres żywotności zbankowanych szczepów  minimum 12 miesięcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 19: Odczynniki do diagnostyki parazytologicznej.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | System probówkowy do zagęszczania kału metodą sedymentacji | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw w formie pakietu do pobrania i oceny mikroskopowej owsików. Kasetkę musi posiadać łopatkę z przylepcem do pobrania, etykietę do oznakowania ID pacjenta i daty pobrania, torebkę strunową z oznakowaniem i szczelnym zamknięciem dla zabezpieczenia materiału, obrazkową instrukcję prawidłowego pobrania i zabezpieczenia materiału. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania poz. 1 :

1. Emulsyfikacja, wirowanie i dwustopniowa filtracja odbywa się w tej samej probówce z bezformalinowym i ekologicznym utrwalaczem

2. Produkt jednorazowy , zamknięty o krótkim czasie przygotowania materiału do badania i trwałości 12 miesięcy

3. Proces przygotowania materiału do dodania bez użycia dodatkowych odczynników

4. Odzysk jaj pasożytów powyżej 90%

5. Karty charakterystyki  oraz certyfikat jakości produktu dostarczone przy pierwszej dostawie 
w formie papierowej

6. Instrukcja postępowania w języku polskim dostarczone przy dostawie

7. Walidacji metody oraz deklaracja zgodności CE  dołączone do dokumentów przetargowych

Wymagania poz. 2 :

1. Produkt jednorazowy , zamknięty o krótkim czasie przygotowania materiału do badania i trwałości 12 miesięcy

2. Proces przygotowania materiału do dodania bez użycia dodatkowych odczynników

3. Karty charakterystyki  oraz certyfikat jakości produktu dostarczone przy pierwszej dostawie 
w formie papierowej

4. Instrukcja postępowania w języku polskim dostarczone przy dostawie

5. Walidacji metody oraz deklaracja zgodności CE  dołączone do dokumentów przetargowych

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 20: Szybkie testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne kasetkowe.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Szybki test immunochromatograficzny płytkowy do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG, IgM oraz IgA przeciwko Treponema pallidum z surowicy, osocza czy krwi pełnej z kontrolą wewnętrzną testu. (1 opakowanie – 20 testów) | op. | 30 |  |  | , |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw immunochromatograficzny, jakościowy do wykrywania czterech głównych markerów wirusa Epstein Barra : PB HA, VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG w surowicy krwi lub osoczu z wewnętrzną kontrolą testu świadczącą o właściwej migracji próbki (1 opakowanie - 25 testów) | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szybki test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania Rotawirusów Adenowirusów i Norowirusów z jednej próbki kału z wewnętrzną kontrolą testu świadczącą o właściwej migracji próbki (1 op. 20 testów) | op. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szybki membranowy test immunoenzymatyczny stosowany do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile oraz toksyny A i B na jednej płytce z jednej próbki kału wraz z kontrolą wewnetrzną i kontrolą dodatnią testu w zestawie. (1 opakowanie - 25 oznaczeń) | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu białkowego RSV w próbkach z popłuczyn nosa i wymazów nosogardzieli (1 op. zawiera 20 testów). Zestaw musi zawierać - Wymazówki do nosogardzieli przeznaczone do szybkiego testu immunochromatograficznego wykrywającego antygen białkowy RSV oraz fiolki z roztworem do wymywania (1 op. zawiera 20 wymazówek i 20 płynów wymywających ) Kontrola dodatnia i ujemna zgodna z ilością opakowań w zestawie | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego jednoczesnego wykrywania antygenu Influenza A i B w próbkach z popłuczyn nosa i wymazów nosogardzieli (1 op. zawiera 20 testów). Zestaw musi zawierać - Wymazówki do nosogardzieli przeznaczone do szybkiego testu immunochromatograficznego wykrywającego antygen - Influenza A/B oraz fiolki z roztworem do wymywania ( 1 op. zawiera 20 wymazówek i 20 płynów wymywających) Kontrola dodatnia i ujemna zgodna z ilością opakowań w zestawie | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania Giardia lamblia w próbkach kału z kontrolą wewnętrzną (1 opakowanie - 20 testów) | op. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Dotyczy pkt. 1-7 Zamawiający wymaga certyfikatów kontroli jakości produktów przy każdej dostawie.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 21: Mikrokarty, odczynniki , krwinki wzorcowe i pozostałe materiały stosowane w mikrometodzie żelowej kolumnowej do posiadanych urządzeń z zakresu serologii transfuzjologicznej.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i RH-p/c monoklonalne dla pacjentów. Profil karty anty-A, anty-B, anty-DVI-. | oznaczenia | 6 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i RH-p/c monoklonalne dla dawców. Profil karty anty-A, anty-B, anty-DVI+. | oznaczenia | 4 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi ABO Rh- z badaniem p/c układu ABO izoaglutynin. Wymagany profil karty anty-A, anty-B, anty-DVI+, anty DVI-/ A1-B. Profil dostępny na jednej karcie. | oznaczenia | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i Rh – p/c monoklonalne dla noworodków. Wymagany profil karty anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, anty DVI-, ctl.. Profil dostępny na jednej karcie. | oznaczenia | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mikrokarty do oznaczania p/c metodą PTA / Liss | oznaczenia | 11 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Krwinki panelowe do oznaczania p/c w teście PTA – Liss : I , II , III 1 zestaw zawiera 3x10ml krwinek | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Krwinki panelowe do oznaczania p/c układu ABO : A1,B 1 zestaw zawiera 2x10ml krwinek | zestaw | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Krew kontrolna w ilości zapewniającej płynność pracy | zestaw I | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw II | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Roztwór Liss | ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki jednorazowe | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kontrola międzynarodowa zewnatrzlaboratoryjna w zakresie podstawowym z serologii grup krwi zawierające próbki kontrolne | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Doposażenie w urządzenie do automatycznego wirowania min.24 kart, automatycznego odczytu reakcji nasilenia w mikrokolumnach, automatycznego przesłania wyniku do oprogramowania pracowni | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dzierżawa oprogramowania do zarządzania bazą danych pracowni serologii transfuzjologicznej | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Mikrokarty i odczynniki dedykowane do posiadanego systemu ID System firmy DiaMed .  Mikrokarty i odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 UOWM.

2. Z uwagi na krótki termin ważności krwinek panelowych i krwi kontrolnej wykorzystywanych w badaniach serologicznych Wykonawca zapewnia zachowanie płynności pracy /dostaw w ostatnim miesiącu trwania umowy .

3. Końcówki do pipet typu typ ID pipetor

4. Pozycje w tabeli 1,2,3 i 4 muszą być zgodne z opisem profili kart. Wszystkie profile dostępne na jednej karcie.

5. Pozycje w tabeli 1 i 2 opakowania nie większe niż 288 mikrokart

6. Krwinki panelowe w opakowaniach nie większych niż 10ml każda z krwinek

7. Wszystkie odczynniki, materiały zużywalne i kontrola codzienna (poza sprawdzianem kwartalnym , zewnętrznym) pochodzą od jednego producenta

8.Termin ważności odczynników i materiałów zużywalnych min. 6 miesięcy od daty dostawy z wyjątkiem krwinek panelowych i krwi kontrolnej.

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie od producenta sprzętu o możliwości stosowania proponowanego asortymentu w przypadku innych kart  i odczynników niż DiaMed

10. Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników przy pierwszej dostawie w formie papierowej

11. Zamawiający wymaga aby Dostawca zapewnił mikrowirówkę ( kompatybilna do posiadanego systemu ID system firmy DiaMed ) wykorzystywana do badań 
z   zakresu serologii grup krwi w charakterze osprzętu zapasowego dostarczonego z chwilą wejścia w życie umowy wliczoną w cenę

12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z asortymentem dostarczył laboratoryjny system informatyczny przeznaczony do pracy w pracowni  serologii 
i banku krwi wliczony w cenę oferty

13. Wykonawca dostarcza sprzęt / asortyment niezbędny do instalacji i prawidłowego funkcjonowania w/w programu informatycznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika  , wliczony w cenę oferty, bez podłączenia do HIS Szpitala

14. Doposażenie w urządzenie do automatycznego wirowania min. 24 kart, automatycznego odczytu reakcji nasilenia w mikrokolumnach, automatycznego przesłania wyniku do oprogramowania pracowni Serologii Transfuzjologicznej

15. Dzierżawa oprogramowania webowego do zarządzania bazą danych pracowni serologii transfuzjologicznej z możliwością podpisywania wyników kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

16. Wykonawca dostarczy lub umożliwi dostęp do treści  ulotek odczynnikowych odczynnikowe

17. Zamawiający zastrzega prawo do rozliczenia umowy kwotowo, z możliwością zmian ilości poszczególnego asortymentu.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 22: Odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi metodą szkiełkową/probówkową oraz odczynnik do kontroli PTA.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon 1 | 1 x 10 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon 1 | 1 x 10 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik monoklonalny anty-A klon 2 | 1 x 10 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik monoklonalny anty-B klon 2 | 1 x 10 ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM1 | 1 x 10 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND | 1 x 10 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Standard anty – D | 10 x 2 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem w złotych: |  |  |
| --- | --- | --- |

Wymagania :

1. Wszystkie odczynniki  w zależności od  rodzaju klonu  pochodzą od jednego producenta

2. Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy.

3. Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyk proponowanych odczynników w formie papierowej przy każdej dostawie.

4. Pozycje w tabeli 1, 2, 3, 4, 5 i 6 opakowania nie większe niż 2x 10ml .

5. Pozycje w tabeli 5 i 6 minimalne miano z krwinkami heterozygotycznymi nie mniejsze niż 64.

6. Zamawiający zastrzega prawo do rozliczenia umowy kwotowo, z możliwością zmian ilości poszczególnego asortymentu.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 23: OAiIT- Odczynniki do aparatu parametrów krytycznych.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Ilość badań na 2 lata | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pakiet odczynnikowy kompatybilny do aparatu parametrów krytycznych ABL 90 Flex PLUS | szt. | 25 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kasetka kompatybilna do aparatu parametrów krytycznych ABL S.C. 90 BG, LYT, MET, OXI +QC 600/30 szt. badań | szt. | 25 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wartość ogółem w złotych: |  |  |
| --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 24: SOR- Odczynniki do aparatu parametrów krytycznych.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent |  | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pakiet odczynników kompatybilny do aparatu parametrów krytycznych ABL 90 Flex | szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaseta kompatybilna do aparatu parametrów krytycznych ABL S.C. 90 BG, LYT, MET, OXI + QC 300/30 | szt. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt uszczelki wlotu | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do analizatora | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 25: Utrwalacz do badan cytologicznych, paski do badania pH, płyn Lugola, kwas octowy.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytomix | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski do badania pH i wydzielin z pochwy, zakres ph 4-7, papierowe z kolorowym polem; opakowanie po 100 szt | op. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyn Lugola 100 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kwas octowy 3% 100ml | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

PAKIET NR 26: SOR - Odczynniki do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX.

| L.p. | Asortyment | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres 2 lat | Cena netto za jedn. miary w złotych | Cena brutto za jedn. miary w złotych | Ilość jedn. miary w opakowaniu | Ilość opakowań na 2 lata | Nazwa handlowa, producent | Stawka VAT (%) | Wartość netto w złotych | Wartość brutto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pakiet odczynnikowy kompatybilny do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy Troponin T Test Kit do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX (1op =160 sztuk) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płynna kontrola jakości Multi -CHECK Cardiac L1 do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX (1op.=6 sztuk) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płynna kontrola jakości Multi -CHECK Cardiac L2 do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX ( 1op.=6 sztuk) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyn czyszczący kompatybilny do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX (1op.=6 sztuk) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Naczynka ślepe kompatybilne do aparatu parametrów immunochemicznych AQT 90 FEX | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.