**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 332/2022/TP/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa lamp operacyjnych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**

**Części zamówienia:**

1. Podwójna lampa o średnicy obu czasz ok. 65 cm do sali operacyjnej z montażem
2. Podwójna lampa o średnicy czasz ok. 40cm i ok. 65cm do sali operacyjnej z montażem

**Część nr 1 -** **Podwójna lampa o średnicy obu czasz ok. 65 cm do sali operacyjnej z montażem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1. | podwójna lampa o średnicy obu czasz ok. 65 cm do sali operacyjnej z montażem:  - Bezcieniowa lampa do montażu sufitowego  - Średnica czaszy 65 cm±5cm  - Waga głowicy lampy do 9kg  - Maksymalne natężenie światła 120 000 lx w każdej z lamp  - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%  - Temperatura barwowa 4 500 K  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra  - Napięcie wejściowe 100 - 240 V /24 V  - Napięcie robocze 24V DC  - Moc głowicy lampy 60VA + 60VA  - Częstotliwość 50 - 60 Hz,  - Trwałość diod Led min. 45 000 h  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm  - Średnica pola świetlnego 20 - 35 cm  - Zmienna ogniskowa |  |  | **sztuka** | **1** |  |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | | |  |

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**

**Część nr 2 -** **Podwójna lampa o średnicy czasz ok. 40cm i ok. 65cm do sali operacyjnej z montażem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowane\*** | **Producent, model\*** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H=(FxG)** |
| 1. | Podwójna lampa o średnicy czasz ok. 40cm i ok. 65cm do sali operacyjnej z montażem:  - Bezcieniowa lampa do montażu sufitowego  - Średnica czaszy 65 cm±5cm  - Waga głowicy lampy do 9kg  - Maksymalne natężenie światła 120 000 lx w każdej z lamp  - Natężenie światła regulowane w zakresie od 10% do 100%  - Temperatura barwowa 4 500 K  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra  - Napięcie wejściowe 100 - 240 V /24 V  - Napięcie robocze 24V DC  - Moc głowicy lampy 60VA + 60VA  - Częstotliwość 50 - 60 Hz,  - Trwałość diod Led min. 45 000 h  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm  - Średnica pola świetlnego 20 - 35 cm  - Zmienna ogniskowa  - Średnica czaszy 44cm ±5cm  - Maksymalne natężenie światła 100 000 lx  - Temperatura barwowa 4 500 K  - Współczynnik odwzorowania barw 96 Ra  - Intensywność oświetlenia 10 - 100 %  - Napięcie wejściowe 230V/24V  - Napięcie robocze 24V DC  - Waga głowicy lampy do 4 kg  - Moc głowicy lampy 24 VA  - Trwałość diod Led min. 45 000 h  - Częstotliwość 50 - 60 Hz  - Dystans operacyjny 70 - 140 cm  - Średnica pola świetlnego 15 - 30 cm  - Zmienna ogniskowa |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wartość brutto:** | | | | | | |  |

**Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ**