Załącznik  Nr 3A SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ WYMAGANYCH CECH, PARAMETRÓW I FUNKCJI   – Część nr 1

Marka, typ, model, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego) czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. |  | Wymagane cechy, parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany (potwierdzić/opisać/podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  | -------------- | ---------------------------------- |
| 1. | Typu „ furgon” podwyższony o wysokości i długości opisanej w SWZ , częściowo przeszklony, ze ścianą działową pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową. |  | TAK |  |
| 2. | Oddzielne 2 fotele w kabinie kierowcy z zagłówkami i podłokietnikami (minimum jeden podłokietnik przy każdym fotelu), tapicerka w kolorze ciemnym, łatwo zmywalna |  | TAK | podać |
| 3. | Fotel kierowcy i pasażera regulowany, z podparciem odcinka lędźwiowego |  | TAK |  |
| 4. | Regulacja kolumny kierownicy w min. dwóch płaszczyznach. |  | TAK | podać |
| 5. | Sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierującego pojazdem. |  | TAK |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwane - przeszklone, z szybą odsuwaną z zabezpieczeniem otwarcia szyby z zewnątrz , ze stopniem wewnętrznym. |  | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne lewe - przesuwne (nieoszklone) do zewnętrznego schowka |  | TAK |  |
| 8. | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o minimum 260 stopni z systemem blokowania przy otwarciu. |  | TAK |  |
| 9. | Światła awaryjne, zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. |  | TAK |  |
| 10 | Stopień drzwi tylnych antypoślizgowy pełniący jednocześnie funkcję zderzaka. |  | TAK |  |
| 11 | Centralny zamek na wszystkie drzwi + autoalarm sterowany z kluczyka (2 szt. kluczyków) |  | TAK |  |
| 12 | Kolor nadwozia: żółty (RAL: 1016 lub 1026) – kolor fabryczny producenta pojazdu. |  | TAK | Podać kolor |
| 13 | Szyby boczne kabiny kierowcy sterowane elektrycznie. |  | TAK |  |
| 14 | Lusterka zewnętrzne: dzielone, podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie |  | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja w kabinie kierowcy – o niedomknięciu którychkolwiek drzwi. |  | TAK |  |
| 16 | Światła - przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów - do jazdy dziennej z przodu pojazdu, homologowane. |  | TAK |  |
| 17 | Czujniki parkowania lub kamera cofania – dopuszcza się montaż kamery/czujników na etapie adaptacji na ambulans. Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości |  | TAK | podać |
| II.SILNIK |  |  | -------------- | ------------------------------------ |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym – turbodiesel spełniający wymogi normy spalin EURO 6 / EURO VI (lub równoważnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami |  | TAK |  |
| 2. | Elektroniczny system aktywnego serwisowania. |  | TAK |  |
| 3. | Grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilana z sieci o napięciu 230 V. |  | TAK |  |
| 4. | Moc silnika minimum 170 KM, pojemność skokowa silnika minimum 1950 cm3 moment obrotowy min. 380 Nm. spełniający pozostałe wymagania |  | TAK | podać |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  | -------------- | ------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna (w pełni automatyczna, hydrauliczna). W przypadku skrzyni automatycznej min. 7 biegów do przodu + jeden bieg wsteczny. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni tzw. mechanicznej zrobotyzowanej bądź zautomatyzowanej. |  | TAK/NIE | podać |
| 2. | Napęd: na oś przednią lub tylną |  | TAK | podać |
| 3. | System zapobiegania poślizgowi kół w trakcie ruszania |  | TAK |  |
| 4. | System ESP (Electronic Stability Control) |  | TAK |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  | -------------- | ------------------------------------ |
| 1. | Zamawiający wymaga by oferowane zawieszenie było fabryczne, tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu, z zastosowaniem sprężyn, resorów, ze stabilizatorem osi przedniej i tylnej, wzmocnione |  | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  | -------------- | ------------------------------------- |
| 1. | System antypoślizgowy ABS |  | TAK |  |
| 2. | Tarcze hamulcowe przód i tył |  | TAK |  |
| 3. | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  | TAK |  |
| 4. | System wspomagania ruszania „pod górę” - wymagany w przypadku zaproponowania pojazdu z manualną skrzynią biegów. W przypadku zaoferowania automatycznej skrzyni biegów pkt 4 NIE DOTYCZY. |  | TAK/NIE |  |
| 5. | Trzecie światło hamowania. |  | TAK |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  | -------------- | ---------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  | TAK |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  | -------------- | ----------------------------------- |
| 1. | Wzmocniony alternator o wydajności minimum 250 A (zastosowany alternator nie musi pochodzić z produkcji fabrycznej pojazdu bazowego) |  | TAK | podać |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  | -------------- | ---------------------------------- |
| 1. | Czołowe, boczne i nadokienne poduszki powietrzne dla kierującego pojazdem i pasażera |  | TAK | podać |
| 2. | Zbiornik paliwa minimum – 70 l |  | TAK | podać |
| 3. | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy – 1 kpl, |  | TAK |  |
| 4. | Gaśnica przeciw pożarowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kpl. narzędzi do zmiany koła (lewarek, klucz, itd.) |  | TAK | opisać |
| 5. | Radioodtwarzacz z bluetooth w kabinie kierowcy (może być montowany na etapie adaptacji). |  | TAK |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  | -------------- | -------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – rok prod. 2021 |  | TAK | podać |
| 2. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  | TAK |  |
| 3. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: - kartę pojazdu, - świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla oferowanego przedmiotu zamówienia (lub dokumenty równoważne); - instrukcję obsługi pojazdu - książkę obsługi (przeglądów) pojazdu bazowego - kartę gwarancyjną pojazdu |  | TAK |  |
| X. NADWOZIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dopuszczalna masa całkowita (DCM) do max 3,5t. DCM pojazdu skompletowanego nie może przekroczyć 3,5 tony, wliczając w to masę pojazdu gotowego do jazdy, wyposażenie medyczne i techniczne oraz masę osób. |  | TAK | podać |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 wykonanych z folii: a) typu 3 ,barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3, barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3, barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) * z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 * po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub “P” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2019 r. Dz.U. poz. 2487 ( do uzgodnienia z zamawiającym w trakcie realizacji) Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych oznakowań ani elementów graficznych poza wymienionymi w SWZ. |  | TAK |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu o wysokości znaków min. 22 cm. |  | TAK |  |
|  | Wzór graficzny systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” na dachu, z tyłu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. |  | TAK |  |
|  | Logo zamawiającego umieszczone po bokach pojazdu ( po ustaleniach podczas realizacji) |  | TAK |  |
|  | Dodatkowe emblematy „P” lub „S” po bokach i z tyłu pojazdu – do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |
|  | Przeznaczone do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego |  | TAK |  |
|  | Przedział kierującego ambulansem powinien być wyposażony w panel sterujący: - informujący o działaniu bądź nie reflektorów zewnętrznych, - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z uwagi na podłączone zasilanie 230V, - informujący o poziomie naładowania akumulatorów bazowego i dodatkowego, |  | TAK |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna przedziału medycznego, |  | TAK |  |
|  | Szyby przedziału medycznego zmatowione lub oklejone folią matową do 2/3 wysokości, |  | TAK |  |
|  | Zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED koloru niebieskiego zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza lampy typu „kogut” i belek zespolonych |  | TAK |  |
|  | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED z przodu na wysokości pasa przedniego, dwie niebieskie lampy pulsacyjne typ LED na błotnikach przednich |  | TAK |  |
|  | Urządzenie wydające modulowany sygnał dźwiękowy o dopuszczalnej mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz do wydawania komunikatów głosem + dodatkowe sygnały awaryjne – pneumatyczne + dodatkowe sygnały elektryczne tzw. niskotonowe o mocy min. 150 wat |  | TAK |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED z trzech stron pojazdu (boki i tył), ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, po dwa z każdej strony z możliwością włączania i wyłączania z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego. Dodatkowe światła pozycyjne. |  | TAK |  |
|  | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia system dogrzewania przedziału ładunkowego o mocy min. 5.0 kW, - tzw. niezależne ogrzewanie powietrzne |  | TAK |  |
|  | Zespół 2 akumulatorów (akumulator samochodu bazowego fabryczny o pojemności min. 90Ah, akumulator przedziału medycznego – AGM montowany na etapie adaptacji na ambulans o pojemności min. 90 Ah); z automatyczną ładowarką umożliwiający jednoczesne ładowanie akumulatorów na postoju po podłączeniu do sieci 230 V wraz z separatorem obu akumulatorów, który uniemożliwia rozładowanie się akumulatora rozruchowego pojazdu. |  | TAK | Podać pojemność |
|  | Instalacja elektryczna 230 V umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie oraz min. 3 gniazda poboru prądu na ścianie lewej |  | TAK |  |
|  | Układ zasilania 230 V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  | TAK |  |
|  | Minimum 5 (pięć) gniazd poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych znajdujących się w ambulansie. Gniazda zabezpieczone przed zalaniem wyposażone we wtyki |  | TAK | podać |
|  | Umocowanie odpowiedniego schematu rozmieszczenia poszczególnych bezpieczników i przekaźników sterujących na obudowie skrzynki sterującej lub na ścianie tylnej kabiny kierowcy. |  | TAK |  |
|  | 2 przewody zasilania zewnętrznego 230 V o długości min. 10 m z wtykami spełniającymi normę IP 44 (lub normę równoważną) |  | TAK |  |
|  | Przetwornica napięcia 12V/230V o mocy minimum 3,0 kW (czysty sinus), nie zakłócająca pracy urządzeń elektronicznych; wszystkie gniazda 230 V na ścianie lewej mają mieć możliwość zasilania z przetwornicy; moc przetwornicy o takich parametrach ze względu na drukarki posiadane przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| XI.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja zasilająca radiotelefon 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona bezpiecznikiem i wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600, |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na dachu ambulansu antena wg PAR o impedancji 50 Ohm dla f = 168-170 Mhz z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończonym wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 , |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS (przeznaczona do współpracy z radiotelefonem Motorola DM 4600) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600 (wtyk SMA męski) |  | TAK |  |
|  | Zainstalowany w przedziale medycznym głośnik z wyłącznikiem (przy głośniku) z instalacją doprowadzoną do miejsca montażu radiotelefonu wskazanego przez zamawiającego zakończoną wtykiem akcesoryjnym kompatybilnym z radiotelefonem Motorola DM 4600, |  | TAK |  |
|  | Instalacja zasilająca do stacji dokującej 12V/15A doprowadzona do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona gniazdem 12V typu zapalniczkowego |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na dachu ambulansu antena GPS z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym ze stacją (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GPS |  | TAK |  |
|  | Instalacja zasilająca moduł TELTONIKA FM3300 doprowadzona do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zabezpieczona bezpiecznikiem i zakończona gniazdem typu Molex 6pin Mini-Fit. Do gniazda należy podłączyć zasilanie 12V, sygnał pomiaru napięcia za zapłonem oraz sygnał pomiaru napięcia na „kogucie” świetlnym. Dodatkowo należy dostarczyć wtyk do zastosowanego gniazda wraz z konektorami oraz schemat podłączeń przewodów w gnieździe. |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na dachu ambulansu antena GSM (zabezpieczona przed złamaniem) z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu TELTONIKA FM3300 wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem kompatybilnym z modułem (wtyk SMA męski) – wtyk oznakowany GSM |  | TAK |  |
|  | Zamocowana na podszybiu antena GPS (przeznaczona do współpracy z modułem TELTONIKA FM3300 z przewodem doprowadzonym do miejsca montażu modułu wskazanego przez zamawiającego zakończona wtykiem MCX kompatybilnym z modułem TELTONIKA FM3300 |  | TAK |  |
|  | Miejsce w przedziale medycznym – do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy do mocowania drukarki Brother HL-1222WE wraz z doprowadzonym zasilaniem 230 V z zabezpieczeniem prądowym zakończone gniazdem (zasilanie 230V z przetwornicy 12V/230V nie zakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności) – montaż drukarek po stronie Zamawiającego. |  | TAK |  |
|  | Doprowadzenie przewodu USB do drukarki od miejsca montażu stacji dokującej ADK07F wskazanego przez zamawiającego zakończonego odpowiednimi wtykami |  | TAK |  |
|  | Zasilanie do radiotelefonu, modułu TELTONIKA, stacji dokującej doprowadzone bezpośrednio z akumulatora samochodu |  | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza zastosowanie anten dachowych podwójnych GPS/GSM |  | TAK |  |
|  | Tablet, drukarka, moduł teltonika po stronie Zamawiającego; stacja dokująca, instalacja elektryczno-logiczna, anteny dachowe, uchwyt do stacji dokującej po stronie Wykonawcy. |  | TAK |  |
| XII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Wymiary przedziału medycznego: - długość przedziału medycznego minimum 3200 mm, - szerokość przedziału medycznego minimum 1700 mm, - wysokość przedziału medycznego minimum 1850 mm. |  | TAK | podać |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca oddzielenie obu przedziałów oraz komunikację głosową pomiędzy personelem medycznym a kierującym ambulansem – przegroda z drzwiami zapewniającymi bezproblemowe przejście pomiędzy przedziałami– spełniającymi normę PN EN 1789 + A2 lub równoważną. |  | TAK |  |
|  | Przy przegrodzie zespół szafek z miejscami mocowania walizki lub torby medycznej wyjmowane do wewnątrz przedziału medycznego z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, zabudowa ściany działowej nie powinna ograniczać wejścia do przedziału pacjenta) – ostateczna wersja zabudowy przedziału pacjenta do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |
|  | Przy przegrodzie fotel u wezgłowia noszy z podnoszonym siedziskiem do pionu, do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej z możliwością przesuwu (fotel u wezgłowia noszy ma być wyposażony w przesuw dostępny w dowolnym momencie oraz nie wymagający użycia narzędzi). |  | TAK |  |
|  | Przy prawej ścianie fotel obrotowy z regulowanym kątem oparcia pod plecami oraz z podnoszonym siedziskiem do pionu z możliwością przesuwu fotela wzdłuż osi pojazdu, siedzisko fotela powinno być zamontowane na wysokości od 40cm do 50 cm od podłogi umożliwiające stabilne postawienie nóg na podłodze przez osobę dorosłą. |  | TAK |  |
|  | Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  | TAK |  |
|  | Przy ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych (2 duże w schowku i 2 małe) wraz z uchwytami innego sprzętu medycznego – miejsce montażu 2 butli małych w uzgodnieniu z Zamawiającym. |  | TAK |  |
|  | Schowek wewnętrzny na dodatkowe wyposażenie ortopedyczne z łatwym dostępem w każdych warunkach (unieruchomienie kończyn, miednicy, kręgosłupa). |  | TAK |  |
|  | Szafka na leki z zamknięciem uniemożliwiającym samoczynne otwarcie w czasie jazdy – szafka z zamkiem szyfrowym. |  | TAK |  |
|  | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki ( o wymiarach: Wys. - min. 58 cm, szer. –min. 51 cm i gł.-min. 26 cm) wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków – umiejscowienie, koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy. |  | TAK | Podać wymiary |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, odporne na środki myjąco – odkażające bez ostrych krawędzi w kolorze białym. |  | TAK |  |
|  | Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków, wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych. |  | TAK |  |
|  | Wentylator dachowy z lampą wewnętrzną zapewniający ponad 20 krotną wymianę powietrza na godzinę w przedziale medycznym. |  | TAK |  |
|  | Uchwyt sufitowy dla personelu – wzdłuż noszy oraz przy przegrodzie |  | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej, szyny wraz z czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ciśnieniomierz/ładowarka . Panele mają mieć możliwość demontażu oraz przesuwu wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczania ww. sprzętu wg uznania Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze (panelu) zamontowana szyna typu „modura” o długości min. 30 cm. |  | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania ssaka akumulatorowo-sieciowego. |  | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania oferowanego krzesełka kardiologicznego – miejsce mocowania w schowku zewnętrznym za lewymi drzwiami przesuwnymi. |  | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania noszy podbierających. |  | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania deski ortopedycznej. |  | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania materaca próżniowego (wymiary schowka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy) |  | TAK |  |
|  | Sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min. 3 szt.). |  | TAK |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa z min 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (2 na ścianie bocznej, 1 na suficie). |  | TAK |  |
|  | Energooszczędne światło typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punkty świetlne, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, min. 2 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie umożliwiający bezpieczną obsługę pacjenta. |  | TAK | opisać |
|  | Pojemnik do ogrzewania płynów infuzyjnych (termobox) stanowiący element zabudowy wyposażony w termoregulator. |  | TAK |  |
|  | Reduktory (4 szt. na całą część zam.)) o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  | TAK | Podać ilość |
|  | Zamontowany panel sterujący informujący o temp. w przedziale i na zewnątrz, z funkcją zegara, kalendarza (dzień – miesiąc – rok), temp. w termoboxie, zarządzający system ogrzewaniem przedziału, klimatyzacji oraz z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury – panel z wysokokontrastowym wyświetlaczem typu touchscreen – dotykowy. Możliwość sterowania panelem dotykowym w kabinie kierowcy funkcjami zabudowy przedziału medycznego. |  | TAK |  |
|  | Miejsce do umocowania min 3 szt. pudełek na rękawiczki jednorazowe. |  | TAK |  |
|  | Uchwyt służący personelowi lub pacjentom w trakcie wsiadania/wysiadania z ambulansu przy drzwiach bocznych i tylnych |  | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – jako dodatkowy podgrzewacz przedziału medycznego o mocy min. 2100 W – zamocowany w pozycji poziomej w taki sposób aby wylot ogrzanego powietrza był skierowany do środka przedziału. |  | TAK | Podać moc |
|  | Dodatkowa gaśnica (min. 2kg) wraz z mocowaniem w przedziale medycznym. Zamawiający dopuszcza gaśnicę nie będącą wyposażeniem fabrycznym pojazdu. |  | TAK | Podać pojemność gaśnicy |
|  | Miejsce montażu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. |  | TAK |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego poprzez dodatkowy parownik z możliwością ustawienia odrębnej temperatury niż w przedziale kierowcy |  | TAK |  |
|  | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodząca silnik z zaworem odcinającym |  | TAK |  |
| XIII.KOŁA I OGUMIENIE |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  | Pojazd na kołach z oponami letnimi oraz z kołem zapasowym lub z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego. |  | TAK | podać |
| - a | System monitorowania ciśnienia w oponach |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy komplet czterech kół z oponami zimowymi (koła kompletne felga + opona) |  | TAK |  |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY |  |  | ------- | ------------------------------------ |
| I | Nosze główne rok prod. 2021 – 2szt na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
|  | Nosze główne - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
|  | Nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym |  | TAK |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  | TAK |  |
|  | Nosze z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; |  | TAK |  |
|  | Nosze z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  | TAK |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  | TAK |  |
|  | Nosze z poręczami bocznymi składanymi |  | TAK |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie do przenoszenia noszy. Dodatkowe uchylne uchwyty z tylnej części ramy noszy. |  | TAK |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  | TAK |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  | TAK |  |
|  | Nosze z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  | TAK |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |  | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  | TAK |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  | TAK |  |
| II | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH rok prod. 2021r – 2 szt na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
|  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami , umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy |  | TAK |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach |  | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) |  | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost ; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) |  | TAK |  |
|  | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce |  | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg |  | TAK | podać |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą |  | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi |  | TAK |  |
|  | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 |  | TAK | podać wagę |
| III | Krzesełko kardiologiczne składane, rok prod. 2021 – 2 szt na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Krzesełko kardiologiczne składane - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
| 2. | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  | TAK |  |
| 3. | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia |  | TAK |  |
| 4. | Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm |  | TAK | podać |
| 5. | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach |  | TAK |  |
| 6. | Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia |  | TAK |  |
| 7. | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transport |  | TAK |  |
| 8. | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału zmywalnego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne |  | TAK |  |
| 9. | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  | TAK | podać |
| 10. | waga max 10 kg |  | TAK | podać |
| 11. | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg |  | TAK | podać |
| IV | Deska ortopedyczna dla dorosłych, rok prod. 2021 – 2 sztuki na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Deska ortopedyczna dla dorosłych - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | Podać markę, model |
| 2. | wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach |  | TAK |  |
| 3. | gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta, |  | TAK |  |
| 4. | z możliwością prześwietlania promieniami X, |  | TAK |  |
| 5. | uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża, |  | TAK |  |
| 6. | pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza, |  | TAK | podać |
| 7. | system unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę |  | TAK |  |
| 8. | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg, |  | TAK | podać |
| 9. | Długość, min 180 cm |  | TAK | podać |
| 10. | Szerokość, min 45 cm |  | TAK | podać |
| 11. | ciężar deski, max 8 kg |  | TAK | podać |
| V | Nosze podbierakowe, rok prod. 2021 – 2 sztuki na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Nosze podbierakowe -dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
| 2. | łopaty wykonane z aluminium zabezpieczone przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych |  | TAK |  |
| 3. | system podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta (opisać dodatkowy system zabezpieczający) |  | TAK |  |
| 4. | wielostopniowa regulacja długości |  | TAK |  |
| 5. | możliwość złożenia do transportu w połowie długości |  | TAK |  |
| 6. | posiadające min. 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  | TAK |  |
| 7. | umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy. |  | TAK |  |
| 8. | posiadające min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy. |  | TAK | podać |
| 9. | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  | TAK | podać |
| 10. | waga noszy do max 10 kg |  | TAK | podać |
| VI | Respirator karetkowy, rok prod. 2021 – 2 sztuki na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Respirator karetkowy - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
| 2. | transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 280 - 600 kPa +/- 10%; z zużyciem tlenu do sterowania pracą respiratora do 60ml/cykl |  | TAK |  |
| 3. | temperatura pracy w zakresie: - 10 do + 50ºC |  | TAK |  |
| 4. | tryby pracy CMV i CMV/Demand |  | TAK |  |
| 5. | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min; |  | TAK |  |
| 6. | alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych |  | TAK |  |
| 7. | min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej |  | TAK |  |
| 8. | częstość oddechów regulowana w zakresie co najmniej od 8/min do 40/min; |  | TAK |  |
| 9. | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); |  | TAK |  |
| 10. | zastawka bezpieczeństwa regulowana |  | TAK |  |
| 11. | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; |  | TAK |  |
| 12. | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; |  | TAK |  |
| 13. | przewód zasilający z wtykiem AGA; |  | TAK |  |
| 14. | jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; w komplecie z respiratorem min. 20 szt. przewodów na całą część |  | TAK | podać |
| 15. | zastawka PEEP zintegrowana regulowana w zakresie co najmniej od 0 do min 20 cm H2O; |  | TAK |  |
| 16. | z uchwytem ściennym do ambulansu 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |
| 17. | Torba dedykowana na oferowany respirator i akcesoria - 2 szt. na całą część |  | TAK |  |
| VII | Defibrylator karetkowy, rok prod. 2021 – 2 sztuki na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Defibrylator karetkowy - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
| 2. | Z funkcją NIBP, EtCO2, SpO2 |  | TAK |  |
| 3. | przenośny, transportowy, stosowany przez zespoły ratownictwa medycznego, |  | TAK |  |
| 4. | z wbudowanym uchwytem transportowym, odporny na drgania, oraz na kurz i zalanie wodą - ochrona min. klasa IP55 |  | TAK |  |
| 5. | Elektrody pedi-paz wielofunkcyjne (kpl =1 para) wymagane min. 6 kpl dla całej części |  | TAK | podać |
| 6. | zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z instalacji karetkowej 12VDC, jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł, uchwyt ścienny z podłączeniem zasilania |  | TAK |  |
| 7. | akumulator/y wymienne ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd, |  | TAK |  |
| 8. | możliwość ciągłego zasilania aparatu i ładowania akumulatora/ów z instalacji ambulansu, |  | TAK |  |
| 9. | Elektrody CPR Stat-Padz wielofunkcyjne dla dorosłych, funkcja Real-CPR-Help & See-Thru-CPR, (kpl =1 para) wymagane min. 6 kpl dla całej części |  | TAK | podać |
| 10. | akumulator/y z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowywania |  | TAK |  |
| 11. | czas monitorowania ekg z zasilania akumulatorowego ( na 1 akumulatorze) min. 6 godzin, lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią, |  | TAK |  |
| 12. | programowane przez użytkownika tryby monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków z automatycznym ustawieniem progów alarmowych monitorowanych parametrów oraz energii defibrylacji dla poszczególnych grup wiekowych |  | TAK |  |
| 13. | defibrylacja dwufazowa , zakres regulacji od min. 2J do min. 200 J; podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dzieci, |  | TAK |  |
| 14. | min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji |  | TAK |  |
| 15. | automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych, |  | TAK |  |
| 16. | kardiowersja, |  | TAK |  |
| 17. | defibrylacja manualna i półautomatyczna, możliwość defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych w kpl. kabel do elektrod i min. 1 kpl elektrod |  | TAK |  |
| 18. | czas ładowania do energii maksymalnej max 7 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym |  | TAK |  |
| 19. | tryb doradczy z automatyczną analizą ekg, |  | TAK |  |
| 20. | możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci, |  | TAK |  |
| 21. | ekran monitora kolorowy LCD lub równoważny zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia, o wysokim kontraście, przekątna ekranu min. 6,5’, |  | TAK |  |
| 22. | możliwość wyświetlania min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie, |  | TAK |  |
| 23. | wzmocnienie zapisu ekg regulowane w zakresie min. 0,125 do 4,0 cm/mV, |  | TAK |  |
| 24. | stymulacja przezskórna ( zewnętrzna ) z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w kpl kabel i elektrody do stymulacji zewnętrznej, |  | TAK |  |
| 25. | zakres regulacji prądu stymulacji w zakresie min. 10-140 mA, |  | TAK |  |
| 26. | stymulacja przezskórna, zakres regulacji częstości impulsów min. 40-170 /min, |  | TAK |  |
| 27. | 12 odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i interpretacji słownej z wydrukiem słownym oceny diagnostycznej, wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych, w komplecie kabel do monitorowania, |  | TAK |  |
| 28. | pełna funkcjonalność transmisji 12 odprowadzeniowego EKG przez telefon komórkowy lub modem |  | TAK |  |
| 29. | bezpłatna , bez konieczności kupowania licencji czy tez dostępów do serwera transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG do szpitalnych systemów odbiorczych w systemie WiFi 802.11 a/b/g/n oraz bluetooth o funkcjonalności opisanej poniżej : |  | TAK |  |
| 30. | możliwość tworzenia identyfikatorów dla nadawców i automatycznego nielimitowanego archiwizowania wszystkich rekordów wygenerowanych przez danego nadawcę |  | TAK |  |
| 31. | otrzymywanie powiadomień w postaci alarmów dźwiękowych i wizualnych o otrzymanej transmisji z powiadomieniem typu SMS na telefon lekarza dyżurnego , automatyczny wydruk raportu po zakończeniu transmisji danych , możliwość retransmisji , możliwość przeglądania zapisów EKG i wyników analizy z funkcją pomiarów amplitudowo –czasowych , możliwość wprowadzania opisów i komentarzy do przesyłanych rekordów |  | TAK |  |
| 32. | pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia lub równoważnej, zakres pomiaru SpO2: min. 1- 100%, zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. , w kpl czujnik wielorazowy typu klips |  | TAK |  |
| 33. | Pomiar EtCO2 w zakresie: 0-150 mmHg, zakres pomiaru respiracji: 0-149odd./min. Maksymalny czas odpowiedzi maks. 4sek. |  | TAK |  |
| 34. | drukarka termiczna zintegrowana, możliwość wydruku ekg w formacie 4x3 odprowadzenia, |  | TAK |  |
| 35. | ciężar aparatu w pełnej konfiguracji poniżej 7,5 kg (z kpl. akumulatorów i łyżkami) |  | TAK | podać |
| 36. | kompletne wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat przed uszkodzeniem, |  | TAK |  |
| 37. | torba na akcesoria i uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w karetce (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789,) 2 kpl. na całą część |  | TAK | podać |
| 38. | komunikacja z użytkownikiem oraz opisy elementów sterujących w języku polskim, |  | TAK |  |
| 39. | pamięć wewnętrzna: zapis kombinacji 24-godzinnych trendów z rozdzielczością 1 min., 1000 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne), wbudowany napęd pamięci zewnętrznej USB, |  | TAK |  |
| 40. | funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC. Wyświetlanie na ekranie w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej. Filtr cyfrowy automatyczny umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej. |  | TAK |  |
| 41 | Modem do transmisji danych medycznych z defibrylatora przez sieć komórkową - 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |
| 42. | Licencja nadawcza na defibrylator (bezterminowa) - 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |
| VIII | Ssak akumulatorowo-sieciowy, rok prod. 2021 – 2 sztuki na całą część |  | TAK | Podać rok prod. |
| 1. | Ssak akumulatorowo-sieciowy - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | podać markę, model |
| 2. | zasilanie sieciowe z instalacji 12V ambulansu , ładowanie akumulatora z sieci 12V ambulansu poza uchwytem ściennym, zasilanie akumulatorowe gwarantujące min 40 minut pracy ciągłej z max obciążeniem, w kpl. z uchwytem ściennym zgodnym z normą PN EN 1789 z funkcją zasilania ssaka i ładowania akumulatora w trakcie ruchu ambulansu po wpięciu ssaka do uchwytu poprzez podłączony uchwyt do instalacji, wbudowany w ssak wskaźnik poziomu naładowania akumulatora |  | TAK |  |
| 3. | z regulacją płynną siły ssania w zakresie co najmniej od 0 do 80kPa ( 0-800mBar), o przepływie min. 22L/min, wyposażony w słój wielorazowy o poj. min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych, z torbą ochronną wyposażona w kieszenie na akcesoria, wyposażonym w uchwyt do przenoszenia ssaka |  | TAK |  |
| 4. | Wkłady jednorazowego użytku do oferowanego ssaka – min. 20 szt. na całą część |  | TAK | Podać ilość |
| 5. | Waga ssaka kpl. max 3,5 kg |  | TAK | podać |
| IX | Pozostałe wyposażenie medyczne |  | X | ---------------------------- |
| 1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa rok prod. 2021 – 4 sztuki na całą część - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | Podać, rok prod., markę, model |
| 2. | Stacja dokująca na dwie oferowane pompy strzykawkowej 2 sztuki na całą część - dołączyć folder wraz z opisem |  | TAK | Podać, rok prod., markę, model |
| 3. | Plecak reanimacyjny – 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |
| 4. | Torba ratownicza – 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |
| 5. | Torba Pediatryczna – 2 sztuki na całą część |  | TAK |  |

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli wpisując w kolumnie „parametr oferowany” słowo „Tak” w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań funkcjonalnych lub słowo „Nie” w przypadku niespełnienia wymagań oraz podając/opisując/określając oferowane  parametry tam gdzie jest to wskazane.

Szczegółowe zestawienie wartości dla części nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena netto za jedn. miary | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans typu B | Szt. | 2 |  |  |  |
| 2. | Nosze główne | Szt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Transporter noszy głównych | Szt. | 2 |  |  |  |
| 4. | Krzesełko kardiologiczne | Szt. | 2 |  |  |  |
| 5. | Deska ortopedyczna | Szt. | 2 |  |  |  |
| 6. | Nosze podbierakowe | Szt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Respirator karetkowy | Szt. | 2 |  |  |  |
| 8. | Defibrylator karetkowy | Szt. | 2 |  |  |  |
| 9. | Ssak akumulatorowo-sieciowy | Szt. | 2 |  |  |  |
| 10. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Szt. | 4 |  |  |  |
| 11. | Stacja dokująca do pomp infuzyjnych | Szt. | 2 |  |  |  |
| 12. | Plecak reanimacyjny | Szt. | 2 |  |  |  |
| 13. | Torba ratownicza | Szt. | 2 |  |  |  |
| 14. | Torba Pediatryczna | Szt. | 2 |  |  |  |
| Wartość danej części zamówienia |  |  |  |  |  |  |