Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/76/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:  Aparat do termolezji

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Zasilanie: 220 – 230 VAC 50/60 HZ | TAK |  |
| 3 | Waga: max 10 kg | TAK (podać) |  |
| 4 | Generator impulsów elektrycznych wysokiej częstotliwości przeznaczony m.in. do zabiegów termolezji, dekompresji dysków, odnerwienia, lezji wieloelektrodowej-palisadowej, neurostymulacji epiduralnej | TAK |  |
| 5 | Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12” z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem, 2 opcje interfejsu użytkownika: cyfrową oraz graficzną, możliwość ręcznego sterowania przez operatora pokrętłem lub przełącznikiem nożnym | TAK (podać) |  |
| 6 | Przycisk START/STOP umieszczony na pulpicie generatora, który pozwala włączyć /zatrzymać lezję w dowolnej chwili bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  |
| 7 | Wbudowane w aparat cztery gniazda do podłączenia elektrod roboczych | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, czasu i mocy dla każdej ze stosowanych elektrod oddzielnie | TAK |  |
| 9 | Termolezja w trybach: 1.Ciągła 2.Pulsacyjna 3.E-Dose | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonywania lezji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody: 0 - 110ºC | TAK (podać) |  |
| STYMULACJA |  |  |  |
| 1. | Motoryczna impulsy: 2, 5 Hz | TAK (podać) |  |
| 2 | Czuciowa impulsy: 2, 5, 50, 75, 100, 150, 180 i 200 Hz | TAK (podać) |  |
| 3 | Szerokość impulsów: 0.1, 0.5, 1, 2 i 3ms | TAK (podać) |  |
| 4 | Regulacja napięcia wyjściowego dla stymulacji sensorycznej i motorycznej: 0 – 3V | TAK (podać) |  |
| 5 | Wybór rodzaju stymulacji ręczna i automatyczna: podpowiada częstość impulsów dla wybranej stymulacji oraz właściwy zakres napięcia | TAK |  |
| TERMOLEZJA CIĄGŁA |  |  |  |
| 1 | Automatyczna regulacja mocy RF, która nie dopuszcza do przekroczenia ustalonej wartości temperatury z zakresu 37 do 95OC. Regulacja z dokładnością 10C | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas regulowany w zakresie min.: 5 s do 30 min. Regulacja z dokładnością 1s. | TAK (podać) |  |
| 3 | Moc wyjściowa na każde gniazdo elektrody aktywnej: 0 – 50 W | TAK (podać) |  |
| 4 | Możliwość programowania profili wzrostu temperatury | TAK |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania własnych profili. | TAK |  |
| 6 | Programowanie profilu: - Możliwość ustawienia temperatury początkowej (temperatura przed pierwszym wzrostem temperatury) - Czas trwania temperatury - Wzrost temperatury (wartość o jaką będzie wzrastać temperatura pomiędzy kolejnymi krokami) - Czas końcowy (czas jaki generator powinien utrzymać przy zadanej temperaturze końcowej) - Wartość końcową temperatury | TAK |  |
| 7 | Częstotliwość – 480 kHz, fala sinusoidalna | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie jednoczesne wartości na dotykowym ekranie LCD: - Napięcie: 0 – 100V dla impedancji od 30 do 3000Ω - Prąd: 0 – 700 mA - Czas: 5 sek- 30 min - Temperatura: 37 – 95 ºC - Moc: 0 – 50 W | TAK (podać) |  |
| 9 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | TAK |  |
| 10 | Prowadzenie lezji w trybie automatycznym | TAK |  |
| 11 | Prowadzenie lezji w trybie ręcznym | TAK |  |
| TERMOLEZJA PULSACYJNA |  |  |  |
| 1 | Czas regulowany: od 5 s do 30 min | TAK (podać) |  |
| 2 | Szerokość impulsu regulowana: od 2 do 30 ms, z krokiem 1 ms | TAK (podać) |  |
| 3 | Częstotliwość regulowana:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Hz | TAK (podać) |  |
| 4 | Napięcie regulowane: od 0 do 100 V | TAK (podać) |  |
| 5 | Dopuszczalna temperatura regulowana: od 37 do 950C z dokładnością 10C | TAK (podać) |  |
| 6 | Automatyczna kontrola ustawionej temperatury | TAK |  |
| 7 | Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji | TAK |  |
| POZOSTAŁE CECHY |  |  |  |
| 1 | Możliwość przeprowadzenia termolezji – nuromostymulacji epiduralnej w oparciu o jednorazowego użytku elektrodę epiduralną monopolarną z kontrolą i odczytem temperatury i portem do iniekcji | TAK |  |
| 2 | Przeprowadzenie lezji stawu krzyżowo – biodrowego w oparciu o zastosowanie 2 lub 4 elektrod (bipolarnie) | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonywania zabiegów lezji dysków dedykowana elastyczną jednorazowa elektrodą w trybie monopolarnym lub zestawem elektrod w trybie bipolarnym | TAK |  |
| 4 | Kaniulo-elektrody z precyzyjną kontrolą temperatury i portem do iniekcji | TAK |  |
| 5 | Różnego rodzaju kaniule: proste, zakrzywione, standard, silikonowane, do obrazowania w USG | TAK |  |
| 6 | Generator wyposażony w bibliotekę pacjenta z możliwością wprowadzania danych pacjenta, oznaczania rejonów anatomicznych z możliwością zapisu danych na dysku wewnętrznym lub w zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 7 | Archiwizacja danych z zabiegów. Zapamiętywanie i przypisywanie do konkretnego pacjenta wartości stymulacji, wartości lezji, czas trwania, napięcie, impedancję, prąd, dla każdej elektrody osobno | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapisywania zrzutu ekranu w formacie JPEG w wewnętrznej pamięci urządzenia lub zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 9 | Eksport danych z zabiegu w formacie na dowolną pamięć USB z możliwością odczytu na dowolnym komputerze z oprogramowaniem Excel | TAK |  |
| 10 | Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE APARATU |  |  |  |
| 1 | Generator do termolezji z 4 niezależnymi portami do podłączenia elektrod - 1 sztuka | TAK (podać) |  |
| 2 | Wielorazowe kable do elektrod roboczych, wielorazowych – 2 sztuki | TAK (podać) |  |
| 3 | Wielorazowe elektrody robocze, długość 10 cm - 4 sztuki | TAK (podać) |  |
| 4 | Kasety do sterylizacji elektrod roboczych – 4 sztuki | TAK (podać) |  |
| 5 | Jednorazowa kaniula prosta, ostra, długość 10 cm, średnica 20G – 20 szt. | TAK (podać) |  |
| 6 | Jednorazowa elektroda uziemiająca zintegrowana z kablem – 20 szt. | TAK (podać) |  |
| 7 | Jednorazowa kaniuloelektroda z wbudowanym drenem do iniekcji, dł. 10 cm, prosta, dł. aktywna 10 mm, średnica 20ga – 5 szt. | TAK (podać) |  |
| 8 | Zestaw do wewnątrzkanałowej nadoponowej pulsacyjnej stymulacji rdzenia do małoinwazyjnego leczenia przeciwbólowego falami RF składający się kaniuli wprowadzającej o długości 9 cm i średnicy 16ga oraz z elektrody epiduralnej o długości 40 cm lub 66 cm do stymulacji pulsacyjnymi falami RF (PRF). Średnica końcówki elektrody 20G, długość kontaktu 15mm. Elektroda wyposażona w czujnik temperatury, port do podawania leków – 1 kpl. | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące ) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga czestszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK (podać) |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w tym sposobu mycia i dezynfekcji dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym