Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowo opis analizatora

składany wraz z ofertą po wypełnieniu przez wykonawcę.

Analizator biochemiczny z modułem ISE

- Producent  ………………

- Nazwa  ……………………….

- Rok Budowy: 2020- 2021

- Fabrycznie nowe: TAK.

Dopuszczenie do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako wyrobu medycznego, 
na podstawie aktualnych certyfikatów CE i deklaracji zgodności z CE producenta: TAK.

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA | Spełnia: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność oznaczeń analizatora - min. 400 oznaczeń/godz. bez ISE |  |
| 2 | Wydajność ISE (Na, K, Cl) min. 400 oznaczeń/godz. |  |
| 3 | Przystawka ISE oparta na potencjometrii pośredniej z możliwością wymiany pojedynczych elektrod |  |
| 4 | Chłodzenie odczynnika na pokładzie w temperaturze lodówki |  |
| 5 | Analizator wyposażony w podajnik próbek (niedopuszczalny rotor) |  |
| 6 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek podczas pracy analizatora, bez przerywania pracy analizatora |  |
| 7 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla probówek i odczynników |  |
| 8 | Kwarcowe kuwety pomiarowe wielorazowego użytku, niewymagające okresowej wymiany. Łaźnia reakcyjna termostatowana powietrzem |  |
| 9 | Automatyczny system rozcieńczania próbek przekraczających górny zakres liniowości danego oznaczenia |  |
| 10 | Analizator wyposażony w detektor skrzepów |  |
| 11 | Czujniki poziomu próbek, odczynników |  |
| 12 | Bieżący podgląd stanu odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z monitorowaniem ilości testów możliwych do wykonania z dostępnej ilości |  |
| 13 | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznego i liczbowego przedstawienia wyników kontroli jakości |  |
| 14 | Analizator posiadający dwukierunkową transmisję danych |  |
| 15 | Autoryzowany serwis na terenie województwa Śląskiego |  |
| 16 | Potwierdzenie w formie oświadczenia dołączonego do Oferty Wykonawcy istnienia w programie kontrolnym COBJwDL grupy pracującej na zaoferowanej grupie metodycznej (analizatory, odczynniki) min. 20 użytkowników |  |
| 17 | Potwierdzenie w formie oświadczenia dołączonego do dostawy Wykonawcy wsparcia technicznego analizatora przez okres 10 lat |  |
| 18 | Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wzoru umowy zawierającego ceny odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych |  |
| 19 | Przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego analizatora. Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną |  |
| 20 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 21 | Dostawa wraz z analizatorem „pakietu startowego” (odczynniki, płyny, kalibratory, kontrole, elektrody itp.) umożliwiająca rozpoczęcie następujących oznaczeń: sód, potas, chlorki, glukoza, cholesterol, HDL, triglicerydy, aspat, alat, bilirubina, AP, GGTP, białko całkowite, białko w moczu, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, diastaza, żelazo, UIBC, wapń, fosfor, magnez, CRP |  |
| 22 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim |  |
| 23 | Wolnostojący, wieloparametrowy, w pełni automatyczny analizator biochemiczny do badań rutynowych i cito przystosowany do pracy 24 h/dobę / 7 dni/tyg. / 365 dni/rok. |  |
| 24 | Aparat wyposażony w automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawiania statywów z próbkami, bez przerywania pracy aparatu. Próbki umieszczane w dedykowanych min. 10-cio pozycyjnych statywach zróżnicowanych kolorystycznie pod względem oznaczanego materiału |  |
| 25 | Wydajność min 400 testów fotometrycznych na godzinę lub 800 testów fotometrycznych + ISE na godzinę - maksymalna wydajność przystawki ISE min 600 testów na godzinę |  |
| 26 | Średnie zużycie wody: 20 - 22 1 wody/godzinę (przy maksymalnym obciążeniu pracą) |  |
| 27 | Typ próbki: Surowica, osocze, mocz i inne płyny o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy |  |
| 28 | Liczba analitów oznaczanych jednocześnie: Maksymalnie 60 oznaczanych fotometrycznie + 3 testy ISE |  |
| 29 | Moduł ISE: Metoda oznaczania: pośrednia metoda elektrody jonoselektywnej (z rozcieńczaniem) mierzona parametry: jony Na, K i Cl zawarte w surowicy/moczu Maksymalna wydajność przystawki ISE: 600 testów na godzinę Możliwość wymiany pojedynczych elektrod Kalibracja co 24 godziny |  |
| 30 | Wyposażenie dodatkowe: - stacja uzdatniania wody UPS drukarka laserowa monochromatyczna - ekran dotykowy |  |
| 31 | Przetwarzanie danych: - dysk twardy - przechowywanie danych: 100 000 próbek Import/eksport danych z urządzenia/na urządzenie zewnętrzne Import/eksport w trybie online: RS232C |  |
| 32 | Moduł dozowania próbki: Igła próbkowa jest automatycznie myta od wewnątrz i z zewnątrz wodą dejonizowaną w studzience mycia Analizator udostępnia następujące funkcje: - wykrywanie poziomu płynu - wykrywanie skrzepów - wykrywanie pęcherzyków powietrza - wykrywanie kolizji - rozcieńczenie wstępne |  |
| 33 | Objętość próbki: - zwykłe dozowanie: 1,0—25,0 Al/test, co 0,1 gl - dozowanie z rozcieńczaniem: 1,0—20,0 Al/test, co 0,1 kil Objętość martwa: - kubeczek pediatryczny: 50 ul |  |
| 34 | Statywy i próbki badane oznaczone kodem kreskowym |  |
| 35 | Chłodzona karuzela STAT: 22 pozycje na próbki (kalibratory, kontrole i próbki badane) |  |
| 36 | Probówki: - pierwotne i wtórne (różne średnice i wysokości) - kubeczki pediatryczne brak konieczności segregowania probówek i kubeczków Charakterystyka kodów kreskowych próbek: - NW-7 - CODE 39 - CODE 128, ISBT-CODE 128 INT (2 z 5 z przeplotem) - 2 z 5 standard Liczba cyfr kodu kreskowego: maksymalnie 26 cyfr |  |
| 37 | Odczynniki — rodzaje, przechowywanie: Lodówka odczynnikowa — 76 pozycji z możliwością szeregowego ustawienia butelek odczynników Temperatura chłodzenia: 4—12 0 C Automatyczne monitorowanie ilości odczynników na pokładzie analizatora Typ odczynnika: - odczynniki płynne — metoda tzw. „mokrej” chemii - odczynniki o stężeniu normalnym - odczynniki o wysokim stężeniu Sposób identyfikacji odczynników: - kody kreskowe automatycznie odczytywane przez analizator z butelek odczynnikowych - pozycja w analizatorze — możliwość używania odczynników w butelkach bez kodów kreskowych Zakres objętości dozowania odczynników: - zwykłe dozowanie: 10—250 AI, co 1,0 kil - dozowanie z rozcieńczaniem: 10—240 AI, co 1,0 ul - jedna igła dozująca odczynniki wyposażona czujnik poziomu płynu oraz układ wykrywania kolizji - igła jest myta automatycznie od zewnątrz i od wewnątrz w studzience mycia |  |
| 38 | Mieszadła: - system mieszadeł obrotowych -4 mieszadła spiralne RI i S 2 mieszadła w kształcie litery L R2 po przeprowadzeniu mieszania mieszadła są automatycznie myte w studzienkach mycia |  |
| 39 | Trwałe kuwety szklane (kwarcowe), bez konieczności wymiany bez konieczności wymiany przez Użytkownika przez cały okres trwania umowy Temperatura w łaźni inkubacyjnej: 37o c ŻO,3 0 C System łaźni suchej, bez konieczności uzupełniania i okresowej wymiany przez Użytkownika jakichkolwiek płynów systemowych np. olej, woda Objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie: 90 - 350 ul Czas reakcji: maks. 8 minut 37,5 sekundy |  |
| 40 | Fotometr: Spektrofotometr wielofalowy z siatką dyfrakcyjną Tryby pomiaru fotometrycznego: Monochromatyczny lub bichromatyczny Długości fali: 340-800 nm (13 długości fali: 340 nm, 380 nm, 410 nm, 450 nm, 480 nm, 520 nm, 540 nm, 570 nm, 600 nm, 660 nm, 700 nm, 750 nm i 800 nm) Fotodetektor: Matryca fotodiod krzemowych Źródło światła: Lampa halogenowa 12 V/20 W Mierzalny zakres abosrbancji: 0-3,0 Abs Rozdzielczość pomiaru fotometrycznego: 0,0001 Abs |  |
| 41 | Metody analityczne - kolorymetryczne - turbidymetryczne - potencjometryczne (ISE) - możliwość konfiguracji testów wyliczanych z innych parametrów (np. I-DL wyliczalny) Analizy z zakresu: - enzymy - metabolity - białka specyficzne - leki (TDM) - substancje uzależniające (DOA) - elektrolity Typy reakcji: - oznaczenie w punkcie końcowym — end point assay - oznaczenie szybkości reakcji (kinetyczne) — rate assay - oznaczenie z punktem stałym — fixed point assay - metoda potencjometryczna (ISE) |  |
| 42 | Metoda kalibracji: ACAL AA (automatyczna) ACAL AB (automatyczna) ACAL 2AB do ACAL 7AB -4 MC do 10 MC MCAL MB (ręczna, RKAL) MCAL 2MB do MCAL 7MB (ręczna, RKAL) Zlecanie kalibracji: manualne (przez Użytkownika) i automatyczne (przez analizator) możliwość zlecania kalibracji z dedykowanych statywów i stolika CITO (STAT) możliwość wykalibrowania dwóch różnych serii tego samego odczynnika - identyfikacja kalibratorów na podstawie kodów kreskowych Rodzaje krzywej kalibracji: linia prosta — straight line linia łamana — polygonal line wyrażenie kwadratowe — quadratic expression wyrażenie trzeciorzędowe (2 typy) — tertiary expression (2 types) EIA-TYPE 1 do 4- EIA-TYPE 1 -4 - splajn — spline |  |
| 43 | Korekcja: - korekcja Ślepej próby wodnej - korekcja ślepej próby odczynnikowej - korekcja ślepej próbkowej - korekcja wyników |  |
| 44 | Powtarzanie oznaczeń: Możliwość zlecania powtórzeń automatycznie(przez analizator) lub manualnie (przez Użytkownika), a także z laboratoryjnego systemu informatycznego ( jeśli taka opcja występuje w LIS) Możliwość definiowania różnych kryteriów do powtarzania, na podstawie flag (znaczników) Możliwość automatycznego rozcieńczenia i zagęszczania, po przekroczeniu odpowiednio wartości górnej lub dolnej liniowości testu |  |
| 45 | Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne): - wykres dzienny wykres od dnia do dnia (Levey-Jenningsa) wykres Youdena oparty na regułach Westgarda możliwość automatycznego wysyłania wyników kontroli jakości do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) Możliwość pracy na wartościach materiałów kontrolnych: zdefiniowanych ( średnie z ulotek odczynnikowych) skumulowanych (na podstawie własnych wartości kontroli, z możliwością dodania nowych wartości do okresu skumulowanego) Zlecanie kontroli jakości: manualne (przez Użytkownika) i automatyczne (przez analizator, na stoliku CITO(STAT)) możliwość zlecania kontroli jakości z dedykowanego statywu i stolika CITO (STAT) możliwość skontrolowania dwóch różnych serii tego samego odczynnika identyfikacja materiałów kontrolnych na podstawie kodów kreskowych |  |
| 46 | Standardowo przeglądy techniczne analizatorów wykonywane są dwa razy w roku. Analizator objęty gwarancją przez cały okres trwania umowy. Instalacja aparatu, konfiguracja oraz podłączenie do sieci LIS, szkolenie personelu medycznego z uzyskaniem certyfikatu odbywa się z udziałem i na koszt Wykonawcy |  |

__________________ dnia  __ . __ . _____ roku

(miejscowość)                                   (data)