## część 1 - EKG
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 1 - Aparat EKG
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Aparat EKG ze stolikiem jezdnym
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model aparatu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Min. 7-calowy dotykowy ekran True Color o rozdzielczości 1024 x 600 px. | Tak
2 | Wymiary urządzenia: max 230 x 235 x 80 mm (dł. x szer. x wys. w mm) | Tak
3 | Masa urządzenia bez papieru na tacy max 1.7 kg | Tak
4 | Masa urządzenia łącznie z wózkiem max 17 kg | Tak
5 | Czas rozruchu poniżej 1 min. | Tak
6 | Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po: 1, 2 lub 4 godz. bezczynności. | Tak
7 | Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie (min): 5, 10, 30, 60 lub nigdy. | Tak
8 | Wybudzenie ekranu z trybu czuwania poniżej 3 sekund. | Tak
9 | Ekranowy wskaźnik kontroli kontaktu elektrod. | Tak
10 | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału. | Tak
11 | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym. | Tak
12 | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza. | Tak
13 | Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury i myszy za pomocą portu USB. | Tak
14 | Wskazanie rozładowania akumulatora za pomocą sygnału dźwiękowego i diod LED. | Tak
15 | Pojemność tacy na papier 1 rolka. | Tak
16 | Funkcja wykrywania papieru. | Tak
17 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak
18 | Drukowanie na papierze termicznym w formie rolki | Tak
19 | Wydruk pełnego raportu poniżej 10 sekund. | Tak
20 | Możliwość wyboru składników raportu | Tak
21 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki. | Tak
22 | Dane wyświetlane na ekranie: Tętno, imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, godzina, wskaźnik naładowania baterii, powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, zapis krzywych EKG, ciśnienie krwi, waga i wzrost pacjenta, oznaczenia elektrod, ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, asystent podłączenia elektrod, wskazanie odłączenia elektrod, identyfikator użytkownika. | Tak
23 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. | Tak
24 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach i sztucznej inteligencji. | Tak
25 | Automatyczna interpretacja zapisu EKG w formie słownej lub w postaci kodów. | Tak
26 | Możliwość dodania własnoręcznej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania. | Tak
27 | Przypisanie nazwy użytkownika do badania w pamięci urządzenia i na wydruku. | Tak
28 | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta. | Tak
29 | Możliwość wielokrotnego wydruku badania z pamięci urządzenia z dowolnymi ustawieniami drukowania. | Tak
30 | Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. | Tak
31 | Parametry mierzone: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc (metodami: Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham) | Tak
32 | Mierzone amplitudy: P+, P-, Q, R, R'. R", S, S', T+, T-, J, ST | Tak
33 | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału. | Tak
34 | Analiza rytmu w postaci tachogramu oraz histogramu. | Tak
35 | Analiza: śr. HR, maks. HR, min. HR, śr. R-R, maks. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50. | Tak
36 | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50. | Tak
37 | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20. | Tak
38 | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych. | Tak
39 | 10 fizycznych odprowadzeń. | Tak
40 | 12 kanałów EKG. | Tak
41 | Liczba odprowadzeń wyświetlanych na ekranie w trybie automatycznym: 6 lub 12. | Tak
42 | Odprowadzenia, z których dokonywany jest pomiar: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. | Tak
43 | Zestaw elektrod: R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 i/lub RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. | Tak
44 | Funkcja wykrywania odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | Tak
45 | Układy odprowadzeń wyświetlane na ekranie w trybie automatycznym: 2x6+0R, 2x6+1R+, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | Tak
46 | Układy odprowadzeń drukowane w profilu automatycznym: 2x6+1R, 2x6+0R, 4x3+1R, 4x3+0R, 1x12+0R, 1x6+0R. | Tak
47 | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym. | Tak
48 | Możliwość wydruku odprowadzeń w formacie Einthoven oraz Cabrera. | Tak
49 | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego. | Tak
50 | Układy odprowadzeń drukowane w profilu ręcznym: konfigurowalne przez użytkownika z możliwość wybrania od 1 do 12 odprowadzeń. | Tak
51 | Możliwość wydruku długiego zapisu EKG. | Tak
52 | Długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego (s): 10, 12, 15, 20. | Tak
53 | Długość zapisu 12-kanałowego EKG w trybie długiego zapisu (min): 0.5, 1, 2, 6, 10, 20. | Tak
54 | Możliwość wydruku odprowadzeń w formacie Einthoven oraz Cabrera. | Tak
55 | Możliwość zapisu 3500 badań w pamięci urządzenia | Tak
56 | Możliwość zapisu 2000 pacjentów w pamięci urządzenia | Tak
57 | Możliwość zapisu 100 użytkowników w pamięci urządzenia | Tak
58 | Możliwość zapisu 50 profili w pamięci urządzenia. | Tak
59 | Możliwość wprowadzania i edytowania danych pacjenta. | Tak
60 | Wyszukiwanie pacjentów w bazie po: nazwie, ID pacjenta, dacie ostatniego badania. | Tak
61 | Sortowanie pacjentów w bazie po: nazwie, ID pacjenta, dacie ostatniego badania. | Tak
62 | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. | Tak
63 | Możliwość wykonania szybkiego EKG z pominięciem logowania oraz bez wpisywania danych pacjenta. | Tak
64 | Możliwość eksportu raportu z badania w formacie PDF. | Tak
65 | Obsługa zewnętrznych nośników danych USB z systemem plików FAT32. | Tak
66 | Filtr sieciowy (mains): Brak, ~ 50/60 Hz, adaptacyjny. | Tak
67 | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz, adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | Tak
68 | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.25 Hz adaptacyjny, 0.05 Hz, 0.15 Hz adaptacyjny, wariancja. | Tak
69 | Filtr użytkownika. | Tak
70 | Możliwość ponownego filtrowania sygnału. | Tak
71 | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją. | Tak
72 | Elektrody i kabel pacjenta typu. | Tak
73 | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity. | Tak
74 | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM. | Tak
75 | Dokładność pomiaru tętna: ± 10% lub ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. | Tak
76 | Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze od +10°C do +35°C. | Tak
77 | Urządzenie przystosowane do pracy w wilgotności od 30% do 75%, bez kondensacji. | Tak
78 | Urządzenie przystosowane do pracy w ciśnieniu atmosferycznym od 700 hPa do 1060 hPa. | Tak
79 | Urządzenie przystosowane do pracy w na wysokości do 3000 m n.p.m. | Tak
80 | Urządzenie przystosowane do przechowywania/transportu w temperaturze od -10°C do +55°C. | Tak
81 | Urządzenie przystosowane do przechowywania/transportu w wilgotności od 10% do 85%, bez kondensacji. | Tak
82 | Urządzenie przystosowane do przechowywania/transportu w ciśnieniu atmosferycznym od 650 hPa do 1100 hPa. | Tak
83 | Napięcie zasilania sieciowego: 100-240 V AC ±10% | Tak
84 | Częstotliwość zasilania sieciowego: 50 Hz, 60 Hz (47–63 Hz) | Tak
85 | Elektryczna klasa ochrony urządzenia: Klasa I | Tak
86 | Pobór prądu: 1.3 A przy 115 V AC oraz 0.6 A przy 230 V AC. | Tak
87 | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym: 420 raportów | Tak
88 | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut. | Tak
89 | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut. | Tak
90 | Czas ładowania: 4 godziny. | Tak
91 | 3 gniazda USB (5 V, 1 A) | Tak
92 | Gniazdo LAN | Tak
93 | Trigger QRS / wyjście TTL | Tak
94 | Komunikacja Wi-Fi | Tak
95 | Standardy przewodowe: 10Base-T, 100Base-T i 1000Base-T LAN x 1 port z konfiguracją ręczną lub przy użyciu DHCP. | Tak
96 | Szyfrowanie sieci z zastosowaniem TLS 1.2. | Tak
97 | Zabezpieczenie konfiguracji połączenia z serwerem przez nieuwierzytelnionego użytkownika. | Tak
98 | Wbudowana funkcja zarządzania użytkownikami (uwierzytelnianymi nazwą i hasłem). | Tak
99 | Obsługa Active Directory | Tak
100 | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji. | Tak
101 | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności). | Tak
102 | Urządzenie spełnia certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | Tak
103 | W zestawie stolik jezdny z min. 2 blokowanymi kołami oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
9 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 72h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
10 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
11 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
12 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 10 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 2 - łóżka
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 2 - Łóżka medyczne
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Łóżka medyczne - 3 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Łożka fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak
2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | Tak
3 | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-100mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu | Tak
4 | szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm | Tak
5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | Tak
6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | Tak
7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 15 cm(±5 cm) | Tak
8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg | Tak
9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne | Tak
10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez blokad i konieczności użycia narzędzi | Tak
11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości | Tak
12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka. | Tak
13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 stopni +/- 2 stopni | Tak
14 | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę | Tak
15 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 stopni +/- 2 stopni | Tak
16 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | Tak
17 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców ( 9 cm) i nóg ( 4 cm) | Tak
18 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
21 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
22 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
23 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak
24 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak
25 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | Tak
26 | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED | Tak
27 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione) | Tak
28 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | Tak
29 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | Tak
30 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe | Tak
31 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | Tak
32 | Podwójne koła o średnicy 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak
33 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 stopni oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15 stopni | Tak
34 | Barierki boczne składane, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca | Tak
35 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji | Tak
36 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej. | Tak
37 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak
38 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | Tak
39 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materac | Tak
40 | Podświetlenie leża | Tak
41 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | Tak
42 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli) | Tak
43 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | Tak
44 | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | Tak
45 | Klasa wodoszczelności produktu IPX4 | Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
46 | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 12 cm. Pianka o gęstości 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu 215 kg materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | Tak
47 | 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg | Tak
48 | wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig 75 kg | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy) Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą łóżek | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
9 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 72h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
10 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowe). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 10 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowego łóżka, rok produkcji min. 2022 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 3 - łóżka i szafki
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 3 - Łóżka i szafki przyłóżkowe
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Łóżka wraz z materacami przeciwodleżynowymi II stopnia - 31 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Łóżka fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | możliwość płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości | Tak
2 | posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych: dla osób niskiego oraz wysokiego wzrostu | Tak
3 | Leże cztero-segmentowe | Tak
4 | płynna regulacja wysokości leża na pilota, | Tak
5 | pozycja anty-trendelenburga, | Tak
6 | płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, | Tak
7 | płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, | Tak
8 | manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, | Tak
9 | siłowniki | Tak
10 | obudowa w kolorze drzewa bukowego, | Tak
11 | wysięgnik i barierki na wyposażeniu | Tak
12 | Barierki metalowe | Tak
13 | leże metalowe | Tak
14 | łóżko na 4 kółkach z możloiwością zablokowania | Tak
15 | drewniane panele boczne w kolorze drzewa bukowego | Tak
16 | uchwyt do podnoszenia się | Tak
17 | uchwyt na kroplówkę | Tak
18 | łóżko z funkcją złożenia umożliwiający łatwy transport | Tak
19 | całowita szerokość min 1000 max 1050 | Tak
20 | całkowita wysokość (bez wysięgnika) min 830 - 1265 mm | Tak
21 | długośc całkowita min 2100 mm | Tak
22 | zakres regulacji wysokości leża ( bez materaca) 400-850 mm | Tak
23 | max zakres regulacji zagłówka do 70 st. | Tak
24 | max waga obciązenia 160-180 kg | Tak
25 | dodatkowo 5 sztuk pilotów do łóżek (jako zpas) | Tak
Materac przeciwodleżynowy
26 | Materac zmiennociśnieniowy - rurowy - II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP | Tak
27 | materac z min. 18 wymiennymi komorami wypinanymi na klipsy | Tak
28 | materiał pokrowca nylonowy | Tak
29 | Max obciązenie min. 130kg | Tak
30 | Rozmiar : 200x90x11,4 cm wys. max. 15 cm | Tak
31 | Wydajność pompy min 6l/min | Tak
32 | Zakres ciśnienia 25-100 mmHg | Tak
Szafki przyłóżkowe - 31 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | rama wykonana z drzewa bukowego | Tak
2 | obudowa ze sklejki oklejonej naturalną okleiną bukową | Tak
3 | szuflada | Tak
4 | półka z drzwiczkami | Tak
5 | wysuwany blat | Tak
6 | szafka na kółkach z hamulcami | Tak
7 | Wymiary: wysokośc min. 90 cm, szerokość min. 45 cm, długość min. 55 cm | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
5 | Zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
6 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
7 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
8 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 72h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
9 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 9 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 4 - ssak i inhalator
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 4 - Drobny sprzęt medyczny - ssak i inhalator
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Ssak medyczny elektryczny
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model sprzętu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa). | Tak
2 | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. | Tak
3 | Butla 1l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem nadający się do sterylizacji w autoklawie | Tak
4 | Regulator oraz wskaźnik podciśnienia. | Tak
5 | Komplet drenów silikonowych (autoklawowalne) | Tak
6 | Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm | Tak
7 | Filtr antybakteryjno-hydrofobowy | Tak
8 | Cewnik CH20 | Tak
9 | Przepływ maksymalny 40l/min | Tak
10 | Ciśnienie maksymalne (regulowane) ≥ 80 KPa | Tak
11 | Poziom hałasu max 65 dB | Tak
12 | Zasilanie sieciowe | Tak
13 | Stojak na kółkach z hamulcami | Tak
14 | Pompa bezolejowa i bezobsługowa, tłokowa | Tak
Inhalator
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model sprzętu | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | pneumatyczny, tłokowy z płynną regulacją parametrów | Tak
2 | pokrętło regulacji ciśnienia | Tak
3 | regulacja szybkości podawania leków | Tak
4 | Dodatkowy ręczny sterownik nebulizacji | Tak
5 | uchwyt do przenoszenmia | Tak
6 | możliwośc dwukrotnego przeyspieszenia inhalacji | Tak
7 | nadający się do dezynfekcji i sterylizacji | Tak
8 | zaworek nebulizatora umożliwia podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu | Tak
9 | Frakcja respirabilna < 5 m (FPF)%: 84,2% - 74,7% | Tak
10 | Głośność: max 55 db (A) | Tak
11 | Szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml - 0,18 ml | Tak
12 | Wydajność kompresora: 14 l/min | Tak
13 | Przepływ powietrza z nebulizatora: 8,2 l/min - 6,8 l/min | Tak
14 | Ciśnienie maksymalne: 3,50,5 bar | Tak
15 | Minimalna podawana objętość leku: 2 ml | Tak
16 | Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml | Tak
17 | przewód powietrzny min. 2m, | Tak
18 | W skład zestawu wchodzi: maska dla dorosłych, maska dla dzieci, filtr, ustnik, nebulizator | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy– 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
8 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
9 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 72h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
10 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
11 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 10 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 5 -wyposażenie med.
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część nr 5 - Wyposażenie medyczne
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Krzesło medyczne z oparciem - 2 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Chromowana konstrukcja z podnóżkiem i kółkami | Tak
2 | Wysokość 60-80 cm | Tak
3 | Średnica podstawy min 60 cm | Tak
4 | Średnica siedziska min 30 cm | Tak
5 | Grubość siedziska min 8 cm | Tak
6 | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | Tak
7 | Możliwa regulacja wysokości siedziska | Tak
8 | Ring podpierający stopy | Tak
9 | Kolor siedziska do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zawarcia umowy | Tak
10 | Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor | Tak
Wózek laboratoryjny - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | Podać
II | Opis parametrów
1 | Min. 3 łatwo dostępne półki | Tak
2 | Praktyczna wysuwana szuflada | Tak
3 | 4 koła z dwoma hamulcami | Tak
4 | uchwyt do pchania | Tak
5 | wszechstronny, obracany o 360° kosz do wygodnego wyrzucania śmieci | Tak
6 | mocna konstrukcja wykonana z rurek ze stali nierdzewnej i plastikowych półek jest przystosowana do obciążenia min. 30 kg | Tak
7 | Wymiary: długość min. 70 cm x szerokość 65 cm x wysokość min. 95 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru +/- 5 cm | Tak
Hydrauliczny wózek transportowo-kąpielowy (wózkowanna) - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | Podać
II | Opis parametrów
1 | konstrukcja stalowa z powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowe | Tak
2 | Hydrauliczny układ zmiennej wysokości. min. od 50 do 85 cm | Tak
3 | Wymiary leża : długość min. 195 cm na 75 cm | Tak
4 | Odległość od podłogi 13 cm, umożliwiająca podjazd podnośnikiem | Tak
5 | Pochylona płyta podstawy pod kątem 5 stopni, ułatwiająca spływ wody | Tak
6 | Rura spustowa min. 180 cm | Tak
7 | Półka na ubranie u węzgłowia wózka | Tak
8 | osłona zabezpieczająca podstawę z ABS | Tak
9 | Uchylne poręcze zabezpieczające pacjenta przed ześlizgnięciem się o wys. 20 cm | Tak
10 | cylindryczna poduszka o wymiarach min. 49 cm na 20 cm | Tak
11 | całkowite obciążenie min. 170 kg | Tak
12 | cylindryczna poduszka o wymiarach min. 49 cm na 20 cm | Tak
13 | Spust wody zamykany korkiem | Tak
14 | Materac z piankowy z poliestru z powłoki PCV o grubości 2 cm | Tak
15 | koła z blokadą indywidualną | Tak
16 | Min. 4 gumowe odbojniki | Tak
17 | Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach | Tak
18 | Uchwyty do pchania u wezgłowia i od strony nóg | Tak
19 | Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane | Tak
Wózek wielofunkcyjny/reanimacyjny - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | Podać
II | Opis parametrów
1 | cztery cichobieżne kółka jezdne (w tym 2 z blokadą)
2 | górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach | Tak
3 | wysuwany blat boczny | Tak
4 | półka pod defibrylator z paskami mocującymi | Tak
5 | wieszak kroplówki z regulacją wysokość | Tak
6 | pojemniki na odpady | Tak
7 | wysuwane szuflady min. 5 szt. z konfigurowalnymi przegrodami | Tak
8 | uchwyt na butle z tlenem | Tak
9 | kosz (uchwyt) do wstawienia pojemników na ostre przedmioty | Tak
10 | centralny zamek | Tak
11 | Wymiary: długość: min 750 mm, szerokość: min 470 mm, wysokość min 900 mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiaru +/- 50 mm | Tak
12 | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zawarcia umowy | Tak
Kozetka lekarska - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana | Podać
II | Opis parametrów
1 | wykonana jest z rury stalowej | Tak
2 | pokrytej farbą proszkową | Tak
3 | Leże tapicerowane bezszwowo: gąbką i skajem | Tak
4 | uchwyt na rolkę podkładu papierowego | Tak
5 | stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu | Tak
6 | Regulowany kąt nachylenia wezgłowia | Tak
7 | Wymiary: całkowita szerokość: min. 550 mm, całkowita długość: min. 1850 mm, całkowita wysokość: min. 500 mm, kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40 stopni, opuszczalne obciążenie: min. 150 kg, waga kozetki: max. 30 kg | Tak
8 | Materiał o zastosowaniu medycznym, o podwyższonej odporności na płyny ustrojowe, oleje, alkohol, a także środki dezynfekcyjne zawierające aktywny chlor | Tak
9 | Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie zawarcia umowy | Tak
Wózek na czystą i brudną bieliznę - 1 szt.
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model | Podać
3 | Fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany | Podać
II | Opis parametrów
1 | trzy połączone podstawy wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego na zwrotnych kółkach | Tak
2 | Dwie mniejsze podstawy służące jako podpory pod worki z brudną bielizną | Tak
3 | kuweta na akcesoria | Tak
4 | stała ścianka boczna | Tak
5 | możliwość składania wózka, aby zmniejszyć jego długość | Tak
6 | podstawa z gumowymi kółkami | Tak
7 | plastikowa podstawa do uchwytów na worki | Tak
8 | plastikowa podstawa do uchwytów na worki wraz z hermetycznymi wiadrami | Tak
9 | 1 x półka z wkładką aluminiową | Tak
10 | 2 x asymetryczne ramki | Tak
11 | 2 x składane, min. 120-litrowe uchwyty na worki z pałąkiem i haczykiem | Tak
12 | górna kuweta na akcesoria | Tak
13 | 2 zestawy wtyczek do asymetrycznej plastikowej ramy | Tak
14 | pojemnośc min. 2 x120l | Tak
15 | wymiary: min. 1350x550x1050 mm | Tak
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
16 | Szuflada na akcesoria do wózka | Tak
17 | worek osłonowy min. 120 l | Tak
18 | pokrywa worka min.120 l z uchwytem na listę kontrolną | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy– 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
5 | Zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
6 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
7 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w części III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 7 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 6 -urządzenie do treningu
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 6 - Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Urządzenie do treningu nóg lub ramion / górnej części tułowia
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model urządzenia | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Trening pasywny, aktywny i wspomagany | Tak
2 | Zmiana treningu nóg na trening ramion dotykiem | Tak
3 | Elektroniczna pomoc przy wsiadaniu | Tak
4 | Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min | Tak
5 | Opór hamulców od 0 do 20 | Tak
6 | Poziomy mocy silnika od 1 do 10 | Tak
7 | Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do 120 minut | Tak
8 | Ochrona ruchu | Tak
9 | program rozpoznawania i rozluźniania spastyczności | Tak
10 | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak
11 | Trening symetryczny-wyswietlany graficznie za pomocą wykresu słupkowego kończyn dolnych i górnych | Tak
12 | Programy i Gry motywujące | Tak
13 | Łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia | Tak
14 | Programy terapeutyczne | Tak
15 | Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu | Tak
16 | Eksport danych treningowych oraz import własnych programów | Tak
17 | możliwość wyświetlania slajdów podczas prowadzenia treningu z USB | Tak
18 | Wybór języka, obowiązkowy język polski | Tak
19 | Regulacja wysokości trenera nóg i trenera ramion / górnej części tułowia o 15 cm (w obu przypadkach) bez użycia narzędzi. | Tak
20 | Możliwość podwyższenia osi pedałów trenera nóg o 30-45 cm od podłogi | Tak
21 | kolorowy wyświetlacz minimum 7 cali, przechylany, składany | Tak
22 | Stabilna metalowa konstrukcja | Tak
23 | 2-stopniowa regulacja zamachu pedałów (7 cm lub 12,5 cm) | Tak
24 | Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), łatwy do czyszczenia i prowadzenia pełnej dezynfekcj | Tak
25 | Łatwy transport dzięki dużym rolkom min. Ø 13 cm | Tak
26 | Uchwyt do transportu pokryty plastikiem | Tak
27 | Szerokość podstawy urządzenia ograniczona do 38,5 cm | Tak
28 | Bezpieczne pedały pod stopy pokryte plastikiem z zapięciem typu rzep | Tak
29 | Miękkie uchwyty na dłonie | Tak
30 | Bezpieczne prowadnice do podudzi z możliwością regulacji wysokości | Tak
31 | regulacja promienia ruchu pedała bez użycia narzędzi | Tak
32 | Mankiety na nadgarstek do mocowania dłoni | Tak
33 | Max. dopuszczalna waga użytkownika: min. 135 kg | Tak
34 | Wymiary w cm: 70 x 60 x 107–122 (tolerancja +/- 10 cm) | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 72h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

## część 7 - myjnia dezynfektor
Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne, kryteria oceny ofert
Część 7 - Myjnia dezynfektor
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Myjnia dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ/model urządzenia | Podać
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane | Podać
II | Opis parametrów
1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych. | Tak
2 | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 bez elementów z tworzywa sztucznego. | Tak
3 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | Tak
4 | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | Tak
5 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 | Tak
6 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A0 60 do A0 3000 | Tak
7 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej aby zgodnie z normą PN EN 15883-3 pomiar był dokonany w miejscu reprezentatywnym dla najniższej temperatury wsadu | Tak
8 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego. | Tak
9 | Uchwyt standardowy na drzwiach komory umożliwiający umieszczenie: 1 basen z pokrywką i 1 kaczkę szpitalną lub 3 kaczki lub jedną miskę do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. | Tak
10 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia | Tak
11 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego. | Tak
12 | System 14 dysz strumieniowych w tym 7 rotacyjnych i centralna obrotowa dysza myjąca wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | Tak
13 | Wysokowydajna , energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100 litrów/min. o maksymalnej, mocy 0.5 - 0.6 kW | Tak
14 | Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | Tak
15 | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | Tak
16 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | Tak
17 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | Tak
18 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak
19 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia. Nie dopuszcza się przycisków tzw. łokciowych. | Tak
20 | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych. | Tak
21 | Wymiary zewnętrzne (+/- 10%) Szerokość : 460 mm Głębokość : 500 mm Wysokość : 1600 mm | Tak
22 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1 | Tak
23 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów | Tak
24 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB | Tak
25 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | Tak
26 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V 50Hz, max pobór mocy 4.7 kW. | Tak
27 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA. | Tak
28 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ | Tak
29 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi | Tak
30 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. | Tak
31 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta. | Tak
32 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się schładzania naczyń wodą. | Tak
33 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | Tak
III | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (minimum 12 miesięcy). Podać oferowany okres gwarancji. | Tak, podać: 12 m-cy – 0 pkt 24 m-ce - 10 pkt 36 m-cy – 20 pkt
2 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego - min 10 lat | Tak
3 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 naprawy | Tak
4 | Dostawa paszportu technicznego uzupełnionego wraz z dostawą urządzenia | Tak
5 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
6 | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak
7 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia oraz szkolenie merytoryczne poświadczone certyfikatem | Tak
9 | Podanie wykazu wszystkich części eksploatacyjnych, wymaganych przez producenta do wymiany w okresie gwarancji | Tak, podać
10 | Czas reakcji serwisu (maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48h licząc od momentu zgłoszenia) | Tak
11 | Termin realizacji zamówienia (maksymalny termin realizacji wynosi 28 dni kalendarzowych). Podać oferowany termin realizacji zamówienia. | Tak, podać: do 7 dni – 20 pkt do 14 dni - 10 pkt do 21 dni - 5 pkt do 28 dni – 0 pkt
12 | Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne. | Tak
13 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći III - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 1 i 11 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowego urządzenia, rok produkcji 2023 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.