Pytania  Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubośc na palcach min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N.  Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1 (informacja na opakowaniu). Przydatne do kontaktu z żywnoscią (produkowane z zakładzie z wdrożonym ISO 22000, zgodne z REG. 1935/2004, badania na uwalnianie nitrozamin). Brak akceleratorów wykrywalnych w badaniach. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do badań lekarskich, jednorazowe rękawice ochronne z kauczuku nitrylowego (NBR), bezpudrowe, niesterylne. Pasujące na obie dłonie. Spełniające wymagania dyrektywy 93/42/EWG, EN 455, Reg. 2016/425, EN 420, ISO 374, EN 16523-1 , ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Długość rękawic równa lub powyżej 240 mm, bez lateksu naturalnego, AQL = 1.0, rękawice przetestowane zgodnie z  ASTM F 1671, wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, ISO 374-1: 2016 Typ B, piktogram o dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością. CE z numerem jednostki notyfikującej. Wszystkie powyższe informację fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym rękawic. Rękawice Zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/425, deklaracja dopuszczająca rękawice do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Siła zrywania min. 6.0 N, grubość na palcu min. 0,08 mm oraz informacja o teksturowaniu końców palców potwierdzone w karcie katalogowej producenta. Rękawice dostępne w rozm. S-XL, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.