***Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia***

**LAMPA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA – 4 sztuki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L. p.*** | ***Wymagania dla przedmiotu zamówienia*** | ***Parametry wymagane*** | ***Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) \**** |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane,  wyprodukowane w 2019 | …………………………  rok produkcji |
|  | Lampa zabiegowa przeznaczona do stosowania jako źródło oświetlenia w diagnostyce i przy zabiegach. | TAK | ………………….. |
|  | Lampa zabiegowa statywowa, mobilna, jednokopułowa z wbudowanym modułem podtrzymującym napięcie. | TAK | …………………. |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w min. 15 diod LED umiejscowionych w oprawie pojedynczo lub w zestawach po trzy | TAK | ……………………….. |
|  | Źródło światła o długiej żywotności min. 50 000 h | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w sterownik pozwalający na minimum trójstopniową regulację natężenia światła | TAK |  |
|  | Oprawa wykonana z materiału o wysokiej odporności mechanicznej z uchwytem sterylnym przeznaczonym do manewrowania lampą. | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcje ogólnie dostępnymi środkami. | TAK | ……………………….. |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) minimum **60 000 lx** | TAK | ……………………….. |
|  | Płynna bezdotykowa regulacja natężenie oświetlenia w zakresie min. 50 ÷ 100% | TAK | ……………………….. |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra minimum 90 | TAK | ……………………….. |
|  | Temperatura barwowa min. 4100 K | TAK | ……………………….. |
|  | Średnica pola roboczego d**10** min. 170 mm | TAK | ……………………….. |
|  | Średnica pola roboczego d **50** **≥** **½** d**10** | TAK | ……………………….. |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 96 cm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony obudowy min. IP 42 | TAK | ……………………….. |
|  | Wbudowany moduł podtrzymujący napięcie | TAK | ……………………….. |

\*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

* oferowany przez nas system jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;
* oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
* zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia systemu w miejscu jego przeznaczenia
* zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia
* przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy
* ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji
* inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy