## Arkusz1
	Akcesoria do wykonywania koronarografii i angioplastyki
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Opaska uciskowa po nakłuciu tętnicy promieniowej – jednorazowy opatrunek uciskowy na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej. Wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację miejsce wkłucia. Dostępne minimum 3 rozmiary do wyboru, zamykane na mocny rzep z możliwością wielokrotnej regulacji siły ucisku. W zestawie strzykawka do inflacji/deflacji. możliwość wyboru końcówki prostej oraz typu luer-lock dla wejścia drenu wg potrzeb oddziału. Dostępność produktu w wersji zegarowej opaski *.	szt.	1000	3500
2	Strzykawka wysokociśnieniowa – inflator: Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym. Wyposażony w tarczę fluorescencyjną. Pojemność tłoka max. 20 ml, wytrzymałość do min. 30 ATM. Dren zakończony kranikiem trójdrożnym. Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji, strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej. Dokładność pomiarów +/- 1ATM. Dostępna wersja o standardowym korpusie strzykawki oraz wersja o rękojeści pół-pistoletowej *.	szt.	500	2500
3	Prowadniki do wykonywania koronarografii- prowadnik angiograficzny pokryte PTFE. Długość prowadników: 150 cm, 180 cm, 200 cm oraz 260 cm**. Średnice: 0.025”/ 0.028”/ 0.032”/ 0.035”/0.038”, giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. Dostępna wersja pre-coated; dostępna końcówka robocza typu „ J” oraz końcówka prosta.	szt.	20	250
4	Prowadniki hydrofilne do wykonywania koronarografii- prowadnik hydrofilny. Długość prowadników: 45 cm, 150 cm, 180 cm oraz 260 cm **. Średnice: 0.018”/ 0.025”/ 0.032”/ 0.035”/ 0.038”. Giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie. Dostępna wersja z końcówką prostą oraz „Angeled”.	szt.	20	250
5	Cewnik balonowy uwalniający lek antymiototyczny do angioplasyki wieńcowej ***. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX, cewnik uwalniający lek – Paklitaksel. Dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu, nośnik leku w postaci soli amonowej, Długość użytkowa cewnika 140 cm. Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm ** Dostępne długości balonu: 15, 20, 25, 30 mm**. Cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12; RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x20 i większych). Pokrycie hydrofilne- lipofilne w technologii Safepax w celu zminimalizowania straty leku w trakcie wprowadzania balonu do naczynia i skutecznej implantacji leku do naczyniach. Wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń. Pokrycie hydrofilne- lipofilne w technologii Safepax w celu zminimalizowania straty leku w trakcie wprowadzania balonu do naczynia i skutecznej implantacji leku do naczynia.	szt.	20	200
					Suma:

	* Wersję zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu.
	** Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
	*** Cewniki nabywane w trybie komisowym- oferent składa depozyt u nabywcy