## Opis Przedmiotu Zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
Nabycie przez Zamawiającego fabrycznie nowego zestawu wieży artroskopowej 4K wraz z wyposażeniem, dostawą i szkoleniem pracowników dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu
Lp. | Parametry graniczne
Wieża artroskopową 4K
1 | Zestaw kompletny:
2 | Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.)
3 | Głowica kamery 4K- autoklawowalna - 2szt
4 | Konsola kamery 4K - źródła światła, sterownik kamery i archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie typu 3 w 1 - 1szt
5 | Tablet kompatybilny z urządzeniem - 1 szt.
6 | Medyczny monitor 4K 31,5 cala - 1szt.
7 | Rękojeść shavera - 1 szt.
8 | Pompa artroskopowa jednorolkowa - 1szt.
9 | Konsola do waporyzacji bipolarnej - 1szt.
10 | Wózek artroskopowy z osłoną kabli - 1 szt.
11 | Optyka artroskopowa 4mm z płaszczem, trokarem i kasetą do sterylizacji - 1 szt.
12 | Światłowód- 1szt.
GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA
1 | Rozdzielczość min. 3840x2160px natywne skan progresywny
2 | Chip typu CMOS
3 | Gamma kolorów min. 10-bit
4 | Dwa przyciski programowalne obsługujących min. 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła
5 | Zoom cyfrowy min. 1,5x
6 | Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7
KONSOLA KAMERY 4K - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, STEROWNIK KAMERY I ARCHIWIZATOR MEDYCZNY POŁĄCZONE W JEDNEJ OBUDOWIE TYPU 3 W 1
1 | Źródło światła: w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane
2 | Żywotność diody LED min. 30000 godz.
3 | Wydajność oświetlenia min. 1800 lumenów
4 | Temperatura barwowa: 5500-8500 K
5 | Współczynnik CRI min 70, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu
6 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : ACMI, Storz, Wolf, Olympus
7 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego
8 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.)
9 | Strumień świetlny odpowiadający mocyźródła xenon powyżej 380W
10 | Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki
11 | Rozdzielczość sterownika kamey min. 4K UHD 3840 x 2160px
12 | Zastosowany typ części CF (cardiac floating), odporne na defibrylację
13 | Wyjścia video min: - 2 x DVI, - 4x 3G-SDI, - 2x displayport 1.1/1.2(MST)
14 | Wejścia video min: - 1 x DVI, - 2x USB2.0 - 2x USB3.0
15 | Gniazda komunikacyjne min. : - 1xrs-232 - 1x audio IN, 1x audio OUT, - 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) - złącze tabletu sterującego - złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, - złącze wyrównywania potencjałów POAG, - gniazdo zasilania, - 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix
16 | min 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu
17 | Częstotliwość odwieżania min. 59,94Hz
18 | Stosunek sygnału do szumu: - >52db dla 4K - >48db dla HD
19 | Zakres balansu bieli min: - 2500-9000K dla 4K - 2000-9000K dla HD
20 | Waga konsoli max 7 kg
21 | Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków
22 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej
23 | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem
24 | Archiwizator medyczny: Pojemność pamięci wew. Dysku ssd min. 128 gb, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. W formacie hd mpeg 4
25 | Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video
26 | Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci
27 | Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia)
28 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych
29 | Min. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu
30 | Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu min.: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe
TABLET
1 | Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli
2 | Przekątna wyświetlacza tabletu min.10 cali o rozdzielczości min. 1920x1200px
3 | Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu
4 | Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła
5 | Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu minimalne funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania
6 | Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym.
7 | Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym
8 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć
9 | Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM)
10 | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB.
11 | Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora
12 | Obsługa w języku polskim
13 | możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki.
MEDYCZNY MONITOR 4K min. 31,5 CALA
1 | Podświetlenie LED
2 | Format obrazu 16:9
3 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach
4 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe)
5 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32
6 | Rozdzielczość ekranu min. 3840x2160px
7 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu
8 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo
9 | Jasność min. 800cd/m²
10 | Współczynnik kontrastu min. 1000:1
11 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem
12 | Wejścia wideo min:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0
13 | Wyjście wideo min: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI
14 | Waga monitora max. 14 kg
15 | Wymiary monitora bez podstawy max 764.6 x 480.8 x 94.4 mm
16 | Czas reakcji Matrycy LCD max 9ms
RĘKOJEŚĆ SHAVERA
1 | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiłem zabezieczającym.
2 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości min. 4,5m
3 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a
4 | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym
5 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a
6 | Obroty prawo/lewo min: 8000 obr./min, oscylacja min: 3000 rpm,
7 | Współpraca uchwytu z ostrzami w przedziale min. 2 mm – 5,5 mm,
8 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym
9 | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści
10 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera
11 | Regulacja ssania min. W zakresie od 0 do 100%,
12 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a
13 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm
14 | Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza.
15 | Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm
POMPA ARTROSKOPOWA JEDNOROLKOWA
1 | Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia
2 | Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych)
3 | Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym
4 | Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania
5 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”
6 | Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych
7 | System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji
8 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej
9 | Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel
10 | Możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora
11 | Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10%
12 | Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie min. od 0-50% co 5% i w czasie do min. 2 min.
13 | Przepływ: min. 1500 ml/min.
14 | Ciśnienie w zakresie min. od 10 do 120 mmHg, skokowo co 5 mmHg
15 | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie
16 | Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego lub sterownik nożnego łączonego do pompy i shavera
17 | Waga urządzenia max 7 kg
KONSOLA DO WAPORYZACJI BIPOLARNEJ
1 | System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej.
2 | Zastosowanie do procedur artroskopii: - kolana - barku - biodra
3 | Dotykowy ekran LCD
4 | Moc wyjściowa cięcia min. 390W
5 | Moc wyjściowa koagulacji min. 170W
6 | Praca w systemie bipolarnym
7 | Możliwość podłączenia sterownika nożnego
8 | Możliwość wyświetlenia parametrów pracy waporyzatora w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego
9 | Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem
10 | Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych
11 | Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (min 2 przyciski) lub ze sterownika nożnego
12 | Elektroda dostępna w wersji ze ssaniem
13 | Waga max 7 kg
14 | Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej
15 | Końcówki zagięte pod kątem 90 st; 90 st w wersji wydłużonej oraz w wersji haczyka
WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI
1 | Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu ( 4 koła blokowane) , 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu
2 | Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka
3 | Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika
4 | min 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada
5 | maksymalne obciążenie półki min. 30 kg, maksymalna nośność szuflady min. 20 kg
6 | Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej
7 | Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny
8 | Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych
9 | Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku
10 | Wysięgnik/stojak pod monitor min 32 cale
11 | Ruchome ramię pod tablet sterujący
12 | Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych
13 | Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia
14 | Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych
15 | Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia
16 | Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli
17 | Wózek wyposażony łącznie w min. 15 dostępnych złącz typu IEC
OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, TROKAREM I KASETĄ DO STERLIZACJI
1 | Optyka artroskopowa 4K
2 | Kąt patrzenia 30 stopni
3 | Autoklawowalna
4 | Wyposażona w min. 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm
5 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny
6 | Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny
7 | Kosz sterylizacyjny średniej wielkości do sterylizacji sześciu elementów artroskopowych. Dodatkowo na wyposażeniu mata zabezpieczająca oraz pokrywa
ŚWIATŁOWODY
1 | W przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych.
2 | Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo
3 | Wymiary: min. 5,0 mm x 274 cm
Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.
UWAGA!!! W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.